## 记录表
MS-002升降机构验证记录表
验证对象
（请明确名称、规格/型号、编号/批号、数量等信息）
设备仪器/工装/工具
名称 规格/型号 |  | 执行台车 | 数字万用表 | 电子台枰 | 电源
规格/型号 |  | MS-002 | VC97 | TCS-150 | UTP1306S
编号/批号 |  | ？？ | ST/ZG-002 | ST/SC-074 | ST/RD-E2001
操作步骤
1.最大负载和工作电流测试 ①将立柱放置于硬质地面上，准备一150kg重的物体，放置于立柱上端（注意预防重物跌落），控制立柱由最小行程位置上升至最大行程位置（60mm），保持2分钟，控制立柱下降到最小行程位置，保持18分钟； ②重复步骤1五次观察每次立柱上升下降是否能达到最小最大行程位置。 ③记录位置和工作电流数据。 ④ 将物体重量减至75kg，重复①②③过程测试。 ⑤记录 2.耐久性测试 ①编写升降控制板测试程序，让执行台车上升下降往复运动16天，结束后更换正常工作的升降控制板程序，按键控制上升和下降，观察上升下降的极限位置。
合格标准
1.单个升降立柱最大行程能达到60mm，最大推力不低于1500N，同时工作电流不超过3A； 2.耐久性测试后升降机构仍能升高到60mm最高状态和降低到最低位置。
最大负载和工作电流测试记录
序号 | 日期 | 时间 | 温度（℃） | 湿度（%） | 测试项目 | 支撑重量(kg) | 上升高度(mm) | 下降高度(mm) | 上升电流(A) | 下降电流(A) | 记录人/日期 | 复核人/日期
1 | 2023.01.11 |  |  |  |  | 150 |  |  | 2.314 | 0.692
2 | [5 empty] | 150 |  |  | 2.296 | 0.646
3 | [5 empty] | 150 |  |  | 2.245 | 0.497
4 | [5 empty] | 150 |  |  | 2.259 | 0.715
5 | [5 empty] | 150 |  |  | 2.346 | 0.667
6 | [5 empty] | 75 |  |  | 1.381 | 0.432
7 | [5 empty] | 75 |  |  | 1.324 | 0.387
8 | [5 empty] | 75 |  |  | 1.342 | 0.486
9 | [5 empty] | 75 |  |  | 1.32 | 0.419
10 | [5 empty] | 75 |  |  | 1.313 | 0.503
耐久性测试
| 日期 |  | 控制是否符合预期
| 2023.01.04 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.05 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.06 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.07 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.09 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.10 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.11 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.12 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.13 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.14 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.15 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.16 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.17 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.29 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.30 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
| 2023.01.31 |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
按键控制是否正常
|  |  | 符合预期þ |  | 不符合预期□
验证结论：□ 合格 □ 不合格 签字/日期：
备注/异常/偏差：
附图：□无 □有，为：