## 记录表
MS-002 末端控制板验证记录表
验证对象
（请明确名称、规格/型号、编号/批号、数量等信息）
设备仪器/工装/工具
名称 规格/型号 |  | 末端控制板 | 末端灯板 | 直流稳压电源 | 数字万用表
规格/型号 |  | MS-002.22T001 | MS-002.24T001 | UTP1306S | FLUKE 17B+
编号/批号 |  | / | / | ST/RD-E2001 | ST/RD-E1002
操作步骤
1.功能测试 1.1输出电压测试 ①将末端控制板接入稳压电源（12V）中，测试其按键输出至机械臂工具模拟输入口电压是否正常。 1.2灯光测试 ①将末端控制板接入机械臂工具口中，测试其灯光显示是否正常。 2.性能测试 ①额定工作低温试验：温度-10℃试验时通电测试1h； ②低温储存试验：温度-40℃不上电储存4h后恢复1h上电测试； ③额定工作高温试验：温度50℃试验时通电测试1h； ④高温储存试验：温度70℃不上电储存4h后恢复1h上电测试； ⑤额定工作湿热试验：温度50℃，湿度93%±3，试验时通电测试4h； ⑥湿热储存试验：在温度60℃，湿度93%±3，条件下储存48h后恢复1h上电测试。 3.记录
合格标准
1.输出电压测试：按下SW1的预期电压为2V±5%；按下SW2的预期电压为4V±5%；按下SW3的预期电压为6V±5%；按下SW4的预期电压为8V±5%。 2.灯光测试：机械臂掉电、按下急停按钮时灯光不亮；机械臂运动中、自由拖动时蓝色闪烁；待机状态时蓝色常亮；定位就绪（精度达到1.5mm以内）时绿色常亮；套筒示踪器不可见时黄色常亮。 3.性能测试：在低温、高温、湿热的工作状态测试时应正常工作；在低温、高温、湿热的储存状态测试后恢复1h应正常工作。
验证记录
输出电压测试记录
序号 |  | 按键 |  |  | 预期电压（V）±5% |  | 实测电压（V）
1 |  | SW1 |  |  | 2 |  | 1.999
2 | [6 empty] | 1.999
3 | [6 empty] | 1.999
4 |  | SW2 |  |  | 4 |  | 3.99
5 | [6 empty] | 3.99
6 | [6 empty] | 3.99
7 |  | SW3 |  |  | 6 |  | 6.02
8 | [6 empty] | 6.03
9 | [6 empty] | 6.02
10 |  | SW4 |  |  | 8 |  | 8.01
11 | [6 empty] | 8.01
12 | [6 empty] | 8.01
[5 empty] | 记录： |  | 复核：
灯光测试记录
序号 |  | 状态 |  |  | 预期灯光显示 |  | 实际灯光显示
1 |  | 机械臂掉电、按下急停按钮 |  |  | 灯光不亮 |  | 灯光不亮
2 |  | 机械臂运动中、自由拖动 |  |  | 蓝色闪烁 |  | 蓝色闪烁
3 |  | 待机状态 |  |  | 蓝色常亮 |  | 蓝色常亮
4 |  | 定位就绪（精度达到1.5mm以内） |  |  | 绿色常亮 |  | 绿色常亮
5 |  | 套筒失踪器不可见 |  |  | 黄色常亮 |  | 黄色常亮
[5 empty] | 记录： |  | 复核：
性能测试
序号 | 试验项目 |  | 实验条件 |  | 持续时间 | 预期结果 |  | 实际测试结果
1 | 额定工作低温试验 |  | 温度-10℃，试验时通电 |  | 1h | 此条件下正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
2 | 低温储存试验 |  | 温度-40℃，试验恢复后通电 |  | 4h | 上电后正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
3 | 额定工作高温试验 |  | 温度50℃，试验时通电 |  | 1h | 此条件下正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
4 | 高温储存试验 |  | 温度70℃，试验恢复后通电 |  | 4h | 上电后正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
5 | 额定工作湿热试验 |  | 温度50℃，湿度93%±3，试验时通电 |  | 4h | 此条件下正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
6 | 湿热储存试验 |  | 温度60℃，湿度93%±3，试验恢复后通电 |  | 48h | 上电后正常工作 |  | 正常□ | 不正常□
[5 empty] | 记录： |  | 复核：
验证结论：□ 合格 □ 不合格 签字/日期：
备注/异常/偏差：
附图：□无 □有，为：