## 签字页
MS-002 骨科手术导航定位系统
用户需求
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
文档修订履历
日期 |  | 编写人 | 版本 | 变更历史
2022.03.30 |  | 严凌霄 | V1.0 | 新建文件
2023.03.24 |  | 严凌霄 | V1.1 | 删除UR0907 通道重建算法（三维）
保密条款
文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

## 用户需求
序号 | 用户需求 | 二级序号 | 具体要求 | 需求 | 信息
UR0100 | 本产品需要提供一种解决方案，用于辅助医生完成骨科脊柱类手术与创伤类手术； | UR0101 | 整机设备有效期8年； | O
|  | UR0102 | 产品在初次安装时，需要专业人员现场安装调试； | O
|  | UR0103 | 产品需要定期维护； | O
|  | UR0104 | 电气安全、EMC、环境要求及网络安全等符合相关标准； | O
UR0200 | 本产品需要提供一个导航相机，用于手术中的患者体位、机械臂、手术器械的追踪和导航； | / | / | O
UR0300 | 本产品需要提供一套标记物，分别用于导航相机对患者、机械臂、C臂机和手术器械的追踪； | UR0301 | 机械臂标记物：在机械臂末端位于相机视野范围内且无遮挡时，末端关节旋转360度，均可被双目相机识别； | O
|  | UR0302 | C臂机标记物要匹配常见影增式C臂机和平板式C臂机； |  | O
|  | UR0303 | 手术器械标记物要有适配第三方厂家器械的可能性； |  | O
|  | UR0304 | 所有标记物均要连接可靠； | O
UR0400 | 本产品需要提供一个机械臂系统，用于指引手术位置、把持手术通道； | UR0401 | 自由拖动功能：手术过程中，医生可以手动拖动机械臂并摆放至相应的位置； | O
|  | UR0402 | 自动定位功能：机械臂可以按照手术规划的路线，自动移动至相应的手术位置，为医生指引手术路径； | O
|  | UR0403 | 固定功能：在手动或自动移动到预设位置后，机械臂应当保持固定，并在外力干涉下不移动位置； | O
|  | UR0404 | 安全功能：机械臂在突发断电情况下，应在一定时间内保持工作状态，以便操作人员进行安全操作； | O
|  | UR0405 | 增加机械臂工作空间； | O
|  | UR0406 | 可以灵活调整机械臂的自由工作空间，包含手术通道的上升下降等 | O
|  | UR0407 | 加入独立电源； | O
|  | UR0408 | 加入路径仿真； |  | O
|  | UR0409 | 机械臂高度可调节，其高度能适应脊柱与创伤的手术； | O
|  | UR0410 | 机械臂关节运动到接近极限位置时，通过声、光进行提示； | O
|  | UR0411 | 不易掉电； | O
|  | UR0412 | 有自检功能，且易于执行； | O
UR0500 | 本产品需要提供一种空间位置计算方法，用于把规划的手术路径转换成实际的位置，给机械臂的定位提供依据； | UR0501 | 可以结合术前CT，使得术中机械臂按照CT中规划的手术路径进行定位； | O
|  | UR0502 | 可以结合术中X片，使得术中机械臂按照X片中规划的手术路径进行定位； | O
|  | UR0503 | 位置计算准确，最终定位精度高； | O
|  | UR0504 | 尽可能适用更多的配准方式 |  | O
UR0600 | 本产品需要提供一种应用软件，用于患者管理、CT数据导入、X片数据导入、手术规划、发送手术路径、控制机械臂运动以及提供术中追踪与可视化界面； | UR0601 | 此软件有数据输入、输出、保存的功能； | O
|  | UR0602 | 有账号管理模块，且能够通过账号-密码登录； | O
|  | UR0603 | 有患者管理模块，能够新建患者、删除患者、导入患者等； | O
|  | UR0604 | 支持患者导入、CT导入； | O
|  | UR0605 | 可以通过网口连接，接收DICOM数据； | O
|  | UR0606 | 支持纯二维和二维-三维配准方式，有各自的工作流程； | O
|  | UR0607 | 支持二维规划； | O
|  | UR0608 | 支持机械臂仿真； | O
|  | UR0609 | 有机械臂控制功能，包含关节角控制、姿态控制、速度控制、收纳位、展开位、连接、断开、重启等； | O
|  | UR0610 | 有器械追踪导航界面，包含X片/CT与手术器械/机械臂相对位置的实时显示； | O
|  | UR0611 | 增加术后评估功能； |  | O
|  | UR0612 | 能够匹配C臂机，并兼容尽可能多的型号； |  | O
|  | UR0613 | 将机械臂控制模块与其他功能模块整合，在一台设备上实现控制和操作； | O
|  | UR0614 | 对X片进行清晰化处理； |  | O
|  | UR0615 | X片校准后有精度提示； | O
|  | UR0616 | 软件整体健壮性好； | O
|  | UR0617 | 有配套的规划软件供术前设计手术方案使用 |  | O
|  | UR0618 | 有工程师模式/管理员模式等 | O
UR0700 | 本产品需要提供医用移动式台车，用于承载双目相机、2台显示屏、机械臂系统、电脑主机、鼠标键盘； | UR0701 | 体积尽可能小，重量尽可能轻； | O
|  | UR0702 | 方便收纳、包装和运输； | O
|  | UR0703 | 台车有固定模式，且不易晃动； | O
|  | UR0704 | 增加散热设计； |  | O
|  | UR0705 | 台车间通讯方式优化（无线连接）； |  | O
|  | UR0706 | 台车间外接线缆尽可能少； | O
|  | UR0707 | 系统异常掉电有提示；
UR0800 | 本产品需要提供一套术中器械，用于图像校准、定位导引、术中可视化； | UR0801 | 根据不同术式能够提供配套的器械供应方案； |  | O
|  | UR0802 | 器械上加入标记，方便区分，且能自动区分； |  | O
|  | UR0803 | 可消毒灭菌，且消毒灭菌后不发生形变； | O
|  | UR0804 | 不同的定位器与配准板可自由组合； | O
|  | UR0805 | 可以在术前进行自校验； |  | O
UR0900 | 本产品需要提供相应的算法，分别用于术中配准、X片畸变矫正、通道重建等 | UR0901 | 脊柱区域的2维-3维自动配准算法； | O
|  | UR0902 | 非脊柱区域的2维-3维自动配准算法； |  | O
|  | UR0903 | 二维配准算法； | O
|  | UR0904 | 二维规划算法； | O
|  | UR0905 | X片校准算法； | O
|  | UR0906 | X片畸变矫正算法。 | O
|  | UR0907 | 通道重建算法（三维）； | O