|  | 文件号： |  |  |  |  | MS-002.20W016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （产品中文名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS验证报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： |  | 姜璞 |  | 日期： | 2022.09.16 |  |  |  |
| 审核人： |  | 王江 |  | 日期： | 2022.09.16 |  |  |  |
| 批准人： |  | 李明 |  | 日期： | 2022.09.16 |  |  |  |

文档修订履历

| 版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.09.16 | 文件新编 | 姜璞 |

保密条款

文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

目录

第一章 概述	1

1.1 验证目的	1

1.2 验证范围	1

1.3 术语	1

1.4 参考资料	1

第二章 验证条件	2

2.1 验证对象	2

2.2 验证设备/工装/工具	2

2.3 验证地点	2

2.4 验证时间	2

2.5 验证环境	2

2.6 验证人员	2

第三章 验证可接受准则	3

第四章 验证方法与步骤	3

4.1 输出电压测试	3

4.2 电池容量测试	4

4.3 充电时间测试	4

第五章 验证结果	5

第六章 验证结论	5

第七章 附件	5

7.1 《MS-002 UPS验证记录表.xlsx》	5

7.1.1输出电压测试	5

7.1.2电池容量测试	5

7.1.3充电时间测试	6

7.2 验证过程中照片	7

- 概述

  - 验证目的

- UPS是MS-002执行台车和导航台车的供电设备，主要用于保障系统电源稳定，本测试方案主要测试UPS电源（华为UPS2000-A-1KTTS）在空载和负载情况下，输出电压稳定性，验证其是否满足各种情况下供电要求。

  - 验证范围

- UPS电源（华为UPS2000-A-1KTTS）。

  - 术语

无

  - 参考资料

- GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

- GB 7260.1-2008《不间断电源设备.第1-1部分:操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求》

- 《MS-002 技术需求规格书 V1.0》

- 《MS-002 电子设计失效模式分析(D-FMEA)》

- 《MS-002 风险评估和控制记录》

- 《UPS2000-A-(1kVA-3kVA) 用户手册》

- 验证条件

  - 验证对象

| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 华为UPS2000-A-1KTTS | / |

  - 验证设备/工装/工具

| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 导航台车 | MS-002 |  |
|  | 执行台车 | MS-002 |  |
| ST/ZG-002 | 数字万用表 | VC97 |  |
| ST/ZG-004 | 电子秒表 | K0302 |  |
| ST/ZG-044 | 数显温湿度计 | YHZ-338 |  |

  - 验证地点

公司实验室

  - 验证时间

2022.09.01-2022.09.16

  - 验证环境

温度要求：室温

湿度要求：≤75%

  - 验证人员

| 序号 | 岗位 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试工程师 | 姜璞 | 试验中的设备操作；进行数据记录、统计；编制报告 |
| 2 | 测试工程师 | 王江 | 试验中的设备操作；进行数据记录、统计；编制报告 |
| 3 | 电子工程师 | ？ | ？ |

- 验证可接受准则

- 验证结果应符合以下指标：

- UPS输出电压、容量、充电时间需要达到标称规格：

- 输出电压偏差小于1%；

- 电池容量测试：最大功率工作5min之后电池容量不低于25%；

- 充电时间测试：UPS从25%电量充电至90%电量花费时间不超过5h。

- 验证方法与步骤

  - 输出电压测试

- 在市电模式下，开启骨科手术导航定位系统中的导航台车和执行台车全部功能，让UPS输出达到系统最大功率状态，测试UPS输出电压，测量好后手动关闭系统主要功能，保持最小系统工作状态，测试UPS输出电压值，最后关闭导引模块主机，再次测量UPS输出电压值。重复5次，记录三种状态下UPS电压值，并计算出与理论220V输出的相对精度。

- 断开市电供电，在电池模式重复进行一轮以上测试，测试过程确保电池不出现缺电情况，如果缺电导致电压不足，需要进行充电后再完成后续测试。

- 具体步骤如下：

- 接入220V市电，

- 4.1.1市电模式

- ①开启MS-002执行台车和导航台车全部功能（打开工作软件、机械臂、双目相机处于运行状态），让UPS处于系统最大功率工作状态，测试UPS输出电压；

- ②手动关闭系统主要功能，保持系统最小功率（关闭工作站、关闭机械臂、关闭双目相机）工作状态，测试UPS输出电压值。

- ③重复5次，记录两种状态下UPS电压值，并计算出与理论220V电压输出的精度变化。

- 4.1.2电池模式

- ①断开市电供电，重复4.1.1市电模式下的步骤①、②、③；测试过程确保电池不出现缺电情况，如果缺电导致电压不足，需要进行充电后再完成后续测试。

- 数据见附件的记录表中。

- 根据《UPS2000-A-(1kVA-3kVA) 用户手册》，在各种状态下，输出电压精度应不超过±1%。

  - 电池容量测试

- 根据系统实际使用环境，UPS在充满电的情况下发生断电，UPS电源需要支持系统满负荷工作至少5分钟，所以制定以下测试容量测试步骤：

- 对UPS电源充电，保证电池电量在90%以上(通过UPS LCD面板读取电量信息)；

- 在表4-1中选取最大负荷工作状态，然后断开电池外电，开始记录时间；

- 在系统工作10分钟后记录电池剩余电量，若10分钟不低于25%则5分钟一定不低于25%；

- 继续让系统工作，在UPS剩余电量小于35%时，记录系统工作时间；

- 重复以上步骤3次。数据见附件的记录表。

  - 充电时间测试

- 根据《UPS2000-A-(1kVA-3kVA) 用户手册》，电池应在5小时内充电至90%以上，制定充电时间测试步骤如下：

- 关闭电源开关，打开系统对UPS进行工作放电，当UPS电量小于25%时停止放电；

- 打开电源开关，让UPS处于市电模式（期间系统处于4.2.1中全部功能工作状态）；

- 开始记录UPS充电时间，当UPS电量大于90%时，停止计时，计算UPS充电所用时间。

- 重复以上步骤3次。数据见附件的记录表。

- 验证结果

- 从测试记录数据，输出电压测试值计算出电压偏差值，可以看出，电压输出精度均小于1%，符合要求。

- 最大功率下工作10min之后，电池容量均大于25%，可知5分钟之后电池容量大于25%，电池容量满足要求。

- UPS电量充电至90%电量花费时间不超过5h，充电时间满足要求。

- 验证结论

根据结果分析得出结论，UPS（华为UPS2000-A-1KTTS）输出电压测试、电池容量测试、充电时间测试均满足要求，与可接受准则一致，验证通过。

- 附件

  - 《MS-002 UPS验证记录表.xlsx》

- 7.1.1输出电压测试

| - 工作模式 | - 系统状态 | - UPS输出电压值（V）/精度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 市电模式 | - 最小负载 | - 219.5 | - 219.5 | - 219.5 | - 219.6 | - 219.4 |
|  | - 精度 | - -0.23% | - -0.23% | - -0.23% | - -0.18% | - -0.27% |
|  | - 最大负载 | - 219.5 | - 219.6 | - 219.5 | - 219.5 | - 219.6 |
|  | - 精度 | - -0.23% | - -0.18% | - -0.23% | - -0.23% | - -0.18% |
| - 电池模式 | - 最小负载 | - 219.7 | - 219.6 | - 219.5 | - 219.7 | - 219.6 |
|  | - 精度 | - -0.14% | - -0.18% | - -0.23% | - -0.14% | - -0.18% |
|  | - 最大负载 | - 219.4 | - 219.3 | - 219.3 | - 219.2 | - 219.3 |
|  | - 精度 | - -0.27% | - -0.32% | - -0.32% | - -0.36% | - -0.32% |

- 7.1.2电池容量测试

| 第一次 | 序号 | 情景 | 时间 | 电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 开始时间（断开电源开始记录） | 15:49 | 96% |
|  | 2 | 工作10分钟后 | 16:00 | 66% |
|  | 3 | 剩余电量小于35% | 16:11 | 35% |
|  | 4 | 小于35%工作时间 | 11min |  |
| 第二次 | 序号 | 情景 | 时间 | 电量 |
|  | 1 | 开始时间（断开电源开始记录） | 9:12 | 100% |
|  | 2 | 工作10分钟后 | 9:22 | 78% |
|  | 3 | 剩余电量小于35% | 9:33 | 35% |
|  | 4 | 小于35%工作时间 | 11min |  |
| 第三次 | 序号 | 情景 | 时间 | 电量 |
|  | 1 | 开始时间（断开电源开始记录） | 15:33 | 95% |
|  | 2 | 工作10分钟后 | 15:58 | 64% |
|  | 3 | 剩余电量小于35% | 16:08 | 35% |
|  | 4 | 小于35%工作时间 | 10min |  |

- 7.1.3充电时间测试

| - 序号 | - 开始充电时间 | - 电量达90%以上时间 | - 充电所用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2022.09.13 - 9:14（12%） | - 2022.09.13 - 13:18（91%） | - 4h4min |
| - 2 | - 2022.09.13 - 13:37（19%） | - 2022.09.13 - 16:56（91%） | - 3h19min |
| - 3 | - 2022.09.14 - 9:10(5%) | - 2022.09.14 - 13:26(91%) | - 4h16min |

  - 验证过程中照片

图 1输出电压测试-市电模式最小负载

图 2输出电压测试-市电模式一般负载

图 3输出电压测试-市电模式最大负载

图 4输出电压测试-电池模式最小负载

图 5输出电压测试-电池模式一般负载

图 6输出电压测试-电池模式最大负载

图 7电池容量测试第一次（电池电量在90%以上）

图 8电池容量测试第一次（工作10分钟后）

图 9电池容量测试第一次（剩余电量小于35%）

图 10电池容量测试第二次（电池电量在90%以上）

图 11电池容量测试第二次（工作10分钟后）

图 12电池容量测试第二次（剩余电量小于35%）

图 13电池容量测试第三次（电池电量在90%以上）

图 14电池容量测试第三次（工作10分钟后）

图 15电池容量测试第三次（剩余电量小于35%）

图 16充电时间测试第一次（开始充电电量）

图 17充电时间测试第一次（结束充电电量）

图 18充电时间测试第二次（开始充电电量）

图 19充电时间测试第二次（结束充电电量）

图 20充电时间测试第三次（开始充电电量）

- 3-1

图 21充电时间测试第三次（结束充电电量）