|  | 文件号： |  |  |  |  | MS-002.20W018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （产品中文名称，可写可不写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关键器件选型-升降立柱测试报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： |  | 沈军 |  | 日期： | 2022.04.01 |  |  |  |
| 审核人： |  | 雷俊勇 |  | 日期： | 2022.04.01 |  |  |  |
| 批准人： |  | 李明 |  | 日期： | 2022.04.01 |  |  |  |

文档修订履历

| 版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.04.01 | 文件新编 | 沈军 |

保密条款

文档仅限产品（项目）组内流转，违者负相应法律责任。

目录

1. 测试结论	1

2. 测试样品信息	1

3. 测试时间和地点	2

4. 测试环境	2

5. 参考资料	2

6. 测试小组	2

7. 测试设备	3

8. 测试项目及过程	3

8.1. 铁甲虫C3立柱测试	3

8.2. 铁甲虫C2立柱测试	4

8.3. 具盈立柱测试	5

8.4. 哲特机电立柱测试	5

- 测试结论

表1－1 测试结论

| 样品型号 | 厂商信息 | 测试结论 |
| --- | --- | --- |
| TJC－C3－24-50-7-1500-T3-T3 | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | 合格 |
| TJC－C2－24-60-12-1500-T3-P－P | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | 合格 |
| NKLA44 | 浙江具盈智能科技有限公司 | 合格 |
| ZT21LC-260-60 | 昆山哲特机电科技有限公司 | 不合格 |

- 测试样品信息

表2－1 测试样品信息

| 样品型号 | 厂商信息 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| TJC－C3－24-50-7-1500-T3-T3 | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | 电压：24DC 行程：50mm 最大推力：1500N 速度：7mm/s 工作占空比：20% |
| TJC－C2－24-60-12-1500-T3-P－P | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | 电压：24DC 行程：60mm 最大推力：1500N 速度：12mm/s 工作占空比：20% |
| NKLA44 | 浙江具盈智能科技有限公司 | 电压：24DC 行程：60mm 最大推力：2500N 速度：8mm/s 工作占空比：20% |
| ZT21LC-260-60 | 昆山哲特机电科技有限公司 | 工作电压：24-29VDC 空载速度：7.6mm/s @29V 最大负载：4.0KN |

注：样品全部为采购入研发库后出库。

- 测试时间和地点

表3－1 测试时间和地点

| 测试时间 | 2022.03.29至2022.04.01 |
| --- | --- |
| 测试地点 | 研发中心设备间 |

- 测试环境

温度：12℃－16℃

湿度：47%-72%

- 参考资料

- 无

- 测试小组

表6－1 测试小组

| 序号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷俊勇 | 研发中心 | 电子组主管 | 测试及审核文件 |
| 2 | 沈军 | 研发中心 | 硬件工程师 | 配合测试及编写文件 |

- 测试设备

表7－1 测试设备

| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备类型 | 校验有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST/RD-E2001 | 稳压电源 | UTP1306S | 测量仪器 | 截至2022年08月23日 |
| ST/RD-E1002 | 万用表 | FLUKE 17B+ | 测量仪器 | 截至2022年07月25日 |

- 测试项目及过程

  - 铁甲虫C3立柱测试

图 1 立柱工作电流

图 2 到位后能自动断开

  - 铁甲虫C2立柱测试

实际测试支撑80Kg，电流升高到1.4A,可以升到最顶端。

图 3 立柱工作电流

图 4 到位后能自动断开

  - 具盈立柱测试

实际测试支撑80Kg，电流升高到1.7A,可以升到最顶端。

运行电流0.76A，到位后能自动断开。

  - 哲特机电立柱测试

当立柱升到位时有脱落风险，到位堵转时无自动断开功能，到位后电流超过3A。

- 图 5 立柱外形

图 6 升到位后脱落

图 7 工作电流

图 8 到位后不会自动断开