## 封皮
|  |  | 文件号： | MS-002.30W007
MS-002
软件系统测试用例
| 编制/时间： |  |  |  | 张彦彦/2022.12.05
| 审核/时间： |  |  |  | 王江/2022.12.05
| 批准/时间： |  |  |  | 张巍/2022.12.05
杭州三坛医疗科技有限公司

## 更新履历
文档更改履历
版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者
1.0 | 2022.12.05 | 文件新编 | 张彦彦

## 功能
MS-002系统测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_SC_001 | 01登录 | / | TR010101、TR010103 | 界面自动跳转-已注册 | 1软件未注册 | 1启动系统，观察响应； | 1自动打开软件并进入登录界面；
MS002_SC_002 | 01登录 | / | TR010102 | 软件启动界面显示 | 1软件未注册 | 1启动系统，软件打开后观察界面显示； | 1首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件V10”；
MS002_SC_003 | 01登录 | / | TR010103 | 输入正确注册码-确认激活 | 1软件已安装、未注册 2已进入注册界面 | 1使用软件注册工具生成注册码； 2注册页面输入正确注册码后点击“确认激活”； | 2进入登录界面；
MS002_SC_004 | 01登录 | / | TR010104 | 登录界面UI显示 | 1软件已注册 2进入登录界面 | 1查看登录界面显示； | 1界面中间显示账号选择下拉框、密码输入框、“登录”按钮；
MS002_SC_005 | 01登录 | / | TR010105 | 操作员账号登录-密码正确 | 1软件已注册 2进入登录界面 | 1下拉选择操作员账号，输入对应正确密码123456； 2点登录； | 2登录成功；
MS002_SC_006 | 01登录 | / | TR010105 | 工程师账号登录-密码正确 | 1软件已注册 2进入登录界面 | 1下拉选择工程师账号，输入对应正确密码123456； 2点登录； | 2登录成功；
MS002_SC_007 | 01登录 | / | TR010105 | 管理员账号登录-密码正确 | 1软件已注册 2进入登录界面 | 1下拉选择管理员账号，输入对应正确密码123456； 2点登录； | 2登录成功；
MS002_SC_008 | 01登录 | / | TR010106 | 查看关于信息内容显示 | 1软件已注册 2进入登录界面 | 1点击关于图标 ，进入关于界面，观察界面信息显示； | 1弹出“关于信息”显示框，显示软件及公司信息，右上角有“X”按钮；
MS002_SC_009 | 01登录 | / | TR010107 | 添加1个账户-管理员账号 | 1软件已注册 2管理员账号登录 | 1点击右上角“设置”按钮 进入设置界面； 2设置用户名为“李医生”，密码为“Aa123456”; 3确认添加后重启软件进入登录界面，点击账号右侧下拉框； | 1设置界面可添加用户、密码； 3显示新添加账户“李医生”；
MS002_SC_010 | 01登录 | / | TR010107 | 添加1个账户-工程师账号 | 1软件已注册 2工程师账号登录 | 1点击右上角“设置”按钮 进入设置界面； 2设置用户名为“王医生”，密码为“Bb123456”; 3确认添加后重启软件进入登录界面，点击账号右侧下拉框； | 1设置界面可添加用户、密码； 3显示新添加账户“王医生”；
MS002_SC_011 | 01登录 | / | TR010108 | 登录界面UI检查 | 1进入登录界面 | 1检查登录界面UI； | 1登录界面布局设计、风格合理；
MS002_SC_012 | 02患者管理 | / | TR020101 | 患者界面UI显示 | 1登录进入患者管理界面 | 1查看界面UI显示； | 1界面左侧显示“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，搜索栏，患者列表，右侧显示图像预览窗口，“下一步”按钮；
MS002_SC_013 | 02患者管理 | / | TR020102 | 患者信息输入生效测试 | 1登录进入患者管理界面 2点击“新增病例”进入新增病例界面 3输入患者姓名“李四”，患者性别为“女”，出生日期为“19940122”，配准模式为“CT-X光配准模式”，年龄“22”，病历“ 骨折”，手术时间“2022/4/22”，手术术式“椎弓根螺钉内固定术”，主刀医生“张医生”点击下一步进入CT导入模块 | 1基于前置条件，返回患者管理界面，左键双击患者李四信息； 2查看界面信息是否与新增时一致； | 1进入该患者信息界面； 2一致；
MS002_SC_014 | 02患者管理 | / | TR020103 | 双击查看患者信息 | 1登录进入患者管理界面 2界面有部分患者信息 | 1选中患者a，双击，观察软件响应； 2查看界面信息显示； | 1弹出详细信息弹框； 2界面显示患者姓名、患者性别、配准模式，患者编号、医院名称、主刀医生、创建时间、年龄，病历号、备注、手术时间、右上角有“关闭”按钮，右下角有“保存”按钮；
MS002_SC_015 | 02患者管理 | / | TR020104 | 患者姓名搜索 | 1登录进入患者管理界面 2导入患者病历“患a”、“患b”、“患c”、“huanD” | 1患者列表搜索框中输入患，点击搜索按钮，观察列表显示； 1患者列表搜索框中输入患c，点击搜索按钮，观察列表显示； | 1显示“患c”、“患b”、“患a”； 2显示“患c”；
MS002_SC_016 | 02患者管理 | / | TR020105 | 图像预览 | 1登录进入患者管理界面 2导入患者病历“患a”，“患b”，“患c”，“huanD”，配准模式分别为二维三维配准模式、纯二维配准模式、纯二维配准模式、二维三维配准模式 | 1基于前置条件，左键点击选中“患a”，观察预览窗口显示； 2左键点击选中“患b”，观察预览窗口显示； | 1显示“患a”CT图像数据； 2显示“患b”X光图像数据；
MS002_SC_017 | 02患者管理 | / | TR020106 | 导入病例成功 | 1登录进入患者管理界面 2D盘有病例文件“导入a” | 1点击“导入病例”，选择病例文件（“导入a”）； 2点击“加载”，导入完成后，观察软件响应； 3查看患者列表显示； | 2导入进度条自动关闭； 3显示导入患者“导入a”；
MS002_SC_018 | 02患者管理 | / | TR020106 | 导出病例成功 | 1登录进入患者管理界面 2患者列表有部分患者信息 | 1插入U盘，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2待导出病例完成后，观察界面显示； 3点击“确定”按钮； 4打开U盘，查看是否有导出病例文件； | 2弹框提示“数据导出完毕”，下方有“确定”按钮； 3弹框关闭； 4有最新导出文件（压缩包）；
MS002_SC_019 | 02患者管理 | / | TR020107 | 导出报告 | 1、已定位5组数据； | 1、选中已结束病例； 2、点击导出报告，查看报告格式和报告内容； | 报告名称：姓名+手术报告+年月日.pdf,例如：张三手术报告20221013.pdf,患者姓名、性别、年龄、病历号、手术时间、术中规划影像和术后评估影像,手术时间为接收第一张X光图像的系统时间；
MS002_SC_020 | 03 三维二维手术模式 | 01 CT导入 | TR030101：CT导入页面 | 手术模式选择三维+二维-脊柱-未导入CT-查看CT导入页面UI | 进入CT导入页面 | 1、新增患者选择二维三维脊柱模式； 2、点下一步； 3、进入CT导入页面查看UI； | 顶部显示公司logo、产品名称、版本号、C臂机、双目相机、机械臂、设备检测、截图、关于、设置、关机；导入CT，返回、下一步按钮、CT序列显示（CT序列信息：患者姓名、出生日期、扫描时间、序列号、层数、层厚、CT缩略图（中间那张）、序列查看滚动条），默认选中第一个序列，边框高亮显示；右侧显示（CT预览图、窗宽窗位滑条、右侧显示CT预览滚动条）
MS002_SC_021 | 03 三维二维手术模式 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选中1个CT文件夹导入，点选择文件夹 | U盘、移动硬盘、光驱、电脑硬盘导入 | 1、点击CT导入，选择1个CT文件夹导入； 2、导入成功后，查看CT导入页面显示内容； | 导入成功
MS002_SC_022 | 03 三维二维手术模式 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 导入CT序列仅2个-查看CT预览窗口UI | CT预览窗口 | 1、导入仅2个CT序列的CT； 2、查看CT预览窗口UI； | 默认选中第一个序列缩略图显示中间一张的2D图
MS002_SC_023 | 03 三维二维手术模式 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 点击返回 | 返回/下一步 | 1、点击CT导入页面返回按钮； | 返回患者管理页面
MS002_SC_024 | 03 三维二维手术模式 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 选择患者数据-点击下一步 | 返回/下一步 | 1、选择患者数据，点击下一步； | 进入规划页面
MS002_SC_025 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-点击横断位视图放大 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、点击横断位视图放大； | 变为3×1模式，仅横断位按钮变为视图缩小
MS002_SC_026 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击横断位视图缩小 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、点击横断位视图缩小； | 变为2×2模式，仅横断位按钮变为视图放大
MS002_SC_027 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击非当前放大图像的视图放大按钮 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、放大图像为横断位； 3、点击冠状位视图放大按钮； | 横断位缩小，冠状位放大
MS002_SC_028 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-左键点击任意一个2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-左键点击任意一个2D图 ； 2、查看其他图像变化； | 对应两个面的图跳转到对应层
MS002_SC_029 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-中键操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-中键操作2D图 ； 2、查看其他图像变化； | 平移图像
MS002_SC_030 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-滚轮操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-滚轮操作2D图； 2、查看其他图像变化； | 切换图层
MS002_SC_031 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-右键操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-右键操作2D图； 2、查看其他图像变化； | 图像放大缩小
MS002_SC_032 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 点击窗宽窗位图标-调整窗宽窗位-左右调节 | 2D窗宽窗位 | 1、进入CT规划页面； 2、点击窗宽窗位图标； 3、左右调节窗宽窗位滑条； 4、查看图像窗宽窗位变化； | 出现窗宽窗位滑条（共两个小滑块，滑块中间为蓝色区域），左右滑块可调整窗宽窗位
MS002_SC_033 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 查看3D图渲染效果 | 三维视图渲染 | 1、进入CT规划页面； 2、查看3D图渲染效果； | 图像与CT一致，与其他dicom软件比对一下
MS002_SC_034 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 左键旋转3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、左键旋转3D图； | 左键旋转3D图
MS002_SC_035 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 滚轮放大缩小3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、滚轮放大缩小3D图； | 滚轮放大缩小3D图
MS002_SC_036 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 中键长按平移3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、中键长按平移3D图； | 中键长按平移3D图
MS002_SC_037 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 右键上下移动改变窗位，左右移动改变窗宽 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、右键调整窗宽窗位； | 右键上下移动改变窗位，左右移动改变窗宽
MS002_SC_038 | 03 三维二维手术模式 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 透视模式-修改颜色 | 颜色修改 | 1、进入CT规划页面； 2、透视模式下修改颜色； | 修改为其他颜色
MS002_SC_039 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030501 | 查看术前规划页面 | 1、新增病例选择二维三维配准模式； 2、2+2模式下； | 1、进入术前规划页面查看页面内容； | 1、顶部显示公司logo、产品名称+版本、患者姓名、手术器械编号、配准模式；配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机、相机、机械臂状态，设备检测、截图、关于、设置、关机； 上一步：患者管理 下一步：术前准备； 四视图，2D图显示按钮（横断位、冠状位、矢状位按钮如下：视图放大、窗宽窗位、重置），3D视图显示按钮（2+2模式下：左侧：正视图、CT左旋90°、右旋90°、上旋90°、下旋90°；右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置） 右侧显示内容：长度、角度、清除、添加螺钉、锁定螺钉、删除螺钉、螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径、螺钉样式、显示/隐藏状态）；
MS002_SC_040 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030501 | 3+1模式下-查看3D图左右侧按钮 | 1、新增病例选择二维三维配准模式； 2、3+1模式下； | 1、进入术前规划页面查看3D图左右侧按钮； | 1、左侧：正视图；右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置
MS002_SC_041 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030502 | 3D图-按钮操作 | 1、进入二维三维模式； 2、进入术前规划页面； 3、2+2模式下； | 1、点击正视图； 2、点击左旋90,； 3、点击右旋90； 4、点击上旋90； 5、点击下旋90； 6、点击视图放大； 7、点击渲染模式，切换到谷骨骼模式、软组织模式、透视模式、DRR模式； 8、透视模式下，点击更改为任意颜色；切换到其他模式下更改颜色； 9、中键移动3D图，右键调整3D图窗框窗位，点击重置； | 1、显示正视图，冠状位； 2、左旋90°； 3、右旋90°； 4、上旋90°； 5、下旋90°； 6、视图放大，变为3+1模式； 7、3D图模式切换； 8、3D图颜色变化；其他模式不能更改颜色； 9、3D图窗宽窗位，及位置被初始化到原始状态；
MS002_SC_042 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 新增2根螺钉-查看序号变化 | 序号 | 1、新增两根螺钉； 2、查看序号变化； | 从1开始逐渐递增，1，2
MS002_SC_043 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 下拉修改为任意长度-查看螺钉长度关联页面 | 螺钉长度-下拉修改 | 1、下拉修改螺钉长度； 2、查看螺钉列表长度和实际螺钉长度； | 所有螺钉长度及图像上显示螺钉长度变化
MS002_SC_044 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 下拉修改螺钉直径-查看直径相关页面 | 直径 | 1、下拉修改螺钉直径； 2、查看螺钉直径相关页面； | 直径同步变化
MS002_SC_045 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 下拉修改颜色-查看螺钉颜色关联页面 | 颜色 | 1、点击螺钉颜色； 2、下拉修改颜色，查看螺钉颜色相关页面是否变化； | 螺钉颜色变化
MS002_SC_046 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 单个螺钉显示与隐藏 | 显示状态 | 1、单个螺钉显示列勾选； 2、取消勾选 | 勾选显示，不勾选隐藏
MS002_SC_047 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030503：螺钉列表 | 单个螺钉锁定与解锁 | 锁定状态 | 1、勾选单个螺钉锁定； 2、取消螺钉锁定； | 勾选锁定，不勾选解锁
MS002_SC_048 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030504：规划功能栏 | 横断位/冠状位/矢状位-左键添加1个螺钉 | 添加 | 1、横断位、冠状位、矢状位； 2、左键添加1个螺钉； | 起点为针尖，终点为螺钉尾部，螺钉名称根据标记自动填写，例如C1-L
MS002_SC_049 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030504：规划功能栏 | 选中1个螺钉-一直点删除 | 删除 | 1、选中1个螺钉； 2、一直点删除； | 当前螺钉删除后，自动选中下一个螺钉，删到最后一个，再自动向上选择
MS002_SC_050 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030505：测量 | 长度测量 | 长度角度测量 | 1、2D3个图上画多个长度； 2、3D图像画长度； 3、2D图上画长度起点在横断位，终点在矢状位； | 仅能在2D图内画，只能画一个长度；
MS002_SC_051 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030505：测量 | 角度测量 | 长度角度测量 | 1、2D3个图上画多个角度； 2、3D图像画角度； 3、2D图上画角度起点在横断位，终点在矢状位； | 仅能在2D图内画，只能画一个角度；长度角度可同时存在；
MS002_SC_052 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030506 | 点击返回 | 返回/下一步 | 1、点击返回； | 返回患者管理页面
MS002_SC_053 | 03 三维二维手术模式 | 05 术前规划 | TR030506 | 点击下一步-进入X光注册页面 | 返回/下一步 | 1、点击规划页面下一步； | 进入X光注册页面
MS002_SC_054 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 查看术前准备页面UI | / | 1、查看术前准备页面UI； | 主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、导航栏（术前准备）、“设备检测”、“机械臂”、“相机”、“关于”、“关机”图标，工具选择、手术设备摆位示意图
MS002_SC_055 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个工具箱-1个C臂配准板或1个机械臂配准板-1个C臂机-确定 | 工具选择 | 1、选择1个工具箱，1个C臂机配准板，1个C臂机，点确认； 2、选择1个工具箱，1个机械臂配准板，1个C臂机，点确认； | 进入安装无菌罩示意图页面
MS002_SC_056 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击机械臂移动至展开位步骤页面- >按钮 | 步骤1 | 1、点击步骤1页面>按钮； 2、点击5次； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_SC_057 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击请安装无菌罩和定位器步骤页面- < >按钮 | 步骤2 | 1、点击步骤2页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_SC_058 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击请将设备摆放如图右所示位置步骤页面- < >按钮 | 步骤3 | 1、点击步骤3页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_SC_059 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击步骤4页面- < >按钮 | 步骤4 | 1、点击步骤4页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_SC_060 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击步骤5页面- <按钮 | 步骤5 | 1、点击步骤5页面<按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_SC_061 | 03 三维二维手术模式 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择不同的手术术式-选左或右-查看设备摆位图 | 术前准备页面-工具已全部选择 | 1、选择列表已有术式，并选择位置； 2、查看设备摆位图； | 手术床、三台车以及C臂机摆位图显示与需求一致；
MS002_SC_062 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030701：X光处理页面UI | 选择C臂机配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号，中间部分显示患者姓名、手术器械,右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“C臂机连接状态图标”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“上一步 术前准备 ”，中间部分显示“X片注册”，右侧显示“下一步 图像配准”；导航栏下方界面包含X光图像接收、X片注册、X光图像显示（图像上显示展开与折叠的按钮，默认折叠，对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°按钮）、注册图像分组、工具选择，并有“返回”、“下一步按钮”；
MS002_SC_063 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030701：X光处理页面UI | 选择机械臂配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.显示自动水平按钮；
MS002_SC_064 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030702：X光接收 | 网络正常-康达平板，西门子-发送1张dcm图片 | 图像候选区 | 1、网络正常，使用康达平板，西门子； 2、发送1张dcm图片到X光处理页面； | 图片显示在X光候选区，图像左右镜像，右上角显示绿色√号
MS002_SC_065 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 选C臂机配准板-查看注册结果页面UI | 注册弹框 | 1、工具选择页面选C臂机配准板； 2、发送X光片注册； 3、查看注册结果弹框； | 无机械臂对齐、机械臂水平按钮
MS002_SC_066 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 选机械臂配准板-查看注册成功页面UI | 注册弹框 | 1、工具选择页面选机械臂配准板； 2、发送X光片注册； 3、查看注册结果弹框； | 跟UI一致
MS002_SC_067 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 工程师登录-查看注册结果弹框 | 注册弹框 | 1、工程师登录； 2、进入X光处理页面，查看注册结果弹框； | 有初始化参数菜单，默认自动
MS002_SC_068 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 管理员登录-查看注册结果弹框 | 注册弹框 | 1、管理员登录； 2、进入X光处理页面，查看注册结果弹框； | 有初始化参数菜单，默认自动
MS002_SC_069 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 操作员登录-查看注册结果弹框 | 注册弹框 | 1、操作员登录； 2、进入X光处理页面，查看注册结果弹框； | 无初始化参数菜单
MS002_SC_070 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 工程师登录-参数区选上下左右左上左下右上右下-分别注册 | 注册弹框 | 1、工程师登录； 2、进入X光处理页面，参数区选上下左右左上左下右上右下； 3、分别发送X光片，查看注册结果弹框； | 根据对应参数注册
MS002_SC_071 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 注册成功 | 功能按钮-重新注册 | 1、X光片注册成功后； 2、重新打开X光片查看注册结果； 3、重新调整小球位置； 4、点击重新注册； | “注册成功，注册精度为xxx，请确认”，图像显示候选区最左侧
MS002_SC_072 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 注册成功-点确认 | 功能按钮-注册弹框确认/取消 | 1、X光注册成功，点击确认； | 注册结果弹框关闭，候选区显示图像，图像显示绿色√，注册成功的图像保存到本地
MS002_SC_073 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030703：X光注册 | 注册成功-点取消 | 功能按钮-注册弹框确认/取消 | 1、X光注册成功，点击取消； | 注册结果弹框关闭，候选区显示图像，图像显示红色×，注册失败图像不保存到本地
MS002_SC_074 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-重复拖拽-非同一张-确定 | 拖拽图像 | 1、正侧位图像显示区有图； 2、重复拖拽非同一张图片到正侧位显示区； 3、是否覆盖页面点确定； | 覆盖
MS002_SC_075 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-重复拖拽-非同一张-取消 | 拖拽图像 | 1、正侧位图像显示区有图； 2、重复拖拽非同一张图片到正侧位显示区； 3、是否覆盖页面点取消； | 显示原有图像
MS002_SC_076 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-点窗宽窗位-调整正侧位窗宽窗位 | 功能按钮-窗宽窗位 | 1、正侧位图像显示区有图； 2、点击窗宽窗位； 3、调整正侧位窗宽窗位； | 窗宽窗位高亮显示，正侧位出现滑条，滑条共2个滑块，窗宽窗位可任意调整，图像变化
MS002_SC_077 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 滑条测试-左滑块调整到右滑块块右侧 | 功能按钮-窗宽窗位 | 1、点击窗宽窗位，显示窗宽窗位滑条； 2、左滑块调整到右滑块右侧； | 无法调整，只能在右滑块左侧调整
MS002_SC_078 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-点击对比度高亮-调整正侧位对比度 | 功能按钮-对比度增强 | 1、正侧位有图像； 2、点击对比度按钮； 3、调整正侧位对比度； | X光对比度变化
MS002_SC_079 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 对比度按钮点两次 | 功能按钮-对比度增强 | 1、点击两次对比度按钮； | 按钮高亮变为非高亮，滑条先显示后隐藏
MS002_SC_080 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-点击去小球 | 功能按钮-去小球 | 1、正侧位X光显示区有图； 2、点击去小球； | 按钮高亮，正侧位小球隐藏
MS002_SC_081 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图-点击反色 | 功能按钮-反色 | 1、正侧位有图； 2、点击反色按钮； 3、查看图像变化； | 按钮高亮，图像变化
MS002_SC_082 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030704：X光图像显示 | 有图像-还原 | 功能按钮-还原 | 1、正侧位有图像； 2、点击还原； | 窗宽窗位重置，清除滤波效果
MS002_SC_083 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030705：机械臂控制 | 选机械臂配准板-查看按钮 | / | 1、工具选择机械臂配准板； 2、查看X光处理页面是否有机械臂水平按钮； | 显示机械臂水平按钮
MS002_SC_084 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030705：机械臂控制 | 选C臂机配准板-查看按钮 | / | 1、工具选择C臂机配准板； 2、查看X光处理页面是否有机械臂水平按钮； | 不显示机械臂水平按钮
MS002_SC_085 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030705：机械臂控制 | 机械臂水平-不踩脚踏 | / | 1、点击机械臂水平；未踩脚踏； | 机械臂末端水平对齐
MS002_SC_086 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030707：注册图像分组 | 已完成5组定位-返回X光处理页面-发送图片 | / | 1、已完成5组定位； 2、返回X光处理页面； 3、发送图片注册； | 仅支持5组，提示“请新建病例后，再进行手术”
MS002_SC_087 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030708：工具选择 | 工具重新选择-点确定-新建分组配准定位 | / | 1、定位完成后，工具选择页面重新选择工具包、C臂机、配准板； 2、点确定； 3、返回X光处理页面，使用新的分组注册图像，数据配准定位； | 工具被修改，新分组数据按最新工具文件配准定位
MS002_SC_088 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030709：返回/下一步 | 返回 | 返回下一步 | 1、点击返回 2、查看返回的页面； | 返回术前准备页面
MS002_SC_089 | 03 三维二维手术模式 | 07 X光处理 | TR030709：返回/下一步 | 下一步 | 返回下一步 | 1、点击X光处理页面的下一步； | 进入图像配准页面
MS002_SC_090 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030801：图像配准UI | 查看图像配准页面UI | 进入图像配准页面 | 1、进入三维二维配准页面UI； | 顶部显示logo、软件名称版本、姓名、器械、示踪器及设备状态图标，设备检测、音量、截图、关于、设置、关机、上一步页面、图像配准、下一步页面； 正位显示窗口（展开按钮、默认折叠，展开按钮包含对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°），侧位显示窗口，（对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°），自动循环切换按钮，右侧有框选、还原、配准、颜色按钮，上下左右，X顺，X逆，Y正，Y逆，Z正，Z逆，放大缩小12个微调按钮，底部：返回、下一步按钮
MS002_SC_091 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 查看配准图像显示区 | 进入图像配准页面 | 1、查看配准图像显示区； | 显示CT与X光正侧位，CT在X光上面
MS002_SC_092 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击窗宽窗位-通过滑条调整 | 功能按钮-窗宽窗位 | 1、点击窗宽窗位； 2、通过滑条调整窗宽窗位； | 显示窗宽窗位滑条-仅X光窗宽窗位变化
MS002_SC_093 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击窗宽窗位-右键调整窗宽窗位 | 功能按钮-窗宽窗位 | 1、点击窗宽窗位； 2、右键调整窗宽窗位； 3、查看窗宽窗位变化； | 仅CT窗宽窗位变化
MS002_SC_094 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 透明模式-修改为任意一种颜色 | 功能按钮-颜色 | 1、透明模式下； 2、修改CT颜色； | 修改成功，跟CT相关页面CT颜色同步变化
MS002_SC_095 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 滑条-手动调整CT与X显示比例 | 功能按钮-自动播放 | 1、通过滑条手动调整CT与X光显示比例； | CT与X显示比例实时变化
MS002_SC_096 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 自动循环-调整CT与X显示比例 | 功能按钮-自动播放 | 1、点击自动播放，调整CT与X光的比例； | CT与X显示比例实时变化
MS002_SC_097 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 左键操作CT | / | 1、非脊柱配准； 2、左键操作CT； | CT旋转
MS002_SC_098 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 滚轮操作CT | / | 1、非脊柱配准； 2、滚轮操作CT； | CT放大缩小
MS002_SC_099 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 中键操作CT | / | 1、非脊柱配准； 2、中键操作CT； | CT平移
MS002_SC_100 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 右键操作CT | / | 1、非脊柱配准； 2、右键操作CT； | CT窗宽窗位变化
MS002_SC_101 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 区域勾画-选区域-自动配准 | 功能按钮-自动配准 | 1、点击框选按钮； 2、正位勾选区域； 2、点配准； | 显示配准中，配准完成配准中取消
MS002_SC_102 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 手动微调 | 功能按钮-微调 | 1、点击12个微调按钮； | 每个按钮对应功能正确
MS002_SC_103 | 03 三维二维手术模式 | 08 图像配准 | TR030806： | 配准完成-点击循环播放-点下一步 | 进入配准页面 | 1、配准完成-点击循环播放-点下一步； | 进入X片规划页面；
MS002_SC_104 | 03 三维二维手术模式 | 09 X片规划 | TR030901 | 查看X片规划页面UI | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、进入X片规划页面查看页面显示内容； | 1、顶部显示logo、软件名称+版本、患者姓名、手术器械、示踪器状态、设备连接状态、设备检测、音量、截图、关于、设置、关机；上一步：X光注册、当前X片规划、下一步：定位导航； 分组下拉列表；X光显示区、X光右侧按钮（窗宽窗位调整、透明度、去小球、反色、重置、旋转90°）； 螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径、锁定、螺钉样式、隐藏、删除）； 添加螺钉、四视图、螺钉上下左右调整按钮； 返回、下一步按钮；
MS002_SC_105 | 03 三维二维手术模式 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 查看四视图显示 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、点击四视图； | 2+2模式；3个2D图、1个3D图；
MS002_SC_106 | 03 三维二维手术模式 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 50个螺钉-查看X片规划页面螺钉列表 | 螺钉列表 | 1、规划页面已存在50根螺钉； 2、进入X片规划页面查看螺钉列表； | 螺钉列表显示50根螺钉，螺钉在图像上全部显示；属性显示序号、名称、颜色、长度、直径、锁定（仅螺钉后面有）、样式、显示/隐藏、删除、滚动条；
MS002_SC_107 | 03 三维二维手术模式 | 09 X片规划 | TR030904 | 新增螺钉-调整位置 | 进入X光规划页面 | 1、点击添加螺钉； 2、第一张图画起点终点； 3、第二张图画起点终点； 4、选中第一张、第二张图螺钉起点终点、中点，点击上下左右微调； | 生成辅助线，第二张图画完，螺钉生成，第三张图螺钉不能调整，调整过程中螺钉头位置不变；
MS002_SC_108 | 03 三维二维手术模式 | 09 X片规划 | TR030905 | 点击下一步 | 进入X光规划页面 | 1、点击下一步； | 进入定位导航页面；
MS002_SC_109 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031001：脚撑落地弹框提示 | 进入定位导航页面 | 进入定位导航页面 | 1、进入定位导航页面查看提示； | 弹框提示“请确认升降脚撑已落地”
MS002_SC_110 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031001：定位导航UI | 查看定位导航页面UI | / | 1、查看定位导航页面UI; | 顶部显示logo、软件名称、病患姓名：、手术器械：编号、骨钻示踪器、套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机状态图标，相机、机械臂、设备检测、截图、关于、设置、关机； 2、向下显示上一步：X片规划、定位导航、分组选择、评估按钮； 3、3张X光片显示区（展开按钮，展开后显示透明度、去小球、反色、窗宽窗位、重置、旋转90度）； 4、向下显示螺钉列表（包含螺钉序号、螺钉名称、颜色、长度、直径、钉帽显示、螺钉显示，滚动条）； 5、末端控制开关，仿真、定位、上升、下降、左旋、右旋； 6、螺钉名称：，入点偏差mm，出点偏差，距离、角度； 6、工具：针尖偏差mm，出点偏差mm，返回和完成按钮；
MS002_SC_111 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031002：图像显示 | 查看图像显示 | 2D鼠标交互 | 1、查看定位导航页面图像显示； | 2×2排布，不允许修改
MS002_SC_112 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 螺钉列表默认选中第一个螺钉 | / | 1、查看螺钉列表默认选中螺钉； | 高亮显示
MS002_SC_113 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 单个螺钉显示隐藏切换 | 显示状态 | 1、单个螺钉勾选，取消勾选； | 勾选显示取消勾选隐藏
MS002_SC_114 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 单个螺钉锁定解锁切换 | 锁定状态 | 1、勾选单个螺钉，取消勾选； | 勾选锁定，取消未锁定可调整
MS002_SC_115 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 已设置先仿真后定位-仿真完成-发定位-踩脚踏 | 仿真 | 1、设置先仿真后定位； 2、发送螺钉1，点仿真，仿真完成； 3、点击定位； | 机械臂运动到最终位置，精度小于15mm
MS002_SC_116 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 已设置直接可定位-仿真完成-发定位-踩脚踏 | 仿真 | 1、已设置直接可定位； 2、点击仿真，仿真完成； 3、发定位，踩脚踏； | 机械臂运动到最终位置，精度小于15mm
MS002_SC_117 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 定位完成-长按末端按钮上升、下降、左旋右旋 | 末端控制器权限开关-开关默认开启 | 1、使用末端器械上下选螺钉后，踩脚踏自动仿真，仿真完成，自动定位完成； 2、踩脚踏，长按上升、下降、左旋右旋 ； | 机械臂末端沿通道方向上升、下降、左旋右旋
MS002_SC_118 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 关闭末端控制器权限开关 -按上升下降左旋右旋 | 末端控制器权限开关-关闭 | 1、关闭末端控制器权限开关； 2、按上升下降左旋右旋； | 开关状态变化，末端开关无效，机械臂末端不运动
MS002_SC_119 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 仿真完成-发定位-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 末端开关关闭 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位，松开点击，再次点定位； | 机械臂定位精度1.5mm以内，松开定位，机械臂停止，再点运动
MS002_SC_120 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 末端选中螺钉-踩脚踏自动仿真定位 | 已设置先仿真后定位-定位 末端开关开启 | 1、使用机械臂末端上下选中螺钉； 2、踩脚踏；松了再踩； | 定位按钮置灰，踩脚踏，自动仿真定位，松了再踩继续运动，精度15mm以内；
MS002_SC_121 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 导航过程中-查看图像显示 | 工具导航 | 1、选螺钉，仿真后发送定位； 2、导航过程中，查看图像显示内容； | 骨钻示踪器的末端位置绘制在四个视图中，其中二维视图根据骨钻尖端所在的位置切换相应的二维图像
MS002_SC_122 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031007：返回/下一步 | 点击返回 | 返回/下一步 | 1、点击定位导航页面返回按钮； | 返回X光处理页面
MS002_SC_123 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031007：返回/下一步 | 定位完成-点完成 | 返回/下一步 | 1、定位完成后； 2、点击完成； | 出现完成弹窗
MS002_SC_124 | 03 三维二维手术模式 | 10 定位导航 | TR031007：评估 | 点评估 | 评估 | 1、点击评估； | 进入评估页面
MS002_SC_125 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR031101：评估页面UI | 查看评估页面UI | 进入评估页面 | 1、点击定位导航页面评估； 2、查看评估页面UI； | 1.评估，×按钮；左侧规划图像显示（默认第一张，折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°，螺钉显示隐藏按钮、钉帽螺钉样式按钮，当前规划X光序号/总规划X光数量，上翻/下翻按钮； 2、右侧术中/术后X片显示（默认第一张，折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°，当前规划X光序号/总规划X光数量，上翻/下翻按钮
MS002_SC_126 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR031102 | 查看规划图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.查看规划图像显示窗口； | 1.显示第一张X光图像（显示序号1），图像上显示已规划的3根螺钉； 2、显示序号/总数量，两个翻页键盘，螺钉样式及螺钉隐藏按钮；
MS002_SC_127 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR031103 | 术中/术后区域多张X光-点击上下翻页 | 1.进入评估界面 | 1、术中/术后区域多张X光-点击上下翻页； | 1、显示最新发送的X光图像（显示序号1）； 2、显示序号/总数量，两个翻页键盘； 3、当前页序号和总数量正确；
MS002_SC_128 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR031103 | 术中/术后区域-X光存在-按钮测试 | 1.进入评估界面 | 1、按钮默认不显示； 2、点击折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°； | 1、按钮功能正确，图像变化，按钮高亮；
MS002_SC_129 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-连续上下翻页 | 1.规划模块有3张X光图像（序号1、2、3）、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.规划图像显示窗口默认显示第一张X光图像，点击向下翻页键； 2.连续点击向下翻页键； 3.连续点击向上翻页键； | 1.显示第2张图像； 2.图片循环顺序翻页（3、1、2、3、、、）； 3.图片循环倒序翻页；
MS002_SC_130 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-螺钉显示与隐藏 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 2、螺钉全部显示； | 1.选中螺钉点击隐藏按钮 ； 2.点击螺钉显示按钮 ； | 1.规划图像中螺钉全部隐藏； 2.规划图像中螺钉全部显示；
MS002_SC_131 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-钉帽显示与隐藏 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 2、螺钉钉帽未显示； | 1.查看规划图像中默认螺钉样式； 2.点击样式切换按钮； | 1.样式为螺钉； 2.样式变为圆柱；
MS002_SC_132 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041105 | 点击× | 1.进入评估界面 | 1、点击×； | 1、回到定位导航；
MS002_SC_133 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041105 | 评估发术后X光-关闭-再次进评估 | 1.进入评估界面 | 1、评估发术后X光-关闭-再次进评估； | 1、图像存在；
MS002_SC_134 | 04二维手术模式 | 01 术前准备模块 | TR040101 | 查看术前准备界面主菜单栏UI显示 | 1登录进入患者管理界面 2进入术前准备界面 | 1查看主菜单栏显示； | 主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、导航栏（术前准备）、“设备检测”、“机械臂”、“相机”、“关于”、“关机”图标，工具选择、手术设备摆位示意图;下一步
MS002_SC_135 | 04二维手术模式 | 01 术前准备模块 | TR040101 | 返回/下一步按钮测试-步骤1界面 | 1新增患者，手术模式为“纯二维配准模式” 2进入术前准备界面，选择工具并确认 | 1基于前置，查看当前界面步骤显示； 2基于步骤1，点击“返回”按钮，观察软件响应； 3基于步骤1，点击“下一步”按钮，观察软件响应； | 1显示步骤1“1请将机械臂移动至展开位”； 2返回患者管理界面； 3进入X光注册界面；
MS002_SC_136 | 04二维手术模式 | 01 术前准备模块 | TR040101 | 步骤5界面-点击切换按钮 | 1新增患者，手术模式为“纯二维配准模式” 2进入术前准备界面-步骤5界面 | 1、当前在步骤5，点击<,查看每个页面显示内容； | 1、每个页面显示内容正确；与UI图一致；
MS002_SC_137 | 04二维手术模式 | 01 术前准备模块 | TR040101 | 工具选择确认测试-全选 | 1登录进入患者管理界面 2患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3软件导入了多个C臂机参数 | 1选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，分别点击配准版、工具箱、C臂机图片选项； 2点击“确定”按钮； | 1分别选中配准版、工具箱、C臂机图片选项； 2加载数据，进入术前准备界面；
MS002_SC_138 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040201 | 查看X片注册界面主菜单栏UI显示 | 1登录进入患者管理界面 2进入X片注册模块 | 1查看主菜单栏显示； | 主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、导航栏（注册）、“设备检测”、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”图标;该界面包含X光图像接收，X光注册，X光图像显示，注册图像分组
MS002_SC_139 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040202 | 长1024宽1000图像接收测试 | 1已选择工具，进入X片注册界面 | 1C臂机拍摄长和宽不相等的图像（1024X1000）后发送至X片注册界面； | 1图像候选区最左侧显示接收图像，且长宽相等（自动补全1024X1024）；
MS002_SC_140 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040203 | 自动注册后弹框界面显示 | 1进入X片注册界面 2、患者示踪器配准板示踪器可见； | 1X片注册界面接收一张图像； 2查看弹框界面UI显示； | 注册结果弹框包含绿色绘制二维小球轮廓、排序编号并显示精度。图像下方有“取消”和“确定”两个按钮
MS002_SC_141 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040203 | 标记球被遮挡并且顺序不正确注册失败-手动添加标记球，排序-点击“重新注册” | 1进入X片注册界面 | 1、标记球被遮挡并且顺序不正确”，拍X光片，注册失败； 2、手动添加标记球，调整标记球顺序； 3、点重新注册； | 1显示“注册成功，注册精度为xxx，请确认”；图像显示再候选区
MS002_SC_142 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 显示窗口图像拖拽选择 | 1X片注册界面，已注册成功3张X光图像 2当前界面有3个显示窗口，且窗口无图像 | 1从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口1； 2从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口2； 3从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口3； | 1拖拽成功，图像在显示窗口1显示，候选区该张图像为选中状态； 2拖拽成功，图像在显示窗口2显示，候选区该张图像为选中状态； 3拖拽成功，图像在显示窗口3显示，候选区该张图像为选中状态；
MS002_SC_143 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | X光图像注册覆盖取消 | 1X片注册界面显示窗口1已有图像 2图像候选区有注册成功的3张图像 | 1再次选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2点击取消； | 2不替换图像；
MS002_SC_144 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | X光图像注册覆盖关闭 | 1X片注册界面显示窗口1已有图像 2图像候选区有注册成功的3张图像 | 1选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2点击右上角关闭按钮； | 2不替换图像；
MS002_SC_145 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | X光图像注册覆盖确认 | 1X片注册界面显示窗口1已有图像 2图像候选区有注册成功的3张图像 | 1选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2点击确认按钮； | 2显示窗口1显示图像2；
MS002_SC_146 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 窗宽窗位调节 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2点击滑动条两个端点或滑条整体移动； 3、鼠标右键调整； | 1按钮高亮显示，出现滑动条； 2图像窗宽窗位改变；
MS002_SC_147 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 对比度增强调节 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1点击窗口右边对比度增强按钮； | 1按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_SC_148 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 对比度复原 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1点击对比度增强按钮，使得图像对比度增强； 2再次点击该按钮； | 1按钮取消高亮，图片对比度还原；
MS002_SC_149 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 小球隐藏与显示 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1点击窗口右边去小球按钮； 2再次点击该按钮； | 1按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2按钮取消高亮，小球还原；
MS002_SC_150 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 反色调节 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1点击窗口反色按钮； 2再次点击该按钮； | 1按钮高亮显示，图像反色处理； 2按钮取消高亮，图像还原；
MS002_SC_151 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040204 | 图像调节还原 | 1进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1将图像窗宽窗位调整至极限； 2点击对比度增强、去小球、反色按钮； 3点击窗口右侧还原按钮； | 3所有按钮取消高亮显示，图像恢复原始窗宽窗位，清除所有对比度增强、去小球、反色的处理效果；
MS002_SC_152 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040205 | 机械臂控制按钮显示-C臂机配准板 | 1工具选择时选择C臂机配准板 2进入X片注册界面 | 1观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1无“自动水平”按钮；
MS002_SC_153 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040205 | 机械臂控制按钮显示-机械臂配准板 | 1工具选择时选择机械臂配准板 2进入X片注册界面 | 1观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1显示“自动水平”按钮；
MS002_SC_154 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040205 | 机械臂控制-自动水平 | 1工具选择时选择机械臂配准板 2进入X片注册界面，拖拽预览列表中的图像至显示窗口并注册成功 3当前机械臂为非水平状态 | 1基于前置，点击“自动水平”按钮； | 1机械臂运动至水平姿态（移动机械臂将通道的X轴垂直于基座坐标系的水平面）；
MS002_SC_155 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040206 | 注册图像分组选择 | 1进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、规划、定位环节 | 1基于前置，点击分组下拉菜单； 2基于步骤1，选择第一组，观察界面显示； 3选择第二组，观察界面显示； 4选择第三组，观察界面显示； 5选择第四组，观察界面显示； 6选择第五组，观察界面显示； | 2显示第一组已注册过的图像，候选区显示之前接收的图像； 3-6显示窗口无图像，候选区中无图像；
MS002_SC_156 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040206 | 选择新组后注册 | 1进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、定位环节 | 1基于前置，选择第二组； 2接收新图像； | 2自动进入注册弹框界面；
MS002_SC_157 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040207 | 重新选择工具-退出 | 1进入X片注册界面，第一组、第二组、第三组图像均已完成了注册、配准、定位功能 | 1点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2重新选择工具，点击退出； | 2退出工具选择界面，界面工具编号不变；
MS002_SC_158 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040207 | 重新选择工具-确定 | 1进入X片注册界面，第一组、第二组、第三组图像均已完成了注册、配准、定位功能 | 1点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2重新选择工具，点击确定； | 2加载新的工具；
MS002_SC_159 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040207 | 更改工具后接收新图像注册 | 1进入X片注册界面，第一组、第二组、第三组图像均已完成了注册、配准、定位功能 | 1进入工具选择界面更改工具； 2接收图像； 3注册成功确认后查看X片注册界面工具显示； | 2进入注册弹框界面； 3显示更改后的工具；
MS002_SC_160 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040207 | 更改工具后查看之前注册图像 | 1进入X片注册界面，第一组、第二组、第三组图像均已完成了注册、配准、定位功能 | 1进入工具选择界面更改工具； 2查看之前注册图像工具显示； | 2之前注册图像工具不变；
MS002_SC_161 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040208 | 点击返回 | 1进入X片注册界面，已完成一组图像注册 | 1点击返回； | 1数据不保存，返回术前准备界面；
MS002_SC_162 | 04二维手术模式 | 02 X片注册模块 | TR040208 | 已注册3张图像-点击下一步 | 1当前患者手术模式为纯二维模式-骨盆模式 2进入X片注册界面，已完成2张X光图像注册 | 1点击下一步； | 1页面跳转至规划界面；
MS002_SC_163 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040301 | 查看规划界面主菜单栏UI显示 | 1进入规划界面 | 1查看界面主菜单栏UI显示； | 主菜单栏显示公司logo、产品名称、版本号、导航栏（规划）、“设备检测”、“机械臂”、“相机”、“设置”、“关于”和“关机”图标,规划模块包含：X光图像显示，螺钉列表，规划功能栏，“上一步”和“下一步”按钮
MS002_SC_164 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040302 | X光图像显示 | 1进入规划界面 | 1进入规划界面，观察界面图像显示； | 1显示注册界面在显示窗口中的图像；
MS002_SC_165 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040302 | 螺钉列表显示 | 1进入规划界面 | 1查看螺钉列表显示； | 1显示序号、螺钉名称、长度、直径、颜色、显示状态、锁定状态；
MS002_SC_166 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 螺钉添加 | 1进入规划界面，该界面暂未添加螺钉 | 1点击“添加”； 2调整3个面的螺钉到最佳位置； | 1螺钉位置与模型通道重合；
MS002_SC_167 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 修改螺钉直径 | 1进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉直径为1mm | 1基于前置，输入框修改螺钉1直径为2mm； 2点击直径右侧下拉按钮，选择直径15mm; | 1修改成功，直径显示为2mm； 2修改成功，直径显示为15mm;
MS002_SC_168 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 鼠标调整螺钉位置及方向 | 1进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉直径为1mm | 1基于前置，在图像窗口中鼠标左键选中螺钉起点，移动； 2在图像窗口中鼠标左键选中螺钉终点，移动； 3观察螺钉位置和方向； | 3成功修改螺钉位置和方向，螺钉长度不变；
MS002_SC_169 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 鼠标调整螺钉长度 | 1进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉长度为15mm | 1基于前置，在图像窗口中鼠标左键选中螺钉终点，往距离起点较远距离移动5mm； 2观察螺钉列表螺钉长度； | 2成功修改螺钉位置和方向螺钉长度变为20mm；
MS002_SC_170 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 螺钉删除 | 1进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1基于前置，螺钉列表选中螺钉1，点击删除按钮； | 1成功删除螺钉1，列表及图像窗口无螺钉1信息；
MS002_SC_171 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040303 | 螺钉起点微调 | 1进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1基于前置，图像窗口选中螺钉1起点； 2点击微调按钮“上” ； 3点击微调按钮“下” ； 4点击微调按钮“左” ； 5点击微调按钮“右” ； 6点击微调按钮“前” ； 7点击微调按钮“后” ； | 2螺钉起点上移； 3螺钉起点下移； 4螺钉起点左移； 5螺钉起点右移； 6螺钉起点前移； 7螺钉起点后移；
MS002_SC_172 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040304 | 点击返回 | 1进入规划界面 | 1未规划螺钉，点击返回； 2再次进入规划界面，查看界面显示； | 1数据保存，返回X光注册界面； 2该界面无螺钉数据；
MS002_SC_173 | 04二维手术模式 | 03 X片规划模块 | TR040304 | 螺钉列表不为空，点击下一步 | 1进入规划界面 | 1已规划螺钉点击下一步； | 1页面跳转至定位导航界面；
MS002_SC_174 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040401 | 定位界面进入测试 | 1进入规划界面 | 1规划界面规划螺钉，点击下一步； | 1页面跳转至定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”并图片示意，有“确定”或“X”按钮；
MS002_SC_175 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040401 | 确认升降脚撑落地弹框关闭-点击确认 | 1进入规划界面 | 1点击下一步进入定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”； 2点击“确定”； | 2关闭弹框；
MS002_SC_176 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040401 | 确认升降脚撑落地弹框关闭-点击“X” | 1进入规划界面 | 1点击下一步进入定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”； 2基于步骤1，点击“X”按钮； | 2关闭弹框；
MS002_SC_177 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040401 | 查看定位导航界面UI显示 | 1进入定位导航界面 | 1查看界面主菜单栏UI显示； | X光图像显示，螺钉列表，仿真和定位操作区、精度显示区、末端控制器权限开关;定位模块为弹框界面，包含机械臂姿态显示区域，角度滑动条，高度滑动条，“仿真”，“定位”、“关闭”按钮。并显示当前螺钉名称;有“上一步”和“下一步”按钮
MS002_SC_178 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040402 | X光图像显示 | 1进入定位界面 | 1进入定位界面，观察界面图像显示； | 1显示规划界面在显示窗口中的图像；
MS002_SC_179 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040402 | 窗宽窗位调节 | 1进入定位界面 | 1点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2点击滑动条两个端点或滑条整体移动； | 1按钮高亮显示，出现滑动条； 2图像窗宽窗位改变；
MS002_SC_180 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040402 | 对比度增强调节 | 1进入定位界面 | 1点击窗口右边对比度增强按钮； | 1按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_SC_181 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040402 | 小球隐藏与显示 | 1进入定位界面 | 1点击窗口右边去小球按钮； 2再次点击该按钮； | 1按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2按钮取消高亮，小球还原；
MS002_SC_182 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040402 | 反色调节 | 1进入定位界面 | 1点击窗口反色按钮； 2再次点击该按钮； | 1按钮高亮显示，图像反色处理； 2按钮取消高亮，图像还原；
MS002_SC_183 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040403 | 进入定位界面默认选中第一个螺钉 | 1进入定位界面 | 1查看螺钉列表选中螺钉； | 1默认选中第一个螺钉；
MS002_SC_184 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040403 | 螺钉名称、直径、颜色、锁定状态修改 | 1进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1螺钉列表选中螺钉，修改螺钉名称、直径、颜色、锁定状态； | 1不可修改；
MS002_SC_185 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040403 | 螺钉隐藏与显示 | 1进入定位界面 2定位界面螺钉列表有多个螺钉L1-螺钉1、L2-螺钉2、L3-螺钉3 | 1选中L1-螺钉1，点击隐藏按钮 ； 2再次点击显示按钮 ； | 1按钮变为显示 ，图像中显示该螺钉通道； 2图像中该螺钉隐藏；
MS002_SC_186 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040404 | 末端控制器开启-仿真定位 | 1末端控制器开关开启； | 1、末端控制器开关默认开启； 2、使用末端开关上下按键选中螺钉； 3、踩脚踏，自动仿真，仿真完成自动定位完成； 4、阈值大于15mm，继续踩脚踏； 5、定位小于阈值后，踩脚踏，按末端上升下降左旋右旋； | 1踩脚踏自动仿真，仿真完成自动定位，大于阈值，继续踩脚踏，继续运动；定位完成，按上升下降左旋右旋，末端沿通道方向对应运动；
MS002_SC_187 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040404 | 末端控制器关闭-仿真定位 | 1末端控制器开关关闭； | 1、关闭末端控制器开关，按末端控制上下左右，左旋右旋； 2、鼠标选中螺钉列表某行； 3、不需要踩脚踏，点仿真按钮 4、仿真完成，不踩脚踏，点定位按钮； 5、定位小于阈值，按页面上升下降，左旋右旋； | 1、上下左右，左旋右旋不生效；点页面定位按钮，机械臂运动，大于阈值，继续点定位，继续运动直到小于阈值；末端沿通道上升下降左旋右旋；
MS002_SC_188 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040404 | 确定仿真后点击“确认”按钮 | 1进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面； 2调节定位高度、角度重新进行仿真； 3确定仿真结果后，点住“确认”按钮； | 3关闭机械臂仿真界面弹框；
MS002_SC_189 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040405 | 末端控制开启-点击页面仿真定位上升下降左旋右旋 | 1末端控制器开关开启； | 1、末端选螺钉； 2、踩脚踏，仿真定位完成精度小于阈值； 3、按页面上升下降，左旋右旋； | 1; 2; 3按钮置灰点击无效；
MS002_SC_190 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040405 | 末端控制关闭-点击页面仿真定位上升下降左旋右旋 | 1末端控制器开关关闭； | 1、选中螺钉列表某行； 2、未踩脚踏，点仿真，仿真完成，未踩脚踏，点定位； 3、定位结果小于阈值，按页面上升下降，左旋右旋； | 1； 2； 3机械臂末端沿通道方向上升下降左旋右旋；
MS002_SC_191 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040405 | 末端控制开启-定位精度不足 | 1末端控制器开关开启； | 1、定位完成后；精度大于阈值； 2、继续踩脚踏；重复步骤2； | 1； 2机械臂继续运动，直到小于阈值；
MS002_SC_192 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040405 | 末端控制关闭-定位精度不足 | 1末端控制器开关关闭； | 1、定位完成后；精度大于阈值； 2、不踩脚踏，继续点页面定位；重复步骤2； | 1； 2机械臂继续运动，直到小于阈值；
MS002_SC_193 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040406 | 骨钻、患者示踪器已识别-工具导航-查看页面变化及定位精度 | / | 1定位完成后，克氏针放骨钻里； 2、骨钻放末端工具里，将克氏针打进去； 3、观察定位3个X光图像变化； | 1骨钻钻头实时显示在X光图像内，显示针尖针尾精度；
MS002_SC_194 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点击评估 | / | 1点击评估； | 1进入评估界面；
MS002_SC_195 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点击返回 | / | 1点击返回； | 1返回X片规划界面；
MS002_SC_196 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点击完成 | 1已定位完成； | 1点击完成； | 1弹框提示“结束手术还是返回X片注册”，有“结束手术”和“返回X片注册”按钮，右上角有“关闭”按钮；
MS002_SC_197 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点完成-点再次注册 | 1已定位完成； | 1点击完成； 2点击再次注册； | 1； 2进入X光注册页面；
MS002_SC_198 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点完成-点结束手术 | 1已定位完成； | 1点击完成； 2点击结束手术； | 1； 2进入患者管理页面；
MS002_SC_199 | 04二维手术模式 | 04 定位导航模块 | TR040407 | 点完成-点× | 1已定位完成； | 1点击完成； 2点击×； | 1； 2弹框关闭，当前显示定位导航页面；
MS002_SC_200 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040501 | 查看评估界面显示 | 1进入反评估界面 | 1查看界面UI显示； | 1主菜单栏显示导航栏、公司logo、产品名称、版本号、“设备检测”、“机械臂”、“相机”、“关于”、“关机”图标；规划图像显示窗口、对比图像显示窗口、螺钉列表；“返回”按钮；
MS002_SC_201 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040502 | 查看规划图像显示窗口显示 | 1规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2进入评估界面，螺钉默认显示 | 1查看规划图像显示窗口； | 1显示第一张X光图像（显示序号1），图像上显示已规划的3根螺钉，同时显示两个翻页键；
MS002_SC_202 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040502 | 点击翻页键 | 1规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2进入评估界面，螺钉默认显示 | 1规划图像显示窗口默认显示第一张X光图像，点击翻页键； 2连续点击翻页键； | 1显示第2张图像； 2图片循环翻页；
MS002_SC_203 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040503 | 对比图像显示窗口显示-接收3张X光图像 | 1规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2进入评估界面，螺钉默认显示 | 1发送3张最新X光图像，查看对比图像显示窗口； | 1显示最近发送的X光图像（显示序号3），同时显示两个翻页键；
MS002_SC_204 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040503 | 点击翻页键-接收3张X光图像 | 1规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2进入评估界面，螺钉默认显示 | 1发送3张最新X光图像，对比图像显示窗口显示第3张X光图像，点击翻页键； 2连续点击翻页键； | 1点击后显示第一张图像； 2图片循环翻页；
MS002_SC_205 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040504 | 螺钉隐藏与显示 | 1已规划部分螺钉，进入评估界面 | 1选中螺钉点击隐藏按钮 ； 2点击螺钉显示按钮 ； | 1螺钉隐藏； 2螺钉显示；
MS002_SC_206 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040504 | 钉帽隐藏与显示 | 1已规划部分螺钉，进入评估界面 | 1选中钉帽点击隐藏按钮 ； 2点击螺钉显示按钮 ； | 1钉帽隐藏； 2钉帽显示；
MS002_SC_207 | 04二维手术模式 | 05 评估模块 | TR040505 | 点击关闭 | 1进入评估界面 | 1点击评估页面关闭按钮； | 1弹框关闭，当前显示定位导航界面；
MS002_SC_208 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050101 | 机械臂控制界面UI显示 | / | 1主菜单栏点击“机械臂”图标； 2查看界面UI显示； | 1显示机械臂姿态渲染界面，速度控制，姿态控制，运动控制，状态控制，“关闭”按钮
MS002_SC_209 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050102 | 查看机械臂姿态渲染界面当前姿态 | 1进入机械臂控制界面 | 1查看机械臂姿态渲染界面机械臂姿态显示； | 1界面显示机械臂姿态与实际机械臂姿态一致；
MS002_SC_210 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050103 | 机械臂速度调节及生效 | 1进入机械臂控制界面，机械臂速度默认为50% | 1基于前置点住+、-按钮使机械臂运动，视频记录机械臂运动过程； 2配置文件中修改速度为30%并重新导入； 3重启软件进入机械臂控制界面，点住+、-按钮，视频记录机械臂运动过程； 4观察机械臂速度是否较之前降低； | 5机械臂速度减小；
MS002_SC_211 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050104 | 关节角+、-按钮调节 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住第一个关节角数据的“+”按钮； 2松开左键； 3鼠标左键点住第一个关节角数据的“-”按钮； 4松开左键； 5依次点住剩余5个关节角“+”、“-”按钮； 6依次松开左键； | 1机械臂运动； 2机械臂停止运动； 3机械臂运动； 4机械臂停止运动； 5机械臂运动； 6机械臂停止运动；
MS002_SC_212 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050104 | 姿态+、-按钮调节 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住第一个姿态数据的“+”按钮； 2松开左键； 3鼠标左键点住第一个姿态数据的“-”按钮； 4松开左键； 5依次点住剩余5个姿态“+”、“-”按钮； 6依次松开左键； | 1机械臂运动； 2机械臂停止运动； 3机械臂运动； 4机械臂停止运动； 5机械臂运动； 6机械臂停止运动；
MS002_SC_213 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-收纳位 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住“收纳位”按钮，不松开； | 1“收纳位”按钮高亮显示，机械臂运动至收纳位；
MS002_SC_214 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左展开位 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住“左展开位”按钮，不松开； | 1“左展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至左展开位；
MS002_SC_215 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-右展开位 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住“右展开位”按钮，不松开； | 1“右展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至右展开位；
MS002_SC_216 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-自由拖动 | 1进入机械臂控制界面 | 1鼠标左键点住“自由拖动”按钮，不松开； 2手动拖动机械臂； 3松开左键； 4再次手动拖动机械臂； | 1“自由拖动”按钮高亮显示； 2可手动拖动机械臂； 3按钮取消高亮显示； 4不可拖动；
MS002_SC_217 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-连接 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂断开状态 | 1点击“连接”按钮； 2鼠标左键点住“收纳位”按钮，观察机械臂状态； | 1机械臂连接成功； 2机械臂运动至收纳位；
MS002_SC_218 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-断开 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂连接状态 | 1点击“断开”按钮； 2鼠标左键点住“左展开位”按钮，观察机械臂状态； | 1机械臂断开连接； 2机械臂不运动；
MS002_SC_219 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-点击重启 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂连接状态 | 1点击“重启”按钮； | 1弹出“是否确认重启”提示，有“确认”、“取消”按钮；
MS002_SC_220 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂重启确认 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂连接状态 | 1点击“重启”按钮； 2点击“确认”； | 2关闭提示，机械臂重启成功；
MS002_SC_221 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂重启取消 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂连接状态 | 1点击“重启”按钮； 2点击“取消”； | 2关闭提示，机械臂未重启；
MS002_SC_222 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-解除停机 | 1进入机械臂控制界面 2当前机械臂运行异常停止 | 1点击“解除停机”按钮； 2进入定位界面，选择螺钉踩脚踏进行定位，观察机械臂状态； | 1机械臂恢复正常运行； 2机械臂运行至目标位置；
MS002_SC_223 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-点击关机 | 1进入机械臂控制界面 | 1点击“关机”按钮； | 1弹出“是否确认关闭机械臂”提示，有“确认”、“取消”按钮；
MS002_SC_224 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂关机确认 | 1进入机械臂控制界面 | 1点击“关机”按钮； 2点击“确认”； | 2关闭提示，机械臂关机；
MS002_SC_225 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050106 | 机械臂关机取消 | 1进入机械臂控制界面 | 1点击“关机”按钮； 2点击“取消”； | 2关闭提示，机械臂未关机；
MS002_SC_226 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050107 | 姿态保存-已保存过姿态 | 1进入机械臂控制界面 | 1已保存“姿态1”、“姿态2”，自由拖动状态下拖动机械臂至某一位置； 2点击“保存当前姿态”按钮； 3点击下拉菜单，查看是否保存； | 3保存成功，默认名称“姿态3”，显示在下拉菜单最底部；
MS002_SC_227 | 05 机械臂控制模块 | / | TR050107 | 姿态重命名 | 1进入机械臂控制界面 | 1已保存“姿态1”、“姿态2”，点击下拉菜单； 2选中“姿态2”，鼠标右键点击“姿态2”； 3左键点击“重命名”按钮，修改“姿态2”名称为“姿态222”； 4修改完成后，再次点击下拉菜单，查看是否修改成功； | 2弹出“重命名”按钮； 4下拉菜单显示“姿态1”、“姿态222”；
MS002_SC_228 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060101 | 查看C臂机连接状态 | 1C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1查看C臂机连接状态指示灯； 2断开C臂机连接，查看指示灯； | 1显示绿色； 2显示黄色；
MS002_SC_229 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060102 | 查看机械臂控制箱连接状态 | 1C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1查看机械臂控制箱连接状态指示灯； 2断开机械臂控制箱连接，查看指示灯； | 1显示绿色； 2显示黄色；
MS002_SC_230 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060103 | 查看双目相机连接状态 | 1C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1查看双目相机连接状态指示灯； 2断开双目相机连接，查看指示灯； | 1显示绿色； 2显示黄色；
MS002_SC_231 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-机械臂配准板示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏机械臂配准板示踪器连接状态显示； 2遮挡机机械臂配准板示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_232 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-患者示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏患者示踪器连接状态显示； 2遮挡患者示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_233 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-探针示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏探针示踪器连接状态显示； 2遮挡探针示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_234 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-C臂机示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏C臂机示踪器连接状态显示； 2遮挡C臂机示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_235 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-套筒示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏套筒示踪器连接状态显示； 2遮挡套筒示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_236 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-定位器示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏定位器示踪器连接状态显示； 2遮挡定位器示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_237 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-骨钻示踪器 | 1机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 | 1查看状态显示栏骨钻示踪器连接状态显示； 2遮挡骨钻示踪器，查看状态显示； 3移除遮挡，查看状态显示； | 1显示绿色； 2显示黄色； 3显示绿色；
MS002_SC_238 | 06 状态显示模块 | 03 工作流显示 | TR060301 | 软件工作流验证-纯二维手术模式 | 1软件已注册 | 1双击软件图标； 2输入正确账号、密码，点击登录； 3点击新建病例按钮； 4输入全部信息，手术模式选择“纯二维手术模式”，点击下一步； 5完成6个步骤后点击下一步； 6接收拍摄的X光图像注册后，点击下一步； 7规划螺钉后点击下一步； 8定位完成后，点击评估； 9评估完成后，点击返回； 10定位完成后，点击完成，点击“结束手术”； 11定位完成后，点击完成，点击“再次注册”； | 1进入登录界面； 2进入患者管理界面； 3进入新建病例界面； 4进入术前准备界面； 5进入X光注册界面； 6进入规划界面； 7进入定位导航界面； 8进入评估界面； 9返回定位导航界面； 10返回患者管理界面； 11返回X光注册界面，图像分组加一，显示窗口无图像，候选区无图像；
MS002_SC_239 | 06 状态显示模块 | 04 系统名称显示 | TR060401 | 查看软件系统名称和标志显示 | / | 1进入登录界面，观察界面左上角显示； 2进入患者管理界面，观察界面左上角显示； 3进入纯二维手术模式模块各个模块，观察界面左上角显示； 4进入二维三维手术模式模块各个模块，观察界面左上角显示； | 1-4显示系统名称“骨科手术规划与控制软件”和logo；
MS002_SC_240 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 机械臂掉电-查看灯光状态 | / | 1机械臂运动过程中关掉机械臂电源开关，观察灯光显示 | 1机械臂灯光由蓝色闪烁变为不亮状态；
MS002_SC_241 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 按下急停按钮-查看灯光状态 | / | 1机械臂运动过程中按下急停按钮，观察灯光显示 | 1机械臂灯光由蓝色闪烁变为不亮状态；
MS002_SC_242 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 机械臂运动过程中-查看灯光状态 | / | 1机械臂运动过程中，观察灯光显示 | 1机械臂灯光为蓝色闪烁；
MS002_SC_243 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 自由拖动机械臂-查看灯光状态 | / | 1自由拖动机械臂，观察灯光显示 | 1机械臂灯光为蓝色闪烁；
MS002_SC_244 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 机械臂待机状态-查看灯光状态 | / | 1机械臂待机状态（未进行定位及其他运动），观察灯光显示 | 1机械臂灯光为蓝色常亮；
MS002_SC_245 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位完成-查看灯光状态 | / | 1定位完成后，观察灯光显示 | 1机械臂灯光由蓝色闪烁变为绿色常亮；
MS002_SC_246 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070101：配置页面UI | 点患者管理页面设置图标-查看设置页面UI | 配置页面 | 1、点击患者管理页面设置图标； 2、进入设置页面查看设置页UI； | 包含示踪器参数文件、C臂机参数文件、X光注册参数文件、配准参数文件、标定参数文件
MS002_SC_247 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070101：配置页面UI | 点击非患者管理页面的设置图标-可以进入配置修改文件 | 配置页面 | 1、点击非患者管理页面设置按钮； | 可以进入配置页面，可以修改
MS002_SC_248 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 管理员账号修改配置文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、管理员账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 可以修改
MS002_SC_249 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 工程师账号修改配置文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、工程师账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 可以替换或修改配置文件
MS002_SC_250 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 操作员账号修改配置文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、操作员账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 不能修改
MS002_SC_251 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数文件 | 直接点×按钮 | 工具参数文件 | 1、点击设置； 2、点击工具参数； 3、点击×； | 配置页面不显示
MS002_SC_252 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数文件 | 导入工具包 | 工具参数文件 | 1、点击导入工具包； 2、导入1个工具包； 3、导入后，查看文件保存； | 所有文件存到一个文件夹，以文件名区分，文件夹内包含工具包内 定位器示踪器:dw01XXXXrom、 C臂机配准板示踪器cb01XXXXrom文件、 机械臂配准板示踪器Jb01XXXXcom、 患者示踪器：hz01XXXXrom、 探针示踪器：tz01XXXXrom、 标定器示踪器：bd01XXXXrom、 骨钻示踪器：gz01XXXXrom
MS002_SC_253 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数配置文件 | 导入C臂机文件 | C臂机参数配置 | 1、点击设置； 2、点击C臂机参数； 3、点击导入配置参数，选择包含多个参数的C臂机文件导入-包含正位参数文件、侧位参数，每个参数文件包含焦距、像素间隔、相机矩阵，畸变参数； | 页面及本地文件内容正确
MS002_SC_254 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070105：X光注册参数配置文件 | 配准初始化参数 | X光注册参数配置 | 1、查看配准初始化参数； | 默认自动，其他包含上，下，左，右，左上，左下，右上，右下
MS002_SC_255 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070105：X光注册参数配置文件 | 修改参数 -确定 | X光注册参数配置 | 1、修改初始化参数； 2、返回X光注册页面，注册图像； | 参数生效，按最新修改参数文件注册图片
MS002_SC_256 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为正数（整数、小数） | 平移 | 1、step改为复正数（整数、小数）； | 修改立即生效
MS002_SC_257 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为正数（整数、小数） | 旋转 | 1、step改为复正数（整数、小数）； | 修改立即生效
MS002_SC_258 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为正数（整数、小数） | 放大缩小 | 1、step改为复正数（整数、小数）； | 修改立即生效
MS002_SC_259 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 高度-默认100mm，可设置范围70-200mm | 定位参数配置 | 1、高度默认100mm； 2、查看可设置范围； | 设置范围70-200mm
MS002_SC_260 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 角度-默认0°，可设置范围-180°-180° | 定位参数配置 | 1、高度默认0°； 2、查看可设置范围； | 设置范围-180°-180°
MS002_SC_261 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：工具使用次数和时间配置文件 | 设置次数为5-选择工具1次-查看次数 | 工具次数 | 1、设置最多使用可以使用5次； 2、选择1次工具，查看次数； | 次数1次
MS002_SC_262 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：工具使用次数和时间配置文件 | 设置次数为5-选择工具6次-查看次数 | 工具次数 | 1、设置次数为5； 2、选择工具1 6次； | 提示用户进行更换
MS002_SC_263 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：工具使用次数和时间配置文件 | 设置到期时间大于当前日期30天-使用到第31天 | 工具时间 | 1、设置工具到期时间大于当前日期30天； 2、工具使用到第31天凌晨，查看提示； | 提示用户更换
MS002_SC_264 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：工具使用次数和时间配置文件 | 定位精度阈值改为10 | 精度阈值 | 1、定位精度阈值改为10； 2、定位，精度到15mm,继续踩脚踏看是否生效； | 继续运动
MS002_SC_265 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070109：提示 | 导入工具文件-文件名格式错误 | 提示 | 1、点击导入工具包文件名格式不正确； 2、查看提示信息； | 弹框提示“配置文件出错，请联系工程师进行维护”
MS002_SC_266 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070201：设置 | 查看设置页面UI | 进入设置页面 | 1、查看设置页面UI； | 与UI 一致
MS002_SC_267 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | IP、AEtitle输入正确-通信是否正常测试 | 网络设置 | 1、点击网络设置； 2、IP、AEtitle输入符合要求； 3、关闭页面，其他设备，测试是否可以正常通信； | 可通信
MS002_SC_268 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 设置医院名称 | 系统设置 | 1、医院名称输入4个汉字； 2、点击保存； 3、新增患者页面查看医院名称是否存在； | 显示该名称
MS002_SC_269 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 查看默认选中项-直接定位 | 系统设置-提示设置 | 1、定位导航页面，直接点定位； | 机械臂直接定位
MS002_SC_270 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 系统设置-先仿真后定位 | 系统设置-提示设置 | 1、定位导航页面，直接点定位； | 提示先仿真后定位
MS002_SC_271 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 系统设置-分椎说明弹框勾选 | 系统设置-提示设置 | 1、进入CT分椎，X光分椎页面查看提示弹框； | 有分椎说明弹框
MS002_SC_272 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 系统设置-确认脚撑落地已勾选 | 系统设置-提示设置 | 1、术中规划进入定位导航； 2、查看提示； | 提示请确认升降脚撑落地已勾选
MS002_SC_273 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 查看默认自动锁屏时间-10分钟 | 系统设置-提示设置 | 1、默认10分钟自动锁定； 2、鼠标停止交互，等10分钟； 3、按任意键，输入密码激活； | 等10分钟，锁屏，输密码进入锁屏前页面
MS002_SC_274 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为5分钟 | 系统设置-定位流程设置 | 1、查看定位流程默认选项； 2、定位导航页面，选螺钉，点定位； | 默认无需仿真，直接定位；直接定位
MS002_SC_275 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "请确认升降脚撑已落地"弹框提示-默认勾选 | 弹框提示 | 1、设置页面，提示设置"请确认升降脚撑已落地"弹框提示-默认勾选； 2、进入定位导航； | 弹框提示"请确认升降脚撑已落地"
MS002_SC_276 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "X光注册失败"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-默认勾选； 2、注册页面，X光注册失败； 3、注册页面连续多次注册失败，听语音提示； | 语音提示一次"X光注册失败";
MS002_SC_277 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 语音提示"立柱升降中，请注意安全"
MS002_SC_278 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选； 2、机械臂断开连，大于3分钟，断开再连接；听语音提示； | 断开大于3分钟，语音提示"机械臂无法连接，请检查"，小于3分钟无提示
MS002_SC_279 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 语音提示"机械臂关节超限，请调整姿态"，每次超限都提示；
MS002_SC_280 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出日志-输入正确密码-查看日志 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选择开始结束日期，点击导出； 3、导出完成，点击关闭； 4、输入正确密码，查看日志内容； | 导出中，弹框提示导出中，点关闭，日志导出页面关闭，日志内容完整
MS002_SC_281 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出中-点取消 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选择开始结束日期，点击导出； 3、导出中点取消； | 提示导出未完成，已取消
MS002_SC_282 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 添加账户-点确认或× | 添加账户 | 1、点设置，点添加账户； 2、输入test，密码12345a； 3、点保存，点击弹框确认或×； 4、该用户登录，点设置； | 弹框提示“账户添加成功”，点×关闭，登录成功，不能进入设置页面
MS002_SC_283 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 添加已存在账户 | 添加账户 | 1、点设置，点添加账户； 2、再次输入test，密码12345a； 3、点保存； | 弹框提示“该账户已存在，请选择其他账户名。”
MS002_SC_284 | 08 设备自检 | / | TR080001 | 完成工具选择-点击设备自检-查看设备自检页面UI | / | 1、工具选择完成； 2、点击患者管理页面设备自检； 3、查看设备自检页面UI； | 显示公司logo、产品名称、版本号，有“关闭”按钮;探针检测、双目相机检测、定位通道检测、配准板检测
MS002_SC_285 | 08 设备自检 | / | TR080001 | 未完成工具选择-进入设备自检页面 | / | 1、未选择工具； 2、进入设备自检页面； | 提示工具未选择完成，无法进入设备自检页面
MS002_SC_286 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针、标定器已识别-探针放入标定器 | 进入探针检测页面 | 1、探针、标定器已识别到； 2、按动画提示将探针放入标定器正确位置，点确定； 3、查看动画、提示信息、偏差值内容； | 探针标定器状态显示绿色，显示偏差值，显示合格
MS002_SC_287 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针、标定器已识别-探针放到标尺AB处-查看页面变化 | 双目相机检测页面 | 1、探针移动到A点，点确认，记录数据； 2、探针移动到B点，点确认，记录数据； 3、查看页面变化； | 探针标定器状态显示绿色，显示偏差值，显示合格，显示AB两点数据列表
MS002_SC_288 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | C臂机配准板示踪器可见-C臂机配准板数据全部采集完成-查看页面 | C臂机配准板检测 | 1、探针针尖放在配准板一个位置，点确定，点第二个位置，点确定，依次数据全部记录完成； 2、查看页面变化； | 显示偏差值，是否合格，所有数据显示在数据列表
MS002_SC_289 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 机械臂配准板示踪器可见-机械臂配准板数据全部采集完成-查看页面 | C臂机配准板检测 | 1、探针针尖放在配准板一个位置，点确定，点第二个位置，点确定，依次数据全部记录完成； 2、查看页面变化； | 显示偏差值，是否合格，所有数据显示在数据列表
MS002_SC_290 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 骨钻、标定器已识别-骨钻钻头放在标定器位置-点确认 | 骨钻标定 | 1、骨钻钻头放在标定器对应位置； 2、点确定； | 提示标定完成
MS002_SC_291 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 套筒探针示踪器已识别-套筒放定位器-点确认 | 套筒标定 | 1、套筒放定位器内； 2、点确认； | 提示标定完成
MS002_SC_292 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090101 | 查看生成日志记录-是否包含所有关键操作 | 1登录软件，已新建患者进行所有操作执行 | 1打开本地日志文件，查看日志内容； | 1日志记录软件在运行后的每一环节和关键操作及对应时间，详细记录项包含以下内容： （1）系统开机时间。 （2）系统运行状态，错误信息。 （3）双目相机连接状态的记录。 （4）记录登陆的账号。 （5）新建病例的姓名、编号、手术类型、手术模式。 （6）导入CT的记录。 （7）进入CT处理或CT分椎的记录。 （8）进入CT规划的操作。 （9）进入X光处理界面的记录。 （10）接收X光图像的记录。 （11）X光每次注册的记录、注册结果。 （12）进入X光分椎界面的记录。 （13）叠加、删除分椎线的记录。 （14）进入图像配准界面的记录。 （15）配准的椎体名称记录、自动配准操作的记录、确认配准的记录、每次配准结果的记录。 （16）二维图像上规划的记录。 （17）进入定位界面的记录。 （18）仿真结果的记录，定位操作和定位数据的记录。 （19）完成手术的记录。 （20）导入患者数据，导出患者数据的记录。 （21）操作机械臂的记录（自由拖动、收纳、展开、连接、断开连接、开机、重启、定位）。 （22）关闭系统的记录。 （23）上述步骤中所有报警、错误信息的记录。
MS002_SC_293 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090102 | 查看生成数据记录-是否包含患者所有数据 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1打开本地患者数据文件，查看患者a数据文件内容； 2查看患者b数据文件内容； | 1患者a数据包含病人姓名、年龄、性别、编号、手术时间、手术类型、手术模式、X光图像、X光图像注册数据、规划数据、定位数据； 2患者b数据包含病人姓名、年龄、性别、编号、手术时间、手术类型、手术模式、患者CT、CT分椎数据、规划数据、X光图像、X光图像注册数据、X光分椎数据、图像配准数据、定位数据；
MS002_SC_294 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 不同日期多次运行系统 | 12022年6月20日已使用软件，且生成日志文件“20220620”，当前日期2022年6月21日 | 1基于前置条件，今日多次使用软件后，查看本地日志； | 1今日使用记录全部记录在新生成日志文件“20220621”中；
MS002_SC_295 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 导出日志格式 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1插入U盘； 2导出日志到U盘，查看日志格式； | 2导出日志为zip压缩包格式；
MS002_SC_296 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看日志内容-密码输对 | 1已插入U盘并导出日志 | 1打开U盘，双击导出的日志； 2输对密码； | 2显示压缩包内的日志文件；
MS002_SC_297 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看日志内容-密码输错 | 1已插入U盘并导出日志 | 1打开U盘，双击导出的日志； 2输错密码； | 2提示密码错误，不能进入压缩包内的日志；
MS002_SC_298 | 09 日志和数据管理 | 02 存储 | TR090201、TR090202 | 查看本地日志存储 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1查看日志存储位置； | 1日志存储在本地安装目录固定文件夹（以年月日命名）；
MS002_SC_299 | 09 日志和数据管理 | 02 存储 | TR090201、TR090202 | 查看本地患者数据存储 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1查看患者数据存储位置； | 1患者存储在本地安装目录固定文件夹；
MS002_SC_300 | 09 日志和数据管理 | 03 导出 | TR090301 | 导出患者数据 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1患者管理界面，选择患者列表患者a； 2插入U盘，点击导出病例； 3打开U盘，查看导出数据格式； | 2患者数据成功导出至U盘； 3导出数据格式为zip格式；
MS002_SC_301 | 09 日志和数据管理 | 04 导入 | TR090401 | 导人患者数据 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2已导出患者a数据至U盘内 | 1患者管理界面，插入U盘； 2点击导入病例，选择病例文件后点击导入； | 2患者a数据成功导入；
MS002_SC_302 | 09 日志和数据管理 | 04 导入 | TR090401 | 查看导出的患者数据 | 1登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2已导出患者a数据至U盘内 | 1导出患者数据后； 2、打开U盘内的患者数据； 3、输入正确密码； | 1； 2； 3、可以查看数据内容；
MS002_SC_303 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 查看各界面均显示截图按钮 | / | 1进入软件各个界面，观察各个界面是否有“截图”按钮； | 1各个界面均显示“截图”按钮；
MS002_SC_304 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 点击截图按钮，图像保存 | 1已选择某一患者进入规划界面 | 1规划螺钉并显示后，点击“截图”按钮； 2进入该患者数据文件夹，查看是否有当前界面截图； | 2该患者数据文件夹显示当前界面截图；
MS002_SC_305 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100101、TR100103 | 页面线性跳转 | 1登录软件，当前处于患者管理界面，新增患者a，手术模式为纯二维手术模式 | 1选择患者a，点击患者管理界面下一步按钮； 2操作步骤1-6后，点击下一步； 3拍摄图像并注册后，点击下一步； 4规划螺钉后，点击下一步； 5定位完成后，点击评估； 6评估完成后，点击返回； 7点击上一步； 8点击上一步； 9点击上一步； 10点击上一步； | 1进入术前准备界面； 2数据保存，进入X光注册界面； 3数据保存，进入X片规划界面； 4数据保存，进入X光定位界面； 5数据保存，进入评估界面； 6返回x光定位界面，界面定位信息恢复； 7返回X片规划界面，界面显示之前规划的螺钉信息； 8返回X光注册界面，界面显示之前注册图像信息； 9返回术前准备界面，界面步骤2显示之前选择的工具信息 10返回患者管理界面，界面显示患者a信息；
MS002_SC_306 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100102 | 查看是否可进入后台操作系统 | 1登录软件，当前处于患者管理界面，新增患者a，手术模式为纯二维手术模式 | 1不关闭软件，切换进入后台并操作系统； | 1用户无法进入后台操作系统；
MS002_SC_307 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100104、TR100105 | 界面提示框显示及操作 | 1验证各界面均有显示提示信息的地方，且右上角均有关闭按钮 | 1患者管理界面病例导出完毕后，观察软件响应； 2当工具使用达到最大使用次数，再次选择工具，观察软件响应； 3X光注册界面重复注册图像，观察软件响应； 4图像配准界面，点击下一步，观察软件响应； 5定位界面，当示踪器被遮挡时间大于10s时，观察软件响应； 6定位界面，点击完成，观察软件响应； 7以上界面弹框未关闭状态下，点击弹框以外地方； 8关闭以上弹框后，再次点击界面其他地方； | 1弹框提示“数据导出完毕”，右上角有“关闭”按钮； 2提示“工具已达到最大使用次数，请更换！”，右上角有“关闭”按钮； 3提示“是否覆盖册”，右上角有“关闭”按钮； 4提示“请确认配准结果”，右上角有“关闭”按钮； 5弹框提示“示踪器被遮挡，请检查或调整相机位置。”，右上角有“关闭”按钮； 6弹框显示“再次注册”、“结束手术”按钮，，右上角有“关闭”按钮； 7点击无响应； 8可以操作界面其他功能；
MS002_SC_308 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100106 | 电脑自动锁屏 | 1验证长时间不操作电脑，自动锁屏 2设置屏保时间为5min | 1登录并进入软件； 25分钟不操作电脑，观察响应； 3输入锁屏密码； | 2电脑自动锁屏； 3解除锁屏，进入软件界面；
MS002_SC_309 | 10 系统管理 | 02 退出管理 | TR100201 | 点击关机按钮-关机 | 1软件已注册 | 1点击右上角关机按钮； 2点击“关机”； | 1软件退出，设备关机；
MS002_SC_310 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 出场默认账号配置 | 1已安装并注册软件 | 1打开软件，进入登录界面； 2点击账号右侧下拉框，查看默认出场账号显示； | 2显示管理员账号、工程师账号、操作员账号；
MS002_SC_311 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 操作员账号点击设置按钮 | / | 1操作员账号登录进入软件； 2点击右上角设置按钮； | 2点击无响应或提示无权限；
MS002_SC_312 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 管理员账号点击设置按钮 | / | 1管理员账号登录进入软件； 2点击右上角设置按钮； | 2进入设置界面，可修改配置参数；
MS002_SC_313 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 工程师账号点击设置按钮 | / | 1工程师账号登录进入软件； 2点击右上角设置按钮； | 2进入设置界面，可修改配置参数；
MS002_SC_314 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 管理员添加操作员账号 | / | 1管理员登录； 2点设置，点添加账号； 3输入账号密码，点保存； | 1添加成功；
MS002_SC_315 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 工程师添加操作员账号 | / | 1工程师登录； 2点设置，点添加账号； 3输入账号密码，点保存； | 1设置界面可添加用户、密码； 3显示新添加账户“王医生”；
MS002_SC_316 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂保护性停止-弹框点击确定 | / | 1机械臂保护性停止，观察软件响应； 2点击确定； | 1弹框显示“机械臂保护性停止，是否立即恢复”，有“确定”按钮； 2机械臂恢复正常工作；
MS002_SC_317 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂急停-弹框点击确定 | / | 1按下急停按钮，机械臂急停，观察软件响应； 2点击确定； 3按下复位按钮； 4点击确定； | 1弹框显示“机械臂急停，如需恢复请复位急停按钮”，有“确定”按钮（不可选中状态）； 2点击无响应； 3提示“是否立即恢复”，“确定”按钮变为可选中状态； 4机械臂恢复正常工作；
MS002_SC_318 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂关节超限-弹框点击确定 | / | 1机械臂运行过程中关节超限，观察软件响应； 2点击确定； | 1弹框显示“机械臂超限，请手动复位”，有“确定”按钮； 2机械臂恢复正常工作；
MS002_SC_319 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂违例模式和安全错误-弹框点击确定 | / | 1机械臂运行过程违例出现安全错误，观察软件响应； 2点击确定； | 1弹框显示“机械臂故障，需要重启后恢复”，有“确定”按钮； 2机械臂恢复正常工作；
MS002_SC_320 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂未连接到机器人-弹框点击确定 | / | 1机械臂未连接到机器人，观察软件响应； 2点击确定； | 1弹框显示“未连接到机械臂，请断电检查”，有“确定”按钮； 2关闭弹框；
MS002_SC_321 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100402 | 双目相机故障弹框提示 | / | 1相机与工作站断开连接，观察软件响应； 2点击“确定”或“X”按钮； | 1弹框显示“双目相机已断开连接”，有“确定”、“X”按钮； 2关闭弹框；
MS002_SC_322 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 磁盘空间不足 |  | 1、磁盘可用空间为0； 2、导入CT， | 磁盘空间不足!
MS002_SC_323 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 示踪器全部识别-点重启 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、7个示踪器显示； 2、点重启； | 相机重新连接，显示7个示踪器对应相机Z轴、Y轴位置，显示X、Y、Z轴误差值，显示误差mm
MS002_SC_324 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "X光注册失败"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-默认勾选； 2、注册页面，X光注册失败； 3、注册页面连续多次注册失败，听语音提示； | 语音提示一次"X光注册失败";
MS002_SC_325 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 语音提示"立柱升降中，请注意安全"
MS002_SC_326 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | 切换螺钉-语音播放 | 语音提示 | 1、定位导航页面； 2、切换不同螺钉，听语音播报； | 1、语音播放螺钉名称；
MS002_SC_327 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选； 2、机械臂断开连，大于3分钟，断开再连接；听语音提示； | 断开大于3分钟，语音提示"机械臂无法连接，请检查"，小于3分钟无提示
MS002_SC_328 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 语音提示"机械臂关节超限，请调整姿态"，每次超限都提示；

## 安装卸载、性能、稳定性、兼容性、UI、内存
MS-002系统测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_SC_OT_001 | 安装卸载 | / | 安装 | windows全新系统下安装，启动 | / | 1、windows全新系统； 2、安装软件，启动； | 1、安装所有页面中文显示，安装成功，正常启动，进入注册页面
MS002_SC_OT_002 | 安装卸载 | / | 安装 | 软件已定位多组数据-卸载-重新安装-查看数据 | / | 1、安装软件，定位1组数据； 2、卸载，重新安装软件，查看数据是否存在，并且旧数据从患者管理到评估页面是否可以正常查看； 3、重复步骤2； | 1、数据库、工具包、config文件存在，可以正常查看；重复步骤2结果与步骤2一致；
MS002_SC_OT_003 | 安装卸载 | / | 卸载 | 使用安装程序卸载软件-检查是否完全移除-检查是否完全卸载 | / | 1、安装软件后，再次安装软件，点击移除； 2、检查所有软件关联文件是否全部清理； | 软件相关文件及所有数据，完全清除 ，数据库、工具包、config文件除外
MS002_SC_OT_004 | 安装卸载 | / | 卸载 | 通过控制面板卸载软件-查看数据是否完全移除 | / | 1、安装软件； 2、打开控制面板，卸载软件； 3、查看数据是否完全清除； | 1、数据库、工具包、config文件未清除；
MS002_SC_OT_005 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位骨盆/股骨/根骨-选机械臂板-X光拍正位侧位斜位 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择创伤工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择骨盆，选机械臂配准板； 2、选择骨盆工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； 5、定位股骨； 6、定位根骨； | 1、定位精度1.5mm以内；
MS002_SC_OT_006 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位骨盆/股骨/根骨--选C臂机板-X光拍正位侧位斜位 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择创伤工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择骨盆，选C臂机校准板； 2、选择骨盆工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； 5、定位股骨； 6、定位根骨； | 1、定位精度1.5mm以内；
MS002_SC_OT_007 | 性能测试 | / | PR0101 | 选机械臂板-定位完成-机械臂台车重启多次-重新选螺钉定位 | 1、选机械臂臂板； | 1、选机械臂臂板； 2、定位完成，机械臂台车重启多次，直接踩脚踏继续定位； | 1、定位精度1.5mm以内；
MS002_SC_OT_008 | 性能测试 | / | PR0101 | 选C臂机板-定位完成-机械臂台车重启多次-重新选螺钉定位 | 1、选C臂机板； | 1、选C臂机板； 2、定位完成，机械臂台车重启多次，直接踩脚踏继续定位； | 1、定位精度1.5mm以内；
MS002_SC_OT_009 | 性能测试 | / | PR0102 | 充电-拔220v电源-查看UPS电源-重复5次 | / | 1、导航台车机械臂开启，UPS充电后； 2、拔220v电源； 3、等待5分钟；重复1-3，重复5次，记录UPS持续工作时间； 4、执行台车软件开启，同1-3操作；重复5次，记录UPS持续工作时间； | 1、导航台车，1-5次UPS持续供电时间分别为；≥5分钟 2、执行台车，1-5次UPS持续供电时间分别为；≥5分钟
MS002_SC_OT_010 | 性能测试 | / | PR0401、PR0402、PR0403、PR0404 | 查看主控系统硬件配置 | / | 1、查看主控系统硬件配置； | 1、内存容量≥16GB,硬盘容量≥1TB、CPU主频≥3.6GHz、GPU内存≥8GB、显存频率≥14Gbps；
MS002_SC_OT_011 | 稳定性测试 | / | / | 3台主机开机-软件开启-连续运行24小时 | / | 1、操作台车、导航台车、执行台车开机； 2、未操作情况下，连续运行24小时； 3、观察cpu、内存等硬件资源情况，主机温度，机械臂、相机温度等情况、操作软件是否卡顿等； | 1、cpu、内存占用不大，主机、机械臂、相机温度不高，感觉不到发烫，操作软件不卡顿；
MS002_SC_OT_012 | 稳定性测试 | / | / | 3台主机开机-连续使用48小时-观察内存、CPU、及主机温度、机械臂温度的情况 | / | 1、3台主机开机-连续规划导航定位连续使用48小时-观察内存、CPU、及主机温度、机械臂温度的情况； | 1、cpu、内存占用不大，主机、机械臂、相机温度不高，感觉不到发烫，操作软件不卡顿；无异响；
MS002_SC_OT_013 | 稳定性测试 | / | / | 定位中-关闭重启软件-继续定位-定位准确 | / | 1、选择骨盆模型、创伤工具包、选机械臂配准板，拍三组分别定位3次； 2、记录定位精度； 3、选择骨盆模型、创伤工具包、选C臂机配准板，拍三组分别定位3次； 4、记录定位精度； | 1、记录机械臂配准板定位3次定位精度； 2、记录C臂机配准板定位3次的精度；
MS002_SC_OT_014 | 稳定性测试 | / | / | 开机10次-关机10次-分别记录开关机时间 | / | 1、选择骨盆模型； 2、机械臂校准板标定3次、C臂机校准板、重新标定3次； 3、分别定位脊柱，查看6次的定位精度； | 1、记录机械臂配准板定位3次定位精度； 2、记录C臂机配准板定位3次的精度；
MS002_SC_OT_015 | 稳定性测试 | / | / | 病例切换-查看对主机资源的影响 | / | 1、定位中，重启软件； 2、选择重启前操作的数据继续定位； | 1、定位精度1.5mm内；
MS002_SC_OT_016 | 稳定性测试 | / | / | 新建10000个病例-查询-查看主机内存cpu使用情况及查询时长 | / | 1、导航台车分别开机5次，关机5次； 2、执行台车分别开机5次，关机5次； 3、操作台车分别开机5次，关机5次； | 1、软件随机启动，系统全部关机，时间不会很长；1、导航台车分别开机5次，关机5次，记录时间 2、执行台车分别开机5次，关机5次，记录时间； 3、操作台车分别开机5次，关机5次，记录时间；
MS002_SC_OT_017 | 稳定性测试 | / | / | 定位中-关闭操作台车-查看其他两个台车是否正常运行 | / | 1、A病例定位、B病例定位； 2、C病例定位，切换A继续定位； 3、切换到C继续定位； | 1、病例数据正确，定位准确，软件病例切换无异常，内存cpu正常；
MS002_SC_OT_018 | 稳定性测试 | / | / | 定位中-异常断电（直接拉闸关总电源）-查看系统是否可以正常运行 | / | 1、数据库复制出1万个病例，查询病例； 2、查看主机内容cpu占用情况，记录查询时长； | 1、记录查询时间，内存，cpu正常，记录占用值；
MS002_SC_OT_019 | 稳定性测试 | / | / | 西门子compal骨盆-定位精度测试 | / | 1、定位中关闭操作台车； 2、查看其他两个台车是否有异常； | 1、正常运行；
MS002_SC_OT_020 | 稳定性测试 | / | / | 西门子compal股骨-定位精度测试 | / | 1、定位中； 2、关闭电源总开关； 3、查看系统是否正常运行； 4、打开总电源，查看系统是否正常运行； | 1、正常运行；
MS002_SC_OT_021 | 兼容性测试 | / | / | 西门子compal根骨-定位精度测试 | / | 1、使用西门子测试骨盆； 2、X光摆入口位出口位斜位； 3、定位； | 1、1.5mm以内；
MS002_SC_OT_022 | UI测试 | / | / | 查看所有页面的UI | / | 1、查看登录、注册页面、患者管理页面、X光注册页面、规划页面、定位导航页面、评估页面、设备检测页面、关于页面、相机管理页面、设置页面； | 1、与UI设置图一致；

## 脊柱相关不能测试 (hidden)
MS-002系统测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 优先级
MS002_SC_OT_006 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-X光拍正位侧位斜位 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_007 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-X光任意角度拍3张 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍非正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_008 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-C臂机距离床板30cm-拍正侧斜位 | 1、验证拍摄高度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_009 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-C臂机距离床板20cm-拍正侧斜位 | 1、验证拍摄高度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板20cm，拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_010 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-拍正侧斜位-曝光时长3s | 1、验证曝光时长对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图，曝光时间3s，注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_011 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-拍正侧斜位-曝光时长0.5s | 1、验证曝光时长对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图，曝光时间0.5s，注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_012 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-定位完成-模型位置移动-继续定位-查看是否可以运动到位 | 1、验证体位移动对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位第一个螺钉，定位完成精度小于1.5mm，移动模型，继续定位； 5、重复4直到8个螺钉定位完成； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_013 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-电压70KV-定位 | 1、验证C臂机电压对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、电压为70kv，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_014 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-电压40KV-定位 | 1、验证C臂机电压对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、电压为40kv，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_015 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-C臂机与机械臂同侧定位 | 1、验证C臂机与机械臂同侧对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、机械臂与C臂机同侧，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_016 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-机械臂基座距离模型30cm-定位 | 1、验证机械臂与模型之间的距离对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、找好参考点，机械臂基座距离模型30cm，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_017 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-机械臂基座距离模型50cm-定位 | 1、验证机械臂与模型之间的距离对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、找好参考点，机械臂基座距离模型50cm，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_018 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-相机固定位置1-定位 | 1、验证相机位置不同对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、相机放A处，在正常范围内，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_019 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选机械臂板-相机移动到位置2-定位 | 1、验证相机位置不同对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；机械臂校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、相机放B处，在正常范围内，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_020 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-X光拍正位侧位斜位 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_021 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-X光任意角度拍3张 | 1、验证X光拍摄角度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍非正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_022 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-C臂机距离床板30cm-拍正侧斜位 | 1、验证拍摄高度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_023 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-C臂机距离床板20cm-拍正侧斜位 | 1、验证拍摄高度对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板20cm，拍正位侧位斜位3张图注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_024 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-拍正侧斜位-曝光时长3s | 1、验证曝光时长对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图，曝光时间3s，注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_025 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-拍正侧斜位-曝光时长0.5s | 1、验证曝光时长对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、C臂机距离床板30cm，拍正位侧位斜位3张图，曝光时间0.5s，注册； 4、定位8个螺钉，查看定位精度； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_026 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-定位完成-模型位置移动-继续定位-查看是否可以运动到位 | 1、验证体位移动对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位第一个螺钉，定位完成精度小于1.5mm，移动模型，继续定位； 5、重复4直到8个螺钉定位完成； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_027 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-电压70KV-定位 | 1、验证C臂机电压对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、电压为70kv，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_028 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-电压40KV-定位 | 1、验证C臂机电压对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、电压为40kv，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_029 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-C臂机与机械臂同侧定位 | 1、验证C臂机与机械臂同侧对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、机械臂与C臂机同侧，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_030 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-机械臂基座距离模型30cm-定位 | 1、验证机械臂与模型之间的距离对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选机械臂配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、找好参考点，机械臂基座距离模型30cm，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_031 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-机械臂基座距离模型50cm-定位 | 1、验证机械臂与模型之间的距离对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、找好参考点，机械臂基座距离模型50cm，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_032 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-相机固定位置1-定位 | 1、验证相机位置不同对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、相机放A处，在正常范围内，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1
MS002_SC_OT_033 | 性能测试 | / | PR0101 | 定位脊柱-选C臂机板-相机移动到位置2-定位 | 1、验证相机位置不同对定位精度的影响； 2、选择脊柱工具包；C臂机校准板； 3、选择康达C臂机； | 1、选择脊柱，选C臂机配准板； 2、选择脊柱工具包及工具； 3、相机放B处，在正常范围内，拍正位侧位斜位3张图，注册； 4、定位螺钉1-8； | 1、定位精度1.5mm以内； | 1、需要拍定位图片和规划图片； | 1