## 封皮
|  |  | 文件号： | MS-002.30W005
MS-002
软件集成测试用例
| 编制/时间： |  |  |  | 张彦彦/2022.08.12
| 审核/时间： |  |  |  | 王江/2022.08.12
| 批准/时间： |  |  |  | 张巍/2022.08.12
杭州三坛医疗科技有限公司

## 更新履历
文档更改履历
版本号 | 发布日期 | 更改内容概述 | 更改者
1.0 | 2022.08.12 | 文件新编 | 张彦彦

## 安装注册移除
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_IS_001 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装，查看安装页面UI | 操作台车软件环境： 1、操作系统：Windows 10 64位 2、软件发布版本：V1 3、软件完整版本：v1.0.0.× 4、GPU支持软件：NVIDIA CUDA Toolkit 11.3 操作台车硬件环境： 1、显示器分辨率：分辨率：1920×1080 2、键盘鼠标：雷柏（Rapoo）9000G 导航台车硬件环境： 1、CPU: Intel Core i5-8500 3.0GHZ 2、内存: 16GB 3、GPU: NVIDA GeForce RTX 3050显存8GB 4、硬盘: 1TB 5、显示器: 分辨率：1920*1080 6、操作系统: Win10企业版LTSC 7、分辨率：1920×1080 执行台车硬件环境： 1、机械臂：UR5e控制箱 | 1、安装软件； 2、查看安装过程中的所有页面； | 布局合理、字体统一，颜色协调
MS002_IC_IS_002 | 安装/移除 | / | 安装 | 检查安装包名称、大小、系统图标及版本号 | / | 1、检查安装包名称、大小、系统图标版本号是否正确； | 安装包信息正确
MS002_IC_IS_003 | 安装/移除 | / | 安装 | windows全新系统下安装，启动 | / | 1、全新window系统； 2、安装软件，启动； | 安装成功，正常启动，进入注册页面
MS002_IC_IS_004 | 安装/移除 | / | 安装 | windows非全新系统安装，启动 | / | 1、windows系统已安装其他软件使用一段时间； 2、安装软件，启动； | 安装成功，正常启动，进入注册页面
MS002_IC_IS_005 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装后，检查文件的完整性 | / | 1、安装软件后； 2、检查安装目录下文件是否完整； | 安装文件及数据库文件完整，启动exe的logo文件名正确
MS002_IC_IS_006 | 安装/移除 | / | 安装 | 运行exe，未安装，关闭安装页面 | / | 1、运行可执行程序exe文件； 2、关闭安装页面； | 软件未安装，解压或安装页面关闭，进程退出
MS002_IC_IS_007 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件未注册-通过快捷方式运行软件 | / | 1、安装软件，未注册软件； 2、运行软件的快捷方式； | 启动成功，进入注册页面
MS002_IC_IS_008 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件已安装，运行软件，注册页面等5分钟，观察内存变化 | / | 1、安装软件； 2、运行软件进入注册页面； 3、等待5分钟，观察内存变化； | 启动后，运行内存在100M以下，后面内存不会变化
MS002_IC_IS_009 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装解压到桌面-重复启动5次 | / | 1、安装软件到桌面； 2、启动软件，关闭，后面重复启动10次； 3、观察是否每次都可以进入注册页面； | 每次正常进入注册页面
MS002_IC_IS_010 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件重复安装在同一个目录下 | / | 1、软件安装在D盘根目录下； 2、再次安装软件，到D盘根目录下； | 提示已安装，不能重复安装
MS002_IC_IS_011 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装过程中，关闭解压或安装页面 | / | 1、安装软件； 2、安装过程中关闭安装页面； | 安装失败，目标路径无文件
MS002_IC_IS_012 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件已启动，重复启动软件 | / | 1、安装软件； 2、启动软件，再次启动软件； 3、查看结果； | 提示软件已运行启动失败，任务管理器仅一个进程
MS002_IC_IS_013 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件已安装，启动软件，结束软件进程 | / | 1、安装软件； 2、启动软件，进入注册页面； 3、从任务管理起杀掉进程； | 软件进程不存在，注册页面弹框关闭
MS002_IC_IS_014 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_015 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://测试目录，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://测试目录； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_016 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://ABC，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://ABC测试目录； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_017 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://abc，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://abc测试目录； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_018 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://~！@#￥%……&*（）——+{}¦：“《》？【】、；‘，。 、·-=，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://~!@#$%^&()_+`-={}[];',； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_019 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径C://123，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://123； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_020 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装路径240个字-启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在C://123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255测试路径长度测试路径长度123ABCabc！@￥%测试路径255路径； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_021 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装在D：//，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在D：//； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_022 | 安装/移除 | / | 安装 | 软件安装在D：//路径测试ABCabc@1234，启动 | 安装路径测试 | 1、软件安装在D：//路径测试ABCabc@1234； 2、启动软件； | 安装成功，启动成功
MS002_IC_IS_023 | 安装/移除 | / | 注册 | 查看注册页面UI | 软件注册页面 | 1、安装软件后； 2、启动软件执行程序； 3、进入注册页面查看注册UI； | 字体、布局、文本框风格一致，【显示内容logo、软件名称骨科手术规划与控制软件V1.0、输入软件注册码、当前设备号：32位，注册码输入框（显示请输入软件注册码）、关机按钮、确认激活按钮（蓝色高亮）】
MS002_IC_IS_024 | 安装/移除 | / | 注册 | 注册码正确-注册 | 软件注册页面 | 1、启动注册页面； 2、输入正确的注册码； 3、点击确认激活； | 注册成功，进入登录页面
MS002_IC_IS_025 | 安装/移除 | / | 注册 | 软件已注册，关机重启 | 软件注册页面 | 1、安装软件； 2、注册成功，关机重启； | 自动进入登录页面
MS002_IC_IS_026 | 安装/移除 | / | 注册 | 软件未注册，关机重启 | 软件注册页面 | 1、安装软件； 2、未注册，关机重启； | 自动进入注册页面
MS002_IC_IS_027 | 安装/移除 | / | 注册 | 杀掉注册码输入进程 | 软件注册页面 | 1、注册页面已显示； 2、任务管理器杀掉注册码输入的进程； | 页面关闭，并且进程不存在
MS002_IC_IS_028 | 安装/移除 | / | 注册 | 运行注册码输入页面，查看内存 | 软件注册页面 | 1、注册页面已显示； 2、任务管理器观察内存变化； | 内存不会大幅上升下降，不操作页面不会变化
MS002_IC_IS_029 | 安装/移除 | / | 注册 | 关闭注册码输入页面 | 注册码输入页面 | 1、安装软件； 2、启动软件进入注册页面； 3、关闭注册页面； 4、查看页面及进程变化； | 注册码输入进程关闭，页面关闭
MS002_IC_IS_030 | 安装/移除 | / | 注册 | 注册码输入页面注册码可编辑，输入任意值，机器码随机生成不可编辑 | 注册码输入页面 | 1、安装软件； 2、启动软件进入注册页面； 3、编辑机器码与注册码； | 注册码可编辑，机器码不可编辑
MS002_IC_IS_031 | 安装/移除 | / | 注册 | 机器码右键无菜单，注册码输入框右键自带菜单，中文剪切，复制，黏贴，删除，按钮测试 | 注册码输入页面 | 1、安装软件； 2、启动软件进入注册页面； 3、右键机器码和注册码查看右键菜单； 4、注册码右键按钮（剪切、黏贴、删除、复制）测试； | 仅注册码输入框右键有菜单，按钮功能正常，无按钮不需要测试
MS002_IC_IS_032 | 安装/移除 | / | 注册 | 输入不存在的注册码，注册 | 注册码输入页面 | 1、输入不存在的注册码； 2、点击确认激活； | 提示注册码错误
MS002_IC_IS_033 | 安装/移除 | / | 注册 | 输入存在但非本机的注册码，注册 | 注册码输入页面 | 1、输入非本机生成的注册码； 2、点击确认激活； | 提示机注册码错误
MS002_IC_IS_034 | 安装/移除 | / | 注册 | 软件注册后-系统时间改为2122年-运行软件-查看是否注册码过期 | / | 1、软件注册后； 2、本机系统时间改为2122年； 3、运行软件，查看软件是否过期； | 未过期，软件可正常使用
MS002_IC_IS_035 | 安装/移除 | / | 注册 | 注册成功-进行任意操作-查看注册文件内容及更改日期是否变化 | / | 1、软件注册后，license.ini文件注册码被写入； 2、进行页面任何操作，或操作中强制关机重启，查看注册码文件的大小和更新日期是否变化； | 内容更改日期不会变化。进行任意操作包括（重启软件，强制关机重启，操作软件任意模块任意功能）
MS002_IC_IS_036 | 安装/移除 | / | 软件卸载 | 卸载软件 | / | 1、卸载软件； 2、检查所有软件关联文件是否全部清理； | 软件相关文件及所有数据，完全清除
MS002_IC_IS_037 | 安装/移除 | / | 软件卸载 | 卸载软件重装，未注册，启动 | / | 1、卸载软件重装； 2、软件未注册，启动软件； | 重装成功，启动进入注册页面
MS002_IC_IS_038 | 安装/移除 | / | 软件卸载 | 卸载软件重装，注册，启动 | / | 1、卸载软件重装； 2、软件注册后，启动软件； | 注册成功，进入登录页面
MS002_IC_IS_039 | 安装/移除 | / | 启动/关机 | 软件已注册，启动-观察开机过程页面 | / | 1、软件注册后； 2、启动软件； 3、观察开机后直到登录页面显示中间所有画面及灯光变化； | 随机启动，多余页面，进入登录页面，电源指示灯蓝色常亮，UPS供电黄色常亮
MS002_IC_IS_040 | 安装/移除 | / | 启动/关机 | 点击注册页面关机 | / | 1、启动软件； 2、点注册页面关机； 3、观察关机过程中的所有画面及灯光； | 系统直接关机，台车所有电源关机，灯光灭
MS002_IC_IS_041 | 安装/移除 | / | 启动/关机 | 点击软件右上角关机-观察关机过程界面 | / | 1、启动软件； 2、点页面右上角关机； 3、观察关机过程中的所有画面及灯光； | 系统直接关机，台车所有电源关机，灯光灭，关机过程中只有关机中到屏幕熄屏，无多余页面
MS002_IC_IS_042 | 安装/移除 | / | 启动/关机 | 软件已开机自动运行-按ctrl+alt+delete键 | / | 1、软件开机自动运行后，进入登录页面； 2、按ctrl+alt+delete组合键； | 不会弹出windows任务管理器等菜单
MS002_IC_IS_043 | 安装/移除 | / | 启动/关机 | 软件已设置随机启动-软件随机启动5次-记录每次开机实际时间 | / | 1、开启启动软件重复5次； 2、记录启动开始时间和结束时间； | 记录实际启动起始时间和结束时间

## 01
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_LG_001 | 01 登录 | / | TR010101、TR010102 | 已设置随机启动-未注册-启动 | 1.软件未注册 | 1.启动系统，观察响应； | 自动打开软件并进入注册界面
MS002_IC_LG_002 | 01 登录 | / | TR010101、TR010102 | 已设置随机启动-已注册-启动 | 1.软件已注册 | 1.启动系统，观察响应； | 自动打开软件首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”版本，并进入登录界面
MS002_IC_LG_003 | 01 登录 | / | TR010101、TR010102 | 连续启动5次，软件启动及界面显示正常 | 1.软件已注册 | 1.启动系统，软件打开后观察界面显示； 2.关闭软件后，再次启动软件，观察软件响应； 3.重复步骤2操作5次，观察软件响应； | 1、首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”+版本 2、显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”+版本 3、每次启动软件均首先显示公司logo和“骨科手术规划与控制软件”+版本，且界面无卡顿及闪退
MS002_IC_LG_004 | 01 登录 | / | TR010103 | 查看注册界面UI | 1.软件已安装、未注册 | 1.启动软件进入注册界面； 2.检查注册界面UI； | 显示logo、软件名称、版本号、输入软件注册码、当前设备号：32位英文小写字母和阿拉伯数字的混合码注册码输入框（请输入软件注册码文案）关机、确认激活按钮确认激活为蓝色
MS002_IC_LG_005 | 01 登录 | / | TR010103 | 重复启动软件，查看当前设备号内容 | 1.第一次安装软件、未注册 | 1.启动软件，查看当前设备号； 2.关闭软件后再次启动软件，查看当前设备号； | 两次当前设备号相同
MS002_IC_LG_006 | 01 登录 | / | TR010103 | 输入正确注册码-确认激活 | 1.软件已安装、未注册 2.已进入注册界面 | 1.使用软件注册工具生成注册码； 2.注册页面输入正确注册码后点击“确认激活”； | 进入登录界面
MS002_IC_LG_007 | 01 登录 | / | TR010103 | 注册码输入正确-点击关机-重启 | 1.软件已安装、未注册 2.已进入注册界面 | 1.注册页面，输入正确验证码； 2.点击关机； 3.再次重启软件； | 提示请确认机械臂是否关机并且已到收纳位，关机后软件关闭导航台车主机关机电源指示灯不会同步关掉执行台车机械臂和机械臂控制箱关机电源指示灯不会灭重启进入注册页面 ，再次重启进入注册界面
MS002_IC_LG_008 | 01 登录 | / | TR010103 | 输入错误注册码-确认激活 | 1.软件已安装、未注册 2.已进入注册界面 | 1.输入错误注册码“确认激活”； | 提示“注册校验失败请重新输入”
MS002_IC_LG_009 | 01 登录 | / | TR010103 | 输入另一台机器上生成的注册码-确认激活 | 1.软件已安装、未注册 2.已进入注册界面 | 1.启动第一台机器上的软件，记录当前设备号1； 2.启动另一台机器上的软件，记录当前设备号2； 3.比较当前设备号1与当前设备号2是否相同； 4.第一台机器上使用软件注册工具生成注册码1； 5.把注册码1输入至另一台机器软件注册码输入框中，点击“确认激活”； | 当前设备号1与当前设备号2不同 ，提示“注册校验失败请重新输入”
MS002_IC_LG_010 | 01 登录 | / | TR010103 | 删除注册文件-重启软件-再次注册 | 1.软件已安装、已注册 | 1.启动软件，观察响应； 2.删除本地安装目录下的注册信息文件后，再次重启软件； 3.再次注册软件； | 注册成功进入登录页面
MS002_IC_LG_011 | 01 登录 | / | TR010104 | 登录界面主菜单栏显示 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.查看登录界面主菜单栏显示； | 主菜单栏显示在界面最上方左上角显示公司logo、产品名称、版本号“骨科手术导航定位系统V0”右上角显示“关于”图标 、“关机”图标
MS002_IC_LG_012 | 01 登录 | / | TR010104、TR010108 | 登录界面UI显示 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.查看登录界面显示； | 登录界面布局设计、风格合理界面中间显示账号选择下拉框、密码输入框、“登录”按钮
MS002_IC_LG_013 | 01 登录 | / | TR010105 | 打开软件-下拉查看出厂设置账号 | 1.软件已注册 | 1.安装软件，注册后，进入登录页面； 2、下拉账号，查看出厂默认设置； | 显示操作员工程师、管理员默认选择操作员三个密码分别为czy123456，gcs123456，gly123456
MS002_IC_LG_014 | 01 登录 | / | TR010105 | 输入账号，观察是否可输入 | 1.软件已注册，进入登录界面 | 1.账号下拉框中，输入任意字符； | 账号不可输入只能通过下拉选择
MS002_IC_LG_015 | 01 登录 | / | TR010105 | 操作员账号登录成功-权限验证 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.选择操作员，密码输入czy123456，点击登录； 2、点击设置，查看患者列表； | 不能进入设置页面仅能查看当前账号导入或新增的病例
MS002_IC_LG_016 | 01 登录 | / | TR010105 | 工程师账号登录成功-权限验证 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.选择工程师，密码输入gcs123456，点击登录； 2、点击设置，查看所有患者病例操作其他模块； | 登录成功，可以进入所有页面，设置可以操作，可见所有账号创建的患者数据并且可以进行手术
MS002_IC_LG_017 | 01 登录 | / | TR010105 | 管理员账号登录成功-权限验证 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.选择管理员，密码输入gly123456，点击登录； 2、点击设置，查看所有患者病例，操作其他模块； | 登录成功，只能在设置页面添加账户，其他设置项不可见，患者管理页面可见所有患者数据不能新建、导入病例不能进入下一步不能进行手术
MS002_IC_LG_018 | 01 登录 | / | TR010105 | 新增操作员登录-密码正确 | 1.软件已注册 2.已新增用户“李医生”，密码“lys123456”，进入登录界面 | 1.下拉选择“李医生”，密码输入“lys123456”； 2.点登录； | 登录成功不能查看设置和配置只能看到本账号新建或导入的病例数据
MS002_IC_LG_019 | 01 登录 | / | TR010105 | 操作员/工程师/管理员账号登录-密码错误 | 1.软件已注册 | 1.账号输入操作员，密码输入czy1234567；点击登录； 2.账号输入管理员，密码输入gly1234567；点击登录； 3.账号输入工程师，密码输入gcs1234567；点击登录； | 密码栏下方提示“密码错误” 密码栏下方提示“密码错误” 密码栏下方提示“密码错误”
MS002_IC_LG_020 | 01 登录 | / | TR010105 | 操作员/工程师/管理员账号登录-密码为空 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.选择管理员账号，密码为空； 2.点登录； 3.选择工程师账号，密码为空； 4.点登录； 5.选择操作员账号，密码为空； 6.点登录； | 弹出“密码错误”类似提示 弹出“密码错误”类似提示 6.弹出“密码错误”类似提示
MS002_IC_LG_021 | 01 登录 | / | TR010105 | 账号正确，密码输入10位字符 | 1.软件已注册 2.已新增用户“王医生”，密码“Ab12345678”，进入登录界面 | 1.选择账号“王医生”； 2.密码输入Ab12345678； | 可以输入界面显示正常
MS002_IC_LG_022 | 01 登录 | / | TR010105 | 账号正确，密码输入11位字符 | 1.软件已注册 2.已新增用户“王医生”，密码“Ab12345678”，进入登录界面 | 1.选择账号“王医生”； 2.密码输入Ab123456789； | 第11位字符“9”不可输入
MS002_IC_LG_023 | 01 登录 | / | TR010106 | 点击关于-查看菜单 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关于图标 ，观察软件响应； | 弹出显示框显示“关于信息”、“使用帮助”、“维护帮助”右上角有“关机”按钮
MS002_IC_LG_024 | 01 登录 | / | TR010106 | 查看关于页面信息 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关于图标 ，进入关于界面，观察界面信息显示； | 弹出“关于信息”显示框显示【软件名称】【软件版本】【完整版本】【产品技术要求编号】【注册证编号】【许可证编号】【公司名称】【邮箱】【生产地址】【注册地址】【售后服务单位地址】【产品技术要求编号】【注册证编号】和【补充内容】，各项信息显示正确右上角有“×”按钮
MS002_IC_LG_025 | 01 登录 | / | TR010106 | 查看使用帮助内容显示 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关于图标 ，进入关于界面，点击“使用帮助”； 2.点击“关闭”按钮； | 显示使用说明书文档文档内容正确右上角有“X”按钮 关闭使用说明书文档
MS002_IC_LG_026 | 01 登录 | / | TR010106 | 查看维护帮助内容显示 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关于图标 ，进入关于界面，点击“维护帮助”； 2.点击“关闭”按钮； | 显示维护手册文档文档内容正确右上角有“X”按钮 关闭维护手册文档
MS002_IC_LG_027 | 01 登录 | / | TR010106 | 点击关于界面以外地方 | 1.软件已注册 2.进入登录界面打开关于页签 | 1.进入关于界面，点击界面以外地方； | 点击无响应
MS002_IC_LG_028 | 01 登录 | / | TR010106 | 关于界面-点击关闭按钮 | 1.软件已注册 2.进入登录界面打开关于页签 | 1.点击“X”按钮，观察软件响应； | 关闭关于弹框
MS002_IC_LG_029 | 01 登录 | / | TR010106 | 关机界面显示 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关机图标 ，观察软件响应； | 出现三个下拉选项“锁屏”、“关机”、“重启”
MS002_IC_LG_030 | 01 登录 | / | TR010106 | 点击关机图标-锁屏 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击关机图标； 2.点击“锁屏”； | 屏幕锁住
MS002_IC_LG_031 | 01 登录 | / | TR010106 | 锁屏后进入-输入当前登录用户密码 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.鼠标移动，弹出密码输入框； 2.输入系统登录密码，点击进入按键（或按下回车按键）； | 重新进入系统
MS002_IC_LG_032 | 01 登录 | / | TR010106 | 锁屏后进入-输入错误密码 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.鼠标移动，弹出密码输入框； 2.输入系统登录错误密码，点击进入按键（或按下回车按键）； | 提示“密码错误”
MS002_IC_LG_033 | 01 登录 | / | TR010106 | 锁屏后进入-不输入密码 | 1.软件已注册 2.进入登录界面，点击右上角关机图标，锁屏 | 1.鼠标移动，弹出密码输入框； 2.不输入密码，按下回车按键； | 提示“密码不能为空”
MS002_IC_LG_034 | 01 登录 | / | TR010106 | 点击关机-点击确认 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击右上角关机按钮 ； 2.点击“关机”； | 弹框提示“关机前请确认机械臂已运动至收纳位！”点击确认软件关闭导航台车主机关机机械臂及控制箱关机
MS002_IC_LG_035 | 01 登录 | / | TR010106 | 点击关机-重启 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.点击右上角关机按钮； 2.点击“重启”； | 软件重启导航台车主机重启机械臂及控制箱重启
MS002_IC_LG_036 | 01 登录 | / | TR010107 | 操作员账号添加账户 | 1.软件已注册 2.操作员账号登录 | 1.点击右上角“设置”按钮 ； | 点击无响应不可进入设置界面
MS002_IC_LG_037 | 01 登录 | / | TR010107 | 管理员账号添加1个账户-下拉查看账号显示 | 1.软件已注册 2.管理员账号登录 | 1.点击右上角“设置”按钮 进入设置界面； 2.设置用户名为“李医生”，密码为“Aa123456”并确认; 3.重启软件进入登录界面，点击账号下拉框； | 设置界面可添加用户、密码 显示新添加账户“李医生”
MS002_IC_LG_038 | 01 登录 | / | TR010107 | 工程师账号添加1个账户-下拉查看账号显示 | 1.软件已注册 2.工程师账号登录 | 1.点击右上角“设置”按钮 进入设置界面； 2.设置用户名为“王医生”，密码为“Bb123456”并确认; 3.重启软件进入登录界面，点击账号下拉框； | 设置界面可添加用户、密码 显示新添加账户“王医生”
MS002_IC_LG_039 | 01 登录 | / | TR010107 | 管理员添加10个工程师添加40个账户-查看登录界面用户显示 | 1.软件已注册 | 1.管理员登录添加10个账户； 2、工程师登录添加40个账户； 3、重启软件，查看登录页面账户列表； | 显示50个账户名称按新增顺序排序
MS002_IC_LG_040 | 01 登录 | / | TR010107 | 已添加50个账户-管理员再添加1个账户 | 1.软件已注册； 2、已添加50个账户； | 1.管理员登录再添加1个账户； | 添加失败
MS002_IC_LG_041 | 01 登录 | / | TR010108 | 查看登录页面UI | / | 1.查看登录页面UI； | 显示logo、版本、右上角图标

## 02
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_PM_001 | 02 患者管理 | / | TR020101 | 登录进入患者管理界面 | 1.软件已注册 2.进入登录界面 | 1.输入正确用户名密码； 2.点登录，观察软件响应； | 登录成功，进入患者管理界面；
MS002_IC_PM_002 | 02 患者管理 | / | TR020101 | 查看患者界面UI显示 | 1.登录进入患者管理界面 | 1.登录进入患者管理界面 | 主菜单栏显示公司logo、产品名称+1、版本号、“双目相机”、“机械臂”、“设备自检”、“截图”、“音量调节”“关于”、“设置”、“关机”图标；界面左侧显示“新增病例”、“导入病例”、“导出病例”按钮，搜索栏，患者列表（患者姓名、创建时间、病例号、配准模式），右侧显示图像预览窗口，“下一步”、“导出报告”按钮；
MS002_IC_PM_003 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 点击新增病例-查看新增病例界面UI | 1.登录进入患者管理界面 | 1、点击新增病例； 2、查看病例页面UI； | 界面包含必填项（带*）：患者姓名、患者性别和配准模式（二维-三维配准模式、纯二维配准模式），自动生成项：医院名称、主刀医生、患者编号、创建时间（患者编号、创建时间不在界面显示），非必填项：病历号、备注、手术时间、患者年龄，右上角有“关闭”按钮，右下角有“下一步”按钮；
MS002_IC_PM_004 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 未输入患者姓名，点击下一步 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例，选择性别； 2、选择配准模式； 3、点击下一步，查看提示； | 弹出提示框提示“请输入患者姓名!”；
MS002_IC_PM_005 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 未输入患者性别，点击下一步 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例，输入患者姓名； 2、选择配准模式； 3、点击下一步，查看提示； | 弹出提示框提示“请选择患者性别!”；
MS002_IC_PM_006 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 未选择配准模式，点击下一步 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例，输入患者姓名； 2、选择性别； 3、点击下一步，查看提示； | 弹出提示框提示“请选择配准模式!”；
MS002_IC_PM_007 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-选择二维三维配准模式-查看跳转页面 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例； 2、输入所有患者信息； 3、选择二维三维配准模式，查看跳转页面； | 进入CT导入模块；患者列表增加一条患者信息；
MS002_IC_PM_008 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-选择纯二维配准模式-查看跳转页面 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例； 2、输入所有患者信息； 3、选择二维配准模式，查看跳转页面； | 进入术前准备模块；患者列表增加一条患者信息；
MS002_IC_PM_009 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-输入所有信息-点击关闭按钮 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例； 2、输入所有患者信息，点击关闭按钮； | 返回患者管理界面，患者列表未新增患者信息；
MS002_IC_PM_010 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例输入所有信息-点下一步-左键双击查看新增历史病例信息 | 1.登录进入患者管理界面 | 1、新增病例，输入所有患者信息； 2、点击下一步，返回患者管理，左键双击新增病例查看信息； | 进入该患者信息界面，与新增信息一致；
MS002_IC_PM_011 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 患者姓名-输入1位中文或1位英文 | 1.患者姓名测试； | 1、患者姓名-输入1位中文或1位英文； | 可以输入；
MS002_IC_PM_012 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 患者姓名-输入12位中文或12位英文 | 1.患者姓名测试； | 1、患者姓名-输入6位中文或1位英文； | 可以输入；
MS002_IC_PM_013 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 患者姓名-输入13位中文或13位英文 | 1.患者姓名测试； | 1、患者姓名-输入7位中文或1位英文； | 无法输入；
MS002_IC_PM_014 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 姓名输入特殊字符或数字 | 1.患者姓名测试； | 1、患者姓名-输入特殊字符或数字； | 无法输入；
MS002_IC_PM_015 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 性别选男 | 1、患者性别测试； | 1、新增患者，输入患者信息，选择男； 2、点击下一步，查看数据库存储信息； | 数据库及页面显示1；
MS002_IC_PM_016 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 性别选女 | 1、患者性别测试； | 1、新增患者，输入患者信息，选择女； 2、点击下一步，查看数据库存储信息； | 数据库及页面显示0；
MS002_IC_PM_017 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 查看新增病例页面默认配准模式 | 1、配准模式测试； | 1、点击新增病例； 2、查看默认配准模式； | 默认选择“二维三维配准模式”；
MS002_IC_PM_018 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-选择二维三维配准模式 | 1、配准模式测试； | 1、点击新增病例； 2、选择二维三维配准模式； | 配准模式为“二维三维配准模式”；
MS002_IC_PM_019 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-选择纯二维配准模式 | 1、配准模式测试； | 1、点击新增病例； 2、选择纯二维配准模式； | 配准模式为“纯二维配准模式”；
MS002_IC_PM_020 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 同时选择二维三维配准模式、纯二维配准模式 | 1、配准模式测试； | 1、点击新增病例； 2、同时选择二维三维配准模式和纯二维配准模式； | 不可同时选择；
MS002_IC_PM_021 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增患者-查看数据库患者编号及创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； | 1、新增患者； 2、查看数据库患者编号及创建时间； | 患者编号为“20220525010101”类似这样的格式；创建时间为当前系统时间，为年月日时分秒
MS002_IC_PM_022 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 配置文件有医院名称-30个汉字数字英文大小写字母-新增病例查看名称 | 1、医院名称测试； | 1.设置页面设置医院名称30个汉字数字英文大小写字母保存； 2、新增病例页面查看医院名称显示； | 医院名称自动读取并显示完整；
MS002_IC_PM_023 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 配置文件有医院名称-60个字母-新增病例查看名称 | 1、医院名称测试； | 1.设置页面设置医院名称60个字母保存； 2、新增病例页面查看医院名称显示； | 医院名称自动读取并显示完整；
MS002_IC_PM_024 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 配置文件无医院名称-新增病例-医院名称为空 | 1、医院名称测试； | 1、设置页面未配置医院名称； 2、点击新增病例，查看医院名称； | 为空；
MS002_IC_PM_025 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 双击病例-修改医院名称 | 1、医院名称测试； | 1、左键双击已有病例，修改医院名称； | 无法修改；
MS002_IC_PM_026 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 操作员登录-新增病例-查看主刀医生 | 1、主刀医生测试； | 1、操作员登录； 2、新增病例，查看主刀医生； | 主刀医生自动填充为当前账户名；
MS002_IC_PM_027 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 工程师登录-新增病例-查看主刀医生 | 1、主刀医生测试； | 1、工程师登录； 2、新增病例，查看主刀医生； | 主刀医生自动填充为当前账户名；
MS002_IC_PM_028 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 左键双击病例-修改主刀医生 | 1、主刀医生测试； | 1、左键双击已有病例； 2、修改主刀医生； | 不支持修改；
MS002_IC_PM_029 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增操作员-新增病例-查看主刀医生 | 1、主刀医生测试； | 1、新增操作员-新增病例-查看主刀医生； | 显示当前登录医生的账户名；
MS002_IC_PM_030 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 年龄输入无效字符 | 1、年龄测试； | 1、新增病例； 2、年龄输入-30，201，中文，大写字母，小写字母，空格，特殊字符； | 无法输入；
MS002_IC_PM_031 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 年龄输入1，50，200 | 1、年龄测试； | 1、新增病例； 2、年龄输入1，50，200； | 可以输入；
MS002_IC_PM_032 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 病历号输入20位任意字符 | 1、病例号测试； | 1、新增病例； 2、病例号输入20位任意字符（1234567890abABCD测试测试） | 可正常输入；
MS002_IC_PM_033 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 病历号输入21位任意字符 | 1、病例号测试； | 1、新增病例； 2、病例号输入21位任意字符（1234567890abABCD测试测试d）； | 最多输入20位字符，第21位“9”不可输入；
MS002_IC_PM_034 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 备注输入400位任意字节包含中文英文数字特殊字符 | 1、备注测试； | 1、新增病例； 2、备注输入400位任意字节，包含中文英文数字特殊字符； | 可正常输入；
MS002_IC_PM_035 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 备注输入401位任意字符 | 1、备注测试； | 1、新增病例； 2、备注输入401位任意字符，包含中文英文数字特殊字符； | 第401位无法输入；
MS002_IC_PM_036 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-查看默认手术时间 | 1、手术时间测试； | 1、新增病例； 2、查看默认手术时间； | 默认显示患者创建时间，年月日时分，格式为×/×/× ×:×
MS002_IC_PM_037 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-下拉选择手术时间（年月日时分）-点击下一步 | 1、手术时间测试； | 1、新增病例； 2、下拉选择手术时间，年月日时分都选择； 3、点击下一步； | 手术时间页面及数据库存储正确
MS002_IC_PM_038 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 选择手术时间小于等于当前系统日期 | 1、手术时间测试； | 1、新增病例； 2、选择手术时间小于等于当前系统日期； | 无法选择
MS002_IC_PM_039 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 查看日期控件显示内容 | 1、手术时间测试； | 1、新增病例； 2、查看手术时间日期控件年月日，时分范围显示内容； | 年月日与日历一致，时0-23，分0-59
MS002_IC_PM_040 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 工程师登录-新建病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、工程师登录； 2、进入患者管理，新建病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010101），最后两位对应账户编号，工程师登录，所以最后两位是01；
MS002_IC_PM_041 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 工程师登录-导入病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、工程师登录； 2、进入患者管理，导入病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010101），最后两位对应账户编号，工程师登录，所以最后两位是01；
MS002_IC_PM_042 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 操作员登录-新建病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、操作员登录； 2、进入患者管理，新建病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010102），最后两位对应账户编号，操作员登录，所以最后两位是02；
MS002_IC_PM_043 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 操作员登录-导入病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、操作员登录； 2、进入患者管理，导入病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010102），最后两位对应账户编号，操作员登录，所以最后两位是02；
MS002_IC_PM_044 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增医生账户1登录-新建病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、新增医生账号1登录； 2、进入患者管理，新建病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010103），最后两位对应账户编号，新增账号登录，所以最后两位从03递增编号；
MS002_IC_PM_045 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增医生账户2登录-导入病例-查看数据库患者编号和创建时间 | 1、患者编号和创建时间测试； 2、数据库只有三个初始账户； | 1、新增医生账号2登录； 2、进入患者管理，导入病例，查看患者编号和创建时间； | 患者编号根据创建时间和账户编号生成16位数字（例如2022年5月25日01时01分01秒工程师账户，编号为2022052501010104）；
MS002_IC_PM_046 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-点击× | 1、进入新增患者页面； | 1、进入患者管理； 2、点击新增患者； 3、点击×； | 返回患者管理页面，新增患者页面关闭，患者数据无新增；
MS002_IC_PM_047 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-必填项未输入-点击下一步 | 1、进入新增患者页面； | 1、进入患者管理； 2、点击下一步； | 提示请填写患者姓名，未选性别，提示请选择患者性别，未选配准模式，提示请选择配准模式；
MS002_IC_PM_048 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-必填项输入-选择二维配三维模式-点击下一步 | 1、进入新增患者页面； | 1、进入患者管理； 2、输入患者姓名，选择性别，选择二维三维配准模式； 3、点击下一步； | 进入CT导入页面，患者列表新增一条患者数据；
MS002_IC_PM_049 | 02 患者管理 | / | TR020102 | 新增病例-必填项输入-选择二维模式-点击下一步 | 1、进入新增患者页面； | 1、进入患者管理； 2、输入患者姓名，选择性别，选择二维维配准模式； 3、点击下一步； | 进入术前准备页面，患者管理列表新增一条患者数据；
MS002_IC_PM_050 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 患者列表信息项显示 | 1、登录进入患者管理界面; | 1、查看患者管理数据列表表头内容； | 列表包含患者姓名、创建时间、病历号、配准模式；
MS002_IC_PM_051 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 操作员账号登录-查看患者列表病例显示 | 1、账号1登录已创建多个病例； 2、账号2登录已创建多个病例； 3、账号3登录已创建多个病例； 4、工程师登录，创建多个病例； | 1、操作员账号1登录； 2、查看患者列表病例显示； | 仅显示账号1创建的患者信息；
MS002_IC_PM_052 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 管理员账号登录-查看患者列表病例显示 | 1、账号1登录已创建多个病例； 2、账号2登录已创建多个病例； 3、账号3登录已创建多个病例； 4、工程师登录，创建多个病例； | 1、管理员登录； 2、查看患者列表病例显示； | 显示所有账号创建的患者信息；
MS002_IC_PM_053 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 工程师账号登录-查看患者列表病例显示 | 1、账号1登录已创建多个病例； 2、账号2登录已创建多个病例； 3、账号3登录已创建多个病例； 4、工程师登录，创建多个病例； | 1、工程师登录； 2、查看患者列表病例显示； | 显示所有账号创建的患者信息；
MS002_IC_PM_054 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 左键双击查看患者信息 | / | 1、左键双击患者信息查看； | 弹框显示患者详细信息，与新增时编写内容一致；
MS002_IC_PM_055 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 修改患者姓名、性别、年龄、病例号、备注 | / | 1、左键双击患者信息查看； 2、修改患者姓名、性别、年龄、病例号、备注； | 可以修改;
MS002_IC_PM_056 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 修改其他内容（除患者姓名、性别、年龄、病例号、备注、外） | / | 1、左键双击患者信息查看； 2、修改其他内容（除患者姓名、性别、年龄、病例号、备注外）； | 不可修改
MS002_IC_PM_057 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 修改患者信息-点击患者信息页面× | / | 1、左键双击患者信息，点击弹框×； | 返回患者管理界面，患者信息未被修改；
MS002_IC_PM_058 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 修改患者信息-点保存 | / | 1、左键双击患者信息； 2、修改患者信息，点保存； | 返回患者管理界面，患者信息被修改；
MS002_IC_PM_059 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 点击患者信息弹框界面其他地方 | / | 1、点击患者信息弹框界面外的其他地方； | 点击无反应；
MS002_IC_PM_060 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 查看患者列表排序方式 | / | 1、查看患者数据列表排序方式； | 按创建时间倒序排列；
MS002_IC_PM_061 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 选择二维三维配准模式病例并点击“下一步”-未导入CT | / | 1、选中二维三维配准模式，未导入CT的已有病例； 2、点下一步； | 进入CT导入模块；
MS002_IC_PM_062 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 选择二维三维配准模式病例并点击“下一步”-已导入CT | / | 1、选中二维三维配准模式，已导入CT的已有病例； 2、选择工具，点下一步； | 进入术前准备页面；
MS002_IC_PM_063 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 选择纯二维配准模式病例并点击“下一步” | / | 1、选中二维配准模式的已有病例； 2、点下一步； | 进入术前准备模块；
MS002_IC_PM_064 | 02 患者管理 | / | TR020103 | 不选病例点击“下一步” | / | 1、不选病例，点下一步； | 提示“请选择一位患者”；
MS002_IC_PM_065 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 直接点搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、直接点搜索； | 无搜索内容，显示所有患者信息；
MS002_IC_PM_066 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 患者姓名输入中文关键字-模糊搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、患者姓名输入中文关键字； 2、点搜索； | 显示匹配内容；
MS002_IC_PM_067 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 患者姓名输入英文关键字-模糊搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、患者姓名输入英文关键字； 2、点搜索； | 显示匹配内容；
MS002_IC_PM_068 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 患者姓名输入完整姓名-精确搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、患者姓名输入完整姓名； 2、点搜索； | 显示匹配内容；
MS002_IC_PM_069 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 配准模式-二维三维-关键字模糊搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； 2、有二维模式有二维三维模式的病例； | 1、输入二维-三维； 2、点搜索； | 仅显示二维三维病例；
MS002_IC_PM_070 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 配准模式-二维关键字模糊搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； 2、有二维模式有二维三维模式的病例； | 1、输入纯二维； 2、点搜索； | 仅显示纯二维病例；
MS002_IC_PM_071 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 配准模式-输入完整配准模式-精确搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； 2、有二维模式有二维三维模式的病例； | 1、输入二维-三维配准模式； 2、点搜索； 3、输入纯二维配准模式； 4、点搜索； | 显示匹配内容；
MS002_IC_PM_072 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 创建时间精确搜索/关键字模糊搜索 | 1、患者数据列表已存多天创建的病例； | 1、输入创建时间关键字比如22；点搜索； 2、输入完整创建时间，点击搜索； | 先显示包含22的病例，后仅显示包含完整时间时间的病例；
MS002_IC_PM_073 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 病历号-关键字搜索-完整病例号搜索 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、输入病例号关键字； 2、点搜索； | 显示匹配内容；
MS002_IC_PM_074 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 输入关键字-点搜索-点搜索框内的× | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、输入病例号关键字； 2、点搜索； 3、搜索完成，点击搜索框内的×； | 搜索关键字被删除，×隐藏，显示所有患者信息
MS002_IC_PM_075 | 02 患者管理 | / | TR020104 | 患者信息数据300行-输入关键字搜索-查看搜索时间 | 1、患者数据列表已存在多个病例； | 1、患者信息数据有300行； 2、输入关键字搜索，记录搜索时间； | 搜索很快，显示匹配内容；记录搜索起始时间与终止时间；
MS002_IC_PM_076 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 登录进入患者管理-查看图像预览窗口默认显示图像 | / | 1、进入患者管理； 2、查看图像预览窗口默认显示图像； | 无图像显示
MS002_IC_PM_077 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 图像预览窗口-无图像-左中右滚轮键操作图像区域 | / | 1、进入患者管理； 2、图像预览窗口无图像，左中右键滚轮操作图像区域； | 操作无变化，软件运行正常
MS002_IC_PM_078 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维三维病例-该病例已导入CT-查看预览窗口 | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式并且已导入CT的病例 2、查看预览窗口显示； | 默认显示CT横断位中间层那张图像，右侧显示滚动条，下面显示窗宽窗位调整滑条，有两个滑块
MS002_IC_PM_079 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维三维病例-该病例未导入CT-查看预览窗口 | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式并且未导入CT的病例 2、查看预览窗口显示； | 无图像，无窗宽窗位滑条，右侧无滚动条，无查看完整CT按钮
MS002_IC_PM_080 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维三维病例-该病例已导入CT-点击查看完整CT | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式并且已导入CT的病例 2、点击查看完整CT； | 加载完整CT并显示，右上角显示3D视图和横断面按钮
MS002_IC_PM_081 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维三维病例-预览区显示横断位图像-鼠标左中右滚轮键及滑条操作 | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式并且已导入CT的病例 2、图像显示横断位中间那张图T 3、左中右滚轮及滑条键操作； | 左键点击无效，中键长按平移，右键放大缩小，滚轮切换图层，滑条调整窗宽窗位
MS002_IC_PM_082 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 点击查看完整CT-加载过程中-操作其他按钮 | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式病例； 2、点击查看完整CT，加载过程中，操作其他按钮； | 操作无效，CT加载完成
MS002_IC_PM_083 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选择二维三维病例-多次点击查看完整CT | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式病例； 2、多次点击查看完整CT； | CT加载多次，正常加载
MS002_IC_PM_084 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维三维病例-预览区显示完整CT-鼠标左中右滚轮键及滑条操作 | 1、二维三维模式病例测试； | 1、选中二维三维模式病例； 2、点击查看完整CT； 3、左中右滚轮键及滑条操作CT； | 左键旋转、中键平移、右键调整窗宽窗位、滚轮调整大小，滑条调整窗宽窗位
MS002_IC_PM_085 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 二维三维模式病例切换-病例1切换到病例2切换到病例3 | 1、二维三维模式病例测试； 2、已存在二维三维模式病例1，2，3； | 1、选中病例1，查看图像预览区； 2、选中病例1，查看图像预览区； 3、选中病例3，查看图像预览区； | 预览区依次显示病例1，病例2、病例3的数据
MS002_IC_PM_086 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选择二维三维模式-未导入CT-3D视图和横断面切换 | 1、新建患者，选择二维三维模式； | 1、进入患者管理，点击新增病例； 2、输入必填项，选择二维三维模式，点击下一步； 3、未导入CT，查看患者管理页面盖病例对应图像显示； 4、点击3D视图和横断面按钮； | 图像无变化；
MS002_IC_PM_087 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选择二维三维模式-已导入CT-3D视图和横断面切换 | 1、新建患者，选择二维三维模式； | 1、进入患者管理，点击新增病例； 2、输入必填项，选择二维三维模式，点击下一步； 3、导入CT，查看患者管理页面盖病例对应图像显示； 4、点击3D视图，并使用鼠标左中右键操作图像，右侧滚动条滑动，下面滑条调整窗宽窗位； 5、点击横断位，并使用鼠标左中右键操作图像，右侧滚动条滑动，下面滑条调整窗宽窗位； | 显示3D视图，左键旋转、中键平移、右键调整窗宽窗位、滚轮调整大小，滑条调整窗宽窗位，右侧滑条切换层； 2、点击横断位，显示CT横断位中间层，左键无效、中键无效、右键无效、滚轮无效，滑条调整窗宽窗位，右侧滑条切换层；
MS002_IC_PM_088 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维模式病例-该病例已拍X光-查看图像预览区显示 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式已拍X光注册的病例； 2、查看图像预览区显示； | 显示第一组X光第一张图，右侧有滚动条，下方有窗宽窗位调整滑条，无查看完整CT按钮
MS002_IC_PM_089 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维模式病例-该病例未拍X光-查看图像预览区显示 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式未拍X光注册的病例； 2、查看图像预览区显示； | 无图像，右侧无滚动条，下方无窗宽窗位调整滑条
MS002_IC_PM_090 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维模式病例-预览区无X光-鼠标左中右滚轮键操作图像 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式未拍X光注册的病例； 2、预览区无X光，左中右滚轮键操作图像预览区； | 操作无效，软件运行正常
MS002_IC_PM_091 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维模式病例-预览区显示第一组X光第一张-鼠标左中右滚轮键及滑条操作图像 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式病例； 2、预览区显示第一组X光第一张图，鼠标左中右滚轮键及滑条操作预览区； | 左键无效，中键无效，滚轮无效，右键无效，滑条调整窗宽窗位
MS002_IC_PM_092 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 选中二维模式病例-该病例有五组X光-左键拖动滚动条预览图像 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式病例； 2、该病例有5组数据，左键拖动预览区右侧滚动条预览图像； | 可以完整预览该病例所有图像，顺序正确
MS002_IC_PM_093 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 二维模式病例切换-病例1切换到病例2切换到病例3 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式病例1； 2、选中病例2，病例3，查看预览区变化； | 图像预览区显示病例1 的第一组X光，后面显示病例2的数据，病例3的数据
MS002_IC_PM_094 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 二维模式病例切换到二维三维模式病例 | 1、纯二维模式病例测试； | 1、选中二维模式病例； 2、选中二维三维模式病例； 3、分别查看图像显示区变化； | 预览区显示二维模式病例第一组X光，后显示二维三维病例CT横断位中间的图像
MS002_IC_PM_095 | 02 患者管理 | / | TR020105 | 患者病例100例-左键拖动滑条查看病例 | / | 1、患者病例有100例； 2、左键拖动滑条查看所有病例； | 可以完整查看病例数据
MS002_IC_PM_096 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 查看导入病例界面 | 1.进入患者管理界面 2.D盘有病例文件“导入a” | 1.点击“导入病例”按钮，观察软件响应； 2.选择病例文件（“导入a”）后，点击“加载”，观察软件响应； | 进入导入CT页面，显示U盘列表，文件列表，文件名、文件类型，有“加载”，取消，×按钮；
MS002_IC_PM_097 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入病例过程中-点取消 | 1.进入患者管理界面 2.D盘有病例文件“导入a” | 1.点击“导入病例”，选择病例文件（“导入a”）； 2.点击“加载”，导入过程中，点击“取消”； 3.查看患者列表显示； | 导入进度条关闭，患者列表未新增患者；
MS002_IC_PM_098 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入纯二维配准模式病例-导入数据包含所有模块数据 | 1.“病例A”已完成术前准备、X片注册、X片规划、定位导航、评估； 2.已导出病例“病例A”至U盘 | 1.插入U盘，再次导入“病例A”； 2.查看“病例A”各界面数据是否与导出前一致； | 导入后数据与导出数据一致；
MS002_IC_PM_099 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入二维三维配准-非脊柱模式病例-导入数据包含所有模块数据 | 预期条件1、“病例C”已完成术前规划、术前准备、X片处理、图像配准、方案确认、定位导航、评估 预期条件2、已导出病例“病例C”至U盘 | 1.插入U盘，再次导入“病例C”； 2.查看“病例C”各界面数据是否与导出前一致； | 导入后数据与导出数据一致；
MS002_IC_PM_100 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入病例文件格式选择-只可选择压缩包文件 | 1.进入患者管理界面 2.D盘有病例文件“导入a”压缩包和其他格式文件、U盘中有病例文件“导入b”压缩包和其他格式文件 | 1.点击“导入病例”按钮，选择D盘，观察可选文件项； 2.插入U盘，选择U盘路径，观察可选文件项； | 只显示“导入a”压缩包文件，其他格式文件均不显示； 只显示“导入b”压缩包文件，其他格式文件均不显示；
MS002_IC_PM_101 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 点击导入病例，不选文件直接导入 | 1.进入患者管理界面 | 1.点击“导入病例”按钮，不选文件，直接点击加载； | 提示“请选择文件再导入”；
MS002_IC_PM_102 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 点击导入病例前-取消 | 1.进入患者管理界面 | 1.点击“导入病例”按钮，不选文件，直接点击取消； 2.点击“导入病例”按钮，选择文件，直接点击取消； | 导入弹框关闭，返回患者管理界面；
MS002_IC_PM_103 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 重复导入同一病例-点击取消 | 1.登录进入患者管理界面 2.已导入“病例a” | 1.再次导入“病例a”，查看提示； 2.点击“取消”； | 弹窗提示“是否对患者数据进行覆盖”，有“确认”、“取消”按钮； 不导入病例并关闭弹框；
MS002_IC_PM_104 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 重复导入同一病例-点击确认 | 1.登录进入患者管理界面 2.已导入“病例a” | 1.再次导入“病例a”，查看提示； 2.点击“确认”； 3.患者列表双击“病例a”，查看患者信息显示； 4.进入数据库，查看“病例a”患者信息显示； | 弹窗提示“是否对患者数据进行覆盖”，有“确认”、“取消”按钮； 导入成功，弹框关闭； 患者信息与之前一致； 患者信息与之前一致；
MS002_IC_PM_105 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 修改患者编号-导入病例 | 1.登录进入患者管理界面 2.已导入“病例a” | 1.“病例a”病例文件中修改患者编号，再次导入修改后的“病例a”，观察软件响应； 2.观察患者列表显示； 3.双击查看新导入的“病例a”; 4.进入数据库，查看“病例a”患者信息显示； | 导入成功，无异常提示； 新增“病例a”（此时列表有两个“病例a”）; 新导入“病例a”信息与之前导入一致； 新导入“病例a”的患者编号为修改后的编号；
MS002_IC_PM_106 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 修改患者姓名-导入病例 | 1.登录进入患者管理界面 2.已导入“病例a” | 1.“病例a”病例文件中修改患者姓名为“病例b”，再次导入修改后的“病例b”，观察软件响应； 2.点击“确认”； 3.患者列表双击“病例b”，查看患者信息显示； 4.进入数据库，查看“病例b”患者信息显示； | 弹窗提示“是否对患者数据进行覆盖”，有“确认”、“取消”按钮； 导入成功，弹框关闭，患者列表“病例a”被替换为“病例b”； 患者姓名变为“病例b”，其他信息不变； 患者姓名变为“病例b”，其他信息不变；
MS002_IC_PM_107 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入病例过程中电脑关机 | 1.进入患者管理界面 2.点击”导入病例“按钮，选择文件后导入 | 1.导入病例过程中电脑关机； 2.再次开机并开启软件，查看患者列表是否新增患者信息； | 患者列表无新增信息；
MS002_IC_PM_108 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导入过程中拔出U盘 | 1.进入患者管理界面 2.U盘内存在部分患者病例 | 1.点击“导入病例”按钮，选择U盘内某一文件，直接点击加载； 2.导入过程中拔出U盘； 3.查看患者列表是否新增病例； | 提示“请插入U盘”； 患者列表无新增病例；
MS002_IC_PM_109 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 磁盘空间大于10G-新增患者 | 1.进入患者管理界面 2.磁盘空间充足，大于10G | 1.点击新增患者，观察软件响应； 2.输入各项患者信息，点击下一步，查看患者列表是否新增患者； | 弹出新增患者界面； 患者列表新增患者；
MS002_IC_PM_110 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 磁盘空间大于10G-导入病例 | 1.进入患者管理界面 2.磁盘空间充足，大于10G | 1.点击导入病例，观察软件响应； 2.选择患者文件后导入，查看患者列表是否显示导入患者信息； | 弹出文件选择界面； 患者列表显示导入患者信息；
MS002_IC_PM_111 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 磁盘空间小于10G-新增患者 | 1.进入患者管理界面 2.磁盘空间不足10G | 1.点击新增患者，观察软件响应； 2.点击“确认”或“X”按钮； | 跳出弹框“请联系售后工程师清理磁盘空间”，有“确认”、“X”按钮； 弹框关闭，患者列表无新增患者，无法使用设备；
MS002_IC_PM_112 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 磁盘空间小于10G-导入病历 | 1.进入患者管理界面 2.磁盘空间不足10G | 1.点击导入病历，观察软件响应； 2.点击“确认”或“X”按钮； | 跳出弹框“请联系售后工程师清理磁盘空间”，有“确认”、“X”按钮； 弹框关闭，患者列表无新增患者，无法使用设备；
MS002_IC_PM_113 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 工程师定位完成的二维模式病例-导入到操作员和其他医生账户患者列表 | 1、工程师登录； | 1、工程师登录； 2、二维模式病例定位完成，评估，返回患者管理，导出该病例； 3、医生账户，操作员分别登录，导入工程师已导出的病例； | 导出病例数据完整（从新增到评估页面），病例数据与导出数据一致；主刀医生自动变为当前账户的账户名；
MS002_IC_PM_114 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 工程师定位完成的三维模式病例-导入到其他医生账户患者列表 | 1、工程师登录； | 1、工程师登录； 2、二维三维维模式病例定位完成，评估，返回患者管理，导出该病例； 3、医生账户，操作员分别登录，导入工程师已导出的病例； | 导出病例数据完整（从新增到评估页面），病例数据与导出数据一致；主刀医生自动变为当前账户的账户名；
MS002_IC_PM_115 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 工程师创建的病例-导出-导入到工程师患者列表 | 1、工程师登录； | 1、工程师登录； 2、新建二维或三维病例，定位并评估完成； 3、返回患者管理列表导出该数据； 4、点击病例导入； 5、导入刚导出的病例，查看每个页面的数据与导出前是否一致； | 工程师账户导出的病例可以导入到工程师账户，数据与导出前一致；
MS002_IC_PM_116 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 医生定位完成的病例-导入到操作员和其他医生账户患者列表 | 1、医生登录； | 1、医生1登录； 2、新建病例定位完成，导出该病例； 3、医生2登录，导入医生1导出的病例； 4、操作员登录，导入该病例； | 提示"此病例不属于该账户，禁止导入"，数据未导入；
MS002_IC_PM_117 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 医生定位完成的病例-导入到工程师账户患者列表 | 1、医生登录； | 1、医生1登录； 2、新建病例定位完成，导出该病例； 3、工程师登录，导入医生1导出的病例； | 提示"此病例不属于该账户，禁止导入"，数据未导入；
MS002_IC_PM_118 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 医生和操作员-导出病例-直接导入病例到自己账户内 | 1、医生登录； | 1、医生1登录； 2、新建病例定位评估完成，导出病例，导入医生1账户患者管理列表； 3、操作员登录； 4、新建病例定位评估完成，导出病例，导入操作员账户患者管理列表； | 1、医生和操作员创建的病例可以导入到自己账户内；每个页面数据完整可以正常查看数据；
MS002_IC_PM_119 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 不插U盘，点击“导出病例” | 1.进入患者管理界面 | 1.不插U盘，不选病例，点击“导出病例”； 2.不插U盘，选择病例，点击“导出病例”； | 提示“请插入U盘”；
MS002_IC_PM_120 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 插U盘，不选病例，点击“确认” | 1.进入患者管理界面 | 1.点击导出病例，插入U盘，不选病例，点击“确认”； | 提示“请选择病例再导出”；
MS002_IC_PM_121 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 插U盘，选择病例，点击“确认” | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘1，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2.选择U盘1后，点击“确认”，观察软件响应； | 弹框提示“请选择导出位置”，有U盘选择下拉框，”确认“按钮； 显示导出进度条，下方有“取消”按钮；
MS002_IC_PM_122 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例U盘下拉选择 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘1、U盘2、U盘3，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2.点击下拉按钮； 3.选择U盘3； | 弹框提示“请选择导出位置”，有U盘选择下拉框，默认选择U盘1； 显示U盘1、U盘2、U盘3； U盘选择切换为U盘3；
MS002_IC_PM_123 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例过程中拔出U盘 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2.选择U盘点击保存； 3.导出过程中拔出U盘； 4.打开U盘，查看是否有导出病例文件； | 提示“导出失败”；
MS002_IC_PM_124 | 02 患者管理 | / | TR020106 | U盘损坏，选择病例，点击“导出病例” | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入已损坏的U盘，选病例，点击“导出病例”； | 提示“请插入U盘”；
MS002_IC_PM_125 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例过程中点击其他按钮 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2.选择U盘点击保存； 3.导出过程中点击界面其他地方； | 导出过程中不可进行其他操作，点击界面其他地方无响应；
MS002_IC_PM_126 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例过程中电脑关机 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘，选择某患者信息，点击导出病例按钮； 2.选择U盘点击保存； 3.导出过程中使电脑关机； 4.打开U盘，查看是否有导出病例文件； | ； ； ； 没有导出文件；
MS002_IC_PM_127 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例成功 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘，选择“患者A”，点击导出病例按钮； 2.待导出病例完成后，观察界面显示； 3.点击“确定”按钮； 4.打开U盘，查看是否有导出病例文件； | 弹框提示“数据导出完毕”，下方有“确定”按钮； 弹框关闭； 有最新导出文件（压缩包），压缩包名称为“hz20220525010101”；
MS002_IC_PM_128 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 查看导出病例 | 1.患者列表有部分患者信息，导出某患者病历至U盘 | 1.打开U盘，查看导出病例文件压缩包； | 弹出密码输入框；
MS002_IC_PM_129 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 导出病例过程中取消 | 1.患者列表有部分患者信息 | 1.插入U盘，选择列表某患者信息，点击导出病例按钮； 2.导出病例过程中，点击取消按钮； 3.打开U盘，查看是否有导出病例文件； | ； 导出进度条关闭； 无最新导出文件；
MS002_IC_PM_130 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 重复导出病例至同一U盘 | 1.已导出“病例A”至U盘1（文件导出时间为2022.8.20） | 1.2022.8.22，插入U盘1，再次导出“病例A”； 2.导出完成后查看U盘1中病例文件； | 只显示病例文件“病例A”，文件导出时间更新为2028.22；
MS002_IC_PM_131 | 02 患者管理 | / | TR020106 | 重复导出病例至不同U盘 | 1.已导出“病例A”至U盘1（文件导出时间为2022.8.20） | 1.2022.8.22，插入U盘2，导出“病例A”； 2.导出完成后查看U盘2中病例文件； | 显示病例文件“病例A”，文件导出时间为2028.22；
MS002_IC_PM_132 | 02 患者管理 | / | TR020106 | U盘空间不足导出病例 | 1.患者列表有部分患者信息，当前要导出病例文件大小大于U盘剩余空间 | 1.插入U盘，选择该患者信息，点击导出病例按钮； | 提示“U盘空间不足”，不可进行导出操作；
MS002_IC_PM_133 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术结束病例-按钮变为导出报告 | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中手术结束的病例； 2、查看患者管理右下角按钮； | 按钮显示为导出报告；
MS002_IC_PM_134 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术未结束病例-按钮变为下一步 | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中手术未结束的病例； 2、查看患者管理右下角按钮； | 按钮显示为下一步；
MS002_IC_PM_135 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术未结束病例-点击下一步-查看弹框显示 | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中未结束的手术病例； 2、点击下一步，查看弹框显示内容； | 弹框提示“该手术未结束，是否结束手术？”,结束手术、继续手术和×按钮；
MS002_IC_PM_136 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术未结束病例-点击下一步-点击结束手术 | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中未结束的手术病例； 2、点击下一步； 3、点击结束手术，返回患者管理页面查看下一步按钮变化； | 变为导出报告；
MS002_IC_PM_137 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术未结束病例-点击下一步-点击继续手术 | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中未结束的手术病例； 2、点击下一步； 3、点击继续手术，返回患者管理页面选中该病例查看下一步按钮变化； | 进入下个页面，患者管理页面选中该病例还是显示下一步；
MS002_IC_PM_138 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中手术未结束病例-点击下一步-点击× | 1、已进入患者管理页面； | 1、选中病例； 2、点击下一步； 3、点击确认弹框的×按钮； | 弹框关闭，还是显示患者管理页面；
MS002_IC_PM_139 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中二维模式已完成病例-导出报告 | 1、已进入患者管理页面； 2、二维模式病例已定位5组X光，每组定位完成，都拍2张X光用于评估； | 1、选中二维模式已结束病例； 2、点击导出报告，查看报告格式和报告内容； | 报告名称：姓名+手术报告+年月日.pdf,例如：张三手术报告20221013.pdf,患者姓名、性别、年龄、病历号、手术时间、术中规划影像和术后评估影像,手术时间为接收第一张X光图像的系统时间；
MS002_IC_PM_140 | 02 患者管理 | / | TR020107 | 选中二维三维模式已完成病例-导出报告 | 1、已进入患者管理页面； 2、三维模式病例已定位5组X光，每组定位完成，都拍2张X光用于评估； | 1、选中二维模式已结束病例； 2、点击导出报告，查看报告格式和报告内容； | 报告名称：姓名+手术报告+年月日.pdf,例如：张三手术报告20221013.pdf,患者姓名、性别、年龄、病历号、手术时间、术中规划影像和术后评估影像,手术时间为接收第一张X光图像的系统时间；

## 03-01
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_CI_001 | 03 | 01 CT导入 | TR030101：CT导入页面 | 手术模式选择三维+二维-已导入CT-查看CT导入页面UI | 进入CT导入页面 | 1、新增患者选择二维三维模式；点击导入CT；导入CT后； 2、点下一步； 3、进入CT导入页面查看UI； | 顶部显示公司logo、产品名称+版本、、版本号、C臂机、双目相机、机械臂、设备检测、“音量调节”、截图、关于、设置、关机；导入CT，返回、下一步按钮、CT序列显示（CT序列信息：患者姓名、出生日期、扫描时间、序列号、层数、层厚、CT缩略图（中间那张）、序列查看滚动条），默认选中第一个序列，边框高亮显示；右侧显示（CT预览图、窗宽窗位滑条、右侧显示CT预览滚动条）
MS002_IC_CI_002 | 03 | 01 CT导入 | TR030101：CT导入页面 | 新增患者-选择二维三维+未导入CT-查看CT导入页面UI | 进入CT导入页面 | 1、新增患者选择二维三维模式； 2、点下一步； 3、进入CT导入页面查看UI； | 左侧和右侧无数据和图像显示
MS002_IC_CI_003 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 查看CT导入页面UI | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、CT导入页面，点击导入CT； 2、查看CT导入页面UI； | title:导入CT，×按钮，位置：移动设备列表、下拉按钮，文件目录列表（文件夹和文件名称、创建时间、文件类型），文件名，文件类型选择、下拉选择类型按钮，取消按钮，加载按钮（高亮蓝色显示）
MS002_IC_CI_004 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选中1个CT文件夹导入，点加载 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、点击CT导入，选择1个CT文件夹，点加载； 2、导入成功后，查看CT导入页面显示内容； | 导入中有进度条，导入成功，左侧显示所有序列，CT序列号、姓名、年龄、检查时间、 序列张数、每个CT序列中间那张图；右侧显示CT预览图（显示窗宽窗位调整滑条、右侧显示CT预览图的滚动条）
MS002_IC_CI_005 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选中两个CT文件夹导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、点击CT导入，同时选中2个CT文件夹； 2、点加载； | 无法批量选择
MS002_IC_CI_006 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选中1个CT文件夹，点×或取消 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、选中1个CT文件夹，点×； 2、选中1个CT文件夹，点取消； | CT未导入，返回CT导入页面
MS002_IC_CI_007 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 连续点击两次CT导入按钮 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、连续点击两次CT导入按钮； 2、查看弹出的页面； | 仅弹出1个CT导入弹框页面
MS002_IC_CI_008 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | U盘、移动硬盘、光驱根目录有多个CT-数据大于10GB-直接点加载 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、U盘、移动硬盘、光驱根目录有多个CT，数据大于10GB； 2、直接点加载； | 没有选择加载置灰，只检索下一级的子目录，仅导入10GB的CT数据，大于10GB的不导入，提示“数据大于10GB，无法完全导入"
MS002_IC_CI_009 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | U盘、移动硬盘、光驱根目录有多个CT-数据等于10GB-直接点加载 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、U盘、移动硬盘、光驱根目录有多个CT-数据等于10GB； 2、点击导入，默认显示根目录，直接点加载 | 全部导入成功
MS002_IC_CI_010 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | A目录下嵌套B目录，B目录下有C目录-A目录和B目录CT文件共1GB，C目录下1GB-选中A目录-点加载 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、A目录下嵌套B目录，B目录下有C目录-A目录和B目录CT文件共1GB，C目录下1GB 2、点击导入，选择A目录，直接点加载 | 进加载A目录及B目录下的CT数据
MS002_IC_CI_011 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | U盘、移动硬盘、光驱根目录无CT-直接点加载 | U盘、移动硬盘、光驱导入 | 1、U盘、移动硬盘、光驱根目录无CT； 2、直接点加载； | 加载按钮置灰
MS002_IC_CI_012 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选择dicom格式的CT | U盘、移动硬盘、光驱导入-导入CT格式测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择dicom格式的CT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_013 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入o臂机扫描的dicomCT | U盘、移动硬盘、光驱导入-导入CT格式测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择O臂机扫描的dicom格式的CT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_014 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入MRI dicom格式CT | U盘、移动硬盘、光驱导入-导入CT格式测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择MRI扫描的dicom格式的CT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_015 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入jpg、txt、zip等其他格式文件 | U盘、移动硬盘、光驱导入-导入CT格式测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择jpg、txt、zip格式的CT导入； | .dcm外的文件格式不显示；
MS002_IC_CI_016 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入300层多序列dicomCT | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择300层多序列的dicomCT导入； | 导入成功，图像重建完成
MS002_IC_CI_017 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入单序列CT | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择单序列的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_018 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入空CT文件夹 | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择空的CT文件夹导入； | 导入失败，提示无CT数据，请重新加载
MS002_IC_CI_019 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT后-选择29层的序列-下一步 | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择CT导入后； 2、选中29层的序列，点下一步； | 无法进入下一个页面，提示“当前CT小于30层，不允许载入，请选择其他CT”
MS002_IC_CI_020 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT后-选择30层的序列-下一步 | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择CT导入后； 2、选中30层的序列，点下一步； | 进入术前准备页面 ，导入成功
MS002_IC_CI_021 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入2000层dicomCT -查看导入时间和内存增长 | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择2000层的dicomCT导入； 2、查看导入时间，并且观察内存增长； | 导入成功 ，导入时间小于8s内存上涨小于2G，导入完成内存下降趋于稳定
MS002_IC_CI_022 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT扫描本身就有断层的CT | U盘、移动硬盘、光驱导入-层数测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择本身就有断层的dicomCT导入； | 导入失败，提示是错误的序列
MS002_IC_CI_023 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入层厚为0.625、0.6、0.75、1的CT | CT层厚验证 | 1、插入U盘，导入层厚为0.625、0.6、0.75、1的CT； 2、点加载； | 导入成功
MS002_IC_CI_024 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入层厚为2.5、5、7.5、10的CT | CT层厚验证 | 1、插入U盘，导入层厚为2.5、5、7.5、10的CT； 2、点加载； | 导入失败，弹框提示“当前CT层厚大于1mm，不允许载入，请选择其他CT”
MS002_IC_CI_025 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱选择磁盘://下面的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_026 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://A-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT分别测试； 2、选择磁盘://A下面的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_027 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://Aa123#@ 导入测试-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT分别测试； 2、选择磁盘://Aa123#@下面的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_028 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://路径长度254个字符-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT分别测试； 2、选择U：//测试........../××.dcm路径长度254个字符下面的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_029 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://路径长度255个字符-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT分别测试； 2、选择U：//测试........../××.dcm路径长度255个字符下面的dicomCT导入； | 失败，路径过长
MS002_IC_CI_030 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT在U://CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入深层目录下-导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT分别测试； 2、选择磁盘://CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入CT导入/CT导入深层目录下的dicomCT导入； | 导入成功
MS002_IC_CI_031 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 选择CT文件夹内的dicom文件 | U盘、移动硬盘、光驱导入-路径测试 | 1、选择CT文件夹下的单个dicom文件导入； | dicom文件不显示
MS002_IC_CI_032 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | CT的dicom文件在根目录，加载置灰，不能选择文件 | / | 1、U盘根目录有.dcm文件； 2、插入U盘，点击导入，查看加载按钮； | 加载按钮置灰；
MS002_IC_CI_033 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 频繁导入不同CT，导入10个150MCT-观察内存变化 | U盘、移动硬盘、光驱导入-内存测试 | 1、频繁导入10个不同的CT； 2、观察内存变化； | 增长不超过2G，导入完成下降，稳定
MS002_IC_CI_034 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 不同的2G的CT导入5次-观察内存变化 | U盘、移动硬盘、光驱导入-内存测试 | 1、不同的2G的CT导入5次； 2、观察内存变化； | 内存增长至少不能超过总内存二分之一，导入完成下降
MS002_IC_CI_035 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入150M的CT -查看导入时间 | U盘、移动硬盘、光驱导入-内存测试 | 1、导入150M的CT； 2、查看导入时间（起始时间和终止时间的时间戳）； | 至少在8s内完成
MS002_IC_CI_036 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入2G的CT -查看导入时间 | U盘、移动硬盘、光驱导入-内存测试 | 1、导入2G的CT； 2、查看导入时间； | 导入完成，记录导入开始和结束时间
MS002_IC_CI_037 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT，导入完成 ，点击× | U盘、移动硬盘、光驱导入-进度条测试 | 1、导入CT，导入完成； 2、关闭CT导入页面； | 提示导入完成，点×进度条关闭，返回CT导入页面，CT序列及CT预览图信息显示正确
MS002_IC_CI_038 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT过程中，有进度条和百分比 | U盘、移动硬盘、光驱导入-进度条测试 | 1、导入CT过程中； 2、查看进度条和百分比； | 百分比计算正确真实
MS002_IC_CI_039 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT过程中，点击× | U盘、移动硬盘、光驱导入-进度条测试 | 1、导入CT过程中； 2、点击×； | 导入失败，无新增数据
MS002_IC_CI_040 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT过程中，关机重启 | U盘、移动硬盘、光驱导入-进度条测试 | 1、导入CT过程中； 2、关机重启；检查数据是否导入； | 导入失败，无新增数据
MS002_IC_CI_041 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT过程中，操作其他内容 | U盘、移动硬盘、光驱导入-进度条测试 | 1、CT导入过程中； 2、操作其他内容； | 无法操作
MS002_IC_CI_042 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入CT文件夹无法读取 | U盘、移动硬盘、光驱导入-异常测试 | 1、CT文件夹设置无读取权限； 2、导入该CT文件夹； | 导入失败
MS002_IC_CI_043 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 导入过程中-拔U盘 | U盘、移动硬盘、光驱导入-异常测试 | 1、U盘、移动硬盘、光驱导入CT过程中； 2、移除单个外部设备； 3、每种都需要单独测试，不能只验证一种； 4、导入过程中删除U盘内正在导入的CT数据； | 导入失败，无提示，只显示已加载部分，拔U盘后U盘不显示
MS002_IC_CI_044 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 未插入U盘-点击CT导入 | U盘、移动硬盘、光驱导入-异常测试 | 1、未插入U盘； 2、点击CT导入； | 提示请插入U盘
MS002_IC_CI_045 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 插拔U盘-查看U盘实时刷新 | U盘、移动硬盘、光驱导入-异常测试 | 1、点击CT导入； 2、插拔U盘、移动硬盘、光驱；3、查看文件列表U盘、移动硬盘、光驱是否实时刷新； | U盘、移动硬盘、光驱、电脑硬盘实时刷新
MS002_IC_CI_046 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 磁盘空间不足10GB-导入CT | U盘、移动硬盘、光驱导入-磁盘空间测试 | 1、磁盘空间不足10GB； 2、导入CT； | 直接提示空间不足10GB,请联系工程师进行维护，未导入
MS002_IC_CI_047 | 03 | 01 CT导入 | TR030102 ：CT导入 | 磁盘空间不足-导入CT-扩容大于10GB | U盘、移动硬盘、光驱导入-磁盘空间测试 | 1、磁盘空间不足10GB； 2、导入CT失败，扩大空间到10.5GB； 3、导入600MB左右的CT1； 4、空间小于10GB，再次导入其他CT2； | CT1导入成功，CT2导入失败，提示空间不足10GB，本地无CT2数据；
MS002_IC_CI_048 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 导入CT-序列仅2个-查看CT预览窗口UI | CT预览窗口 | 1、导入仅2个CT序列的CT； 2、查看CT预览窗口UI； | 默认选中第一个序列缩略图显示中间一张的2D图，默认序列高亮显示，序列属性包含姓名、年龄、检查时间、CT序列号、CT层厚、本序列张数、CT缩略图，序列右侧无滚动条，右侧显示CT选中序列的2D图像（横断位），缩略图显示该序列中间那张，页面布局和字体统一
MS002_IC_CI_049 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 导入CT序列很多 | CT预览窗口 | 1、导入CT序列很多；导入成功； 2、查看CT导入页面预览窗口及序列列表显示； | 序列有滚动条 ，其他与2个序列无异
MS002_IC_CI_050 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 鼠标左键拖动序列滚动条滑块 | CT预览窗口 | 1、CT导入成功； 2、左键拖动序列右侧滚动条滑块；查看序列； | 可以查看其他序列
MS002_IC_CI_051 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 选中其他序列-查看序列图像显示 | CT预览窗口 | 1、导入CT后； 2、CT导入页面选中其他序列； 3、查看序列及预览图变化； | 高亮显示，右侧CT预览图变化
MS002_IC_CI_052 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | CT姓名使用dicom工具修改为英文大小写、汉字、数字、特殊字符，带空格 -导入CT-查看序列属性显示 | CT数据被修改 | 1、CT姓名使用dicom工具修改为英文大小写、汉字、数字、特殊字符，带空格； 2、导入该CT，查看CT导入页面序列属性信息显示是否正确； | 显示正确，无乱码
MS002_IC_CI_053 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | CT年龄使用dicom工具修改为数字0、1、10、89、102、空 -导入CT-查看序列属性显示 | CT数据被修改 | 1、CT年龄使用dicom工具修改为数字0、1、10、89、102、空； 2、导入该CT，查看CT导入页面序列属性信息显示是否正确； | 显示正确年龄，0和空就不显示年龄，无乱码或者NULL
MS002_IC_CI_054 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | CT检查时间格式改为年/月/日，年-月-日-导入 | CT数据被修改 | 1、CT检查时间格式改为年/月/日，年-月-日； 2、导入该CT，查看CT导入页面序列属性信息显示是否正确； | 显示正确
MS002_IC_CI_055 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | CT序列号被修改为大写字母、小写字母、汉字、数字、字符-导入 | CT数据被修改 | 1、CT序列号被修改为大写字母、小写字母、汉字、数字、字符； 2、导入该CT，查看CT导入页面序列属性信息显示是否正确； | 显示正确
MS002_IC_CI_056 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 左键拖动预览图右侧滑动条 | CT预览图鼠标键操作 | 1、导入CT后； 2、左键拖动预览图右侧滑动条； | 切换图层
MS002_IC_CI_057 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 通过滑动条调整窗宽窗位 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、通过窗宽窗位滑条调整窗宽窗位； 3、查看图像变化； | 窗宽窗位变化
MS002_IC_CI_058 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 左键操作CT预览图 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、左键操作CT预览图； | 操作无效
MS002_IC_CI_059 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 中键操作图像 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、中键操作CT预览图； | 图像移动
MS002_IC_CI_060 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 滚轮操作CT预览图 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、滚轮操作CT预览图； | 图层切换，显示正确
MS002_IC_CI_061 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 右键操作图像 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、右键操作CT预览图； | 图像放大缩小
MS002_IC_CI_062 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 左键、中键、右键、键盘任意键操作CT预览图外的区域 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、左中右+键盘任意键操作CT预览图外部区域； | CT预览图无变化
MS002_IC_CI_063 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 中键移动CT到图像显示区外-中键双击恢复 | CT预览图鼠标键操作 | 1、CT导入后； 2、中键拖动图像到显示区外，中键双击； | 1、CT恢复到刚导入时的位置；
MS002_IC_CI_064 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 点击返回 | 返回/下一步 | 1、点击CT导入页面返回按钮； | 返回患者管理页面,CT数据保存
MS002_IC_CI_065 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 连续点击两次返回 | 返回/下一步 | 1、连续点击两次CT导入页面返回按钮； | 返回患者管理页面
MS002_IC_CI_066 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 未导入CT-点击下一步 | 返回/下一步 | 1、新增患者信息，选择二维三维脊柱或非脊柱； 2、未导入CT，点患者管理页面下一步； | 提示CT未导入
MS002_IC_CI_067 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | 选择二维三维模式--导入CT-点击下一步 | 返回/下一步 | 1、新增患者选择二维三维模式； 2、导入CT后，点击下一步； | 进入术前准备页面
MS002_IC_CI_068 | 03 | 01 CT导入 | TR030103： CT预览 | CT导入后-导出数据-再导入-点击患者管理页面下一步 | 返回/下一步 | 1、CT导入后，点下一步； 2、点击患者管理页面导出病例； 3、删除本地数据，点击导入病例，选择导出的数据； 4、选中导入病例，点击下一步； | 患者管理页面数据与导出数据一致，点下一步直接进入术前准备页面；

## 03-02
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_CR_001 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2+2模式，3+1模式-查看3个2D图右侧按钮 | / | 1、2+2模式下，查看2D图右侧按钮； | 有视图放大、窗宽窗位、重置3个按钮
MS002_IC_CR_002 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2+2模式-查看3D图左右侧按钮 | / | 1、2+2模式下，查看3D图左右侧按钮； | 左侧：正视图、CT左旋90°、右旋90°、上旋90°、下旋90°；右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置；3D模型、冠状位、横断位、矢状位按钮默认不显示
MS002_IC_CR_003 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3+1模式-查看3D图左右侧按钮 | / | 1、3+1模式下，查看3D图左右侧按钮； | 右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置；3D模型、冠状位、横断位、矢状位按钮默认不显示
MS002_IC_CR_004 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 默认2×2模式 | 模式切换 | 1、查看CT规划页面默认显示模式； | 横断位、冠状位、矢状位、3D图2×2显示
MS002_IC_CR_005 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-点击横断位视图放大 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、点击横断位视图放大； | 变为3×1模式，仅横断位按钮变为视图缩小
MS002_IC_CR_006 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-点击冠状位视图放大 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、点击冠状位视图放大； | 变为3×1模式，仅冠状位按钮变为视图缩小
MS002_IC_CR_007 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-点击矢状位视图放大 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、点击矢状位视图放大； | 变为3×1模式，仅矢状位按钮变为视图缩小
MS002_IC_CR_008 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-点击3D视图放大 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、点击3D视图放大； | 变为3×1模式，仅3D图按钮变为视图缩小
MS002_IC_CR_009 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2×2模式-双击图像 | 模式切换 | 1、2×2模式下； 2、双击图像； | 不变
MS002_IC_CR_010 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击横断位视图缩小 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、点击横断位视图缩小； | 变为2×2模式，仅横断位按钮变为视图放大
MS002_IC_CR_011 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击冠状位视图缩小 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、点击冠状位视图缩小； | 变为2×2模式，仅冠状位按钮变为视图放大
MS002_IC_CR_012 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击矢状位视图缩小 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、点击矢状位视图缩小； | 变为2×2模式，仅矢状位按钮变为视图放大
MS002_IC_CR_013 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-点击3D视图缩小 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、点击3D视图缩小； | 变为2×2模式，仅3D图按钮变为视图放大
MS002_IC_CR_014 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 3×1模式-双击图像 | 模式切换 | 1、3×1模式下； 2、双击图像； | 不变
MS002_IC_CR_015 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-左键点击任意一个2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-左键点击任意一个2D图 ； 2、查看其他图像变化； | 对应两个面的图跳转到对应层
MS002_IC_CR_016 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-中键操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-中键操作2D图 ； 2、查看其他图像变化； | 平移图像
MS002_IC_CR_017 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-滚轮操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-滚轮操作2D图； 2、查看其他图像变化； | 切换图层
MS002_IC_CR_018 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-右键操作2D图 | 2D鼠标交互 | 1、横断位/冠状位/矢状位-右键操作2D图； 2、查看其他图像变化； | 图像放大缩小
MS002_IC_CR_019 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 2D图-窗宽窗位滑条默认不显示 | 2D窗宽窗位 | 1、查看3个2D图窗宽窗位滑条是否显示； | 默认不显示
MS002_IC_CR_020 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 点击窗宽窗位图标-调整窗宽窗位-左右调节 | 2D窗宽窗位 | 1、进入CT规划页面； 2、点击窗宽窗位图标； 3、左右调节窗宽窗位滑条； 4、查看图像窗宽窗位变化； | 出现窗宽窗位滑条（共两个小滑块，滑块中间为蓝色区域），左右滑块可调整窗宽窗位
MS002_IC_CR_021 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 点击窗宽窗位图标-调整窗宽窗位-拖动蓝色区域整体移动 | 2D窗宽窗位 | 1、点击窗宽窗位图标； 2、拖动窗宽窗位滑条蓝色区域整体移动； | 整体移动，窗宽窗位变化
MS002_IC_CR_022 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 连续点击两次窗宽窗位图标 | 2D窗宽窗位 | 1、进入CT规划页面； 2、连续点击两次窗宽窗位图标； | 滑条显示后消失
MS002_IC_CR_023 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-中键移动出显示区外-重置 | 2D窗宽窗位 | 1、横断位/冠状位/矢状位-中键移动2D图像出显示区外； 2、点击重置； | 恢复初始化状态
MS002_IC_CR_024 | 03 | 02 CT渲染 | TR030201：二维三视图显示 | 横断位/冠状位/矢状位-窗宽窗位调整到极限-重置 | 2D窗宽窗位 | 1、横断位/冠状位/矢状位-窗宽窗位调整到极限； 2、点击重置； | 恢复到初始化状态，与初始导入窗宽窗位相同
MS002_IC_CR_025 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 查看3D图渲染效果 | 三维视图渲染 | 1、进入CT规划页面； 2、查看3D图渲染效果； | 图像与CT一致，与其他dicom软件比对一下，默认为骨骼模式
MS002_IC_CR_026 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 左键旋转3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、左键旋转3D图； | 左键旋转3D图
MS002_IC_CR_027 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 滚轮放大缩小3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、滚轮放大缩小3D图； | 滚轮放大缩小3D图
MS002_IC_CR_028 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 中键长按平移3D图 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、中键长按平移3D图； | 中键长按平移3D图
MS002_IC_CR_029 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 右键上下移动改变窗位，左右移动改变窗宽 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、右键调整窗宽窗位； | 右键上下移动改变窗位，左右移动改变窗宽
MS002_IC_CR_030 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 中键移动图像直到不显示-重置 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、中键长按，移动3D图到显示区外； 3、点击重置； | 图像恢复为初始化状态
MS002_IC_CR_031 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 右键调整窗宽窗位到极限-无法恢复-重置 | 3D鼠标键交互 | 1、进入CT规划页面； 2、右键调整窗宽窗位到极限； 3、点击重置，查看3D图窗宽窗位变化； | 窗宽窗位恢复到与CT刚导入时相同
MS002_IC_CR_032 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 透视模式切换到-骨骼模式-软组织模式-DRR模式 | 渲染模式 | 1、进入CT规划页面； 2、将3D图从透视模式切换到骨骼模式、软组织模式、DRR模式； 3、查看3D图像变化； | 3D图模式实时切换
MS002_IC_CR_033 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 透视模式-切换到其他任意一种模式-点击重置 | 渲染模式 | 1、进入CT规划页面； 2、将3D图从透视模式切换到其他任意一种模式，点击重置； 3、查看3D图像变化； | 重置无效
MS002_IC_CR_034 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 查看默认显示颜色 | 颜色修改 | 1、进入CT规划页面； 2、查看CT默认显示颜色； | 白色透视模式
MS002_IC_CR_035 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 透视模式-修改颜色 | 颜色修改 | 1、进入CT规划页面； 2、改为透视模式，修改颜色； | 修改为其他颜色
MS002_IC_CR_036 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 骨骼模式、软组织模式、DRR模式-修改颜色 | 颜色修改 | 1、进入CT规划页面； 2、将3D图修改为骨骼模式，修改颜色； 3、修改为软组织模式，修改颜色； | 无法修改
MS002_IC_CR_037 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 预设颜色共10个-透视模式下-任意修改颜色 | 颜色修改 | 1、进入CT规划页面； 2、点击渲染模式，点击下拉，将3D图切换为透视模式； 3、点击颜色修改，改为其他颜色（共10种颜色，每种都需要修改看结果）； | 预设颜色为白粉红橙黄棕绿青蓝紫，可任意修改，CT颜色变化
MS002_IC_CR_038 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 点击正视图-查看3D图显示 | 3D图左侧按钮测试； 3+1或2+2，3D图为大图模式下 | 1、点击3D图左侧正视图按钮； 2、查看3D图变化； | 显示正视图，冠状位
MS002_IC_CR_039 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 一直点击左旋90°-查看3D图显示 | 3D图左侧按钮测试； 3+1或2+2，3D图为大图模式下 | 1、一直点击3D图左侧左旋90°按钮； 2、查看3D图变化； | 基于当前位置，CT左旋90°
MS002_IC_CR_040 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 一直点击右旋90°-查看3D图显示 | 3D图左侧按钮测试； 3+1或2+2，3D图为大图模式下 | 1、点击3D图左侧右旋90°按钮； 2、查看3D图变化； | 基于当前位置，CT右旋90°
MS002_IC_CR_041 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 一直点击上旋90°-查看3D图显示 | 3D图左侧按钮测试； 3+1或2+2，3D图为大图模式下 | 1、点击3D图左侧上旋90°按钮； 2、查看3D图变化； | 基于当前位置，CT上旋90°
MS002_IC_CR_042 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 一直点击下旋90°-查看3D图显示 | 3D图左侧按钮测试； 3+1或2+2，3D图为大图模式下 | 1、点击3D图左侧下旋90°按钮； 2、查看3D图变化； | 基于当前位置，CT下旋90°
MS002_IC_CR_043 | 03 | 02 CT渲染 | TR030202：三维视图渲染 | 3+1模式-3D图为小图模式下-无正视图、左旋90、右旋90、上旋90、下旋90 | 3+1小图模式，3D图无左侧按钮 | 1、切换到3+模式； 2、并且3D图为小图，查看3D图按钮； | 左侧无正视图、左旋、右旋、上旋、下旋按钮，右侧右放大按钮、渲染按钮、修改颜色按钮、重置按钮；

## 03-05
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_CPL_001 | 03 | 05 术前规划 | TR030501 | 查看术前规划页面 | 1、新增病例选择二维三维配准模式； 2、2+2模式下； | 1、进入术前规划页面查看页面内容； | 1、顶部显示公司logo、产品名称+版本、患者姓名、手术器械编号、配准模式；配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机、相机、机械臂状态，设备检测、截图、关于、设置、关机； 上一步：患者管理 下一步：术前准备； 四视图，2D图显示按钮（横断位、冠状位、矢状位按钮如下：视图放大、窗宽窗位、重置），3D视图显示按钮（2+2模式下：左侧：正视图、CT左旋90°、右旋90°、上旋90°、下旋90°；右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置） 右侧显示内容：长度、角度、清除、添加螺钉、锁定螺钉、删除螺钉、螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径、螺钉样式、显示/隐藏状态）；
MS002_IC_CPL_002 | 03 | 05 术前规划 | TR030501 | 3+1模式下-查看3D图左右侧按钮 | 1、新增病例选择二维三维配准模式； 2、3+1模式下； | 1、进入术前规划页面查看3D图左右侧按钮； | 1、左侧：正视图；右侧：视图放大、渲染模式、更改颜色、重置
MS002_IC_CPL_003 | 03 | 05 术前规划 | TR030502 | 横断位/冠状位/矢状位-按钮操作 | 1、进入二维三维模式； 2、进入术前规划页面； | 1、点击视图放大，再点击视图缩小； 2、点击窗宽窗位，出现滑条，调整窗宽窗位； 3、中键移动图像，点击重置按钮； | 1、变为3+1模式，中间大图显示放大后的图；点击缩小，变为2+2模式； 2、图像窗宽窗位变化； 3、图像窗宽窗位和位置被重置；
MS002_IC_CPL_004 | 03 | 05 术前规划 | TR030502 | 横断位/冠状位/矢状位-鼠标操作 | 1、进入二维三维模式； 2、进入术前规划页面； | 1、左键操作2D图像、中键操作2D图像、滚轮操作、右键操作； | 1、左键和滚轮都是切换层，中键是图像平移、右键是放大缩小；
MS002_IC_CPL_005 | 03 | 05 术前规划 | TR030502 | 3D图-按钮操作 | 1、进入二维三维模式； 2、进入术前规划页面； 3、2+2模式下； | 1、点击正视图； 2、点击左旋90,； 3、点击右旋90； 4、点击上旋90； 5、点击下旋90； 6、点击视图放大； 7、点击渲染模式，切换到谷骨骼模式、软组织模式、透视模式、DRR模式； 8、透视模式下，点击更改为任意颜色；切换到其他模式下更改颜色； 9、中键移动3D图，右键调整3D图窗框窗位，点击重置； | 1、显示正视图，冠状位； 2、左旋90°； 3、右旋90°； 4、上旋90°； 5、下旋90°； 6、视图放大，变为3+1模式； 7、3D图模式切换； 8、3D图颜色变化；其他模式不能更改颜色； 9、3D图窗宽窗位，及位置被初始化到原始状态；
MS002_IC_CPL_006 | 03 | 05 术前规划 | TR030502 | 3D图-鼠标操作 | 1、进入二维三维模式； 2、进入术前规划页面； | 1、左键操作3D图； 2、中键操作3D图； 3、滚轮操作3D图； 4、右键操作3D图； | 1、3D图旋转； 2、3D图平移； 3、3D图放大缩小； 4、3D图窗宽窗位变化；
MS002_IC_CPL_007 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增1个螺钉 | 螺钉数量 | 1、点击添加螺钉； 2、在2D图上添加起点和终点； 3、查看4个图像上螺钉变化； | 新增成功，名称为螺钉1，颜色为绿色、长度不足2，显示5mm，46mm，显示45mm，直径默认6mm，默认显示螺钉样式、默认显示，默认全部解锁；
MS002_IC_CPL_008 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增49个螺钉 | 螺钉数量 | 1、点击添加螺钉； 2、添加49个螺钉； 3、查看螺钉列表； | 新增成功，右侧显示滚动条，可通过滑条查看完整信息
MS002_IC_CPL_009 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增50个螺钉 | 螺钉数量 | 1、点击添加螺钉； 2、添加50个螺钉； | 新增成功，螺钉名称为螺钉1-螺钉50；
MS002_IC_CPL_010 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增51个螺钉 | 螺钉数量 | 1、点击添加螺钉； 2、添加51个螺钉； | 无法新增，提示“螺钉个数达到上限，可删除螺钉后再添加”
MS002_IC_CPL_011 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 已有50根螺钉-频繁操作图像-查看内存变化 | 螺钉数量 | 1、点击添加螺钉； 2、图像上已存在50根螺钉； 3、频繁操作图像，查看内存变化； | 软件运行正常，不卡顿，内存无太大变化，增长范围10M以内
MS002_IC_CPL_012 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 磁盘空间不足-新增螺钉 | 螺钉数量 | 1、磁盘空间不足（剩余0kb）； 2、新增螺钉； | 提示磁盘空间不足
MS002_IC_CPL_013 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 点添加螺钉-点击右键 | 添加螺钉 | 1、点添加螺钉； 2、点击右键； 3、选中螺钉删除； | 点右键添加操作取消，可以进行删除操作；
MS002_IC_CPL_014 |  |  | TR030503、TR030504 | 选中螺钉1-点左右中端点-调整螺钉 | 调整螺钉位置 | 1、选中螺钉1； 2、点击左端点，右端点；调整，选中中间位置，平移； | 选中螺钉，3个二维视图切换到螺钉中点所在断层；未选中的螺钉只显示螺钉断层； 螺钉左右两端可以改变螺钉位置和长度，螺钉头位置不变； 选中中点平移螺钉整体平移；
MS002_IC_CPL_015 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 删除螺钉1 | 删除螺钉 | 1、选中螺钉1，点击删除螺钉； 2、点击确认； | 弹框提示是否删除该螺钉，螺钉1被删除，螺钉2的序号变为1；
MS002_IC_CPL_016 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 已有多个螺钉-全部删除 | 删除螺钉 | 1、螺钉列表有50个螺钉； 2、点击顶部一键全部删除； | 螺钉列表及图像上所有螺钉被删除；
MS002_IC_CPL_017 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 选中螺钉1-选中螺钉2-点删除 | 删除螺钉 | 1、选中螺钉1，点删除，关闭弹框未点确认； 2、选中螺钉2，点删除，点确认； 3、选中多个螺钉；点删除； | 仅螺钉2被删除，不能选中多个螺钉；
MS002_IC_CPL_018 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 未选中螺钉-点螺钉删除 | 删除螺钉 | 1、未选中螺钉； 2、点螺钉删除； | 无提示确认弹框，无螺钉被删除；
MS002_IC_CPL_019 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 编辑名称-输入1位汉字、数字、字母 | 名称 | 1、修改名称，输入1位汉字、1位数字、1位字母； | 名称被修改；
MS002_IC_CPL_020 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 编辑名称-输入14位汉字、数字、字母 | 名称 | 1、修改名称，输入14位汉字、14位数字、14位字母； | 名称被修改；
MS002_IC_CPL_021 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 编辑名称-输入15位汉字、数字、字母 | 名称 | 1、修改名称，输入15位汉字、15位数字、15位字母； | 第15位无法输入；
MS002_IC_CPL_022 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-长度2mm | 螺钉长度-规划 | 1、新增螺钉，画到2mm； 2、查看螺钉显示长度及图像上螺钉实际长度； | 长度显示5mm，实际螺钉长度也是5mm
MS002_IC_CPL_023 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-长度46.5mm | 螺钉长度-规划 | 1、新增螺钉，画到46.5mm； 2、查看螺钉显示长度及图像上螺钉实际长度； | 长度显示45mm，实际螺钉长度也是45mm
MS002_IC_CPL_024 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 输入螺钉长度-下拉选择5mm，10mm~200mm | 螺钉长度-输入 | 1、螺钉长度选择5mm，10mm直到200mm； 2、查看螺钉列表长度和实际螺钉长度； | 螺钉长度实时变化，仅螺钉头变化，螺钉尾位置不会变化；
MS002_IC_CPL_025 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-查看默认直径 | 直径 | 1、添加螺钉； 2、查看螺钉默认直径； | 6mm
MS002_IC_CPL_026 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 查看螺钉直径预设值 | 直径 | 1、下拉查看螺钉直径预设值； | 1.5，2，2.5......10；此外还有1.2mm，1.3mm，2.4mm，2.7mm，2.8mm，7.3mm；
MS002_IC_CPL_027 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 修改直径为1~10mm | 直径 | 1、下拉修改螺钉直径； 2、修改为1mm，1.5mm，2mm~10mm，修改为1.2mm，1.3mm，2.4mm，2.7mm，2.8mm，7.3mm； | 直径同步变化
MS002_IC_CPL_028 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-查看默认颜色 | 颜色 | 1、新增螺钉； 2、查看螺钉默认颜色； | 绿色
MS002_IC_CPL_029 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 修改螺钉颜色为白灰粉红橙黄绿青蓝紫 | 颜色 | 1、点击螺钉颜色； 2、修改为白灰粉红橙黄绿青蓝紫； | 螺钉颜色与修改颜色一致；
MS002_IC_CPL_030 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-查看默认显示状态 | 显示状态 | 1、新增螺钉； 2、查看螺钉默认显示状态； | 默认显示
MS002_IC_CPL_031 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 单个螺钉显示与隐藏 | 显示状态 | 1、单个螺钉显示列勾选； 2、取消勾选 | 勾选显示，不勾选隐藏
MS002_IC_CPL_032 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 50根螺钉-全部螺钉显示与隐藏 | 显示状态 | 1、全部螺钉勾选全部显示； 2、取消全选； | 全部勾选显示，全部取消勾选隐藏，软件运行流畅
MS002_IC_CPL_033 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-查看默认锁定状态 | 锁定状态 | 1、新增螺钉1； 2、查看螺钉默认锁定状态； | 默认解锁状态；
MS002_IC_CPL_034 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 单个螺钉锁定与解锁 | 锁定状态 | 1、选中螺钉1，调整螺钉1的位置； 2、选中螺钉2，调整螺钉2； 3、新增螺钉3，调整3； | 螺钉1自动解锁，仅可以调整螺钉； 2、螺钉1自动锁定，螺钉2自动解锁，可以调整螺钉2； 3、螺钉1、螺钉2自动锁定，螺钉3可以调整；
MS002_IC_CPL_035 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 锁定螺钉-解锁螺钉 | 锁定状态 | 1、点击锁定螺钉； 2、点击解锁螺钉，选中螺钉2，调整； | 1、全部螺钉被锁定，不能调整； 2、螺钉2被解锁可调整，其他螺钉还是锁定状态；
MS002_IC_CPL_036 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-查看螺钉类型 | 螺钉类型 | 1、新增螺钉； 2、查看螺钉类型； | 螺钉类型显示螺钉
MS002_IC_CPL_037 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 新增螺钉-点击类型修改按钮 | 螺钉类型 | 1、新增螺钉，点击隐藏钉帽； | 钉帽隐藏；
MS002_IC_CPL_038 | 03 | 05 术前规划 | TR030503、TR030504 | 50根螺钉-钉帽全部显示与全部隐藏切换 | 螺钉类型 | 1、规划50根螺钉； 2、点击钉帽一键隐藏按钮； 3、再次点击钉帽显示按钮； | 钉帽全部隐藏后又全部显示；
MS002_IC_CPL_039 | 03 | 05 术前规划 | TR030505：测量 | 长度测量 | 长度角度测量 | 1、2D3个图上画多个长度； 2、3D图像画长度； 3、2D图上画长度起点在横断位，终点在矢状位； | 仅能在2D图内画，只能画一个长度；
MS002_IC_CPL_040 | 03 | 05 术前规划 | TR030505：测量 | 角度测量 | 长度角度测量 | 1、2D3个图上画多个角度； 2、3D图像画角度； 3、2D图上画角度起点在横断位，终点在矢状位； | 仅能在2D图内画，只能画一个角度；长度角度可同时存在；
MS002_IC_CPL_041 | 03 | 05 术前规划 | TR030505：测量 | 清除长度角度 | 长度角度测量 | 1、点击清除； | 长度角度全部被清除；
MS002_IC_CPL_042 | 03 | 05 术前规划 | TR070106 | 螺钉微调step设置0.3-重启软件-微调螺钉 | 进入CT规划、X光规划、四视图页面 | 1、进入术前规划页面； 2、修改螺钉微调step； 3、重启； 4、分别进入术前规划、X光规划、四视图页面规划微调螺钉； | 螺钉微调step变化；
MS002_IC_CPL_043 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 点击返回 | 返回/下一步 | 1、点击返回； | 返回患者管理页面，规划螺钉数据存；
MS002_IC_CPL_044 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 点击下一步-进入术前准备 | 返回/下一步 | 1、点击规划页面下一步； | 进入术前准备；数据保存；
MS002_IC_CPL_045 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 连续点击两次下一步-进入X片注册 | 返回/下一步 | 1、连续点击规划页面下一步； | 进入X片注册；
MS002_IC_CPL_046 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 连续点返回 | 返回/下一步 | 1、非脊柱规划页面； 2、连续点返回； | 返回患者管理页面
MS002_IC_CPL_047 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 规划后-未点下一步-重启-查看数据 | 返回/下一步 | 1、规划后，未点下一步，重启软件； 2、查看页面及本地数据是否保存； | 规划页面及本地数据未保存
MS002_IC_CPL_048 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 规划后-点下一步-重启-查看数据 | 返回/下一步 | 1、规划后，点下一步，重启软件； 2、查看页面及本地数据是否保存； | 数据存在；
MS002_IC_CPL_049 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 规划后-保存-导出-再导入-查看规划数据 | 返回/下一步 | 1、规划后保存导出规划 | 页面及本地数据与导出前一致
MS002_IC_CPL_050 | 03 | 05 术前规划 | TR030506：返回/下一步 | 螺钉列表为空-下一步 | 返回/下一步 | 1、规划页面螺钉列表为空； 2、点击下一步； | 提示请添加螺钉

## 03-06
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_PRP_001 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 查看术前准备页面UI | / | 1、查看术前准备页面UI； | 顶部显示logo、软件名称+版本、病患姓名：、手术器械：编号、C臂机示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机连接状态、相机、机械臂、设备检测、“音量调节”、截图、关于、设置、关机；上一步、术前规划，中间显示：术前准备、下一步、X片处理；底部：下一步按钮；请选择本次手术使用器械，请选择工具包+工具包（最多6个，显示工具包编号+图示，已选中的显示蓝色√号），请选择C臂机（最多显示6个），请选择配准板（C臂机+机械臂配准板最多显示6个）
MS002_IC_PRP_002 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 未配置工具包、C臂机、配准板-查看术前准备页面 | / | 1、未配置任何工具包、C臂机、配准板； 2、查看术前准备工具选择页面； | 不显示任何手术器械
MS002_IC_PRP_003 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 未选工具-直接点确认 | 工具选择 | 1、进入工具选择页面； 2、点击确认； | 确认按钮置灰，点击无效
MS002_IC_PRP_004 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个工具包-点确认 | 工具选择 | 1、选择1个工具包； 2、点确认； | 提示请选择C臂配准板
MS002_IC_PRP_005 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择2个工具包-点确认 | 工具选择 | 1、选择2个工具包； 2、点确认； | 不能选2个
MS002_IC_PRP_006 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 配置7个工具包-仅显示6个 | 工具选择 | 1、配置7个工具包； 2、查看工具包显示内容； | 仅显示6个
MS002_IC_PRP_007 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个影增C臂机或平板配准板 | 工具选择 | 1、选择1个影增C臂机配准板或1个平板配准板； | 可以选择
MS002_IC_PRP_008 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个影增C臂机配准板，并选择1个平板C臂机 | 工具选择 | 1、选择1个影增C臂机配准板并选择1个平板配准板； | 不能同时选择
MS002_IC_PRP_009 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 配置7个影增C臂机或平板C臂机配准板-仅显示6个 | 工具选择 | 1、配置7个影增C臂机配准板或平板C臂机配准板 | 仅显示6个，C臂机配准板和机械臂配准板一共只能显示6个
MS002_IC_PRP_010 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个机械臂配准板 | 工具选择 | 1、选择1个机械臂配准板； | 可以选择
MS002_IC_PRP_011 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择2个机械臂配准板 | 工具选择 | 1、选择2个机械臂配准板； | 不能选多个
MS002_IC_PRP_012 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 配置7个机械臂配准板-仅显示6个 | 工具选择 | 1、配置7个机械臂配准板； 2、查看工具选择页面机械臂配准板个数及显示顺序； | 仅显示前6个
MS002_IC_PRP_013 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个c臂机 | 工具选择 | 1、选择1个C臂机； | 可以选择
MS002_IC_PRP_014 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择2个C臂机 | 工具选择 | 1、选择2个C臂机； | 不能选多个
MS002_IC_PRP_015 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个工具箱-1个C臂配准板-确认 | 工具选择 | 1、选择1个工具箱-1个C臂配准板； 2、点确认； | 提示请选择C臂机
MS002_IC_PRP_016 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择1个工具箱-1个C臂配准板或1个机械臂配准板-1个C臂机-确认 | 工具选择 | 1、选择1个工具箱-1个C臂配准板或1个机械臂配准板-1个C臂机； 2、点确认； | 进入术前准备-请将机械臂移动至展开位页面
MS002_IC_PRP_017 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 仅一个C臂机-选择1个工具箱-1个C臂配准板-C臂机默认选中-确认 | 工具选择 | 1、仅一个C臂机-选择1个工具箱-1个C臂配准板-C臂机默认选中； 2、确认； | 进入术前准备-请将机械臂移动至展开位页面
MS002_IC_PRP_018 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 工具包1-选1次 | 工具选择 | 1、选工具包1一次； 2、查看本地次数统计； | 该工具包次数+1
MS002_IC_PRP_019 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 工具包1-选1次-工具包2选1次 | 工具选择 | 1、选工具包1一次； 2、选工具包2一次； 3、查看本地次数统计； | 工具包1，2次数分别+1
MS002_IC_PRP_020 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 工具包1-选300次，选301次 | 工具选择 | 1、选工具包1一次； 2、选300次，查看本地次数统计； 3、选301次，查看本地次数统计； | 第301次选择，提示工具已达到最大使用次数，请更换！但可以继续选择
MS002_IC_PRP_021 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 病例1选择工具-点确认-返回患者管理-再次进入术前准备-弹出工具选择 | 工具选择 | 1、病例1选择工具-点确认-返回患者管理-再次进入术前准备； | 弹出工具选择，上次选择项显示；
MS002_IC_PRP_022 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 病例1选择工具-点确认-进入X片处理-再次进入术前准备-弹出工具选择 | 工具选择 | 1、病例1选择工具-点确认-进入X片处理-再次进入术前准备； | 弹出工具选择，上次选择项显示；
MS002_IC_PRP_023 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 病例1选择工具-未点确认-返回患者管理-再进入术前准备-弹出工具选择 | 工具选择 | 1、病例1选择工具-未点确认-返回患者管理-再进入术前准备； | 弹出工具选择，未选中任意工具
MS002_IC_PRP_024 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 工具包通过名称、编号区分 | 工具选择 | 1、导入多个工具包；修改配置文件内工具名称及工具编号； 2、查看页面显示； | 名称、编号与修改一致，显示工具包图片；
MS002_IC_PRP_025 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | C臂机通过名称、编号区分 | 工具选择 | 1、导入多个C臂机；修改配置文件内C臂机名称及工具编号； 2、查看页面显示； | 名称、编号与修改一致，显示C臂机图片；
MS002_IC_PRP_026 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 配准板通过名称和图片区分 | 工具选择 | 1、导入多个工具包； 2、查看页面显示； | 配准板有两项，C臂机配准板和机械臂配准板通过机械臂区分；
MS002_IC_PRP_027 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 查看步骤1页面UI | 步骤1 | 1、进入术前准备； 2、选择工具，点确认； 3、查看步骤1页面； | 顶部显示logo、软件名称、病患姓名：、手术器械：编号、C臂机示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机连接状态，相机、机械臂、设备检测、截图、关于、设置、关机；上一步、患者管理；中间显示：术前准备、下一步、X片处理；左侧显示：文字：手术设备摆位示意图，手术术式和手术位置选择下拉框，示意图（手术床、3个台车及C臂机的摆位）；右侧显示：机械臂移动至展开位示意图+文字1.请将机械臂移动至展开位；，右下方显示5个圆点，第一个圆点高亮，后面显示前进>按钮；下方显示返回+图标，下一步+图标按钮
MS002_IC_PRP_028 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击机械臂移动至展开位步骤页面- >按钮 | 步骤1 | 1、点击步骤1页面>按钮； 2、点击5次； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_IC_PRP_029 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击请安装无菌罩和定位器步骤页面- < >按钮 | 步骤2 | 1、点击步骤2页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_IC_PRP_030 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击请将设备摆放如图右所示位置步骤页面- < >按钮 | 步骤3 | 1、点击步骤3页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_IC_PRP_031 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击步骤4页面- < >按钮 | 步骤4 | 1、点击步骤4页面<>按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_IC_PRP_032 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 点击步骤5页面- <按钮 | 步骤5 | 1、点击步骤5页面<按钮； | 右侧示意图一直切换，对应示意图和文字描述显示正确，当前步骤下的圆点高亮，蓝色
MS002_IC_PRP_033 | 03 | 06 术前准备 | TR030601 | 选择不同的手术术式-选左或右-查看设备摆位图 | 术前准备页面-工具已全部选择 | 1、选择列表已有术式，并选择位置； 2、查看设备摆位图； | 手术床、三台车以及C臂机摆位图显示与需求一致；

## 03-07
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_XRP_001 | 03 | 07 X片注册 | TR030701：X片注册页面UI | 选择C臂机配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号，中间部分显示患者姓名、手术器械,右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“C臂机连接状态图标”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“音量调节”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“上一步 术前准备 ”，中间部分显示“X片注册”，右侧显示“下一步 图像配准”；导航栏下方界面包含X光图像接收、X片注册、X光图像显示（图像上显示展开与折叠的按钮，默认折叠，对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°按钮）、注册图像分组、工具选择，并有“返回”、“下一步按钮”；
MS002_IC_XRP_002 | 03 | 07 X片注册 | TR030701：X片注册页面UI | 选择机械臂配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.显示自动水平按钮；
MS002_IC_XRP_003 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | 1024×1024康达、西门子X光dicom图像接收-网口连接 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 2.C臂机与操作台车通过网口连接 | 1.C臂机拍摄dicom图像后发送至X片注册界面； | 1.X片注册界面下方图像候选区最左侧显示接收图像，自动进入注册弹框界面；
MS002_IC_XRP_004 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | X光dicom图像接收-网口断开连接 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 2.C臂机与操作台车断开网口连接 | 1.C臂机拍摄dicom图像后发送至X片注册界面； | 1.X片注册界面未接收图像；
MS002_IC_XRP_005 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | 长1000宽1024图像接收测试 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.拍摄长和宽1000X1024的X光片，发送至X片注册界面； | 1.图像候选区最左侧显示接收图像，且长宽相等（自动补全1024X1024）；
MS002_IC_XRP_006 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | 长1400宽1200图像接收测试 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.拍摄长和宽1400X1200的X光片，发送至X片注册界面； | 1.图像候选区最左侧显示接收图像，且长宽相等（1024X1024）；
MS002_IC_XRP_007 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | 多次接收图像 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.多次拍摄dicom图像并发送至X片注册界面； | 1.图像候选区显示接收图像，最后一次接收图像显示在最左边；
MS002_IC_XRP_008 | 03 | 07 X片注册 | TR030702：X光接收 | 发送X光图像至非X片注册界面 | 1.当前在患者管理界面 | 1.发送X光至患者管理界面； 2.发送X光至术前准备界面； 3.发送X光至X光规划界面； 4.发送X光至定位导航界面； 5.发送X光至评估界面； 6.点击“确认”或“X”按钮； | 1-5.弹框提示“该界面无法接收X光图像！”，有“确认”、“X”按钮； 6.关闭弹框，该界面未接收图像；
MS002_IC_XRP_009 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择机械臂配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI | 1.进入X片注册界面 | 1.选择机械臂配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI； | 1.title显示X光注册,左侧显示X光片，共10个大小一致的小球中心点有十字架，顺序正确；右侧显示患者示踪器、机械臂示踪器状态图，提示信息框、自动水平、自动居中按钮，图像识别小球排布示意图、标记点列表（序号、坐标、操作-删除按钮），C臂机内参选择列表（正位或侧位之类的），重新注册按钮，20×20图像显示区，移动20×20图像中心点位置按钮（上下左右放大缩小按钮），取消、确认按钮（蓝色）；
MS002_IC_XRP_010 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择C臂机配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI | 1.进入X片注册界面 | 1.选择C臂机配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI； | 1.与选择机械臂配准板页面一致，除了自动水平、自动居中按钮没有；
MS002_IC_XRP_011 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 患者示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，患者示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面患者示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRP_012 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | C臂机配准板示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，C臂机配准板示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面C臂机示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRP_013 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 机械臂配准板示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，机械臂配准板示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面机械臂示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRP_014 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 患者示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，患者示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面患者示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRP_015 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | C臂机配准板示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，C臂机配准板示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面C臂机示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRP_016 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 机械臂配准板示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，机械臂配准板示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面机械臂示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRP_017 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 注册成功提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后自动注册成功，查看消息提示框显示信息； | 1.显示““注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认””；
MS002_IC_XRP_018 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 患者示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前患者示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器被遮挡，请移动示踪器”；
MS002_IC_XRP_019 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | C臂机配准板示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前C臂机配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器不可见，请调整相机位置，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；-提示为NDI无法获取C臂机配准板示踪器数据！
MS002_IC_XRP_020 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 机械臂配准板示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前机械臂配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器不可见，请调整相机位置，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRP_021 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 小球识别不足-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别不足； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“小球识别不足，请手动点选标记球，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRP_022 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 小球识别顺序不对-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别顺序不对； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“注册精度不足，请确认小球顺序，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRP_023 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 调整患者示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前患者示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前患者示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察患者示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.患者示踪器状态图标显示绿色 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRP_024 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 调整C臂机配准板示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前C臂机配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前C臂机配准板示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察C臂机配准板示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.C臂机示踪器图标显示为绿色； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”
MS002_IC_XRP_025 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 调整机械臂配准板示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前机械臂配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前机械臂配准板示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察机械臂配准板示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.机械臂示踪器图标显示为绿色； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRP_026 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 小球识别不足，手动点选标记球点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别不足，注册失败 | 1.手动点选标记球并完成排序； 2.点击“重新注册”； | 1.； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRP_027 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 小球识别顺序不对，调整小球排序点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前提示小球识别顺序不对，注册失败 | 1.手动调整标记球并完成排序； 2.点击“重新注册”； | 1.； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRP_028 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 查看列表标记球坐标显示 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成，有已识别和未识别的标记球 | 1.查看已识别的标记球坐标显示； 2.查看未识别的标记球坐标显示； | 1.显示二维坐标； 2.显示N/A;
MS002_IC_XRP_029 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点下移 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第一行，向下移动鼠标； 2.移动到第3行位置，松开左键； | 1.； 2.第一行数据移动至第3行，图像显示区标记点位置同步更新；
MS002_IC_XRP_030 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点上移 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第5行，向上移动鼠标； 2.移动到第2行位置，松开左键； | 1.； 2.第5行数据移动至第2行，图像显示区标记点位置同步更新；
MS002_IC_XRP_031 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点删除 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第2行“删除”按钮； | 1.标记点数据被删除，图像显示区对应标记点同步删除，行还是存在，注册不参与计算；
MS002_IC_XRP_032 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选中标记点所在行-查看图像上标记点状态变化 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.标记点列表中不选数据，查看图像显示区标记点显示； 2.列表中选中第4条数据，查看图像显示区标记点显示； | 1.图像显示区无标记点被选中； 2.图像显示区对应标记点为选中状态；
MS002_IC_XRP_033 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 同时选中多个标记点-不可同时选中 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.标记点列表中，按住Ctrl键，同时选择多条数据； | 1.每次只能选择1条数据；
MS002_IC_XRP_034 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点移动-点击上下左右 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“上” 、“下” 、“左” 、“右” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点上、下、左、右移动； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_035 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点缩小-点击缩小按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“缩小” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点缩小； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_036 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 标记点放大-点击放大按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“放大” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点放大； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_037 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择已有标记点-点击上下左右 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第一个标记点，点击X片放大框边的“上” 、“下” 、“左” 、“右” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点上、下、左、右移动； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_038 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择已有标记点-点击缩小按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第2个标记点，点击X片放大框边的“缩小” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点缩小； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_039 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择已有标记点-点击放大按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第3个标记点，点击X片放大框边的“放大” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点放大； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRP_040 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | X光图像注册成功后，点击确认 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册成功，点击“确认”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面，图像候选区显示已注册图像（表示注册成功）；
MS002_IC_XRP_041 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | X光图像注册成功后，点击取消 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册成功，点击“取消”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面，图像候选区显示已注册图像，并且在图像中心打叉“圆形×”（表示注册失败）；
MS002_IC_XRP_042 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 剩余硬盘空间小于10G接收图像 | 1.进入X片注册界面 | 1.频繁接收图像； 2.当前剩余硬盘空间小于10G； | 1.； 2.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间”；
MS002_IC_XRP_043 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 弹框提示磁盘空间不足后可正常完成规划、定位操作 | 1、进入X片注册界面 | 1.当前剩余硬盘空间小于10G，频繁接收图像； 2.关闭提示后，继续进行规划、定位操作； | 1.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间”； 2.可正常完成规划、定位操作；
MS002_IC_XRP_044 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | X光图像注册失败后，点击确认 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册失败，点击“确认”按钮； | 1.“确认”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_XRP_045 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | X光图像注册失败后，点击取消 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册失败，点击“取消”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面；
MS002_IC_XRP_046 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 工具选择C臂机配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择C臂机配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”和“自动居中”两个按钮； | 1.无“自动水平”和“自动居中”两个按钮；
MS002_IC_XRP_047 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 工具选择机械臂配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”和“自动居中”两个按钮； | 1.显示“自动水平”和“自动居中”两个按钮；
MS002_IC_XRP_048 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 注册成功-点击自动居中-松按钮继续按 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的已注册成功图像至显示窗口1 3.当前X光图像中配准板的位置不够好 | 1.点击“自动居中”按钮，松按钮继续按； | 1.根据当前图像计算对齐姿态，机械臂运动至该姿态，松开机械臂运动停止；
MS002_IC_XRP_049 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 注册成功-点击自动居中-踩脚踏再松脚踏 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的已注册成功图像至显示窗口1 3.当前X光图像中配准板的位置不够好 | 1.点击“自动居中”按钮，踩脚踏； 2.机械臂运动过程中松脚踏； 3.再踩脚踏； | 3.机械臂一直运动到目标姿态，踩松脚踏无影响；
MS002_IC_XRP_050 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 注册失败-点击自动居中 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的注册失败图像至显示窗口1 | 1.点击“自动居中”按钮； | 1.“自动居中”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_XRP_051 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 机械臂控制-自动水平-松按钮继续按 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的注册成功图像至显示窗口 3.当前机械臂为非水平状态 | 1.点击“自动水平”按钮； 2、松按钮继续按； | 2.机械臂运动至水平姿态（将配准板平面调整至与基座XOY平面平行），松按钮机械臂停止，继续按继续运动；
MS002_IC_XRP_052 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | X片默认使用正位参数注册 | 1.进入X片注册界面 | 1.康达或西门子C臂拍一张X光片； 2、发送X片到操作台车； | 1.X片注册成功，默认用正位参数注册，日志有记录参数内容；
MS002_IC_XRP_053 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择侧位-点击重新注册 | 1、配置侧位C臂机内参； | 1.X光片1使用正位参数注册成功； 2、选择侧位参数；点击重新注册； 3、康达或西门子C臂拍一张新的X光片； 4、发送X片到操作台车； | 1.X片注册成功，都是使用侧位参数注册的；
MS002_IC_XRP_054 | 03 | 07 X片注册 | TR030703：X光注册 | 选择其他内参-点击重新注册 | 1、配置其他C臂机内参； | 1、添加其他内参 2、选择其他内参，点击重新注册； | 1、使用其他内参注册成功；
MS002_IC_XRP_055 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 显示窗口数量显示 | 1.手术模式为纯二维配准模式 2.进入X片注册界面 | 1.进入X片注册界面，观察界面显示窗口； | 1.并排显示3个窗口；
MS002_IC_XRP_056 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 显示窗口图像拖拽选择 | 1.X片注册界面，已注册成功3张X光图像 2.当前界面有3个显示窗口，且窗口无图像 | 1.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口1； 2.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口2； 3.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口3； | 1.拖拽成功，图像在显示窗口1显示，候选区该张图像为选中状态； 2.拖拽成功，图像在显示窗口2显示，候选区该张图像为选中状态； 3.拖拽成功，图像在显示窗口3显示，候选区该张图像为选中状态；
MS002_IC_XRP_057 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光图像注册覆盖提示 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.选择图像2至显示窗口1； | 1.弹框提示“该图像区已有图像，是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“关闭”按钮；
MS002_IC_XRP_058 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光图像注册覆盖取消/关闭 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.再次选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2.点击取消或右上角关闭按钮； | 1.； 2.不替换图像并关闭弹框；
MS002_IC_XRP_059 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光图像注册覆盖确认 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2.点击确认按钮； | 1.； 2.关闭弹框，显示窗口1显示图像2；
MS002_IC_XRP_060 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 注册失败图像拖拽至无图像的显示窗口-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口无图像 2.图像候选区有注册失败的图像 | 1.选择注册失败图像至显示窗口1； 2.选择注册失败图像至显示窗口2； 3.选择注册失败图像至显示窗口3； 4.点击“确认”； | 1-3.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”，有“确认"按钮； 4.弹框关闭；
MS002_IC_XRP_061 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 注册失败图像拖拽至有图像的显示窗口-查看提示并确认 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像 2.图像候选区有注册失败的图像 | 1.选择注册失败图像至显示窗口1； 2.选择注册失败图像至显示窗口2； 3.选择注册失败图像至显示窗口3； 4.点击"确认”； | 1-3.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”，有“确认”按钮； 4.弹框关闭；
MS002_IC_XRP_062 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.关闭弹框后拖拽候选区图像至显示窗口2； 4.关闭弹框后拖拽候选区图像至显示窗口3； | 1.； 2-4.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮；
MS002_IC_XRP_063 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-点击“取消”或“X” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“取消”按钮； 4.拖拽候选区图像至显示窗口2； 5.点击“X”按钮； | 1.； 2.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮； 3.不替换图像，弹框关闭； 4.； 5.不替换图像，弹框关闭；
MS002_IC_XRP_064 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-点击“确定” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“确定”按钮； | 1.； 2.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮； 3.替换图像，弹框关闭；
MS002_IC_XRP_065 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.关闭弹框，拖拽候选区图像至显示窗口2； 4.关闭弹框，拖拽候选区图像至显示窗口3； | 1.； 2-4.弹框提示“已完成定位操作，不允许覆盖图像，是否进入新组？”，有“进入新组”、“取消”、“X”按钮；
MS002_IC_XRP_066 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-点击“取消”或“X” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“取消”或“X”按钮； | 1.； 2.； 3.不替换图像并关闭弹框；
MS002_IC_XRP_067 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-点击“进入新组” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有第一组图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1/窗口2/窗口3； 3.点击“进入新组”按钮； | 1.； 2.； 3.关闭弹框并进入第二组，对应显示窗口图像被替换；
MS002_IC_XRP_068 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 窗宽窗位调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击菜单按钮，功能按钮展开；点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2.点击滑动条两个端点或滑条整体移动； | 1.按钮高亮显示，出现滑动条； 2.图像窗宽窗位改变；
MS002_IC_XRP_069 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 窗宽窗位复原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗宽窗位调整按钮，调节该表窗框窗位； 2.再次点击窗宽窗位调整按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，滑动条消失；
MS002_IC_XRP_070 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 对比度增强调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口右边对比度增强按钮； | 1.按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_IC_XRP_071 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 对比度复原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击对比度增强按钮，使得图像对比度增强； 2.再次点击该按钮； | 1.； 2.；按钮取消高亮，图片对比度还原；
MS002_IC_XRP_072 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 小球隐藏与显示 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口右边去小球按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2.按钮取消高亮，小球还原；
MS002_IC_XRP_073 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 反色调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口反色按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XRP_074 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 连续点击3个调节按钮生效 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 2.逐次点击以上按钮； | 1.对比度增强、去小球、反色按钮高亮显示，图片对比度增强、图像中的小球隐藏、图像被进行反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XRP_075 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 图像调节还原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.将图像窗宽窗位调整至极限； 2.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 3.点击窗口右侧还原按钮； | 1.； 2.； 3.所有按钮取消高亮显示，图像恢复原始窗宽窗位，清除所有对比度增强、去小球、反色的处理效果；
MS002_IC_XRP_076 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 图像覆盖后按钮状态还原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口1已有注册成功图像 2.该显示窗口已点击对比度增强、去小球、反色按钮（高亮状态），已调节窗宽窗位 | 1.图像候选区重新选择其他注册成功图像至显示窗口1； 2.确认覆盖； | 1.； 2.所有按钮恢复为默认状态，图像显示为最新覆盖图像；
MS002_IC_XRP_077 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光注册页面无图像-点击旋转90° | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，无图像； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°； | 1、图像显示区无变化，软件运行正常；
MS002_IC_XRP_078 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光注册页面有图像-分别点击3张图像的旋转90°多次 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，注册3张图像，拖拽到1，2，3显示区； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°；点击4次； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°；点击4次； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°；点击4次；查看图像变化； | 1、每次都逆时针旋转90°；
MS002_IC_XRP_079 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | X光注册-有图像-分别多次点击3张图像的旋转90°-点击下一步 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，注册3张图像，拖拽到1，2，3显示区； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°；点击下一步； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°；点击2次；分别点击下一步； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°；点击3次；分别点击下一步； | 1、软件运行正常，图像配准页面X光显示前两张X光片，与旋转方向一致；
MS002_IC_XRP_080 | 03 | 07 X片注册 | TR030704：X图像显示 | 分组1-图像旋转90°-切换分组2-旋转180°-切换到分组1查看旋转角度 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、选择分组1，点击图像旋转90°； 2、切换到分组2，点击图像旋转90°两次； 3、切换到分组1，查看图像旋转方向； | 1、图像旋转被重置，回到C臂机初始发送完成左右镜像状态；
MS002_IC_XRP_081 | 03 | 07 X片注册 | TR030705：机械臂控制 | 选择C臂机配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择C臂机配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1.无“自动水平”按钮；
MS002_IC_XRP_082 | 03 | 07 X片注册 | TR030705：机械臂控制 | 选择机械臂配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1.显示“自动水平”按钮；
MS002_IC_XRP_083 | 03 | 07 X片注册 | TR030705：机械臂控制 | 点击自动水平-机械臂运动 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的图像至显示窗口并注册成功 3.当前机械臂为非水平状态 | 1.点击“自动水平”按钮； | 1.机械臂运动至水平姿态（移动机械臂将通道的X轴垂直于基座坐标系的水平面）；
MS002_IC_XRP_084 | 03 | 07 X片注册 | TR030707：注册图像分组 | 注册图像分组选项下拉显示 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、规划、定位环节 | 1.点击分组下拉菜单； | 1.下拉菜单展开，显示第一组、第二组、第三组、第四组、第五组；
MS002_IC_XRP_085 | 03 | 07 X片注册 | TR030707：注册图像分组 | 注册图像分组下拉选择 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、规划、定位环节 | 1.点击分组下拉菜单； 2.选择第一组，观察界面显示； 3.选择第二组，观察界面显示； 4.选择第三组，观察界面显示； 5.选择第四组，观察界面显示； 6.选择第五组，观察界面显示； | 1.； 2.显示第一组已注册过的图像，候选区显示之前接收的图像； 3-6.显示窗口无图像，候选区中无图像；
MS002_IC_XRP_086 | 03 | 07 X片注册 | TR030707：注册图像分组 | 第一组定位完成-X片注册页面接收到新图像-自动跳转到第二组并自动注册 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、定位环节 | 1、第一组定位完成，点击完成，发送新图像注册； | 1.自动跳转到第二组并自动进入注册弹框界面； 2.候选区显示最新注册图像；
MS002_IC_XRP_087 | 03 | 07 X片注册 | TR030707：注册图像分组 | 不同组显示窗口及候选区图像显示 | 1.共有3组数据定位完成； | 1.选择第一组，观察图像显示； 2.选择第二组，观察图像显示； 3.选择第三组，观察图像显示； | 1.显示窗口和候选区显示第一组对应的X光图像； 2.显示窗口和候选区显示第二组对应的X光图像； 3.显示窗口和候选区显示第三组对应的X光图像；
MS002_IC_XRP_088 | 03 | 07 X片注册 | TR030707：注册图像分组 | 完成5组图像定位后-返回X片注册界面-再次接收图像 | 1.进入X片注册界面，5组图像均已完成了注册、规划、定位功能 | 1.再次接收图像； | 1.弹框提示“请新建病例后，再进行手术”；
MS002_IC_XRP_089 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 工具重新选择-点确定-旧分组数据配准定位 | 1.第一组定位完成； | 1.点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2.重新选择工具，点击确定； 3、第一组数据再定位； | 1.； 2.定位准确，与之前定位结果一致；
MS002_IC_XRP_090 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 工具重新选择-点确定-新建分组配准定位 | 1.第一组定位完成； | 1.点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2.重新选择工具，点击确定； 3、新建分组再定位； | 1.； 2.； 3.定位准确；
MS002_IC_XRP_091 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 工具重新选择-点退出-工具未变化 | 1、第一组已完成定位； | 1、返回X光注册页面； 2、点击器械编号周围区域更改工具，点退出； 3、更改工具，点确定； | 1.退出工具号不变，点确定工具号变化；
MS002_IC_XRP_092 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 未定位-3张X光已注册成功-更改工具-已注册图像清空 | 1、进入X光注册页面； 2、未定位； | 1、进入X光注册页面，未注册，更改工具； 2、注册3张X光，注册成功，再更改工具； 3、重新注册X光； | 1、注册3张X光后，更改工具，改组图像清空，可以重新注册；
MS002_IC_XRP_093 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 未定位-1张X光已注册失败-更改工具-已注册图像清空 | 1、进入X光注册页面； 2、未定位； | 1、进入X光注册页面，未注册； 2、发送1张X片，注册失败； 3、更改工具； | 1、图像未被清空；
MS002_IC_XRP_094 | 03 | 07 X片注册 | TR030708：工具选择 | 已定位完成-更改工具-无法进入工具选择页面 | 1、进入X光注册页面； 2、已定位； | 1、X光注册完成，完成定位； 2、返回该组，更改工具； | 1、无法进入工具选择页面；
MS002_IC_XRP_095 | 03 | 07 X片注册 | TR030709 | 点击返回-再进入X片注册 | 1.进入X片注册界面，已完成一组图像注册 | 1.X片注册后，点击返回； 2.再进入X片注册； | 1.数据保存；
MS002_IC_XRP_096 | 03 | 07 X片注册 | TR030709 | 未注册-点击下一步 | 1.进入X片注册界面，未进行X片注册 | 1.点击下一步； | 1.页面不跳转，提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRP_097 | 03 | 07 X片注册 | TR030709 | 已注册1张图像-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成1张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.提示提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRP_098 | 03 | 07 X片注册 | TR030709 | 已注册2张图像-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成2张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.提示提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRP_099 | 03 | 07 X片注册 | TR030709 | 已注册3张图像-未配准-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成3张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.页面跳转至X片规划界面，数据保存；

## 03-08
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_IR_001 | 03 | 08 图像配准 | TR030801：图像配准弹框页面UI | 查看图像配准页面UI | 进入图像配准页面 | 1、进入配准页面UI； | 顶部显示logo、软件名称版本、姓名、器械、示踪器及设备状态图标，设备检测、音量、截图、关于、设置、关机、上一步页面、图像配准、下一步页面； 正位显示窗口（展开按钮、默认折叠，展开按钮包含对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°），侧位显示窗口，（对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°），自动循环切换按钮，右侧有框选、还原、配准、颜色按钮，上下左右，X顺，X逆，Y正，Y逆，Z正，Z逆，放大缩小12个微调按钮，底部：返回、下一步按钮
MS002_IC_IR_002 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 查看配准图像显示区 | 进入图像配准页面 | 1、查看配准图像显示区； | 显示CT与X光正侧位，CT在X光上面
MS002_IC_IR_003 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 左键与CT交互 | 鼠标交互 | 1、左键操作CT； | CT旋转
MS002_IC_IR_004 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 滚轮与CT交互 | 鼠标交互 | 1、滚轮操作CT； | CT放大缩小
MS002_IC_IR_005 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 中键与CT交互 | 鼠标交互 | 1、中键操作CT； | CT平移，X光位置不变
MS002_IC_IR_006 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 右键与CT交互 | 鼠标交互 | 1、右键操作CT； | CT窗宽窗位变化
MS002_IC_IR_007 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 窗宽窗位按钮默认非高亮 | 功能按钮-窗宽窗位按钮 | 1、查看窗宽窗位按钮状态； | 按钮非高亮
MS002_IC_IR_008 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击窗宽窗位-通过滑条调整 | 功能按钮-窗宽窗位按钮 | 1、点击窗宽窗位； 2、通过滑条调整窗宽窗位； | 显示窗宽窗位滑条-仅X光窗宽窗位变化
MS002_IC_IR_009 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 窗位窗位高亮-再次点击 | 功能按钮-窗宽窗位按钮 | 1、点击窗宽窗位，按钮高亮后； 2、再次点击窗宽窗位； | 按钮变为非高亮，滑条隐藏
MS002_IC_IR_010 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击窗宽窗位-右键调整窗宽窗位 | 功能按钮-窗宽窗位按钮 | 1、点击窗宽窗位； 2、右键调整窗宽窗位； 3、查看窗宽窗位变化； | 仅CT窗宽窗位变化
MS002_IC_IR_011 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 查看CT默认颜色 | 功能按钮-颜色 | 1、查看CT默认颜色； | 浅蓝色；
MS002_IC_IR_012 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 查看预设颜色10种-修改颜色 | 功能按钮-颜色 | 1、查看CT预设颜色共几种； 2、修改为任意颜色； | 白粉红橙黄棕绿青蓝紫，CT颜色变化；
MS002_IC_IR_013 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 滑条-手动调整CT与X显示比例 | 功能按钮 | 1、点击对比度增强，通过滑条手动调整CT与X光显示比例； | CT与X显示比例实时变化
MS002_IC_IR_014 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 自动循环-调整CT与X显示比例 | 功能按钮-自动播放 | 1、点击自动播放，调整CT与X光的比例； | CT与X显示比例实时变化
MS002_IC_IR_015 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 修改颜色，旋转90°-点击重置 | 功能按钮-重置 | 1、修改颜色，旋转90°； 2、点击重置； | 未被重置；
MS002_IC_IR_016 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 移动图像位置，调整窗宽窗位，去小球，对比度增强、反色-重置 | 功能按钮-重置 | 1、移动图像位置，调整窗宽窗位，去小球，对比度增强、反色； 2、点击重置； | 重置为初始状态
MS002_IC_IR_017 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 手动微调后-自动配准完成-点击还原 | 功能按钮-还原 | 1、手动微调CT与X光； 2、点击自动配准； 3、配准完成点击还原； | 还原到粗配准状态
MS002_IC_IR_018 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 按钮默认非高亮-对比度未增强 | 功能按钮-对比度增强 | 1、查看对比度按钮默认状态； | 对比度未增强
MS002_IC_IR_019 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击对比度增强 | 功能按钮-对比度增强 | 1、点击对比度增强； | 对比度增强按钮高亮显示，X光片对比度增强
MS002_IC_IR_020 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 默认小球显示 | 功能按钮-去小球 | 1、查看去小球按钮默认状态； | 默认显示
MS002_IC_IR_021 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击去小球-小球隐藏与小球显示切换 | 功能按钮-去小球 | 1、点击去小球； 2、再点击，查看图像及按钮变化； | 点击按钮高亮显示，小球隐藏，再点击，小球显示
MS002_IC_IR_022 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 查看反色按钮默认状态 | 功能按钮-反色 | 1、查看反色按钮默认状态； | 按钮非高亮，图像显示黑色
MS002_IC_IR_023 | 03 | 08 图像配准 | TR030802：图像显示 | 点击反色-查看图像显示 | 功能按钮-反色 | 1、点击反色按钮； | 反色变为高亮，图像变为白色
MS002_IC_IR_024 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 区域勾画-选区域-自动配准 | 功能按钮-自动配准 | 1、点击框选按钮； 2、正位勾选区域； 2、点配准； | 框选区域自动配准，正侧位可以配上；
MS002_IC_IR_025 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 未勾画区域-自动配准 | 功能按钮-自动配准 | 1、未框选区域； 2、点击配准； | 整图自动配准
MS002_IC_IR_026 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 粗配完成-框选任意区域-自动配准 | 功能按钮-自动配准 | 1、手动微调，粗配完成； 2、框选任意区域； 3、点配准； | 完全配准
MS002_IC_IR_027 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 骨盆、脊柱、股骨、跟骨、脊柱侧弯任意模型-选区域自动配准 | 功能按钮-自动配准 | 1、测试骨盆脊柱股骨跟骨脊柱侧弯任意模型； 2、选区域自动配准； | 完全配准
MS002_IC_IR_028 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 框选不同区域-多次自动配准-观察内存变化 | 功能按钮-自动配准 | 1、框选不同区域； 2、多次点配准； 3、观察内存变化； | 内存稳定
MS002_IC_IR_029 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 未框选-多次自动配准-观察内存变化 | 功能按钮-自动配准 | 1、未框选区域； 2、多次点配准； 3、观察内存变化； | 内存稳定，已配准的图，后面多次配准变化不大，定位准确
MS002_IC_IR_030 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 自动配准中-操作其他功能 | 功能按钮-自动配准 | 1、点框选，选择区域； 2、点配准，配准中； 3、进度条显示操作其他功能； | 配准中，状态显示配准中，操作无效，软件不卡；配准完成，配准中状态消失；
MS002_IC_IR_031 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 未配准-还原 | 功能按钮-还原 | 1、未配准，直接点还原； | 无变化
MS002_IC_IR_032 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 已配准-还原 | 功能按钮-还原 | 1、手动微调，点击配准； 2、配准完成后，点击还原； | 回到粗配准状态；
MS002_IC_IR_033 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 配准完成-点击×-返回规划-点击图像配准-修改配准结果-定位 | 进入配准页面 | 1、CT与X光配准完成-点击×，定位； 2、返回规划页面，点击图像配准； 3、修改配准结果，定位； | 定位螺钉与上次定位结果不同；
MS002_IC_IR_034 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 验证12个微调按钮图标及方向的正确性-点击一下 | 进入配准页面 | 1、进入配准页面； 2、分别点击一下12个微调按钮； 3、观察图标与实际移动方向的一致性； | 图标与移动方向一致；
MS002_IC_IR_035 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 12个微调按钮长按-松开 | 进入配准页面 | 1、12个微调按钮分别长按松开； | 1、松开后CT不会移动，无延迟与卡顿；
MS002_IC_IR_036 | 03 | 08 图像配准 | TR030805：配准 | 将CT移动到图像显示区外-使用微调按钮移动-CT变化，X光无变化 | 进入配准页面 | 1、将CT移动到图像显示区外； 2、使用微调按钮移动； | CT变化，X光无变化
MS002_IC_IR_037 | 03 | 08 图像配准 | TR070106 | 平移step设置0.5-重启软件-平移3D图 | 进入配准页面 | 1、进入CT与X光配准页面； 2、修改平移step为0.5； 3、重启软件； 4、配准页面平移3D图； | 平移step变化；
MS002_IC_IR_038 | 03 | 08 图像配准 | TR070106 | 旋转step设置1.0-重启软件-旋转3D图 | 进入配准页面 | 1、进入CT与X光配准页面； 2、修改旋转step为1.0； 3、重启软件； 4、配准页面旋转3D图； | 旋转step变化；
MS002_IC_IR_039 | 03 | 08 图像配准 | TR030806：下一步 | 配准完成-未点击循环播放-点下一步 | 进入配准页面 | 1、配准完成-未点击循环播放-点下一步； | 提示请点击循环播放按钮，请确认配准结果；
MS002_IC_IR_040 | 03 | 08 图像配准 | TR030806：下一步 | 配准完成-点击循环播放-点下一步 | 进入配准页面 | 1、配准完成-点击循环播放-点下一步； | 进入X片规划页面；
MS002_IC_IR_041 | 03 | 08 图像配准 | TR030806：下一步 | 配准完成-点返回-进入配准页面查看配准结果是否保存 | 进入配准页面 | 1、配准完成； 2、点击返回； | 返回X片注册页面；

## 03-09
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_IN_001 | 03 | 09 X片规划 | TR030901 | 查看X片规划页面UI | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、进入X片规划页面查看页面显示内容； | 1、顶部显示logo、软件名称+版本、患者姓名、手术器械、示踪器状态、设备连接状态、设备检测、音量、截图、关于、设置、关机；上一步：X光注册、当前X片规划、下一步：定位导航； 分组下拉列表；X光显示区、X光右侧按钮（窗宽窗位调整、透明度、去小球、反色、重置、旋转90°）； 螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径、锁定、螺钉样式、隐藏、删除）； 添加螺钉、四视图、螺钉上下左右调整按钮； 返回、下一步按钮；
MS002_IC_IN_002 | 03 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 进入四视图页面-操作4视图上任意按钮 | 进入四视图页面 | 1、进入方案确认页面-操作任意按钮； 2、点击2D图视图放大、窗宽窗位调整、重置； 3、点击3D图上所有按钮正视图、左旋、右旋、上旋、下旋，点击放大、切换渲染模式、修改颜色，点击重置 | 2D图点击视图放大、图像放大变为3+1，点击窗宽窗位调整，滑条显示，可以调整窗宽窗位，点击重置窗宽窗位和2D图位置被重置； 2、点击3D图上的正视图显示矢状位，点击旋转，3D图左旋，右旋，上旋、下旋，点击视图放大，变为3+1，3D图放大，点击渲染方式，可以选择4种渲染方式，3D图对应切换不同的方式，点击颜色修改，可修改为10种颜色，3D图颜色正确，点击重置，3D图窗宽窗位和位置被重置；
MS002_IC_IN_003 | 03 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 切换到透视模式-修改3D图颜色-可修改 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、点击渲染方式按钮； 2、选择透视模式； 3、点击颜色，选择颜色； | 3D图颜色被修改；
MS002_IC_IN_004 | 03 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 2D图-鼠标交互 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、左键操作2D图； 2、中键操作2D图； 3、滚轮操作2D图； 4、右键操作2D图； | 左键点击对应两个面的图跳转到对应层，中键平移，滚轮切换层，右键图像放大缩小；
MS002_IC_IN_005 | 03 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 3D图-鼠标交互 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、左键操作2D图； 2、中键操作2D图； 3、滚轮操作2D图； 4、右键操作2D图； | 左键旋转3D图，中键平移、滚轮放大缩小，右键上下移动改变窗位，左右移动改变窗宽；
MS002_IC_IN_006 | 03 | 09 X片规划 | TR030902：四视图显示 | 切换到其他任意模式-修改3D图颜色-不可修改 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、点击渲染方式按钮； 2、选择骨骼模式、软组织模式、DRR模式； 3、点击颜色，选择颜色； | 不能被修改；
MS002_IC_IN_007 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 50个螺钉-查看X片规划页面螺钉列表 | 螺钉列表 | 1、规划页面已存在50根螺钉； 2、进入X片规划页面查看螺钉列表； | 螺钉列表显示50根螺钉，螺钉在图像上全部显示；属性显示序号、名称、颜色、长度、直径、锁定（仅螺钉后面有）、样式、显示/隐藏、删除、滚动条；
MS002_IC_IN_008 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 规划页面修改螺钉属性-查看X片规划页面螺钉是否变化 | 螺钉列表 | 1、返回规划页面，删除1个螺钉，修改颜色、长度、直径、锁定、显示、钉帽显示状态； 2、进入X片规划页面，查看螺钉变化； | 螺钉属性更新与规划一致；
MS002_IC_IN_009 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 四视图页面修改螺钉 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、进入X片规划页面； 2、点击四视图； 3、添加螺钉、删除螺钉、修改螺钉属性，关闭弹框； 4、查看X片规划页面螺钉是否联动变化； | 1、螺钉与修改后的一致；
MS002_IC_IN_010 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 修改螺钉长度 | 进入二维三维模式X片规划页面 | 1、下拉调整螺钉长度为46.5mm； 2、查看螺钉显示长度及图像上螺钉实际长度； | 图像上和螺钉列表长度显示45mm；规划和四视图页面同步变化；
MS002_IC_IN_011 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 修改直径为1~10mm | 直径 | 1、下拉修改螺钉直径； 2、修改为1mm，1.5mm，2mm~10mm； | 规划和四视图直径同步变化，规划页面同步变化；
MS002_IC_IN_012 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 修改螺钉颜色为白灰粉红橙黄绿青蓝紫 | 颜色 | 1、点击螺钉颜色； 2、修改为白灰粉红橙黄绿青蓝紫； | 螺钉颜色与修改颜色一致；规划和四视图页面同步变化；
MS002_IC_IN_013 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 单个螺钉显示与隐藏 | 显示状态 | 1、单个螺钉点击显示； 2、点击隐藏； | 螺钉显示，之后螺钉隐藏；
MS002_IC_IN_014 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 50根螺钉-全部螺钉显示与隐藏 | 显示状态 | 1、点击螺钉全部显示按钮； 2、点击全部隐藏按钮； | 螺钉全部显示，之后螺钉全部隐藏；
MS002_IC_IN_015 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 点击螺钉2解锁-其他螺钉全部锁定 | 锁定状态 | 1、点击螺钉2解锁按钮； 2、使用上下左右键调整螺钉2； | 除螺钉2外的螺钉全部锁定，可以调整；
MS002_IC_IN_016 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 连续添加3个螺钉-查看锁定状态 | 锁定状态 | 1、连续添加3个螺钉，查看锁定状态； 2、锁定螺钉3； | 仅螺钉3解锁，可调整； 2、螺钉3锁定，全部螺钉都不能调整；
MS002_IC_IN_017 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 新增螺钉-点击钉帽隐藏 | 螺钉类型 | 1、新增螺钉，点击隐藏钉帽； | 钉帽隐藏；规划、四视图页面同步变化；
MS002_IC_IN_018 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 50根螺钉-钉帽全部显示与隐藏 | 螺钉类型 | 1、规划50根螺钉； 2、点击钉帽一键隐藏按钮； 3、再次点击钉帽显示按钮； | 钉帽隐藏，所有螺钉按钮变为隐藏图标，全部显示，所有螺钉按钮变为钉帽显示图标；规划页面同步变化；
MS002_IC_IN_019 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 删除1个螺钉 | 进入X光规划页面 | 1、螺钉1后面的删除，点确认； 2、选中螺钉2的删除，点确认； | 螺钉被删除，序号变化；
MS002_IC_IN_020 | 03 | 09 X片规划 | TR030903：螺钉列表 | 删除全部螺钉 | 进入X光规划页面 | 1、点击全部删除按钮； | 螺钉全部被删除，切换页面查看，术前规划、X光规划、四视图螺钉全部不存在；
MS002_IC_IN_021 | 03 | 09 X片规划 | TR030904 | 新增螺钉-调整位置 | 进入X光规划页面 | 1、点击添加螺钉； 2、第一张图画起点终点； 3、第二张图画起点终点； 4、选中第一张、第二张图螺钉起点终点、中点，点击上下左右微调； | 生成辅助线，第二张图画完，螺钉生成，第三张图螺钉不能调整，调整过程中螺钉头位置不变；
MS002_IC_IN_022 | 03 | 09 X片规划 | TR030905 | 点击返回 | 进入X光规划页面 | 1、点击返回； | 返回图像配准页面；
MS002_IC_IN_023 | 03 | 09 X片规划 | TR030905 | 点击下一步 | 进入X光规划页面 | 1、点击下一步； | 进入定位导航页面；
MS002_IC_IN_024 | 03 | 09 X片规划 | TR030905 | 规划完成-直接重启 | 进入X光规划页面 | 1、规划螺钉，直接重启软件； 2、进入X片规划查看数据是否保存； | 数据存在；
MS002_IC_IN_025 | 03 | 09 X片规划 | TR030905 | 规划完成-点下一步-直接重启 | 进入X光规划页面 | 1、规划螺钉，点击下一步，重启软件； 2、进入X片规划查看数据是否保存； | 数据保存；

## 03-10
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_NP_001 | 03 | 10 定位导航 | TR031001：脚撑落地弹框提示 | 进入定位导航页面 | 进入定位导航页面 | 1、进入定位导航页面查看提示； | 弹框提示“请确认升降脚撑已落地”
MS002_IC_NP_002 | 03 | 10 定位导航 | TR031001：脚撑落地弹框提示 | 定位导航返回规划-再进入定位导航 | 进入定位导航页面 | 1、定位导航页面返回术中规划； 2、再进入定位导航页面； | 弹框提示“请确认升降脚撑已落地”？
MS002_IC_NP_003 | 03 | 10 定位导航 | TR031001：脚撑落地弹框提示 | 关闭弹框-“请确认升降脚撑已落地” | 进入定位导航页面 | 1、进入定位导航页面； 2、关闭升脚撑已落地提示弹框； | 弹框关闭，显示定位导航页面
MS002_IC_NP_004 | 03 | 10 定位导航 | TR031001：定位导航UI | 查看定位导航页面UI | 进入定位导航页面 | 1、查看定位导航页面UI; | 顶部显示logo、软件名称、病患姓名：、手术器械：编号、骨钻示踪器、套筒示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机状态图标，相机、机械臂、设备检测、“音量调节”、截图、关于、设置、关机； 2、向下显示上一步：X片规划、定位导航、分组选择、评估按钮； 3、3张X光片显示区（展开按钮，展开后显示透明度、去小球、反色、窗宽窗位、重置、旋转90度）； 4、向下显示螺钉列表（包含螺钉序号、螺钉名称、颜色、长度、直径、钉帽显示、螺钉显示，滚动条）； 5、末端控制开关，仿真、定位、上升、下降、左旋、右旋； 6、螺钉名称：，入点偏差mm，出点偏差，距离、角度； 6、工具：针尖偏差mm，出点偏差mm，返回和完成按钮；
MS002_IC_NP_005 | 03 | 10 定位导航 | TR031002：图像显示 | 查看图像及功能按钮显示 | 进入定位导航页面 | 1、查看图像及功能按钮； | 图像与X光注册页面选择分组及图片一致；功能按钮默认折叠；
MS002_IC_NP_006 | 03 | 10 定位导航 | TR031002：图像显示 | 3个图展开功能按钮展开折叠 | 进入定位导航页面 | 1、点击图1，图2，图3的展开按钮； 2、再次点击； | 3个图上的透明度、去小球、反色、窗宽窗位、重置、旋转90度显示； 2、按钮折叠；
MS002_IC_NP_007 | 03 | 10 定位导航 | TR031002：图像显示 | 3个图-功能按钮验证 | 进入定位导航页面 | 1、点击透明度，再次点击； 2、点击去小球，再次点击； 3、点击反色，再次点击； 4、点击窗宽窗位，滑条显示，调整窗宽窗位；再次点击窗宽窗位； 5、点击重置； 6、点击旋转90度，再次点击； | 点击按钮，变为蓝色高亮，透明度变化，去除小球，变为白底色，滑条显示，再次点击滑条不显示，图像窗宽窗位变化；点重置，窗宽窗位重置；点击旋转90度，X片逆时针旋转90度，再次点击继续旋转
MS002_IC_NP_008 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 螺钉列表默认选中第一个螺钉 | / | 1、查看螺钉列表默认选中螺钉； | 高亮显示
MS002_IC_NP_009 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 螺钉列表-选中其他行 | / | 1、螺钉列表，选中其他行； 2、查看螺钉选中行； | 选中行高亮，不能多选
MS002_IC_NP_010 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 修改-名称、长度、直径、颜色 | / | 1、修改螺钉名称、长度、直径、颜色； | 不可修改,无下拉列表
MS002_IC_NP_011 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 单个螺钉显示与隐藏切换 | 显示状态 | 1、单个螺钉显示，点击显示按钮； 2、再次点击； | 螺钉先隐藏后显示，显示按钮状态先隐藏后显示，规划螺钉列表同步变化
MS002_IC_NP_012 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 螺钉列表全部显示与隐藏切换 | 显示状态 | 1、螺钉全部显示，点击显示按钮； 2、再次点击； | 螺钉先隐藏后显示，全部显示按钮和每个螺钉显示按钮状态先隐藏后显示，规划螺钉列表同步变化
MS002_IC_NP_013 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 单个螺钉钉帽显示与隐藏切换 | 锁定状态 | 1、单个螺钉钉帽显示，点击钉帽显示按钮； 2、再次点击； | 螺钉钉帽先隐藏后显示，钉帽显示按钮状态先隐藏后显示，规划螺钉列表同步变化
MS002_IC_NP_014 | 03 | 10 定位导航 | TR031003：螺钉列表 | 螺钉列表全部钉帽显示与隐藏切换 | 锁定状态 | 1、螺钉钉帽全部显示，点击钉帽全部显示按钮； 2、再次点击； | 螺钉钉帽全部先隐藏后显示，钉帽全部显示按钮和每个螺钉钉帽显示按钮状态先隐藏后显示，规划螺钉列表同步变化
MS002_IC_NP_015 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 选中螺钉-听语音播放内容 | 语音提示 | 1、选中螺钉； 2、听语音提示，音量、清晰度、及内容； | 语音内容：螺钉名称，播放清晰，音量适中不刺耳
MS002_IC_NP_016 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 默认高度100mm | 高度 | 1、查看机械臂默认高度； | 查看定位导航仿真默认高度100mm
MS002_IC_NP_017 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 70-200mm之间包含边界-调整高度 | 高度 | 1、查看仿真高度值范围； 2、在区间内任意调整高度； | 70-200mm可任意调整，仿真和实际机械臂运动结束，距离机座高度与调整高度一致
MS002_IC_NP_018 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 低于70-高于200mm-调整高度 | 高度 | 1、调整机械臂高度低于70，高于200； | 无法调整
MS002_IC_NP_019 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 当前姿态异常-调整高度、角度 | 高度 | 1、机械臂起始姿态超限或碰撞； 2、调整仿真高度、角度； | 可以调整，跟当前姿态无关
MS002_IC_NP_020 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 当前姿态正常-调整高度、角度 | 高度 | 1、机械臂姿态正常； 2、调整仿真高度、角度； | 可以调整，跟当前姿态无关
MS002_IC_NP_021 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 进入定位导航-查看默认角度 | 角度 | 1、进入定位导航； 2、查看默认角度； | 0°
MS002_IC_NP_022 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 负180°~180°-调整角度 | 角度 | 1、进入定位导航； 2、负180°~180°范围内调整角度； | 可以调整，机械臂运动完成后的姿态及仿真姿态与调整角度显示一致
MS002_IC_NP_023 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 低于-180，大于180-调整角度 | 角度 | 1、进入定位导航； 2、低于180°，大于180°范围内调整角度； | 不允许调整
MS002_IC_NP_024 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端控制开关-默认开启-查看页面仿真定位上升下降按钮状态 | 1、仿真 2、末端开关开启-页面按钮测试 | 1、查看定位导航页面仿真定位上升下降按钮状态； | 仿真、定位、上升、下降、左旋、右旋按钮均置灰
MS002_IC_NP_025 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-踩脚踏-点击页面仿真、定位、上升、下降 | 1、仿真 2、末端开关开启-页面按钮测试 | 1、定位前； 2、踩脚踏，点击定位导航页面的仿真、定位、上升、下降； | 点击无效
MS002_IC_NP_026 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位前-未踩脚踏/踩脚踏-按末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位前，未踩脚踏/踩脚踏； 3、按末端上升、下降、左旋、右旋； | 螺钉高亮显示；左旋、右旋按下无效
MS002_IC_NP_027 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位中-未踩脚踏/踩脚踏-按末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位中，未踩脚踏/踩脚踏； 3、按末端上升、下降、左旋、右旋； | 不影响当前定位，螺钉高亮显示；左旋、右旋按下无效
MS002_IC_NP_028 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位完成-未踩脚踏-按末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位完成，未踩脚踏/踩脚踏； 3、按末端上升、下降、左旋、右旋； | 螺钉高亮显示；左旋、右旋按下无效
MS002_IC_NP_029 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位完成-精度小于阈值-踩脚踏-长按末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位完成，精度小于阈值，未踩脚踏/踩脚踏； 3、长按按末端上升、下降、左旋、右旋； | 机械臂末端沿通道方向一直上升、下降、左旋、右旋
MS002_IC_NP_030 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位完成-精度小于阈值-踩脚踏-按一下末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位完成，精度小于阈值； 3、未踩脚踏，按一下按末端上升、下降、左旋、右旋； 4、踩脚踏，按一下按末端上升、下降、左旋、右旋； | 机械臂末端沿通道方向上升、下降、左旋、右旋一下，运动及时开始并停止，无延迟，检查末端精度与上升下降、左旋右旋前一致
MS002_IC_NP_031 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-定位完成-精度大于阈值-踩脚踏-长按末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位完成，精度大于阈值，踩脚踏； 3、长按末端上升、下降、左旋、右旋； | 点击按钮无效
MS002_IC_NP_032 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-开启-精度大于阈值-踩脚踏-长按末端4个按钮无响应-继续踩脚踏-精度小于阈值-踩脚踏+按末端4个按钮 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、定位完成，精度大于阈值，踩脚踏； 3、长按末端上升、下降、左旋、右旋无变化； 4、继续踩脚踏，精度小于阈值，踩脚踏，按末端上升、下降、左旋右旋； | 沿通道方向上升、下降、左旋、右旋
MS002_IC_NP_033 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉-踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩，观察仿真定位； | 自动仿真完成，仿真完成自动定位完成
MS002_IC_NP_034 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉1-踩脚踏-仿真中-重新选螺钉2 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩； 4、自动仿真中，使用上下键选中螺钉2； | 自动仿真完成，仿真完成自动定位完成，定位的是螺钉1
MS002_IC_NP_035 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉-踩脚踏-仿真中-松脚踏-继续踩 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩； 4、自动仿真中，松脚踏继续踩； | 松脚踏仿真停止，踩脚踏继续仿真
MS002_IC_NP_036 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉-踩脚踏-仿真完成自动定位，定位中-松脚踏-继续踩 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩； 4、仿真完成，自动定位中，松脚踏继续踩； | 松脚踏不运动，踩脚踏重新仿真，运动
MS002_IC_NP_037 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉-踩脚踏-仿真完成自动定位，定位完成精度大于阈值-继续踩 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩； 4、定位精度大于阈值，继续踩； | 重新仿真，仿真完成继续运动
MS002_IC_NP_038 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关开启-末端上升下降选中螺钉-踩脚踏-仿真完成自动定位，定位完成精度小于阈值-继续踩 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置先仿真后定位 | 1、末端开关开启； 2、按末端上升下降选中螺钉； 3、踩脚踏，一直踩； 4、定位精度小于阈值，继续踩； | 不会重新仿真，机械臂不运动
MS002_IC_NP_039 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 选中螺钉-踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置直接定位 | 1、末端开关开启； 2、设置直接定位； 3、使用末端上升下降按钮选中螺钉，踩脚踏，观察仿真定位； | 未进行仿真，直接定位
MS002_IC_NP_040 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 选中螺钉-踩脚踏-定位完成-精度大于阈值-踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置直接定位 | 1、末端开关开启； 2、设置直接定位； 3、使用末端上升下降按钮选中螺钉，踩脚踏，定位完成精度大于阈值； 4、继续踩脚踏； | 机械臂继续运动
MS002_IC_NP_041 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 选中螺钉-踩脚踏-定位完成-精度小于阈值-踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置直接定位 | 1、末端开关开启； 2、设置直接定位； 3、使用末端上升下降按钮选中螺钉，踩脚踏，定位完成精度小于阈值； 4、继续踩脚踏； | 机械臂不会运动
MS002_IC_NP_042 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 选中螺钉-踩脚踏-定位完成-精度小于阈值-踩脚踏+分别长按末端上升下降左旋右旋 | 1、仿真 2、末端开关开启-末端按钮测试 3、设置直接定位 | 1、末端开关开启； 2、设置直接定位； 3、定位完成，踩脚踏，分别按上升、下降、左旋右旋，观察机械臂变化； | 机械臂末端沿通道方向上升下降、左旋右旋，定位精度准确
MS002_IC_NP_043 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置先仿真后定位-直接点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、设置先仿真后定位； 2、直接点仿真； | 提示请选中螺钉
MS002_IC_NP_044 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置先仿真后定位-选中螺钉直接点定位-踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、设置先仿真后定位； 2、选中螺钉，直接点定位，踩脚踏； | 机械臂不运动，提示“请先进行仿真，再进行定位操作。”
MS002_IC_NP_045 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置先仿真后定位-选中螺钉-踩脚踏/未踩脚踏-点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、设置先仿真后定位； 2、选中螺钉，踩脚踏，点仿真； 3、选中螺钉，直接点仿真； | 踩或不踩脚踏，都会弹出仿真页面，仿真路径正确，比对日志记录数据与页面实际关节数据，一致
MS002_IC_NP_046 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置先仿真后定位-选中螺钉踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、设置先仿真后定位； 2、选中螺钉，踩脚踏； | 不会弹出仿真动画并仿真
MS002_IC_NP_047 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真中-关闭仿真弹框-操作定位导航其他按钮 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉，点仿真； 2、仿真中，关闭仿真弹框，操作定位导航页面其他按钮定位、上升左旋右旋、仿真； | 操作无效
MS002_IC_NP_048 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真完成-调整高度角度-点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉1，点击仿真，仿真完成，调整仿真高度角度，点仿真； | 可以重新仿真；仿真姿态合理正确；与第一次仿真不同；
MS002_IC_NP_049 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真中-调整高度角度-仿真完成-定位 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉1，点击仿真； 2、仿真中调整高度角度，仿真完成，点击页面上定位，上升下降左旋右旋、仿真； | 可调整，对仿真不影响，定位正确，按钮点击无效；
MS002_IC_NP_050 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置先仿真后定位-选中螺钉-连续点多次仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉；连续多次点仿真； | 仅弹出1个仿真页面，无异常
MS002_IC_NP_051 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置可直接定位-直接点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、直接点仿真； | 无提示信息，未进行仿真
MS002_IC_NP_052 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置可直接定位-选中螺钉-点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉点仿真； | 直接仿真
MS002_IC_NP_053 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置可直接定位-选中螺钉-点定位-未踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉，点定位，未踩脚踏； | 机械臂运动
MS002_IC_NP_054 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置可直接定位-选中螺钉-点定位-后踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉，点定位，踩脚踏； | 机械臂运动
MS002_IC_NP_055 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-已设置可直接定位-选中螺钉-踩脚踏同时点定位 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、仿真、定位按钮测试 | 1、选中螺钉，踩脚踏，点定位； | 机械臂运动
MS002_IC_NP_056 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-设置仿真后定位-定位精度小于阈值-未踩脚踏-分别按一下上升、下降 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、选中螺钉，点仿真，仿真完成； 2、点定位，定位精度小于阈值； 3、未踩脚踏，长按上升，下降； | 末端沿通道方向上升下降一下，响应及时，无延迟，按下运动，松开停止
MS002_IC_NP_057 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-设置仿真后定位-定位精度小于阈值-未踩脚踏-分别长按上升、下降 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、选中螺钉，点仿真，仿真完成； 2、点定位，定位精度小于阈值； 3、未踩脚踏，长按上升，下降； | 末端沿通道方向上升下降，响应及时，无延迟，按下运动，松开停止
MS002_IC_NP_058 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-设置仿真后定位-定位完成-踩脚踏-按上升下降 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、选中螺钉，点仿真，仿真完成； 2、点定位，定位精度小于阈值； 3、踩脚踏，长按上升，下降； | 末端沿通道方向上升下降，响应及时，无延迟，按下运动，松开停止
MS002_IC_NP_059 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关关闭-设置可直接定位-定位完成-按上升下降 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、设置直接定位； 2、选中螺钉，点定位，定位完成； 3、按上升，下降； | 末端沿通道方向上升下降，响应及时，无延迟，按下运动，松开停止
MS002_IC_NP_060 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端升降过程中-点仿真 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、设置仿真后定位； 2、选中螺钉，点仿真，仿真完成，点定位，定位完成； 3、按上升，下降； 4、上升、下降中，点仿真； | 仿真当前定位螺钉，与第一次仿真相同
MS002_IC_NP_061 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端升降过程中-点定位，踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、设置仿真后定位； 2、选中螺钉，点仿真，仿真完成，点定位，定位完成； 3、按上升，下降； 4、上升、下降中，点定位踩脚踏； | 忽略无反应，不影响升降
MS002_IC_NP_062 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端升降过程中-选择其他螺钉-点仿真-点定位，踩脚踏 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-页面按钮测试 3、上升、下降按钮测试 | 1、设置仿真后定位； 2、选中螺钉，点仿真，仿真完成，点定位，定位完成； 3、按上升，下降； 4、上升、下降中，选中其他螺钉，点定位，踩脚踏； | 忽略无反应，不影响升降
MS002_IC_NP_063 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-关闭-定位前-点击末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-末端按钮测试 | 1、定位前； 2、点击末端上升、下降、左旋、右旋按键； | 点击无效
MS002_IC_NP_064 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-关闭-定位中-点击末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-末端按钮测试 | 1、定位中； 2、点击末端上升、下降、左旋、右旋按键； | 点击无效
MS002_IC_NP_065 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-关闭-定位完成-点击末端上升、下降、左旋、右旋 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-末端按钮测试 | 1、定位完成； 2、点击末端上升、下降、左旋、右旋按键； | 点击无效
MS002_IC_NP_066 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 末端开关-关闭-改为开启 | 1、仿真 2、末端开关改为关闭-末端按钮测试 | 1、末端开关关闭，开启； 2、选螺钉，点击页面仿真上升下降； 3、末端上下选螺钉，踩脚踏，定位完成，踩脚踏，按上升下降左旋右旋； | 页面仿真定位上升下降置灰，点击无效，末端上升下降左旋右旋
MS002_IC_NP_067 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真中-鼠标中键移动仿真到显示区外-恢复 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真中，中键移动仿真区外； 2、再拖拽恢复； | 可移动可恢复
MS002_IC_NP_068 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真中-鼠标左键旋转仿真动画 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真中，左键旋转仿真模型； | 可旋转
MS002_IC_NP_069 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真中-滚轮放大仿真动画 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真中，滚轮放大缩小仿真模型； | 可放大缩小
MS002_IC_NP_070 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真中-点击确认//× | 1、仿真页面测试； | 1、仿真中，点击仿真弹框的确认、×按钮； | 仿真页面关闭
MS002_IC_NP_071 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真失败-查看错误提示 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真失败，查看错误提示； | 显示错误提示信息
MS002_IC_NP_072 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真失败-重新调整仿真姿态-仿真 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真失败，重新调整高度角度； 2、重新仿真； | 可仿真
MS002_IC_NP_073 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 仿真页面-仿真完成 | 1、仿真页面测试； | 1、仿真完成； 2、查看页面变化； | 仿真页面自动关闭，高度角度初始化为100mm，0°
MS002_IC_NP_074 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 机械臂故障后-点击故障解除-解除后进行正常操作 | 故障解除 | 1、使机械臂关节到极限、关节碰撞、外部环境碰撞、保护性停止、起点低于基座20cm、机械臂到达3个奇异位； 2、点击故障解除； 3、点击自由拖动；拖动机械臂； | 可自由拖动
MS002_IC_NP_075 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 机械臂掉电-故障解除-恢复操作 | 故障解除 | 1、使机械臂掉电； 2、点击故障解除； 3、操作其他任意按钮； | 恢复继续操作
MS002_IC_NP_076 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 机械臂运动中-急停-故障解除-恢复操作 | 故障解除 | 1、机械臂运动中，按急停； 2、点击故障解除； 3、操作其他任意按钮； | 恢复继续操作
MS002_IC_NP_077 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 机械臂本身关节故障-无法解除 | 故障解除 | 1、机械臂自身关节损坏； 2、点解除故障； | 无法恢复，提示其他异常
MS002_IC_NP_078 | 03 | 10 定位导航 | TR031004：仿真功能 | 机械臂定位中-频繁发送20次其他不同螺钉定位 | 故障解除 | 1、频繁发送任意不同定位指令； 2、机械臂定位中，选螺钉1发定位，选螺钉2发定位....选螺钉20发定位； | 机械臂不会异常；
MS002_IC_NP_079 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 未上电/上电中/急停/关机械臂电源/关总电源 | 灯光 | 1、未上电，上电中，急停，关机械臂电源，关总电源； 2、电源指示灯，基座灯光，末端灯光； | 不亮
MS002_IC_NP_080 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 正常供电 | 灯光 | 1、通220V电源，开机； 2、查看台车侧面电源指示灯灯光状态； | 蓝灯常亮；
MS002_IC_NP_081 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 仅UPS供电 | 灯光 | 1、市电、UPS同时使用，查看电源指示灯颜色及状态； 2、关闭市电-查看电源指示灯； | 同时使用，指示灯都是蓝灯常亮，市电关闭后市电指示灯不亮，UPS指示灯变为黄灯常亮，有提示音
MS002_IC_NP_082 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 按机械臂电源按钮-查看机械臂上电中灯光变化 | 灯光 | 1、按总电源开关，按机械臂电源按钮； 2、机械臂上电中，查看灯光状态，机械臂上电完成查看机械臂灯光状态； 3、使用秒表计时上电时间； | 上电中蓝灯闪烁，上电完成蓝灯闪烁并且机械臂可拖动，有上电声音，无上电延迟，上电时间2分钟以内
MS002_IC_NP_083 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位前，定位中，定位完成-套筒示踪器不可见-分别查看灯光变化 | 灯光 | 1、定位前，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 2、末端开关打开，定位中，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 3、末端开关关闭，定位中，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 4、定位完成，遮挡套筒示踪器，查看灯光； | 黄灯常亮
MS002_IC_NP_084 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 机械臂未运动-上电后-急停-解除急停 | 灯光 | 1、按机械臂电源按钮，上电后； 2、按急停，解除急停，机械臂重新上电； 3、该过程中查看灯光变化； | 按急停不亮，上电后蓝灯常亮
MS002_IC_NP_085 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 机械臂运动中-急停-解除急停 | 灯光 | 1、机械臂自由拖动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 2、机械臂定位中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 3、机械臂自动水平中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 4、机械臂自动居中中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 5、机械臂左展开位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 6、机械臂右展开位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 7、机械臂收纳位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 8、机械臂摆至骨盆出口位，点保存，机械臂拖到另一个位置，点机械臂控制页面的执行，运动中按急停，解除急停，观察灯光变化； | 按急停不亮，解除急停蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_086 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发定位-未运动 | 定位-灯光 | 1、选螺钉1，点定位，查看灯光变化； 2、未选螺钉，点定位，查看灯光； | 蓝灯常亮；
MS002_IC_NP_087 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发定位-定位中 | 定位-灯光 | 1、选螺钉； 2、点仿真，点定位，踩脚踏； 3、查看灯光变化； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_088 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发定位-定位完成1.5mm以内 | 定位-灯光 | 1、发送定位，定位完成； 2、查看灯光变化； | 蓝灯闪烁变为绿灯常亮
MS002_IC_NP_089 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发定位-定位完成大于1.5mm | 定位-灯光 | 1、发定位，定位给完成精度大于1.5mm； 2、查看灯光变化； | 蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_090 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-松脚踏 | 定位-灯光 | 1、机械臂定位中，松脚踏，查看灯光变化； | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_091 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发自由拖动-踩脚踏未拖动 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、踩脚踏； 3、查看灯光； | 绿灯常亮
MS002_IC_NP_092 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发自由拖动-自由拖动中 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂； 3、查看机械臂灯光变化； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_093 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 发自由拖动-自由拖动完成 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂； 3、停止拖动，查看拖动中到停止拖动机械臂灯光变化； | 蓝灯闪烁变为蓝灯常亮
MS002_IC_NP_094 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 自由拖动中-松脚踏 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂，拖动中松脚踏，查看灯光； | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_095 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 运动中-关节碰撞、保护性停止、外部环境碰撞-故障后恢复-查看灯光变化 | 机械臂故障-灯光 | 1、机械臂运动中-关节碰撞、保护性停止、外部环境碰撞、奇怪异位-故障后恢复 2、查看机械臂灯光变化 | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_096 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 未仿真-发定位-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点定位，踩脚踏； | 蓝灯常亮，提示请先进行仿真，再进行定位操作，踩脚踏不运动
MS002_IC_NP_097 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 仿真中-发定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真中，点定位； | 蓝灯常亮，提示仿真未完成类似提示，踩脚踏不运动
MS002_IC_NP_098 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 仿真完成-发定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_NP_099 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 仿真完成-发定位-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位，踩脚踏； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁，踩不踩脚踏不影响结果
MS002_IC_NP_100 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-松脚踏-继续踩 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位，踩脚踏； 4、松脚踏继续踩； | 一直是蓝灯闪烁，定位完成，1.5mm精度以内，变为绿灯常亮
MS002_IC_NP_101 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 螺钉1定位完成-重新仿真定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成； 2、重新仿真定位螺钉1； | 定位路径和结果与第一次一致，定位中2D，3D图显示探针位置，仿真刷新，实时显示定位精度
MS002_IC_NP_102 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 螺钉1定位完成-返回规划重新调整螺钉角度-定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成； 2、返回规划重新调整螺钉位置角度，定位； | 日志仿真模拟数据变化，定位的是调整后的螺钉位置
MS002_IC_NP_103 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-操作定位页面其他所有按钮，图片 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位中； 2、操作定位页面其他所有按钮图片； | 可操作，定位准确不影响
MS002_IC_NP_104 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 螺钉1定位中-发螺钉2 -查看灯光变化 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位中； 2、发送螺钉2，点击仿真，仿真完成，点击页面上定位，查看灯光变化； | 蓝灯闪烁，定位的是螺钉1
MS002_IC_NP_105 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 螺钉1定位完成-发螺钉2-定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成，精度到1.5mm以内； 2、发送螺钉2，仿真定位； | 定位完成绿灯常亮，发螺钉2，仿真，蓝灯常亮，螺钉2定位中蓝灯闪烁，定位完成精度小于1.5mm，绿灯常亮，定位准确
MS002_IC_NP_106 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 患者及定位示踪器未遮挡-阈值设置1.5mm-定位完成-精度大于1.5mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.5mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度大于1.5mm； 3、继续踩脚踏； | 文字语音分别提示：“精度不足，请再次定位”，自动补偿，继续运动，大于1.5mm一直是蓝色闪烁，小于1.5mm变为绿灯常亮；定位中实时显示定位精度，定位通道显示在图像中，偏差大于阈值显示黄色，患者及套筒示踪器识别到，显示套筒前端和尾端精度
MS002_IC_NP_107 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位完成-精度小于1.5mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.5mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度小于1.5mm； 3、继续踩脚踏； | 不会运动，绿灯常亮；偏差小于阈值，螺钉和工具入点出点偏差值状态为绿色
MS002_IC_NP_108 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 阈值设置1.0mm-定位完成-精度大于1.0mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.0mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度大于1.0mm； 3、继续踩脚踏； | 文字语音分别提示：“精度不足，请再次定位”，自动补偿，继续运动，大于1.0mm蓝色闪烁，小于1.0mm变为绿灯常亮
MS002_IC_NP_109 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 阈值设置1.0mm-定位完成-精度小于1.0mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.0mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度小于1.0mm； 3、继续踩脚踏； | 不会运动，绿灯常亮
MS002_IC_NP_110 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-患者示踪器、套筒示踪器其一被遮挡-取消遮挡-继续踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、定位中，患者、套筒示踪器其中1个被遮挡； 2、取消遮挡，继续踩脚踏； 3、查看示踪器状态及提示信息； | 状态显示黑色N/A，提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位”，定位通道不显示，遮挡取消后，定位通道显示，提示信息自动不显示，定位通道显示，继续定位直到小于阈值
MS002_IC_NP_111 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 同时设置仿真定位、直接定位 | 已设置直接定位-定位 | 1、同时设置仿真定位； 2、并设置直接定位； | 只能2选1
MS002_IC_NP_112 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 查看默认设置仿真定位 | / | 1、查看默认设置仿真定位还是直接定位； | 默认先仿真后定位；
MS002_IC_NP_113 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 选中螺钉-语音提螺钉名称 | 语音提示 | 1、螺钉名称包含数字汉字字母； 2、选中螺钉，查看语音提示；切换螺钉，听提示； | 语音提示螺钉名称；
MS002_IC_NP_114 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-故障-故障解除-踩脚踏 | 故障 | 1、定位中，出现故障到达奇异位； 2、点击解除故障，踩脚踏； | 继续运动
MS002_IC_NP_115 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位完成小于阈值-故障-故障解除-踩脚踏 | 故障 | 1、定位完成，出现故障到达奇异位； 2、点击解除故障，选螺钉，定位，踩脚踏； | 继续运动
MS002_IC_NP_116 | 03 | 10 定位导航 | TR031005：定位操作 | 定位中-机械臂掉电与主机断开连接-断开重连-踩脚踏 | 故障 | 1、机械臂定位中； 2、断开主机与机械臂连接，并让机械臂断电； 3、重新仿真定位，踩脚踏； | 继续运动，定位准确
MS002_IC_NP_117 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 无骨钻导航-查看图像显示 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、无骨钻导航； 2、查看2D、3D图显示； | 4个图像上无示踪器显示，二维视图不显示骨钻尖端所在位置
MS002_IC_NP_118 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻示踪器、患者示踪器已识别-1个开路器（示踪器、套筒、钻孔器）导航过程中-查看图像显示 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻示踪器、患者示踪器已识别； 2、骨钻导航过程中，查看图像显示内容； | 示踪器的位置在2D3D4个图中实时显示，骨钻尖端位置在2D图像上实时显示；骨钻精度显示区显示工具尖端精度和尾端精度
MS002_IC_NP_119 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻尖端精度偏差小于阈值（同机械臂定位阈值）-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻尖端精度偏差小于阈值； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 绿色
MS002_IC_NP_120 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻尖端精度偏差大于阈值-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻尖端精度偏差小于阈值； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 黄色
MS002_IC_NP_121 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻尾部精度偏差小于阈值-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻尾部精度偏差小于阈值； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 绿色
MS002_IC_NP_122 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻尾部精度偏差大于阈值-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻尾部精度偏差大于阈值； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 黄色
MS002_IC_NP_123 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 仅骨钻示踪器被遮挡-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、仅骨钻示踪器被遮挡； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 黑色，显示N/A，2D图像上的工具消失，无提示
MS002_IC_NP_124 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 仅患者示踪器被遮挡-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、仅患者示踪器被遮挡； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 黑色，显示N/A
MS002_IC_NP_125 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻和患者示踪器均被遮挡-查看状态灯颜色 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、骨钻示踪器，患者示踪器被遮挡； 2、查看示踪器状态灯颜色； | 黑色，显示N/A
MS002_IC_NP_126 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 视野内放两个骨钻导航 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、相机视野内放两个骨钻导航； 2、查看4个图像显示； | 仅显示1个骨钻 ，提示仅支持一个骨钻导航
MS002_IC_NP_127 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 定位前-更换示踪器-精度是否有影响 | 工具导航，骨钻已标定 | 1、选择螺钉，仿真完成； 2、更换示踪器，查看定位精度； | 精度不在阈值以内
MS002_IC_NP_128 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 患者示踪器被遮挡≤10s | 患者示踪器 | 1、患者示踪器被遮挡≤10s； | 无提示，示踪器图像上不显示
MS002_IC_NP_129 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 患者示踪器被遮挡＞10s | 患者示踪器 | 1、患者示踪器被遮挡＞10s； | 弹框提示“患者示踪器被遮挡，请检查或调整相机位置。”，工具在2D图像上消失
MS002_IC_NP_130 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 弹框提示-示踪器不可见-关闭弹框-再等10s-重复10次 | 患者示踪器 | 1、弹框提示示踪器不可见； 2、关闭弹框； 3、等10s； 4、步骤2，3重复10次，查看提示； | 每隔10s弹框提示
MS002_IC_NP_131 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 弹框提示-示踪器不可见-不关闭 | 患者示踪器 | 1、弹框提示示踪器不可见； 2、不关闭弹框查看提示； | 弹框一直显示
MS002_IC_NP_132 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 弹框提示后-示踪器可见 | 患者示踪器 | 1、示踪器不可见弹框提示后； 2、示踪器改为可见； | 提示弹框自动消失，骨钻工具重新在2D图像上出现
MS002_IC_NP_133 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 患者示踪器未被遮挡-观察10分钟 | 患者示踪器 | 1、患者示踪器未被遮挡； 2、观察10分钟； | 无任何提示
MS002_IC_NP_134 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻示踪器可见-未标定-弹框提示 | 骨钻标定 | 1、进入定位导航页面； 2、骨钻示踪器相机可见，未标定； 3、查看提示； | 弹框提示“是否立刻对骨钻进行标定”，有确定、取消、关闭按钮；
MS002_IC_NP_135 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻示踪器可见-未标定-提示弹框点击取消或关闭 | 骨钻标定 | 1、进入定位导航页面； 2、骨钻示踪器相机可见，未标定； 3、弹框提示，点关闭或取消； | 骨钻未标定，弹框关闭，显示定位导航页面；
MS002_IC_NP_136 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻示踪器可见-未标定-标定骨钻后-隐藏骨钻示踪器再变为可见-无弹框提示 | 骨钻标定 | 1、进入定位导航页面； 2、骨钻示踪器相机可见，未标定； 3、弹框提示，点确定； 4、进入骨钻标定页面，标定完成，关闭标定页面； 5、返回定位导航，移除骨钻，再变为相机可见，查看是否提示； | 无提示；
MS002_IC_NP_137 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 精度显示区显示内容查看 | / | 1、查看精度显示区内容； | 显示工具：距离（mm）：100； 入点偏差（mm）,数值，精确到小数点后两位；出点偏差（mm），数值；
MS002_IC_NP_138 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻放到前端器械内，定位-观察定位导航页面距离变化 | 定位中，骨钻尖端到螺钉尾部距离监测 | 1、克氏针放进骨钻，克氏针放到标定器上进行骨钻标定； 2、标定完成，定位导航页面，选中螺钉定位，机械臂运动完成； 3、将克氏针放到前端器械套筒内，定位； 4、查看定位导航页面骨钻尖端到螺钉尾部的距离，并测量是否真实； | 1、定位向下值越来越小，拔出来，距离越来越大，值准确；
MS002_IC_NP_139 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 无工具定位-查看距离 | / | 1、相机视野内无工具定位； 2、查看距离； | 无值；
MS002_IC_NP_140 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 骨钻或探针未标定-工具定位-查看距离 | / | 1、骨钻或探针未标定； 2、工具定位-查看距离 | 值可能很大，无效值；
MS002_IC_NP_141 | 03 | 10 定位导航 | TR031006：工具导航 | 机械臂运动完成-探针放到前端器械内-按末端降-观察定位导航页面距离变化 | 定位中，探针尖端到螺钉尾部距离监测 | 1、探针标定完成，定位导航页面，选中螺钉定位，机械臂运动完成； 2、将探针放到前端器械套筒内，定位； 3、查看定位导航页面探针尖端到螺钉尾部的距离，并测量是否真实； | 2D视图上探针尖端到螺钉尾部的距离变化，距离值实时变化，值正确；
MS002_IC_NP_142 | 03 | 10 定位导航 | TR031007 | 点击返回 | 返回/完成 | 1、点击定位导航页面返回按钮； | 返回X片规划页面
MS002_IC_NP_143 | 03 | 10 定位导航 | TR031007 | 定位完成-点完成-点结束手术-数据保存 | 返回/完成 | 1、定位完成后； 2、点击完成； 3、点击结束手术； 4、查看定位导航页面本地数据保存内容； | 数据保存，返回患者管理页面
MS002_IC_NP_144 | 03 | 10 定位导航 | TR031007 | 定位完成-点完成-点返回X光注册-数据保存 | 返回/完成 | 1、定位完成后； 2、点击完成； 3、点击返回X光注册； 4、再次进入定位导航页面查看数据； | 数据保存，返回X片注册页面，分组加1，显示区和候选区无图像
MS002_IC_NP_145 | 03 | 10 定位导航 | TR031007 | 定位页面修改数据-点评估-进入评估-返回定位 | 返回/完成 | 1、定位导航页面修改数据； 2、点击评估，关闭评估弹框； 3、重启软件，进入定位导航页面查看数据是否保存； | 数据与进入评估前前一致，本地数据保存完整
MS002_IC_NP_146 | 03 | 10 定位导航 | TR031007 | 点评估 | 返回/完成 | 1、点击评估； | 进入评估页面

## 03-11
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_PG_001 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041101 | 查看评估界面显示 | 1.进入评估界面 | 1.查看界面UI显示； | 1.评估，×按钮；左侧规划图像显示（默认第一张，折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°，螺钉显示隐藏按钮、钉帽螺钉样式按钮，当前规划X光序号/总规划X光数量，上翻/下翻按钮； 2、右侧术中/术后X片显示（默认第一张，折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°，当前规划X光序号/总规划X光数量，上翻/下翻按钮
MS002_IC_PG_002 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041102 | 查看规划图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.查看规划图像显示窗口； | 1.显示第一张X光图像（显示序号1），图像上显示已规划的3根螺钉； 2、显示序号/总数量，两个翻页键盘，螺钉样式及螺钉隐藏按钮；
MS002_IC_PG_003 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041102 | 查看规划图像-按钮测试 | 1.进入评估界面 | 1、按钮默认不显示； 2、点击折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°； | 1、按钮功能正确，图像变化，按钮高亮；
MS002_IC_PG_004 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域无X光-点击上下翻页 | 1.进入评估界面 | 1、术中/术后区域无X光-点击上下翻页； | 1、无反应；
MS002_IC_PG_005 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域多张X光-点击上下翻页 | 1.进入评估界面 | 1、术中/术后区域多张X光-点击上下翻页； | 1、显示最新发送的X光图像（显示序号1）； 2、显示序号/总数量，两个翻页键盘； 3、当前页序号和总数量正确；
MS002_IC_PG_006 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域-X光存在-按钮测试 | 1.进入评估界面 | 1、按钮默认不显示； 2、点击折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°； | 1、按钮功能正确，图像变化，按钮高亮；
MS002_IC_PG_007 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域-X光不存在-按钮测试 | 1.进入评估界面 | 1、按钮默认不显示； 2、点击折叠展开按钮，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）、旋转90°； | 1、按钮高亮，显示区无变化；
MS002_IC_PG_008 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域-磁盘空间不足接收X光 | 1.进入评估界面 | 1、术中/术后区域-磁盘空间不足接收X光 | 1、发送失败；
MS002_IC_PG_009 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041103 | 术中/术后区域-磁盘空间不足接收X光失败-扩大空间-发送X光 | 1.进入评估界面 | 1、术中/术后区域-磁盘空间不足接收X光失败-扩大空间-发送X光 | 1、发送最新图像显示，数量加1，当前序号显示最新图片序号；
MS002_IC_PG_010 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-连续上下翻页 | 1.规划模块有3张X光图像（序号1、2、3）、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.规划图像显示窗口默认显示第一张X光图像，点击向下翻页键； 2.连续点击向下翻页键； 3.连续点击向上翻页键； | 1.显示第2张图像； 2.图片循环顺序翻页（3、1、2、3、、、）； 3.图片循环倒序翻页；
MS002_IC_PG_011 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-螺钉显示与隐藏 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 2、螺钉全部显示； | 1.选中螺钉点击隐藏按钮 ； 2.点击螺钉显示按钮 ； | 1.规划图像中螺钉全部隐藏； 2.规划图像中螺钉全部显示；
MS002_IC_PG_012 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041104 | 规划-钉帽显示与隐藏 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 2、螺钉钉帽未显示； | 1.查看规划图像中默认螺钉样式； 2.点击样式切换按钮； | 1.样式为螺钉； 2.样式变为圆柱；
MS002_IC_PG_013 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041105 | 点击× | 1.进入评估界面 | 1、点击×； | 1、回到定位导航；
MS002_IC_PG_014 | 03 三维二维手术模式 | 11 评估 | TR041105 | 评估发术后X光-关闭-再次进评估 | 1.进入评估界面 | 1、评估发术后X光-关闭-再次进评估； | 1、图像存在；

## 04-01
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_PPM_001 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 新增患者-进入工具选择页面-查看工具选择页面UI | 1.新增患者，点下一步，进入工具选择页面； | 1.查看工具选择页面UI； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号；中间部分显示患者姓名、手术器械、配准模式；右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“C臂机”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“音量调节”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“返回 患者管理”；中间部分显示“术前准备”；右侧显示“下一步 X片注册”；工具包、C臂机、配准板选择、确认按钮
MS002_IC_PPM_002 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 查看术前准备页面UI | 1、已选择工具； | 1、进入术前准备页面，查看UI； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号；中间部分显示患者姓名、手术器械、配准模式；右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“返回 患者管理”；中间部分显示“术前准备”；右侧显示“下一步 X片注册”；界面包含手术设备摆位示意图（含“请选择手术术式”下拉框、“请选择位置”下拉框）、步骤说明示意图，两个“切换”按钮，“返回”“下一步”按钮；
MS002_IC_PPM_003 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择完成-术前准备页面选择手术术式及左右两侧-查看示意图更新 | 1、进入术前准备页面； | 1、选择术式，选择左侧，右侧； 2、查看示意图更新； | 1、示意图对应不同术式的摆位图；
MS002_IC_PPM_004 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择界面进入测试-未选择过工具 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者a手术模式为纯二维配准模式，未选择过工具 | 1.选择患者a，点击下一步； 2.选择工具确认后，点击界面“下一步”； | 1.进入术前准备界面-工具选择界面； 2.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_005 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择界面进入测试-已选择过工具 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式，已选择过工具 | 1.选择患者b，点击下一步； | 1.进入术前准备界面-步骤1手术摆位示意图界面；
MS002_IC_PPM_006 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 配置6个工具箱文件-查看工具选择界面工具箱显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.工具箱配置文件设置了6个工具箱文件 3.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面工具箱显示； | 1.； 2.显示6个工具箱（工具箱1、工具箱2、工具箱3、工具箱4、工具箱5、工具箱6）；
MS002_IC_PPM_007 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 配置7个工具箱文件-查看工具选择界面工具箱显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.工具箱配置文件设置7个工具箱文件 3.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面工具箱显示； | 1.； 2.显示6个工具箱（工具箱1、工具箱2、工具箱3、工具箱4、工具箱5、工具箱6）；
MS002_IC_PPM_008 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 配置6个配准板文件-查看工具选择界面配准板显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.配准板配置文件设置6个，有影增C臂机配准板1、影增C臂机配准板2、平板C臂机配准板1、平板C臂机配准板2、机械臂配准板1、机械臂配准板2 3.患者列表患者c手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者c进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面配准板显示； | 1.； 2.显示影增C臂机配准板1、影增C臂机配准板2、平板C臂机配准板1、平板C臂机配准板2、机械臂配准板1、机械臂配准板2，由图片和编号区分；
MS002_IC_PPM_009 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 配置7个配准板文件-查看工具选择界面配准板显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.配准板配置文件设置6个，有影增C臂机配准板1、影增C臂机配准板2、平板C臂机配准板1、平板C臂机配准板2、机械臂配准板1、机械臂配准板2、机械臂配准板3 3.患者列表患者c手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者c进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面配准板显示； | 1.； 2.只显示6个配准板：显示影增C臂机配准板1、影增C臂机配准板2、平板C臂机配准板1、平板C臂机配准板2、机械臂配准板1、机械臂配准板2，由图片和编号区分；
MS002_IC_PPM_010 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 导入6组C臂机参数-查看工具选择界面C臂机显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.设置界面最多导入6组C臂机参数 3.患者列表患者c手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者c进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面C臂机显示； | 1.； 2.显示6个C臂机图片，图片和名称显示；
MS002_IC_PPM_011 |  |  |  | 导入7组C臂机参数-查看工具选择界面C臂机显示 | 1.登录进入患者管理界面 2.设置界面最多导入7组C臂机参数 3.患者列表患者c手术模式为纯二维配准模式，未选择工具 | 1.选择患者c进入术前准备界面-工具选择界面； 2.查看界面C臂机显示； | 1.； 2.显示6个C臂机图片，图片和名称显示；
MS002_IC_PPM_012 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择取消测试 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b配准模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，依次点击配准板、工具箱、C臂机图片选项； 2.再依次点击已选中的配准板、工具箱、C臂机图片选项； | 1.分别选中配准板、工具箱、C臂机选项； 2.取消选中之前选项；
MS002_IC_PPM_013 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具箱被选择次数为1 | 1.登录进入患者管理界面 2.之前未选择工具箱1 | 1.新建患者并选择1次工具箱1； 2.再次选择工具箱1； | 1.； 2.选择成功；次数加1；
MS002_IC_PPM_014 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具箱被选择次数为300 | 1.登录进入患者管理界面 2.之前未选择工具箱1 | 1.新建患者并选择299次工具箱1； 2.再次选择工具箱1； | 1.； 2.选择成功；次数加300次；
MS002_IC_PPM_015 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具箱被选择次数301 | 1.登录进入患者管理界面 2.之前未选择工具箱1 | 1.新建患者并选择300次工具箱1； 2.再次选择工具箱1； | 1.； 2.弹出提示“工具已达到最大使用次数，请更换！”；
MS002_IC_PPM_016 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具箱1选2两次-工具箱2选两次-两个工具分别加两次 | 1.登录进入患者管理界面 2.之前未选择工具箱1 | 1.新建患者并工具箱1选2两次，工具箱2选两次 2.查看次数更新； | 1.； 2.工具箱1，2次数分别加两次；
MS002_IC_PPM_017 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具箱使用次数超限软件仍可继续使用 | 1.登录进入患者管理界面 2.新建患者并选择300次工具箱1 | 1.基于前置，再次选择工具箱1； 2.关闭提示后，继续操作软件； | 1.弹出提示“工具已达到最大使用次数，请更换！”； 2.软件可继续执行后续步骤；
MS002_IC_PPM_018 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择确认测试-全选 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，分别点击配准版、工具箱、C臂机图片选项； 2.点击“确定”按钮； | 1.分别选中配准版、工具箱、C臂机图片选项； 2.加载数据，进入术前准备界面；
MS002_IC_PPM_019 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择确认测试-未选配准板 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，分别点击工具箱、C臂机图片选项； 2.点击“确定”按钮； | 1.分别选中工具箱、C臂机图片选项； 2.“确定”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_PPM_020 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择确认测试-未选工具箱 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，分别点击配准板、C臂机图片选项； 2.点击“确定”按钮； | 1.分别选中配准板、C臂机图片选项； 2.“确定”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_PPM_021 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择确认测试-未选C臂机 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，分别点击配准板、工具箱图片选项； 2.点击“确定”按钮； | 1.分别选中配准板、工具箱图片选项； 2.“确定”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_PPM_022 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 工具选择确认测试-未选配准板、工具箱、C臂机 | 1.登录进入患者管理界面 2.患者列表患者b手术模式为纯二维配准模式 3.软件导入了多个C臂机参数 | 1.选择患者b进入术前准备界面-工具选择界面，直接点击“确定”按钮； | 1.“确定”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_PPM_023 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤1界面点击返回/下一步 | 1、页面切换； | 1.查看当前步骤描述； 2.步骤1界面点击“返回”； 3.步骤1界面点击“下一步”； | 1.“1.请将机械臂移动至展开位”； 2.返回患者管理界面； 3.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_024 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤2界面点击返回/下一步 | 1、页面切换； | 1.查看当前步骤描述； 2.步骤2界面点击“返回”； 3.步骤2界面点击“下一步”； | 1.“2.请安装无菌罩和定位器”，并显示对应的示意图或示意动画； 2.返回患者管理界面； 3.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_025 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤3界面点击返回/下一步 | 1、页面切换； | 1.查看当前步骤描述； 2.步骤3界面点击“返回”； 3.步骤3界面点击“下一步”； | 1.“3.请将设备摆放如图左所示的位置”，并显示对应的示意图或示意动画； 2.返回患者管理界面； 3.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_026 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤4界面点击返回/下一步 | 1、页面切换； | 1.查看当前步骤描述； 2.步骤4界面点击“返回”； 3.步骤4界面点击“下一步”； | 1.“4.请按住执行台车基座上的“上升”按钮，直至台车脚撑着地并保持稳固”，并显示对应的示意图或示意动画； 2.返回患者管理界面； 3.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_027 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤5界面点击返回/下一步 | 1、页面切换； | 1.查看当前步骤描述； 2.步骤5界面点击“返回”； 3.步骤5界面点击“下一步” | 1.“5.请按照图示步骤安装患者示踪器”，并显示对应的示意图或示意动画； 2.返回患者管理界面； 3.进入X光注册界面；
MS002_IC_PPM_028 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤1界面-连续点击切换按钮 | 1、页面切换； | 1.步骤1界面连续点击左“切换”按钮； 2.步骤1界面连续点击右“切换”按钮； | 1.无左”切换“按钮； 2.依次进入步骤2、3、4、5，进入步骤5后无右”切换“按钮；
MS002_IC_PPM_029 | 04 二维手术模式 | 01 术前准备 | TR040101 | 步骤5界面-连续点击切换按钮 | 1、页面切换； | 1.步骤5界面连续点击右“切换”按钮，观察软件响应； 2.步骤5界面连续点击左“切换”按钮，观察软件响应； | 1.无右”切换“按钮； 2.依次进入步骤4、3、2、1，进入步骤1后无左”切换“按钮；

## 04-02
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_XRM_001 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040201：X片注册页面UI | 选择C臂机配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号，中间部分显示患者姓名、手术器械,右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“C臂机连接状态图标”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“音量调节”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“上一步 术前准备 ”，中间部分显示“X片注册”，右侧显示“下一步 图像配准”；导航栏下方界面包含X光图像接收、X片注册、X光图像显示（图像上显示展开与折叠的按钮，默认折叠，对比度增强、去小球、反色、窗宽窗位调整、重置、旋转90°按钮）、注册图像分组、工具选择，并有“返回”、“下一步按钮”；
MS002_IC_XRM_002 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040201：X片注册页面UI | 选择机械臂配准板-查看X片注册界面UI显示 | 1.进入X片注册模块 | 1.查看X片注册界面UI显示； | 1.显示自动水平按钮；
MS002_IC_XRM_003 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | 1024×1024康达、西门子X光dicom图像接收-网口连接 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 2.C臂机与操作台车通过网口连接 | 1.C臂机拍摄dicom图像后发送至X片注册界面； | 1.X片注册界面下方图像候选区最左侧显示接收图像，自动进入注册弹框界面；
MS002_IC_XRM_004 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | X光dicom图像接收-网口断开连接 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 2.C臂机与操作台车断开网口连接 | 1.C臂机拍摄dicom图像后发送至X片注册界面； | 1.X片注册界面未接收图像；
MS002_IC_XRM_005 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | 长1000宽1024图像接收测试 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.拍摄长和宽1000X1024的X光片，发送至X片注册界面； | 1.图像候选区最左侧显示接收图像，且长宽相等（自动补全1024X1024）；
MS002_IC_XRM_006 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | 长1400宽1200图像接收测试 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.拍摄长和宽1400X1200的X光片，发送至X片注册界面； | 1.图像候选区最左侧显示接收图像，且长宽相等（1024X1024）；
MS002_IC_XRM_007 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | 多次接收图像 | 1.已选择工具，进入X片注册界面 | 1.多次拍摄dicom图像并发送至X片注册界面； | 1.图像候选区显示接收图像，最后一次接收图像显示在最左边；
MS002_IC_XRM_008 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040202：X光接收 | 发送X光图像至非X片注册界面 | 1.当前在患者管理界面 | 1.发送X光至患者管理界面； 2.发送X光至术前准备界面； 3.发送X光至X光规划界面； 4.发送X光至定位导航界面； 5.发送X光至评估界面； 6.点击“确认”或“X”按钮； | 1-5.弹框提示“该界面无法接收X光图像！”，有“确认”、“X”按钮； 6.关闭弹框，该界面未接收图像；
MS002_IC_XRM_009 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择机械臂配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI | 1.进入X片注册界面 | 1.选择机械臂配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI； | 1.title显示X光注册,左侧显示X光片，共10个大小一致的小球中心点有十字架，顺序正确；右侧显示患者示踪器、机械臂示踪器状态图，提示信息框、自动水平、自动居中按钮，图像识别小球排布示意图、标记点列表（序号、坐标、操作-删除按钮），C臂机内参选择列表（正位或侧位之类的），重新注册按钮，20×20图像显示区，移动20×20图像中心点位置按钮（上下左右放大缩小按钮），取消、确认按钮（蓝色）；
MS002_IC_XRM_010 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择C臂机配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI | 1.进入X片注册界面 | 1.选择C臂机配准板-X光注册成功-查看注册结果弹框UI； | 1.与选择机械臂配准板页面一致，除了自动水平、自动居中按钮没有；
MS002_IC_XRM_011 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 患者示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，患者示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面患者示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRM_012 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | C臂机配准板示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，C臂机配准板示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面C臂机示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRM_013 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 机械臂配准板示踪器断开状态识别 | 1.进入X片注册界面，机械臂配准板示踪器断开状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面机械臂示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为灰色；
MS002_IC_XRM_014 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 患者示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，患者示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面患者示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRM_015 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | C臂机配准板示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，C臂机配准板示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面C臂机示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRM_016 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 机械臂配准板示踪器连接状态识别 | 1.进入X片注册界面，机械臂配准板示踪器正常连接状态 | 1.X片注册界面接收一张图像； 2.查看弹框界面机械臂示踪器状态图标显示； | 1.； 2.显示为绿色；
MS002_IC_XRM_017 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 注册成功提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后自动注册成功，查看消息提示框显示信息； | 1.显示““注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认””；
MS002_IC_XRM_018 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 患者示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前患者示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器被遮挡，请移动示踪器”；
MS002_IC_XRM_019 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | C臂机配准板示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前C臂机配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器不可见，请调整相机位置，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；-提示为NDI无法获取C臂机配准板示踪器数据！
MS002_IC_XRM_020 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 机械臂配准板示踪器不可见-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.遮挡当前机械臂配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“示踪器不可见，请调整相机位置，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRM_021 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 小球识别不足-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别不足； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“小球识别不足，请手动点选标记球，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRM_022 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 小球识别顺序不对-注册失败提示 | 1.进入X片注册界面 | 1.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别顺序不对； 2.查看消息提示框显示信息； | 1.； 2.显示“注册精度不足，请确认小球顺序，并选择相应拍摄姿态，再重新注册”；
MS002_IC_XRM_023 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 调整患者示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前患者示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前患者示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察患者示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.患者示踪器状态图标显示绿色 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRM_024 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 调整C臂机配准板示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前C臂机配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前C臂机配准板示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察C臂机配准板示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.C臂机示踪器图标显示为绿色； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”
MS002_IC_XRM_025 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 调整机械臂配准板示踪器位置后点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面 2.遮挡当前机械臂配准板示踪器，接收图像后进入自动注册弹框界面，当前机械臂配准板示踪器不可见 | 1.调整相机位置或移除遮挡，观察机械臂配准板示踪器状态显示； 2.点击“重新注册”； | 1.机械臂示踪器图标显示为绿色； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRM_026 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 小球识别不足，手动点选标记球点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别不足，注册失败 | 1.手动点选标记球并完成排序； 2.点击“重新注册”； | 1.； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRM_027 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 小球识别顺序不对，调整小球排序点击“重新注册” | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前提示小球识别顺序不对，注册失败 | 1.手动调整标记球并完成排序； 2.点击“重新注册”； | 1.； 2.显示“注册成功，当前采用正位参数进行注册，注册精度为xxx，请确认”；
MS002_IC_XRM_028 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 查看列表标记球坐标显示 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成，有已识别和未识别的标记球 | 1.查看已识别的标记球坐标显示； 2.查看未识别的标记球坐标显示； | 1.显示二维坐标； 2.显示N/A;
MS002_IC_XRM_029 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点下移 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第一行，向下移动鼠标； 2.移动到第3行位置，松开左键； | 1.； 2.第一行数据移动至第3行，图像显示区标记点位置同步更新；
MS002_IC_XRM_030 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点上移 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第5行，向上移动鼠标； 2.移动到第2行位置，松开左键； | 1.； 2.第5行数据移动至第2行，图像显示区标记点位置同步更新；
MS002_IC_XRM_031 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点删除 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.鼠标左键点住第2行“删除”按钮； | 1.标记点数据被删除，图像显示区对应标记点同步删除，行还是存在，注册不参与计算；
MS002_IC_XRM_032 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选中标记点所在行-查看图像上标记点状态变化 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.标记点列表中不选数据，查看图像显示区标记点显示； 2.列表中选中第4条数据，查看图像显示区标记点显示； | 1.图像显示区无标记点被选中； 2.图像显示区对应标记点为选中状态；
MS002_IC_XRM_033 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 同时选中多个标记点-不可同时选中 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.标记点列表中，按住Ctrl键，同时选择多条数据； | 1.每次只能选择1条数据；
MS002_IC_XRM_034 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点移动-点击上下左右 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“上” 、“下” 、“左” 、“右” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点上、下、左、右移动； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_035 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点缩小-点击缩小按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“缩小” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点缩小； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_036 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 标记点放大-点击放大按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成（标记点列表中有未识别的小球） | 1.选中标记点列表中未识别的小球，然后在图像显示区域中点击某个像素； 2.点击X片放大框边的“放大” 按钮； 3.查看列表标记点坐标显示； | 1.； 2.图像显示区该标记点放大； 3.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_037 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择已有标记点-点击上下左右 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第一个标记点，点击X片放大框边的“上” 、“下” 、“左” 、“右” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点上、下、左、右移动； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_038 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择已有标记点-点击缩小按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第2个标记点，点击X片放大框边的“缩小” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点缩小； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_039 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择已有标记点-点击放大按钮 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面，当前小球识别完成 | 1.列表选择第3个标记点，点击X片放大框边的“放大” 按钮； 2.查看列表标记点坐标显示； | 1.图像显示区该标记点放大； 2.该标记点坐标同步变化；
MS002_IC_XRM_040 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | X光图像注册成功后，点击确认 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册成功，点击“确认”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面，图像候选区显示已注册图像（表示注册成功）；
MS002_IC_XRM_041 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | X光图像注册成功后，点击取消 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册成功，点击“取消”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面，图像候选区显示已注册图像，并且在图像中心打叉“圆形×”（表示注册失败）；
MS002_IC_XRM_042 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 剩余硬盘空间小于10G接收图像 | 1.进入X片注册界面 | 1.频繁接收图像； 2.当前剩余硬盘空间小于10G； | 1.； 2.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间”；
MS002_IC_XRM_043 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 弹框提示磁盘空间不足后可正常完成规划、定位操作 | 1、进入X片注册界面 | 1.当前剩余硬盘空间小于10G，频繁接收图像； 2.关闭提示后，继续进行规划、定位操作； | 1.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间”； 2.可正常完成规划、定位操作；
MS002_IC_XRM_044 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | X光图像注册失败后，点击确认 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册失败，点击“确认”按钮； | 1.“确认”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_XRM_045 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | X光图像注册失败后，点击取消 | 1.进入X片注册界面， 2.接收图像后进入自动注册弹框界面 | 1.X光图像注册失败，点击“取消”按钮； | 1.关闭弹框，返回X片注册界面；
MS002_IC_XRM_046 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 工具选择C臂机配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择C臂机配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”和“自动居中”两个按钮； | 1.无“自动水平”和“自动居中”两个按钮；
MS002_IC_XRM_047 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 工具选择机械臂配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”和“自动居中”两个按钮； | 1.显示“自动水平”和“自动居中”两个按钮；
MS002_IC_XRM_048 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 注册成功-点击自动居中-松按钮继续按 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的已注册成功图像至显示窗口1 3.当前X光图像中配准板的位置不够好 | 1.点击“自动居中”按钮，松按钮继续按； | 1.根据当前图像计算对齐姿态，机械臂运动至该姿态，松开机械臂运动停止；
MS002_IC_XRM_049 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 注册成功-点击自动居中-踩脚踏再松脚踏 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的已注册成功图像至显示窗口1 3.当前X光图像中配准板的位置不够好 | 1.点击“自动居中”按钮，踩脚踏； 2.机械臂运动过程中松脚踏； 3.再踩脚踏； | 3.机械臂一直运动到目标姿态，踩松脚踏无影响；
MS002_IC_XRM_050 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 注册失败-点击自动居中 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的注册失败图像至显示窗口1 | 1.点击“自动居中”按钮； | 1.“自动居中”按钮置灰，不可点击；
MS002_IC_XRM_051 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 机械臂控制-自动水平-松按钮继续按 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的注册成功图像至显示窗口 3.当前机械臂为非水平状态 | 1.点击“自动水平”按钮； 2、松按钮继续按； | 2.机械臂运动至水平姿态（将配准板平面调整至与基座XOY平面平行），松按钮机械臂停止，继续按继续运动；
MS002_IC_XRM_052 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | X片默认使用正位参数注册 | 1.进入X片注册界面 | 1.康达或西门子C臂拍一张X光片； 2、发送X片到操作台车； | 1.X片注册成功，默认用正位参数注册，日志有记录参数内容；
MS002_IC_XRM_053 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择侧位-点击重新注册 | 1、配置侧位C臂机内参； | 1.X光片1使用正位参数注册成功； 2、选择侧位参数；点击重新注册； 3、康达或西门子C臂拍一张新的X光片； 4、发送X片到操作台车； | 1.X片注册成功，都是使用侧位参数注册的；
MS002_IC_XRM_054 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040203：X光注册 | 选择其他内参-点击重新注册 | 1、配置其他C臂机内参； | 1、添加其他内参 2、选择其他内参，点击重新注册； | 1、使用其他内参注册成功；
MS002_IC_XRM_055 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 显示窗口数量显示 | 1.手术模式为纯二维配准模式 2.进入X片注册界面 | 1.进入X片注册界面，观察界面显示窗口； | 1.并排显示3个窗口；
MS002_IC_XRM_056 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 显示窗口图像拖拽选择 | 1.X片注册界面，已注册成功3张X光图像 2.当前界面有3个显示窗口，且窗口无图像 | 1.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口1； 2.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口2； 3.从图像候选区选择一张图像，长按左键拖拽至显示窗口3； | 1.拖拽成功，图像在显示窗口1显示，候选区该张图像为选中状态； 2.拖拽成功，图像在显示窗口2显示，候选区该张图像为选中状态； 3.拖拽成功，图像在显示窗口3显示，候选区该张图像为选中状态；
MS002_IC_XRM_057 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光图像注册覆盖提示 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.选择图像2至显示窗口1； | 1.弹框提示“该图像区已有图像，是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“关闭”按钮；
MS002_IC_XRM_058 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光图像注册覆盖取消/关闭 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.再次选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2.点击取消或右上角关闭按钮； | 1.； 2.不替换图像并关闭弹框；
MS002_IC_XRM_059 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光图像注册覆盖确认 | 1.X片注册界面显示窗口1已有图像 2.图像候选区有注册成功的3张图像 | 1.选择图像2至显示窗口1，弹出提示“是否覆盖”； 2.点击确认按钮； | 1.； 2.关闭弹框，显示窗口1显示图像2；
MS002_IC_XRM_060 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 注册失败图像拖拽至无图像的显示窗口-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口无图像 2.图像候选区有注册失败的图像 | 1.选择注册失败图像至显示窗口1； 2.选择注册失败图像至显示窗口2； 3.选择注册失败图像至显示窗口3； 4.点击“确认”； | 1-3.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”，有“确认"按钮； 4.弹框关闭；
MS002_IC_XRM_061 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 注册失败图像拖拽至有图像的显示窗口-查看提示并确认 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像 2.图像候选区有注册失败的图像 | 1.选择注册失败图像至显示窗口1； 2.选择注册失败图像至显示窗口2； 3.选择注册失败图像至显示窗口3； 4.点击"确认”； | 1-3.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”，有“确认”按钮； 4.弹框关闭；
MS002_IC_XRM_062 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.关闭弹框后拖拽候选区图像至显示窗口2； 4.关闭弹框后拖拽候选区图像至显示窗口3； | 1.； 2-4.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮；
MS002_IC_XRM_063 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-点击“取消”或“X” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“取消”按钮； 4.拖拽候选区图像至显示窗口2； 5.点击“X”按钮； | 1.； 2.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮； 3.不替换图像，弹框关闭； 4.； 5.不替换图像，弹框关闭；
MS002_IC_XRM_064 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 规划完成后返回进行图像覆盖-点击“确定” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入规划界面完成螺钉规划操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“确定”按钮； | 1.； 2.弹框提示“是否覆盖”，有“确定”、“取消”、“X”按钮； 3.替换图像，弹框关闭；
MS002_IC_XRM_065 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-查看提示 | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.关闭弹框，拖拽候选区图像至显示窗口2； 4.关闭弹框，拖拽候选区图像至显示窗口3； | 1.； 2-4.弹框提示“已完成定位操作，不允许覆盖图像，是否进入新组？”，有“进入新组”、“取消”、“X”按钮；
MS002_IC_XRM_066 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-点击“取消”或“X” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1； 3.点击“取消”或“X”按钮； | 1.； 2.； 3.不替换图像并关闭弹框；
MS002_IC_XRM_067 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 定位完成后返回进行图像覆盖-点击“进入新组” | 1.X片注册界面显示窗口1、窗口2、窗口3已有第一组图像（全部注册成功） 2.已进入定位界面完成定位操作 | 1.返回至X光注册界面； 2.拖拽候选区图像至显示窗口1/窗口2/窗口3； 3.点击“进入新组”按钮； | 1.； 2.； 3.关闭弹框并进入第二组，对应显示窗口图像被替换；
MS002_IC_XRM_068 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 窗宽窗位调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击菜单按钮，功能按钮展开；点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2.点击滑动条两个端点或滑条整体移动； | 1.按钮高亮显示，出现滑动条； 2.图像窗宽窗位改变；
MS002_IC_XRM_069 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 窗宽窗位复原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗宽窗位调整按钮，调节该表窗框窗位； 2.再次点击窗宽窗位调整按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，滑动条消失；
MS002_IC_XRM_070 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 对比度增强调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口右边对比度增强按钮； | 1.按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_IC_XRM_071 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 对比度复原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击对比度增强按钮，使得图像对比度增强； 2.再次点击该按钮； | 1.； 2.；按钮取消高亮，图片对比度还原；
MS002_IC_XRM_072 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 小球隐藏与显示 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口右边去小球按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2.按钮取消高亮，小球还原；
MS002_IC_XRM_073 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 反色调节 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击窗口反色按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XRM_074 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 连续点击3个调节按钮生效 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 2.逐次点击以上按钮； | 1.对比度增强、去小球、反色按钮高亮显示，图片对比度增强、图像中的小球隐藏、图像被进行反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XRM_075 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 图像调节还原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口已有注册成功图像 | 1.将图像窗宽窗位调整至极限； 2.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 3.点击窗口右侧还原按钮； | 1.； 2.； 3.所有按钮取消高亮显示，图像恢复原始窗宽窗位，清除所有对比度增强、去小球、反色的处理效果；
MS002_IC_XRM_076 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 图像覆盖后按钮状态还原 | 1.进入X片注册界面，显示窗口1已有注册成功图像 2.该显示窗口已点击对比度增强、去小球、反色按钮（高亮状态），已调节窗宽窗位 | 1.图像候选区重新选择其他注册成功图像至显示窗口1； 2.确认覆盖； | 1.； 2.所有按钮恢复为默认状态，图像显示为最新覆盖图像；
MS002_IC_XRM_077 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光注册页面无图像-点击旋转90° | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，无图像； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°； | 1、图像显示区无变化，软件运行正常；
MS002_IC_XRM_078 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光注册页面有图像-分别点击3张图像的旋转90°多次 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，注册3张图像，拖拽到1，2，3显示区； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°；点击4次； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°；点击4次； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°；点击4次；查看图像变化； | 1、每次都逆时针旋转90°；
MS002_IC_XRM_079 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | X光注册-有图像-分别多次点击3张图像的旋转90°-点击下一步 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、新建二维三维病例； 2、进入X光注册页面，注册3张图像，拖拽到1，2，3显示区； 3、点击图1的展开按钮，点击旋转90°；点击下一步； 4、点击图2的展开按钮，点击旋转90°；点击2次；分别点击下一步； 5、点击图3的展开按钮，点击旋转90°；点击3次；分别点击下一步； | 1、软件运行正常，图像配准页面X光显示前两张X光片，与旋转方向一致；
MS002_IC_XRM_080 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040204：X图像显示 | 分组1-图像旋转90°-切换分组2-旋转180°-切换到分组1查看旋转角度 | 1、进入二维三维X光注册页面； | 1、选择分组1，点击图像旋转90°； 2、切换到分组2，点击图像旋转90°两次； 3、切换到分组1，查看图像旋转方向； | 1、图像旋转被重置，回到C臂机初始发送完成左右镜像状态；
MS002_IC_XRM_081 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040205：机械臂控制 | 选择C臂机配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择C臂机配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1.无“自动水平”按钮；
MS002_IC_XRM_082 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040205：机械臂控制 | 选择机械臂配准板-查看机械臂控制按钮显示 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面 | 1.观察界面是否有“自动水平”按钮； | 1.显示“自动水平”按钮；
MS002_IC_XRM_083 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040205：机械臂控制 | 点击自动水平-机械臂运动 | 1.工具选择时选择机械臂配准板 2.进入X片注册界面，拖拽预览列表中的图像至显示窗口并注册成功 3.当前机械臂为非水平状态 | 1.点击“自动水平”按钮； | 1.机械臂运动至水平姿态（移动机械臂将通道的X轴垂直于基座坐标系的水平面）；
MS002_IC_XRM_084 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040207：注册图像分组 | 注册图像分组选项下拉显示 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、规划、定位环节 | 1.点击分组下拉菜单； | 1.下拉菜单展开，显示第一组、第二组、第三组、第四组、第五组；
MS002_IC_XRM_085 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040207：注册图像分组 | 注册图像分组下拉选择 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、规划、定位环节 | 1.点击分组下拉菜单； 2.选择第一组，观察界面显示； 3.选择第二组，观察界面显示； 4.选择第三组，观察界面显示； 5.选择第四组，观察界面显示； 6.选择第五组，观察界面显示； | 1.； 2.显示第一组已注册过的图像，候选区显示之前接收的图像； 3-6.显示窗口无图像，候选区中无图像；
MS002_IC_XRM_086 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040207：注册图像分组 | 第一组定位完成-X片注册页面接收到新图像-自动跳转到第二组并自动注册 | 1.进入X片注册界面，第一组图像已完成了注册、定位环节 | 1、第一组定位完成，点击完成，发送新图像注册； | 1.自动跳转到第二组并自动进入注册弹框界面； 2.候选区显示最新注册图像；
MS002_IC_XRM_087 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040207：注册图像分组 | 不同组显示窗口及候选区图像显示 | 1.共有3组数据定位完成； | 1.选择第一组，观察图像显示； 2.选择第二组，观察图像显示； 3.选择第三组，观察图像显示； | 1.显示窗口和候选区显示第一组对应的X光图像； 2.显示窗口和候选区显示第二组对应的X光图像； 3.显示窗口和候选区显示第三组对应的X光图像；
MS002_IC_XRM_088 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040207：注册图像分组 | 完成5组图像定位后-返回X片注册界面-再次接收图像 | 1.进入X片注册界面，5组图像均已完成了注册、规划、定位功能 | 1.再次接收图像； | 1.弹框提示“请新建病例后，再进行手术”；
MS002_IC_XRM_089 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 工具重新选择-点确定-旧分组数据配准定位 | 1.第一组定位完成； | 1.点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2.重新选择工具，点击确定； 3、第一组数据再定位； | 1.； 2.定位准确，与之前定位结果一致；
MS002_IC_XRM_090 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 工具重新选择-点确定-新建分组配准定位 | 1.第一组定位完成； | 1.点击工具选择按钮编号进入工具选择界面； 2.重新选择工具，点击确定； 3、新建分组再定位； | 1.； 2.； 3.定位准确；
MS002_IC_XRM_091 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 工具重新选择-点退出-工具未变化 | 1、第一组已完成定位； | 1、返回X光注册页面； 2、点击器械编号周围区域更改工具，点退出； 3、更改工具，点确定； | 1.退出工具号不变，点确定工具号变化；
MS002_IC_XRM_092 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 未定位-3张X光已注册成功-更改工具-已注册图像清空 | 1、进入X光注册页面； 2、未定位； | 1、进入X光注册页面，未注册，更改工具； 2、注册3张X光，注册成功，再更改工具； 3、重新注册X光； | 1、注册3张X光后，更改工具，改组图像清空，可以重新注册；
MS002_IC_XRM_093 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 未定位-1张X光已注册失败-更改工具-已注册图像清空 | 1、进入X光注册页面； 2、未定位； | 1、进入X光注册页面，未注册； 2、发送1张X片，注册失败； 3、更改工具； | 1、图像未被清空；
MS002_IC_XRM_094 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040208：工具选择 | 已定位完成-更改工具-无法进入工具选择页面 | 1、进入X光注册页面； 2、已定位； | 1、X光注册完成，完成定位； 2、返回该组，更改工具； | 1、无法进入工具选择页面；
MS002_IC_XRM_095 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040209 | 点击返回-再进入X片注册 | 1.进入X片注册界面，已完成一组图像注册 | 1.X片注册后，点击返回； 2.再进入X片注册； | 1.数据保存；
MS002_IC_XRM_096 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040209 | 未注册-点击下一步 | 1.进入X片注册界面，未进行X片注册 | 1.点击下一步； | 1.页面不跳转，提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRM_097 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040209 | 已注册1张图像-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成1张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.提示提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRM_098 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040209 | 已注册2张图像-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成2张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.提示提示“图片没有完全上传，请确认是否已经上传完毕!”；
MS002_IC_XRM_099 | 04 二维手术模式 | 02 X片注册 | TR040209 | 已注册3张图像-点击下一步 | 1.当前患者手术模式为纯二维模式 2.进入X片注册界面，已完成3张X光图像注册 | 1.点击下一步； | 1.页面跳转至X片规划界面，数据保存；

## 04-03
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_XPM_001 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040301 | 查看X片规划界面UI显示 | 1.进入规划界面 | 1.查看X片规划界面UI显示； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号，中间部分显示患者姓名、手术器械、配准模式，右侧显示“C臂机示踪器”、“患者示踪器”、“探针示踪器”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“音量调节”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“上一步 X片注册 ”，中间部分显示“X片规划”；右侧显示“下一步 定位导航”；分组选择，导航栏下方包含3张X光图像显示（对比度、反色、去小球、窗宽窗位、重置），螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径，螺帽、锁定/解锁、显示/隐藏、删除按钮），规划功能栏（包含“添加螺钉”、“上”、“下”、“左”、“右”、“向前”、“向后”按钮），“返回”和“下一步”按钮；
MS002_IC_XPM_002 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 显示窗口数量显示 | 1.手术模式为纯二维配准模式 2.进入规划界面 | 1.观察界面显示窗口； | 1.并排显示3个窗口；
MS002_IC_XPM_003 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | X光图像显示 | 1.进入规划界面 | 1.观察界面图像显示； | 1.显示注册界面在显示窗口中的图像；
MS002_IC_XPM_004 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 窗宽窗位调节 | 1.进入规划界面 | 1.点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2.点击滑动条两个端点或滑条整体移动； | 1.按钮高亮显示，出现滑动条； 2.图像窗宽窗位改变；
MS002_IC_XPM_005 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 窗宽窗位复原 | 1.进入规划界面 | 1.点击窗宽窗位调整按钮，调节该表窗框窗位； 2.再次点击窗宽窗位调整按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，滑动条消失；
MS002_IC_XPM_006 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 对比度增强调节 | 1.进入规划界面 | 1.点击窗口右边对比度增强按钮； | 1.按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_IC_XPM_007 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 对比度复原 | 1.进入规划界面 | 1.点击对比度增强按钮，使得图像对比度增强； 2.再次点击该按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，图片对比度还原；
MS002_IC_XPM_008 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 小球隐藏与显示 | 1.进入规划界面 | 1.点击窗口右边去小球按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2.按钮取消高亮，小球还原；
MS002_IC_XPM_009 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 反色调节 | 1.进入规划界面 | 1.点击窗口反色按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XPM_010 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 连续点击3个调节按钮生效 | 1.进入规划界面 | 1.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 2.逐次点击以上按钮； | 1.可以选中所有图像处理按钮，所有按钮高亮显示； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_XPM_011 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 图像调节还原 | 1.进入规划界面 | 1.将图像窗宽窗位调整至极限； 2.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 3.点击窗口右侧还原按钮； | 1.； 2.； 3.所有按钮取消高亮显示，图像恢复原始窗宽窗位，清除所有对比度增强、去小球、反色的处理效果；
MS002_IC_XPM_012 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉列表显示 | 1.进入规划界面 | 1.查看螺钉列表显示； | 1.显示序号、螺钉名称、长度、直径、颜色、显示状态、锁定状态、样式、删除按钮；
MS002_IC_XPM_013 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 名称输入任意字符 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加“螺钉1” | 1.选择“螺钉1”，名称输入框中输入中文、英文、数字、空格、特殊字符； | 1.输入成功；
MS002_IC_XPM_014 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 名称修改为14个字 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加螺钉 | 1.选择螺钉，名称输入框中输入14个字； | 1.可以输入，修改成功；
MS002_IC_XPM_015 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 名称修改为15个字 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加螺钉 | 1.选择螺钉，名称输入框中输入15个字； | 1、第15个无法输入；
MS002_IC_XPM_016 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 长度下拉选择修改-每种选项都需要选择 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加螺钉 | 1.选择螺钉，点击长度下拉框5~200，每隔5mm一个间隔； 2.选择长度修改；每种都需要修改看结果； | 1.显示长度选项； 2.长度修改成功；
MS002_IC_XPM_017 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 直径下拉选择修改-（1，1.5，2.....10）需要更改 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加螺钉 | 1.选择螺钉，点击直径下拉框； 2.选择直径修改；每种都需要修改看结果； | 1.显示直径选项； 2.修改成功；
MS002_IC_XPM_018 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 颜色下拉选择修改-（赤橙黄绿青蓝紫）需要更改 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加螺钉，颜色为绿色 | 1.选择螺钉，点击颜色下拉框； 2.选择黄色修改；每种都需要修改看结果； | 1.显示颜色选项，预设（橙、橙红、红、黄、蓝、绿、青、青蓝、紫、紫红）10种颜色，默认选中绿色； 2.列表及图像上此螺钉颜色被修改为黄色；
MS002_IC_XPM_019 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 规划螺钉默认显示状态 | 1.进入规划界面 | 1.规划界面添加螺钉后，观察螺钉默认显示状态； | 1.螺钉默认显示状态；
MS002_IC_XPM_020 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉隐藏与显示 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.选中螺钉1，点击隐藏按钮 ； 2.再次点击显示按钮 ； | 1.按钮变为显示 ，图像中显示该螺钉通道； 2.图像中该螺钉隐藏；
MS002_IC_XPM_021 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉批量隐藏与显示 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.螺钉列表首栏点击隐藏按钮 ； 2.再次点击显示按钮 ； | 1.按钮变为显示 ，列表螺钉全部显示在图像中； 2.图像中螺钉全部隐藏；
MS002_IC_XPM_022 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 规划螺钉默认解锁状态 | 1.进入规划界面 | 1.规划螺钉后，观察螺钉默认状态； | 1.螺钉默认解锁，螺钉名称、长度、直径、颜色等可修改；
MS002_IC_XPM_023 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉锁定与解锁 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.选中螺钉螺钉2，点击解锁按钮 ； 2.再次点击锁定按钮 ； | 1.按钮变为锁定 ，图像中该螺钉通道锁定，螺钉名称、长度、直径、颜色等不可修改； 2.按钮变为解锁 ，螺钉解锁，螺钉名称、长度、直径、颜色等可修改；
MS002_IC_XPM_024 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉批量锁定与解锁 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.螺钉列表首栏点击解锁按钮 ； 2.再次点击锁定按钮 ； | 1.按钮变为锁定 ，列表螺钉全部锁定，螺钉名称、长度、直径、颜色等不可修改； 2.按钮变为解锁 ，螺钉全部解锁，螺钉名称、长度、直径、颜色等可修改；
MS002_IC_XPM_025 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 规划50根螺钉-查看螺钉列表显示 | 1.进入规划界面 | 1.规划50根螺钉； 2.查看螺钉列表显示； | 1.螺钉列表显示正确； 2.右侧显示滚动条；
MS002_IC_XPM_026 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 规划51根螺钉 | 1.进入规划界面 | 1.规划51根螺钉； | 1.第51根不可添加，提示“螺钉个数达到上限，可删除螺钉后再添加”；
MS002_IC_XPM_027 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 删除螺钉后再次添加螺钉 | 1.进入规划界面 | 1.规划50根螺钉； 2.选择螺钉删除后再次添加螺钉； | 1.； 2.螺钉添加成功；
MS002_IC_XPM_028 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 通过滚轮/滑块查看螺钉列表信息 | 1.进入规划界面 2.规划界面已添加50根螺钉 | 1.查看螺钉列表显示； 2.通过滚轮/滑块查看列表信息； | 1.螺钉列表出现滚动条； 2.可以查看列表所有螺钉信息；
MS002_IC_XPM_029 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 生成螺钉默认样式 | 1.进入规划界面 | 1.规划螺钉； 2.观察图像中螺钉默认样式； | 1.； 2.默认显示螺钉样式；
MS002_IC_XPM_030 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040302 | 螺钉样式切换 | 1.进入规划界面 | 1.规划螺钉； 2.点击样式切换按钮； 3.再次点击该按钮； | 1.； 2.按钮高亮显示，螺钉变为圆柱； 3.按钮取消高亮显示，圆柱变为螺钉；
MS002_IC_XPM_031 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 规划功能栏显示 | 1.进入规划界面，该界面暂未添加螺钉 | 1.查看界面规划功能栏显示； | 1.显示螺钉列表、“添加螺钉”按钮；
MS002_IC_XPM_032 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉添加 | 1.进入规划界面，该界面暂未添加螺钉 | 1.点击“添加螺钉”按钮； 2.调整3个面的螺钉到最佳位置； | 1.螺钉列表新增“螺钉_1”，并选中该数据，高亮显示； 2.螺钉位置与模型通道重合；
MS002_IC_XPM_033 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉名称修改 | 1.进入规划界面，已添加“螺钉1” | 1.单击“螺钉1”名称； 2.修改名称为“螺钉11”； | 1.名称变为可输入状态； 2.螺钉名称修改为“螺钉11”；
MS002_IC_XPM_034 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 查看螺钉默认直径 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1 | 1.查看螺钉默认直径； | 1.螺钉默认直径为6mm；
MS002_IC_XPM_035 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 下拉查看螺钉直径范围 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1 | 1.点击直径右侧下拉按钮，查看螺钉直径范围; | 1.范围为1mm至10mm，每0.5mm一个规格（1、1.5、2、、、9.5、10）;
MS002_IC_XPM_036 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 添加螺钉（添加时长度为11mm>5mm）-查看列表螺钉默认长度 | / | 1.进入规划界面，并添加螺钉1（添加时长度为11mm）2.查看列表螺钉默认长度； | 2.螺钉默认长度为10mm；
MS002_IC_XPM_037 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 添加螺钉（添加时长度为4mm<5mm）-查看列表螺钉默认长度 | / | 1.进入规划界面，并添加螺钉1（添加时长度为4mm） 2.查看列表螺钉默认长度； | 2.螺钉默认长度为5mm；
MS002_IC_XPM_038 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 下拉查看螺钉长度范围 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1 | 1.点击长度右侧下拉按钮，查看螺钉直径范围; | 1.范围为大于5mm，每5mm一个规格（5、10、15、20、、、、、195、200）;
MS002_IC_XPM_039 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 下拉选择修改螺钉直径 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉直径为1mm | 1.输入框修改螺钉1直径为2mm； 2.点击直径右侧下拉按钮，选择直径1.5mm; | 1.修改成功，直径显示为2mm； 2.修改成功，直径显示为1.5mm；
MS002_IC_XPM_040 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 下拉选择修改螺钉长度 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉长度为10mm | 1.点击长度右侧下拉按钮，选择长度15mm; | 1.修改成功，直径显示为15mm;
MS002_IC_XPM_041 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 鼠标调整螺钉位置及方向 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉直径为1mm | 1.在图像窗口中鼠标左键选中螺钉第一个控制点（尖端），移动； 2.在图像窗口中鼠标左键选中螺钉第二个控制点（不与尾端重合），移动； 3.观察螺钉位置和方向； | 1.； 2.； 3.成功修改螺钉位置和方向，螺钉长度不变；
MS002_IC_XPM_042 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉删除 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1.螺钉列表选中螺钉1，点击删除按钮； 2.不选中螺钉2，点击右侧删除按钮； | 1.成功删除螺钉1，列表及图像窗口无螺钉1信息； 2.成功删除螺钉2，列表及图像窗口无螺钉2信息；
MS002_IC_XPM_043 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉起点微调 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1.图像窗口选中螺钉1起点； 2.分别点击微调按钮“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”； | 1.； 2.螺钉起点分别上移、下移、左移、右移、前移、后移；
MS002_IC_XPM_044 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉终点微调 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1.图像窗口选中螺钉1终点； 2.分别点击微调按钮“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”； | 1.； 2.螺钉终点分别上移、下移、左移、右移、前移、后移；
MS002_IC_XPM_045 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040303 | 螺钉整体微调 | 1.进入规划界面，并添加螺钉1，螺钉2，螺钉3 | 1.图像窗口选中螺钉2整体； 2.分别点击微调按钮“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”； | 1.； 2.螺钉整体分别上移、下移、左移、右移、前移、后移；
MS002_IC_XPM_046 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040304 | 螺钉列表为空，点击返回 | 1.进入规划界面 | 1.未规划螺钉，点击返回； 2.再次进入规划界面，查看界面显示； | 1.数据保存，返回X光注册界面； 2.该界面无螺钉数据；
MS002_IC_XPM_047 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040304 | 螺钉列表不为空，点击返回 | 1.进入规划界面 | 1.添加螺钉1，螺钉2，螺钉3，点击返回； 2.再次进入规划界面，查看界面显示； | 1.数据保存，返回X光注册界面； 2.恢复螺钉数据和图像状态；
MS002_IC_XPM_048 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040304 | 螺钉列表为空，点击下一步 | 1.进入规划界面 | 1.未规划螺钉，点击下一步； | 1.页面不跳转，提示“请先规划螺钉”；
MS002_IC_XPM_049 | 04 二维手术模式 | 03 X片规划 | TR040304 | 螺钉列表不为空，点击下一步 | 1.进入规划界面 | 1.已规划螺钉点击下一步； | 1.页面跳转至定位导航界面；

## 04-04
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_PNM_001 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040401 | 定位界面进入测试 | 1.进入规划界面 | 1.规划螺钉，点击下一步； | 1.页面跳转至定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”并图片示意，有“确定”或“X”按钮；
MS002_IC_PNM_002 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040401 | 确认升降脚撑落地弹框关闭-点击确认 | 1.进入规划界面 | 1.点击下一步进入定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”； 2.点击“确定”； | 1.； 2.关闭弹框；
MS002_IC_PNM_003 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040401 | 确认升降脚撑落地弹框关闭-点击“X” | 1.进入规划界面 | 1.点击下一步进入定位界面，弹框提示“请确认升降脚撑已落地”； 2.基于步骤1，点击“X”按钮； | 1.； 2.关闭弹框；
MS002_IC_PNM_004 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040401 | 查看定位导航界面UI显示 | 1.进入定位界面，并确认脚撑 | 1.查看界面UI显示； | 1.主菜单栏左侧显示公司logo、产品名称、版本号；中间部分显示患者姓名、手术器械、配准模式；右侧显示“骨钻示踪器”、“套筒示踪器”“患者示踪器”、“探针示踪器”、“双目相机”、“机械臂”、“设备检测”、“音量调节”、“截图”、“关于”、“设置”和“关机”图标；导航栏左侧显示“上一步 X片规划 ”；中间部分显示“定位导航”；导航栏下方显示，分组列表，X光图像显示（对比度、去小球、窗宽窗位、反色、重置按钮）、螺钉列表（序号、名称、颜色、长度、直径、样式、显示隐藏按钮）；仿真和定位操作区（末端控制开关、仿真定位、上上升、下降、左旋、右旋）、精度显示区（螺钉名称、入点偏差、出点偏差）；工具（针尖偏差、出点偏差）、“评估”、“返回”、“完成”按钮；
MS002_IC_PNM_005 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040401 | 查看机械臂仿真弹框界面显示 | 1.进入定位界面，并确认脚撑 | 1.选择螺钉，点击“仿真”按钮； 2.查看界面UI显示； | 1.进入弹框界面； 2.显示机械臂姿态显示区域，角度滑动条（-180°-+180°），高度滑动条（70-200，默认100），“仿真”，“确认”、“关闭”按钮，并显示当前螺钉名称；
MS002_IC_PNM_006 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 显示窗口数量显示 | 1.手术模式为纯二维配准模式 2.进入定位导航界面 | 1.进入定位导航界面，观察界面显示窗口； | 1.并排显示3个窗口；
MS002_IC_PNM_007 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | X光图像显示 | 1.进入定位界面 | 1.观察界面图像显示； | 1.显示规划界面在显示窗口中的图像；
MS002_IC_PNM_008 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 窗宽窗位调节 | 1.进入定位界面 | 1.点击窗口右侧窗宽窗位调整按钮； 2.点击滑动条两个端点或滑条整体移动； | 1.按钮高亮显示，出现滑动条； 2.图像窗宽窗位改变；
MS002_IC_PNM_009 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 窗宽窗位复原 | 1.进入定位界面 | 1.点击窗宽窗位调整按钮，调节该表窗框窗位； 2.再次点击窗宽窗位调整按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，滑动条消失；
MS002_IC_PNM_010 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 对比度增强调节 | 1.进入定位界面 | 1.点击窗口右边对比度增强按钮； | 1.按钮高亮显示，图片对比度增强；
MS002_IC_PNM_011 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 对比度复原 | 1.进入定位界面 | 1.点击对比度增强按钮，使得图像对比度增强； 2.再次点击该按钮； | 1.； 2.按钮取消高亮，图片对比度还原；
MS002_IC_PNM_012 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 小球隐藏与显示 | 1.进入定位界面 | 1.点击窗口右边去小球按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像中的小球隐藏； 2.按钮取消高亮，小球还原；
MS002_IC_PNM_013 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 反色调节 | 1.进入定位界面 | 1.点击窗口反色按钮； 2.再次点击该按钮； | 1.按钮高亮显示，图像反色处理； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_PNM_014 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 连续点击3个调节按钮生效 | 1.进入定位界面 | 1.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 2.逐次点击以上按钮； | 1.可以选中所有图像处理按钮，所有按钮高亮显示； 2.按钮取消高亮，图像还原；
MS002_IC_PNM_015 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040402 | 图像调节还原 | 1.进入定位界面 | 1.将图像窗宽窗位调整至极限； 2.点击对比度增强、去小球、反色按钮； 3.点击窗口右侧还原按钮； | 1.； 2.； 3.所有按钮取消高亮显示，图像恢复原始窗宽窗位，清除所有对比度增强、去小球、反色的处理效果；
MS002_IC_PNM_016 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 进入定位界面默认选中第一个螺钉 | 1.进入定位界面 | 1.查看螺钉列表选中螺钉； | 1.默认选中第一个螺钉；
MS002_IC_PNM_017 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉名称修改 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.螺钉列表选中螺钉，修改螺钉名称； | 1.不可修改；
MS002_IC_PNM_018 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉直径修改 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.螺钉列表选中螺钉，修改螺钉直径； | 1.不可修改；
MS002_IC_PNM_019 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉颜色修改 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.螺钉列表选中螺钉，修改螺钉颜色； | 1.不可修改；
MS002_IC_PNM_020 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉长度修改 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.螺钉列表选中螺钉，修改螺钉长度； | 1.不可修改；
MS002_IC_PNM_021 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉默认显示状态 | 1.进入定位界面 2.定位界面螺钉列表有多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.查看螺钉默认状态； | 1.默认为显示状态；
MS002_IC_PNM_022 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉隐藏与显示 | 1.进入定位界面 2.定位界面螺钉列表有多个螺钉螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.选中螺钉1，点击隐藏按钮 ； 2.再次点击显示按钮 ； | 1.按钮变为显示，图像中显示该螺钉通道； 2.图像中该螺钉隐藏；
MS002_IC_PNM_023 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉默认样式 | 1.进入定位界面 2.定位界面螺钉列表有多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.查看螺钉默认样式； | 1.默认为螺钉样式；
MS002_IC_PNM_024 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉样式修改 | 1.进入定位界面 2.定位界面螺钉列表有多个螺钉，螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.当前螺钉样式为螺钉样式，点击螺钉样式修改按钮； | 1.切换为圆柱样式；
MS002_IC_PNM_025 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040403 | 螺钉位置修改 | 1.进入定位界面 2.定位界面螺钉列表有多个螺钉，螺钉为解锁状态，勾选显示某一螺钉 | 1.鼠标选中螺钉起点终点调整位置； | 1.不能修改螺钉位置；
MS002_IC_PNM_026 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 末端控制器默认状态显示 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.查看定位导航界面末端控制器默认状态； | 1.默认为开启状态；
MS002_IC_PNM_027 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 末端控制器状态切换 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.界面末端控制器状态为开启状态，点击开启/关闭按钮； 2.再次点击开启/关闭按钮； | 1.切换为关闭状态； 2.切换为开启状态；
MS002_IC_PNM_028 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 关闭末端控制器-选择螺钉-踩脚踏 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 2.末端控制器为关闭状态 | 1.选择螺钉1，踩下自动脚踏，观察响应； | 1.不进入仿真界面；
MS002_IC_PNM_029 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 螺钉选择语音播报 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.选择螺钉1，观察软件响应； | 1.语音播报螺钉名称“螺钉1”；
MS002_IC_PNM_030 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 关闭末端控制器-查看“仿真”、“定位”、“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮显示 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.关闭末端控制器，观察界面“仿真”、“定位”、“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮显示； | 1.“仿真”、“定位”、定位完成“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮点亮；
MS002_IC_PNM_031 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 关闭末端控制器-不选择螺钉-踩脚踏 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.关闭末端控制器，不选螺钉，踩下自动脚踏，观察响应； | 1.不进入仿真界面；
MS002_IC_PNM_032 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 关闭末端控制器-选择螺钉-点仿真 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.关闭末端控制器，选择螺钉1，点击“仿真”按钮，观察响应； | 1.弹框显示机械臂仿真界面，视图中显示运动路径和定位姿态；
MS002_IC_PNM_033 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启末端控制器-查看“仿真”、“定位”、“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮显示 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2 | 1.开启末端控制器，观察界面“仿真”、“定位”、“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮显示； | 1.“仿真”、“定位”、“↑”、“↓”、“左旋”、“右旋”按钮均置灰；
MS002_IC_PNM_034 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启末端控制器-选择螺钉-踩脚踏 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.开启末端控制器，用末端控制器的“↑”、“↓”按钮选择螺钉； 2.踩下自动脚踏，观察响应； | 1.可以选择； 2.弹框显示机械臂仿真界面，并自动进行仿真；
MS002_IC_PNM_035 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启末端控制器-不选择螺钉-踩脚踏 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.开启末端控制器，不选螺钉，踩下自动脚踏，观察响应； | 1.不进入仿真界面；
MS002_IC_PNM_036 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启关闭末端控制器-选择螺钉-点仿真 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.开启末端控制器，用末端控制器的“↑”、“↓”按钮选择螺钉，点击“仿真”按钮，观察响应； | 1.“仿真”按钮置灰，点击无反应；
MS002_IC_PNM_037 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启末端控制器-不选择螺钉-点仿真 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1、螺钉2、螺钉3 | 1.开启末端控制器，不选择螺钉，点击“仿真”按钮，观察响应； | 1.“仿真”按钮置灰，点击无反应；
MS002_IC_PNM_038 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 开启末端控制器-仿真过程中松脚踏 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息螺钉1 | 1.开启“末端控制器”； 2.螺钉列表选择螺钉1后，踩下自动脚踏自动进行仿真； 3.仿真过程中松脚踏； | 1.； 2.； 3.界面仿真停止；
MS002_IC_PNM_039 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 查看定位高度默认显示及调节范围 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面； 2.查看定位高度默认显示； 3.左右滑动调节，查看定位高度调节范围； | 1.； 2.默认显示100mm； 3.调节范围为70-200mm；
MS002_IC_PNM_040 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 查看定位角度默认显示及调节范围 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面； 2.查看定位角度默认显示； 3.左右滑动调节，查看定位角度调节范围； | 1.； 2.默认显示0°； 3.调节范围为-180°~180°；
MS002_IC_PNM_041 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 调节定位高度、角度后仿真 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面； 2.调节定位高度、角度，点击“仿真”； | 1.； 2.重新显示运动路径和定位姿态；
MS002_IC_PNM_042 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040404 | 确定仿真后点击“确认”按钮-关闭仿真弹框 | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 | 1.选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面； 2.调节定位高度、角度重新进行仿真； 3.确定仿真结果后，点击“确认”按钮； | 1.； 2.； 3.关闭机械臂仿真界面弹框；
MS002_IC_PNM_043 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 点住/松开定位按钮（关闭末端控制器） | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 2.关闭末端控制器，选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 | 1.仿真完成后点住“定位”按钮； 2.松开“定位”按钮； | 1.机械臂运动，运动过程中显示定位精度并将定位通道的位置用直线绘制到图像中； 2.机械臂停止运动；
MS002_IC_PNM_044 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 按键调整定位姿态和位置（关闭末端控制器） | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 2.关闭末端控制器，选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 | 1.仿真完成后点住“定位”按钮，完成定位（误差小于阈值）； 2.点击“↑”按钮； 3.点击“↓”按钮； 4.点击“左旋”按钮； 5.点击“右旋”按钮； | 1.； 2.机械臂上升； 3.机械臂下降； 4.机械臂左旋； 5.机械臂右旋；
MS002_IC_PNM_045 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 按键调整定位姿态和位置（开启末端控制器） | 按键调整定位姿态和位置-开启末端控制器 | 1.点击“↑”按钮； 2.点击“↓”按钮； 3.点击“左旋”按钮； 4.点击“右旋”按钮； 5.踩下自动脚踏，调节末端控制器上的“上升下降左旋右旋”按钮； | 1.“↑”按钮置灰，点击无反应； 2.“↓”按钮置灰，点击无反应； 3.“左旋”按钮置灰，点击无反应； 4.“右旋”按钮置灰，点击无反应； 5.机械臂沿定位器通道进行上、下、左、右运动
MS002_IC_PNM_046 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 点住/松开定位按钮（开启末端控制器） | 1.开启末端控制器 | 1.观察弹框界面“定位”按钮显示； 2.点住“定位”按钮，观察响应； | 1.“定位”按钮置灰显示； 2.点击按钮无响应；
MS002_IC_PNM_047 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 开启末端控制器进行定位-踩脚踏/松脚踏 | 1.开启末端控制器 | 1.使用末端控制器选择螺钉，踩下自动脚踏； 2.仿真完成后不松脚踏； 3.运动过程中松脚踏； 4.再次踩脚踏； | 1.自动进入仿真页面； 2.仿真界面自动关闭，机械臂执行运动，运动过程中显示定位精度并将定位通道的位置用直线绘制到图像中； 3.机械臂停止运动，显示定位精度； 4.机械臂不会运动，需要重新仿真定位；
MS002_IC_PNM_048 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 误差小于阈值-查看法兰灯光状态 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 2.系统设置中设置阈值为1 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏，机械臂自动运动到目标位置（当前误差小于阈值）； 2.观察运动过程法兰灯光状态； | 1.； 2.法兰灯光状态由蓝灯闪烁变为绿灯常亮；
MS002_IC_PNM_049 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 误差大于阈值-查看法兰灯光状态 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 2.系统设置中设置阈值为1 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏，机械臂自动运动到目标位置（当前误差大于阈值）； 2.观察运动过程法兰灯光状态； | 1.； 2.法兰灯光状态一直是蓝灯闪烁；
MS002_IC_PNM_050 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 设置先仿真再定位-仿真后点击定位 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 2.系统设置中设置阈值为1 | 1.在设置中设置“先仿真再定位”； 2.仿真完成后点击“定位”，观察软件响应； | 1.； 2.无异常提示；
MS002_IC_PNM_051 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 设置先仿真再定位-不仿真点击定位 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 2.系统设置中设置阈值为1 | 1.在设置中设置“先仿真再定位”； 2.不进行仿真，点击“定位”，观察软件响应； 3.点击“确认”或“X”按钮； | 1.； 2.提示“请先进行仿真，再进行定位操作。”，有“确认”、“X”按钮； 3.关闭弹框提示；
MS002_IC_PNM_052 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 设置跳过仿真直接定位-不仿真点击定位 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 2.系统设置中设置阈值为1 | 1.在设置中设置“跳过仿真直接定位”； 2.不进行仿真，点击“定位”，观察软件响应； | 1.； 2.无异常提示；
MS002_IC_PNM_053 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 同时识别患者示踪器和套筒示踪器-显示套筒前端/尾端精度 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 2.患者示踪器、套筒示踪器未被遮挡 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； | 1.机械臂运动运动过程中，精度显示区域显示套筒前端精度和套筒尾端精度；
MS002_IC_PNM_054 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 偏差小于阈值-查看套筒前端/尾端精度颜色显示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 2.患者示踪器、套筒示踪器未被遮挡 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.此时精度偏差小于阈值，查看套筒前端/尾端精度颜色显示； | 1.； 2.定位过程中用绿色显示；
MS002_IC_PNM_055 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 偏差大于阈值-查看套筒前端/尾端精度显示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 2.患者示踪器、套筒示踪器未被遮挡 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.此时精度偏差大于阈值，查看套筒前端/尾端精度颜色显示； | 1.； 2.定位过程中用黄色显示；
MS002_IC_PNM_056 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 患者示踪器被遮挡-查看套筒前端/尾端精度显示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 2.患者示踪器、套筒示踪器未被遮挡 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.遮挡患者示踪器，查看套筒前端/尾端精度颜色显示； | 1.； 2.定位过程中用黑色显示N/A；
MS002_IC_PNM_057 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 套筒示踪器被遮挡-查看套筒前端/尾端精度显示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入弹框定位界面 2.患者示踪器、套筒示踪器未被遮挡 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.遮挡套筒示踪器，查看套筒前端/尾端精度颜色显示； | 1.； 2.定位过程中用黑色显示N/A；
MS002_IC_PNM_058 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 精度大于阈值-踩脚踏-查看法兰灯光状态 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.机械臂运动至目标位置后，精度大于阈值； 3.点击"X"按钮； 4.再次踩脚踏； | 1.； 2.法兰灯光状态由绿色变为蓝色，弹框提示“精度不足，请再次定位”并有语音提示，有“X”按钮； 3.关闭弹框提示； 4.机械臂继续运动，直至精度小于阈值；
MS002_IC_PNM_059 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 精度小于阈值-踩脚踏-查看法兰灯光状态 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 | 1.仿真完成后点击“定位”，踩脚踏； 2.机械臂运动至目标位置后，精度小于阈值； 3.再次踩脚踏； | 1.； 2.法兰灯光状态由蓝色变为绿色； 3.机械臂不运动；
MS002_IC_PNM_060 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中患者示踪器被遮挡-查看并关闭提示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 | 1.仿真过后进行定位，精度不足； 2.此时遮挡患者示踪器； 3.踩脚踏，观察软件响应； 4.点击“确认”或“X”按钮； | 1.； 2.； 3.弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位”，有“确认”、"X"按钮，图像中的定位通道消失； 4.关闭弹框；
MS002_IC_PNM_061 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中定位器示踪器被遮挡-查看并关闭提示 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真”进入机械臂仿真界面 | 1.仿真过后进行定位，精度不足； 2.此时遮挡定位器示踪器； 3.踩脚踏，观察软件响应； 4.点击“确认”或“X”按钮； | 1.； 2.； 3.弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位”，有“确认”、"X"按钮图像中的定位通道消失； 4.关闭弹框；
MS002_IC_PNM_062 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中患者示踪器被遮挡-移除遮挡-踩脚踏 | 1.定位界面选择螺钉后进行仿真和定位 2.精度不足条件下，患者示踪器被遮挡，定位过程中弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位” | 1.移除遮挡，观察软件响应； 2.再次踩脚踏； | 1.弹框自动消失； 2.机械臂继续运动，图像中的定位通道出现；
MS002_IC_PNM_063 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中定位器示踪器被遮挡-移除遮挡-踩脚踏 | 1.定位界面选择螺钉后进行仿真和定位 2.精度不足条件下，定位器示踪器被遮挡，定位过程中弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位” | 1.移除遮挡，观察软件响应； 2.再次踩脚踏； | 1.弹框自动消失； 2.机械臂继续运动，图像中的定位通道出现；
MS002_IC_PNM_064 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中机械臂故障-点解除故障-踩脚踏 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真” | 1.仿真后进行定位，定位过程中机械臂故障，观察软件响应； 2.点击“故障解除”按钮； 3.踩脚踏； | 1.弹框提示故障信息，有“故障解除”按钮； 2.故障解除； 3.机械臂继续运动至精度达标位置；
MS002_IC_PNM_065 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位结束后机械臂故障-点解除故障-踩脚踏 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真” | 1.仿真后进行定位，定位结束后机械臂故障，观察软件响应； 2.点击“故障解除”按钮； 3.踩脚踏； | 1.弹框提示故障信息，有“故障解除”按钮； 2.故障解除； 3.机械臂继续运动至精度达标位置；
MS002_IC_PNM_066 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 定位过程中掉电-重启机械臂 | 1.定位界面选择螺钉后点击“仿真” | 1.仿真后进行定位，定位过程中机械臂掉电并与主机断开连接； 2.点击进入机械臂控制界面，点击重启按钮； 3.再点击连接按钮，再次踩脚踏； | 1.； 2.机械臂重新启动； 3.机械臂不会运动，需要重新仿真再定位；
MS002_IC_PNM_067 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040405 | 末端控制器权限开关状态切换 | 1.进入定位界面 | 1.观察末端控制器权限开关默认状态； 2.点击权限开关； | 1.默认为开启状态； 2.更新为关闭状态；
MS002_IC_PNM_068 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 骨钻示踪器未进行标定-未被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.未进行骨钻标定，骨钻示踪器未被遮挡，观察软件响应； 2.基于步骤1，点击“取消”； 3.基于步骤1，点击“关闭”按钮； 4.基于步骤1，点击“确定”按钮； | 1.弹出提示“是否立刻对骨钻进行标定”，有“确定”、“取消”、“关闭”按钮； 2.关闭弹框提示； 3.关闭弹框提示； 4.进入骨钻标定界面；
MS002_IC_PNM_069 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 骨钻示踪器已完成标定-未被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.已完成骨钻标定，骨钻示踪器未被遮挡，观察二维图像显示； | 1.二维图像中显示相关工具；
MS002_IC_PNM_070 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 探针示踪器未完成标定-未被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.未进行探针标定，探针示踪器未被遮挡，观察二维图像显示； | 1.二维图像中显示相关工具；
MS002_IC_PNM_071 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 探针示踪器已完成标定-未被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.已完成探针标定，探针示踪器未被遮挡，观察二维图像显示； | 1.二维图像中显示相关工具；
MS002_IC_PNM_072 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 患者示踪器未被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.患者示踪器未被遮挡，观察二维图像显示； | 1.二维图像中显示相关工具；
MS002_IC_PNM_073 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 骨钻示踪器被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.骨钻示踪器被遮挡时间小于10s，观察二维图像显示； 2.骨钻示踪器被遮挡时间大于10s，观察二维图像显示； | 1-2.图像中的工具消失，骨钻示踪器图标置灰，无提示；
MS002_IC_PNM_074 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 探针示踪器被遮挡-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.探针示踪器被遮挡时间小于10s，观察二维图像显示； 2.探针示踪器被遮挡时间大于10s，观察二维图像显示； | 1-2.图像中的工具消失，探针示踪器图标置灰，无提示；
MS002_IC_PNM_075 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 患者示踪器被遮挡时间小于10s-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.患者示踪器被遮挡时间小于10s，观察显示； | 1.提示患者示踪器被遮挡；
MS002_IC_PNM_076 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 患者示踪器被遮挡时间大于10s-查看导航显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.患者示踪器被遮挡时间大于10s，观察二维图像显示； 2.点击“关闭”按钮； 3.基于步骤1，移除遮挡后，观察二维图像显示； | 1.弹框提示“患者示踪器被遮挡，请调整相机位置”，有“关闭”按钮； 2.关闭弹框； 3.弹框自动关闭；
MS002_IC_PNM_077 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 同时识别工具示踪器和患者示踪器-查看工具尖端精度和尾端精度显示 | 1.已选择螺钉进行定位 | 1.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡，查看工具导航精度显示； 2.只遮挡探针示踪器，查看工具导航精度显示； 3.只遮挡骨钻示踪器，查看工具导航精度显示； | 1-2.显示骨钻尖端精度和尾端精度； 3.显示探针尖端精度和尾端精度；
MS002_IC_PNM_078 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 偏差小于阈值-查看工具尖端精度和尾端精度显示 | 1.已选择螺钉进行定位 2.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡 | 1.当骨钻尖端精度和尾端精度偏差小于阈值； 2.查看精度显示区骨钻尖端精度和尾端精度显示； 3.遮挡骨钻示踪器，此时探针尖端精度和尾端精度偏差小于阈值； 4.查看探针尖端精度和尾端精度显示； | 2.用绿色显示； 4.用绿色显示；
MS002_IC_PNM_079 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 偏差大于阈值-查看工具尖端精度和尾端精度显示 | 1.已选择螺钉进行定位 2.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡 | 1.当骨钻尖端精度和尾端精度偏差大于阈值； 2.查看精度显示区骨钻尖端精度和尾端精度显示； 3.遮挡骨钻示踪器，此时探针尖端精度和尾端精度偏差小于阈值； 4.查看探针尖端精度和尾端精度显示； | 2.用黄色显示； 4.用黄色显示；
MS002_IC_PNM_080 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 患者示踪器被遮挡-查看工具尖端精度和尾端精度显示 | 1.已选择螺钉进行定位 2.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡 | 1.遮挡患者示踪器； 2.查看精度显示区工具尖端精度和尾端精度显示； | 1.用黑色显示N/A；
MS002_IC_PNM_081 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 工具示踪器被遮挡-查看工具尖端精度和尾端精度显示 | 1.已选择螺钉进行定位 2.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡 | 1.遮挡骨钻示踪器、患者示踪器； 2.查看精度显示区工具尖端精度和尾端精度显示； | 1.用黑色显示N/A；
MS002_IC_PNM_082 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040406 | 验证每次支持1个工具导航（骨钻/探针） | 1.进入定位界面，螺钉列表有螺钉信息 2.骨钻示踪器、探针示踪器和患者示踪器未被遮挡 | 1.基于前置，观察二维图像、工具图标及精度显示； 2.只遮挡探针示踪器，观察二维图像、工具图标及精度显示； 3.只遮挡骨钻示踪器，观察二维图像、工具图标及精度显示； | 1.图像中只绘制骨钻，主菜单栏骨钻示踪器、探针示踪器图标高亮显示，精度只显示骨钻精度； 2.图像中只绘制骨钻，主菜单栏骨钻示踪器图标高亮、探针示踪器图标置灰，精度只显示骨钻精度； 3.图像中只绘制探针，主菜单栏骨钻示踪器图标置灰、探针示踪器图标高亮，精度只显示探针精度；
MS002_IC_PNM_083 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击评估 | 1.进入定位界面 | 1.点击评估按钮； | 1.进入评估界面；
MS002_IC_PNM_084 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击返回 | 1.已进行定位操作 | 1.点击返回； | 1.返回X片规划界面；
MS002_IC_PNM_085 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击完成 | 1.已进行定位操作 | 1.点击完成； | 1.弹框提示“结束手术还是返回X片注册”，有“结束手术”和“返回X片注册”按钮，右上角有“关闭”按钮；
MS002_IC_PNM_086 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击完成-点返回X片注册 | 1.进入定位界面，已进行定位操作 | 1.点击完成； 2.点击返回X片注册； | 1.； 2.跳转到X光注册界面，图像分组加一，显示窗口无图像，候选区无图像；
MS002_IC_PNM_087 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击完成-点结束手术 | 1.进入定位界面，已进行定位操作 | 1.点击完成； 2.点击结束手术； | 1.； 2.跳转到患者管理界面；
MS002_IC_PNM_088 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击完成-点关闭 | 1.进入定位界面，已进行定位操作 | 1.点击完成； 2.点击“关闭”按钮； | 1.； 2.弹框关闭，停留在定位界面；
MS002_IC_PNM_089 | 04 二维手术模式 | 04 定位导航 | TR040407 | 点击除弹框以外的界面 | 1.进入定位界面，已进行定位操作 | 1.点击完成； 2.点击弹框以外地方； | 1.； 2.点击无响应；

## 04-05
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_EVM_001 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040501 | 查看评估界面显示 | 1.进入评估界面 | 1.查看界面UI显示； | 1.界面显示规划图像显示（默认第一张，对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮），术中术后X片显示区（对比度、去小球、反色、窗宽窗位、重置按钮）；螺钉：显示隐藏按钮，默认显示，钉帽：钉帽显示隐藏按钮；当前X光所在数/X光总数，上下翻阅按钮；术后X片当前X光所在数/X片总数，上下翻阅按钮；×按钮；
MS002_IC_EVM_002 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040502 | 查看规划图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.查看规划图像显示窗口； | 1.显示第一张X光图像（显示序号1），图像上显示已规划的3根螺钉，同时显示两个翻页键；
MS002_IC_EVM_003 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040502 | 连续点击翻页键 | 1.规划模块有3张X光图像（序号1、2、3）、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.规划图像显示窗口默认显示第一张X光图像，点击向下翻页键； 2.连续点击向下翻页键； 3.连续点击向上翻页键； | 1.显示第2张图像； 2.图片循环顺序翻页（3、1、2、3、、、）； 3.图片循环倒序翻页；
MS002_IC_EVM_004 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 不接收X光图像-查看对比图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.不发送新的X光图像，查看对比图像显示窗口； | 1.窗口显示为空，同时显示两个翻页键；
MS002_IC_EVM_005 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 接收1张X光图像-查看对比图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.发送1张最新X光图像，查看对比图像显示窗口； | 1.显示1张X光图像（显示序号1），同时显示两个翻页键；
MS002_IC_EVM_006 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 接收3张X光图像-查看对比图像显示窗口显示 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.发送3张最新X光图像，查看对比图像显示窗口； | 1.显示最近发送的X光图像（显示序号3），同时显示两个翻页键；
MS002_IC_EVM_007 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 接收1张X光图像-点击翻页键 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.发送1张最新X光图像，对比图像显示窗口显示该X光图像，点击向下翻页键； 2.连续点击向上翻页键； 3.连续点击向下翻页键； | 1-3.点击无响应，图像不变；
MS002_IC_EVM_008 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 接收3张X光图像-点击翻页键 | 1.规划模块有3张X光图像、并规划3根螺钉 2.进入评估界面，螺钉默认显示 | 1.发送3张最新X光图像，对比图像显示窗口显示第3张X光图像，点击向下翻页键； 2.连续点击向下翻页键； 3.连续点击向上翻页键； | 1.点击后显示第一张图像（显示序号1）； 2.图片循环顺序翻页（2、3、1、、、）； 3.图片循环倒序翻页；
MS002_IC_EVM_009 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 磁盘空间充足-接收图像 | 1.当前磁盘空间充足 | 1.对比图象窗口连续接收图像，观察图像接收情况； | 1.磁盘空间充足情况下接收图片数量无上限；
MS002_IC_EVM_010 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040503 | 磁盘空间不足-接收图像 | 当前磁盘空间不足，大约1k以内 | 1.对比图象窗口连续接收图像，观察图像接收情况； | 1.磁盘不足情况下接收图片会有异常提示；
MS002_IC_EVM_011 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040504 | 螺钉默认状态显示 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 | 1.查看规划图像中是否显示螺钉； | 1.默认显示全部规划螺钉；
MS002_IC_EVM_012 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040504 | 螺钉隐藏与显示 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 | 1.选中螺钉点击隐藏按钮 ； 2.点击螺钉显示按钮 ； | 1.规划图像中螺钉全部隐藏； 2.规划图像中螺钉全部显示；
MS002_IC_EVM_013 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040504 | 螺钉样式切换 | 1.已规划部分螺钉，进入评估界面 | 1.查看规划图像中默认螺钉样式； 2.点击样式切换按钮； | 1.样式为螺钉； 2.样式变为圆柱；
MS002_IC_EVM_014 | 04 二维手术模式 | 05 评估 | TR040505 | 点击关闭按钮-再次进入评估界面 | 1.进入评估界面 | 1.点击关闭按钮“X”； 2.定位导航界面点击“评估”，进入评估界面； 3.查看是否恢复之前图像信息； | 1.返回定位导航界面； 2.； 3.恢复之前图像信息；

## 05
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_MC_001 | 05 机械臂控制 | / | TR050101 | 机械臂控制界面UI显示 | / | 1.主菜单栏点击“机械臂”图标； 2.查看界面UI显示； | 1.进入机械臂控制界面； 2.显示机械臂姿态渲染界面，姿态控制(显示6个当前关节角数据、6个当前姿态数据)，运动控制（有“自由拖动”、“收纳位”、“左展开位”、“右展开位”按钮），状态控制（有“连接”、“断开”、“重启”、“解除停机”、“关机”按钮），“保存当前姿态”按钮、“关闭”按钮、姿态保存下拉框、“执行”按钮，状态提示框；
MS002_IC_MC_002 | 05 机械臂控制 | / | TR050102 | 查看机械臂姿态渲染界面当前姿态 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.查看机械臂姿态渲染界面机械臂姿态显示； | 1.界面显示机械臂姿态与实际机械臂姿态一致；
MS002_IC_MC_003 | 05 机械臂控制 | / | TR050103 | 查看机械臂速度默认值 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.查看配置文件中机械臂速度值； | 1.机械臂速度默认为50%；
MS002_IC_MC_004 | 05 机械臂控制 | / | TR050103 | 机械臂速度调节及生效 | 1.进入机械臂控制界面，机械臂速度默认为50% | 1.点住+、-按钮使机械臂运动，视频记录机械臂运动过程； 2.配置文件中修改速度为30%并重新导入； 3.重启软件进入机械臂控制界面，点住+、-按钮，视频记录机械臂运动过程； 4.观察机械臂速度是否较之前降低； | 1.； 2.； 3.； 4.机械臂速度减小；
MS002_IC_MC_005 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 查看收纳位机械臂姿态显示 | 1.机械臂控制界面，机械臂已运动至收纳位 | 1.查看当前关节角数据； 2.查看当前姿态数据； | 1.显示机械臂当前位置的6个关节角数据，每个数据均有“+”、“-”按钮； 2.显示机械臂当前位置的6个姿态数据，每个数据均有“+”、“-”按钮；
MS002_IC_MC_006 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 查看左展开位机械臂姿态显示 | 1.机械臂控制界面，机械臂已运动至左展开位 | 1.查看当前关节角数据； 2.查看当前姿态数据； | 1.显示机械臂当前位置的6个关节角数据，每个数据均有“+”、“-”按钮； 2.显示机械臂当前位置的6个姿态数据，每个数据均有“+”、“-”按钮；
MS002_IC_MC_007 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 查看右展开位机械臂姿态显示 | 1.机械臂控制界面，当前机械臂已运动至右展开位 | 1.查看当前关节角数据； 2.查看当前姿态数据； | 1.显示机械臂当前位置的6个关节角数据，每个数据均有“+”、“-”按钮； 2.显示机械臂当前位置的6个姿态数据，每个数据均有“+”、“-”按钮；
MS002_IC_MC_008 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 显示框修改关节角数据 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.点击关节角显示框，修改关节角数据； | 1.不可修改；
MS002_IC_MC_009 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 关节角+、-按钮调节 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住第一个关节角数据的“+”按钮； 2.松开左键； 3.鼠标左键点住第一个关节角数据的“-”按钮； 4.松开左键； 5.依次点住剩余5个关节角“+”、“-”按钮； 6.依次松开左键； | 1.关节角数据变化，机械臂运动； 2.机械臂停止运动； 3.关节角数据变化，机械臂运动； 4.机械臂停止运动； 5.关节角数据变化，机械臂运动； 6.机械臂停止运动；
MS002_IC_MC_010 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 显示框修改姿态数据 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.点击姿态数据显示框，修改姿态数据； | 1.不可修改；
MS002_IC_MC_011 | 05 机械臂控制 | / | TR050104 | 姿态+、-按钮调节 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住第一个姿态数据的“+”按钮； 2.松开左键； 3.鼠标左键点住第一个姿态数据的“-”按钮； 4.松开左键； 5.依次点住剩余5个姿态“+”、“-”按钮； 6.依次松开左键； | 1.姿态数据变化，机械臂运动； 2.机械臂停止运动； 3.姿态数据变化，机械臂运动； 4.机械臂停止运动； 5.姿态数据变化，机械臂运动； 6.机械臂停止运动；
MS002_IC_MC_012 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左键点住收纳位-不松开 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“收纳位”按钮，不松开； | 1.“收纳位”按钮高亮显示，机械臂运动至收纳位；
MS002_IC_MC_013 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左键点住收纳位-运动过程中松开左键 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“收纳位”按钮； 2.运动过程中松开左键； 3.再次点住“收纳位”按钮； | 1.机械臂运动； 2.按钮取消高亮显示，机械臂暂停运行； 3.机械臂继续运动至收纳位；
MS002_IC_MC_014 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-鼠标点住左展开位-不松开 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“左展开位”按钮，不松开； | 1.“左展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至左展开位；
MS002_IC_MC_015 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左键点住左展开位-运动过程中松开左键 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“左展开位”按钮； 2.运动过程中松开左键； 3.再次点住“左展开位”按钮； | 1.机械臂运动； 2.按钮取消高亮显示，机械臂暂停运行； 3.机械臂继续运动至左展开位；
MS002_IC_MC_016 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左键点住右展开位-不松开 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“右展开位”按钮，不松开； | 1.“右展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至右展开位；
MS002_IC_MC_017 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-左键点住右展开位-运动过程中松开左键 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“右展开位”按钮； 2.运动过程中松开左键； 3.再次点住“右展开位”按钮； | 1.机械臂运动； 2.按钮取消高亮显示，机械臂暂停运行； 3.机械臂继续运动至右展开位；
MS002_IC_MC_018 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂运动控制-自由拖动 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.鼠标左键点住“自由拖动”按钮，不松开； 2.手动拖动机械臂； 3.松开左键； 4.再次手动拖动机械臂； | 1.“自由拖动”按钮高亮显示； 2.可手动拖动机械臂； 3.按钮取消高亮显示； 4.不可拖动；
MS002_IC_MC_019 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂姿态控制-选择预留姿态-点执行按钮 | 1.进入机械臂控制界面 2.已预先保存了多个机械臂姿态“姿态1”、“姿态2”、“姿态3” | 1.下拉选择“姿态1”，鼠标左键点住“执行”按钮，不松开； 2.松开左键； | 1.“执行”按钮高亮显示，机械臂运动； 2.按钮取消高亮显示，机械臂停止运动；
MS002_IC_MC_020 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂姿态控制-选择预留姿态-点收纳位按钮 | 1.进入机械臂控制界面 2.已预先保存了多个机械臂姿态“姿态1”、“姿态2”、“姿态3” | 1.下拉选择“姿态2”，鼠标左键点住“收纳位”按钮，不松开； | 1.“收纳位”按钮高亮显示，机械臂运动至收纳位状态；
MS002_IC_MC_021 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂姿态控制-选择预留姿态-点左展开位按钮 | 1.进入机械臂控制界面 2.已预先保存了多个机械臂姿态“姿态1”、“姿态2”、“姿态3” | 1.下拉选择“姿态3”，鼠标左键点住“左展开位”按钮，不松开； | 1.“左展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至左展开位状态；
MS002_IC_MC_022 | 05 机械臂控制 | / | TR050105 | 机械臂姿态控制-选择预留姿态-点右展开位按钮 | 1.进入机械臂控制界面 2.已预先保存了多个机械臂姿态“姿态1”、“姿态2”、“姿态3” | 1.下拉选择“姿态3”，鼠标左键点住“右展开位”按钮，不松开； | 1.“右展开位”按钮高亮显示，机械臂运动至右展开位状态；
MS002_IC_MC_023 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-连接 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂断开状态 | 1.点击“连接”按钮； 2.鼠标左键点住“收纳位”按钮，观察机械臂状态； | 1.机械臂连接成功； 2.机械臂运动至收纳位；
MS002_IC_MC_024 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-断开 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂连接状态 | 1.点击“断开”按钮； 2.鼠标左键点住“左展开位”按钮，观察机械臂状态； | 1.机械臂断开连接； 2.机械臂不运动；
MS002_IC_MC_025 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-点击重启 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂连接状态 | 1.点击“重启”按钮； | 1.弹出“是否确认重启”提示，有“确认”、“取消”按钮；
MS002_IC_MC_026 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂非保护非急停状态-机械臂重启确认 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂连接状态 | 1.点击“重启”按钮； 2.点击“确认”； | 1.； 2.关闭提示，机械臂重启成功；
MS002_IC_MC_027 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂重启取消 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂连接状态 | 1.点击“重启”按钮； 2.点击“取消”； | 1.； 2.关闭提示，机械臂未重启；
MS002_IC_MC_028 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-解除停机 | 1.进入机械臂控制界面 2.当前机械臂运行异常停止 | 1.点击“解除停机”按钮； 2.进入定位界面，选择螺钉踩脚踏进行定位，观察机械臂状态； | 1.机械臂恢复正常运行； 2.机械臂运行至目标位置；
MS002_IC_MC_029 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂状态控制-点击关机 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.点击“关机”按钮； | 1.弹出“是否确认关闭机械臂”提示，有“确认”、“取消”按钮；
MS002_IC_MC_030 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂关机确认 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.点击“关机”按钮； 2.点击“确认”； 3.鼠标左键点住“收纳位”按钮； | 1.； 2.关闭提示，机械臂关机； 3.机械臂不运动；
MS002_IC_MC_031 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂关机取消 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.点击“关机”按钮； 2.点击“取消”； 3.鼠标左键点住“收纳位”按钮； | 1.； 2.关闭提示，机械臂未关机； 3.机械臂运动至收纳位；
MS002_IC_MC_032 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂保护状态-机械臂重启确认 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.使机械臂进入保护状态，点击“重启”按钮； 2.点击“确认”； | 2.关闭提示，机械臂不重启；
MS002_IC_MC_033 | 05 机械臂控制 | / | TR050106 | 机械臂急停状态-机械臂重启确认 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.按急停，使机械臂进入急停状态，点击“重启”按钮； 2.点击“确认”； | 2.关闭提示，机械臂不重启；
MS002_IC_MC_034 | 05 机械臂控制 | / | TR050107 | 姿态保存验证 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.未进行姿态保存，自由拖动状态下拖动机械臂至某一位置； 2.点击“保存当前姿态”按钮； 3.点击下拉菜单，查看是否保存； 4.自由拖动状态下拖动机械臂至另一位置，点击“保存当前姿态”按钮，点击下拉菜单； 5.再次点击“保存当前姿态”按钮，点击下拉菜单； | 1.； 2.； 3.保存成功，默认名称“姿态1”； 4.显示新增保存“姿态2”； 5.显示新增保存“姿态3”，显示在下拉菜单最底部；
MS002_IC_MC_035 | 05 机械臂控制 | / | TR050107 | 重命名姿态名称 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.已保存“姿态1”、“姿态2”，点击下拉菜单； 2.选中“姿态2”，鼠标右键点击“姿态2”； 3.右键点击“重命名”按钮，修改“姿态2”名称为“姿态222”； 4.修改完成后，再次点击下拉菜单，查看是否修改成功； | 1.； 2.弹出“重命名”按钮； 3.； 4.下拉菜单显示“姿态1”、“姿态222”；
MS002_IC_MC_036 | 05 机械臂控制 | / | TR050107 | 姿态名称输入任意字符 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.已保存“姿态1”、“姿态2”，点击下拉菜单； 2.选中“姿态2”，修改名称输入“姿态Ab12~！ @”、“ ”（空格）； | 1.； 2.可输入"姿态Ab12"，不可输入“~！@”“空格”等特殊字符；
MS002_IC_MC_037 | 05 机械臂控制 | / | TR050107 | 姿态名称输入20个中文数字字符 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.已保存“姿态1”、“姿态2”，点击下拉菜单； 2.选中“姿态1”，修改名称输入20个中文加数字； | 1.； 2.可以输入；
MS002_IC_MC_038 | 05 机械臂控制 | / | TR050107 | 姿态名称输入21个中文数字字符 | 1.进入机械臂控制界面 | 1.已保存“姿态1”、“姿态2”，点击下拉菜单； 2.选中“姿态1”，修改名称输入21个中文加数字； | 1.； 2.第21个不能输入；
MS002_IC_MC_039 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 仅台车通电-机械臂未运动-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂未上电； | 1、机械臂台车通电； 2、直接按台车升； 3、按台车降； | 1、台车可升降；
MS002_IC_MC_040 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 台车通电，机械臂上电-机械臂未运动-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、机械臂台车通电； 2、机械臂上电； 3、按台车升，按台车降； | 1、台车可升降；
MS002_IC_MC_041 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂-姿态控制-点+-按钮-运动中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击姿态控制+-按钮； 3、机械臂运动中，按台车升； | 1、台车不能进行上升；
MS002_IC_MC_042 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂-姿态控制-点+-按钮-运动中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击姿态控制+-按钮； 3、机械臂运动中，按台车降； | 1、台车不能进行下降；
MS002_IC_MC_043 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂-关节角控制-点+-按钮-运动中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击关节角控制+-按钮； 3、机械臂运动中，按台车升； | 1、台车不能进行上升；
MS002_IC_MC_044 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂-关节角控制-点+-按钮-运动中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击关节角控制+-按钮； 3、机械臂运动中，按台车降； | 1、台车不能进行下降；
MS002_IC_MC_045 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂自由拖动中-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点自由拖动； 3、机械臂拖动中； 4、按台车升，按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_046 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂收纳位运动中-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击机械臂收纳； 3、机械臂收纳中； 4、按台车升，按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_047 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂左伸展位运动中-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击左伸展； 3、机械臂伸展中； 4、按台车升，按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_048 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂右伸展位运动中-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、点击右伸展； 3、机械臂伸展中； 4、按台车升，按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_049 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 自定义保存位置-运动中-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、将机械臂拖动到位置1，点击保存位置； 3、将机械臂拖动到位置2，点击执行，机械臂运动到位置1的过程中； 4、按台车升，按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_050 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 断开机械臂-连接机械臂-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、机械臂运动中，点击断开，点击连接； 3、按台车升、台车降； | 1、台车会进行上升下降；
MS002_IC_MC_051 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 重启机械臂-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、机械臂运动中，点击重启； 3、按台车升、台车降； | 1、台车会进行上升下降；
MS002_IC_MC_052 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 机械臂关机-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、进入机械臂控制页面； | 1、进入机械臂控制页面； 2、机械臂运动中，点击关机； 3、按台车升、台车降； | 1、机械臂关机，电源指示灯灭，可以台车会升降；
MS002_IC_MC_053 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册页面-点自动水平-运动中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板，进入X光注册页面； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，点击自动水平； 3、机械臂末端水平运动中； 4、按台车升； | 1、台车不会上升；
MS002_IC_MC_054 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册页面-点自动水平-运动中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板，进入X光注册页面； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，点击自动水平； 3、机械臂末端水平运动中； 4、按台车降； | 1、台车不会下降；
MS002_IC_MC_055 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册弹框页面-点自动水平-运动中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板； 4、已发送图片注册； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，发送X光片，点击自动水平； 3、机械臂末端水平运动中； 4、按台车升； | 1、台车不会上升；
MS002_IC_MC_056 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册弹框页面-点自动水平-运动中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板； 4、已发送图片注册； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，发送X光片，点击自动水平； 3、机械臂末端水平运动中； 4、按台车降； | 1、台车不会下降；
MS002_IC_MC_057 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册弹框页面-点自动居中-运动中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板； 4、已发送图片注册； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，发送X光片，点击自动居中； 3、机械臂自动居中到影像中键位置过程中； 4、按台车升； | 1、台车不会上升；
MS002_IC_MC_058 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | X光注册弹框页面-点自动居中-运动中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； 3、选择机械臂配准板； 4、已发送图片注册； | 1、选择机械臂配准板； 2、进入X光注册页面，发送X光片，点击自动居中； 3、机械臂自动居中到影像中键位置过程中； 4、按台车降； | 1、台车不会下降；
MS002_IC_MC_059 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关关闭-定位中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关关闭； 2、仿真后发送定位，机械臂定位中，按台车升； | 1、台车不会上升；
MS002_IC_MC_060 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关关闭-定位中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关关闭； 2、仿真后发送定位，机械臂定位中，按台车降； | 1、台车不会下降；
MS002_IC_MC_061 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关打开-定位中-按台车升 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关打开； 2、仿真后发送定位，机械臂定位中，按台车升； | 1、台车不会上升；
MS002_IC_MC_062 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关打开-定位中-按台车降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关打开； 2、仿真后发送定位，机械臂定位中，按台车降； | 1、台车不会下降；
MS002_IC_MC_063 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 定位中-精度大于阈值-继续定位-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、机械臂定位中； 2、精度大于阈值，继续踩脚踏定位； 3、按台车升、按台车降； | 1、台车不会上升下降；
MS002_IC_MC_064 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关关闭-定位中-松脚踏-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关关闭，定位中； 2、松脚踏，按台车升降； | 1、机械臂停止定位后，按台车升降就可以升降；
MS002_IC_MC_065 | 05 机械臂控制 | / | TR141301 | 末端开关打开-定位中-松脚踏-按台车升降 | 1、台车已通电； 2、机械臂完全上电； | 1、末端开关打开，定位中； 2、松脚踏，按台车升降； | 1、机械臂停止定位后，按台车升降就可以升降；

## 06
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_SD_001 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060101 | 查看C臂机连接状态 | 1.C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1.查看C臂机连接状态指示灯； 2.断开C臂机连接，查看指示灯； | 1.显示绿色； 2.显示灰色；
MS002_IC_SD_002 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060102 | 查看机械臂控制箱连接状态 | 1.C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1.查看机械臂控制箱连接状态指示灯； 2.断开机械臂控制箱连接，查看指示灯； | 1.显示绿色； 2.显示灰色；
MS002_IC_SD_003 | 06 状态显示模块 | 01 设备连接状态 | TR060103 | 查看双目相机连接状态 | 1.C臂机、机械臂控制箱、双目相机均正常连接 | 1.查看双目相机连接状态指示灯； 2.断开双目相机连接，查看指示灯； | 1.显示绿色； 2.显示灰色；
MS002_IC_SD_004 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-机械臂配准板示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选机械臂配准板） 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏机械臂配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡机械臂配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.定位导航界面不显示机械臂配准板示踪器，其他界面显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_005 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-患者示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏患者示踪器连接状态显示； 2.遮挡患者示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_006 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-探针示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏探针示踪器连接状态显示； 2.遮挡探针示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_007 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-C臂机配准板示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选C臂机配准板） 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏C臂机配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡C臂机配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.定位导航界面不显示C臂机配准板示踪器，其他界面显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_008 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-套筒示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏套筒示踪器连接状态显示； 2.遮挡套筒示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.只有定位导航界面显示套筒示踪器，显示绿色，其他界面不显示； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_009 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-骨钻示踪器（二维三维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看椎体分区、术前规划、术前准备、X片处理、方案确认、图像配准、定位导航界面状态显示栏骨钻示踪器连接状态显示； 2.遮挡骨钻示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.只有定位导航界面显示骨钻示踪器，显示绿色，其他界面不显示； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_010 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-C臂机配准板示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选C臂机配准板） 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏C臂机配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡C臂机配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.定位导航界面不显示C臂机配准板示踪器，其他界面显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_011 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-探针示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏探针示踪器连接状态显示； 2.遮挡探针示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_012 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-患者示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏患者示踪器连接状态显示； 2.遮挡患者示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_013 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-机械臂配准板示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选机械臂配准板） 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏机械臂配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡机械臂配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.定位导航界面不显示机械臂配准板示踪器，其他界面显示绿色； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_014 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-套筒示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏套筒示踪器连接状态显示； 2.遮挡套筒示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.只有定位导航界面显示套筒示踪器，显示绿色，其他界面不显示； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_015 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 示踪器识别-骨钻示踪器（纯二维） | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看X片处理、X片注册、X片规划、定位导航界面状态显示栏骨钻示踪器连接状态显示； 2.遮挡骨钻示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.只有定位导航界面显示骨钻示踪器，显示绿色，其他界面不显示； 2.显示灰色； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_016 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 同时遮挡2个示踪器-查看示踪器状态显示 | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选C臂机配准板） 2.配准模式为“纯二维配准模式” | 1.查看状态显示栏（非定位导航界面）患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡探针示踪器、C臂机配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.探针示踪器、C臂机配准板示踪器状态置灰； 3.探针示踪器、C臂机配准板示踪器状态显示绿色；
MS002_IC_SD_017 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 同时遮挡3个示踪器-查看示踪器状态显示 | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选机械臂配准板） 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看状态显示栏（非定位导航界面）患者示踪器、探针示踪器、机械臂配准板示踪器连接状态显示； 2.遮挡患者示踪器、探针示踪器、机械臂配准板示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.患者示踪器、探针示踪器、机械臂配准板示踪器状态置灰； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_018 | 06 状态显示模块 | 02 识别状态 | TR060201 | 同时遮挡4个示踪器-查看示踪器状态显示 | 1.机械臂配准板示踪器、患者示踪器、探针示踪器、C臂机配准板示踪器、套筒示踪器、定位器示踪器、骨钻示踪器均已连接，均未被遮挡（手术器械中已选机械臂配准板） 2.配准模式为“二维三维配准模式” | 1.查看定位导航界面状态显示栏患者示踪器、探针示踪器、套筒示踪器、骨钻示踪器连接状态显示； 2.遮挡患者示踪器、探针示踪器、套筒示踪器、骨钻示踪器，查看状态显示； 3.移除遮挡，查看状态显示； | 1.显示绿色； 2.患者示踪器、探针示踪器、套筒示踪器、骨钻示踪器状态置灰； 3.显示绿色；
MS002_IC_SD_019 | 06 状态显示模块 | 03 工作流显示 | TR060301 | 软件工作流验证-纯二维手术模式 | 1.已新建患者并完成X片注册并进入规划界面（纯二维配准模式） | 1.基于前置，规划螺钉后点击下一步； 2.定位完成后，点击评估； 3.评估完成后，点击“关闭”按钮； 4.定位完成后，点击完成，点击“结束手术”； 5.定位完成后，点击完成，点击“返回X片注册”； | 1..进入定位导航界面； 2.进入评估界面； 3.返回定位导航界面； 4.返回患者管理界面； 5.返回X片注册界面，图像分组加一，显示窗口无图像，候选区无图像；
MS002_IC_SD_020 | 06 状态显示模块 | 03 工作流显示 | TR060301 | 软件工作流验证-二维三维手术模式 | 1.已新建患者并完成注册和配准并进入规划界面（二维三维配准模式） | 1.术中规划完成后，点击下一步； 2.选择螺钉定位完成后，点击评估； 3.评估完成后，点击“关闭”按钮； 4.定位完成后，点击完成，点击“结束手术”； 5.定位完成后，点击完成，“返回X片注册”； | 1.进入定位导航界面； 2.进入评估界面； 3.返回定位导航界面； 4.返回患者管理界面； 5.返回本流程的X片处理界面；
MS002_IC_SD_021 | 06 状态显示模块 | 04 系统名称显示 | TR060401 | 查看软件系统名称和标志显示 | / | 1.进入登录界面，观察界面左上角显示； 2.进入患者管理界面，观察界面左上角显示； 3.进入纯二维手术模式模块各个模块，观察界面左上角显示； 4.进入二维三维手术模式模块各个模块，观察界面左上角显示； | 1-4.显示系统名称“骨科手术规划与控制软件”和标志；
MS002_IC_SD_022 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 未上电/上电中/急停/关机械臂电源/关总电源 | 灯光 | 1、未上电，上电中，急停，关机械臂电源，关总电源； 2、电源指示灯，基座灯光，末端灯光； | 不亮
MS002_IC_SD_023 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 正常供电 | 灯光 | 1、通220V电源，开机； 2、查看台车侧面电源指示灯灯光状态； | 蓝灯常亮；
MS002_IC_SD_024 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 仅UPS供电 | 灯光 | 1、市电、UPS同时使用，查看电源指示灯颜色及状态； 2、关闭市电-查看电源指示灯； | 同时使用，指示灯都是蓝灯常亮，市电关闭后市电指示灯不亮，UPS指示灯变为黄灯常亮，有提示音
MS002_IC_SD_025 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 按机械臂电源按钮-查看机械臂上电中灯光变化 | 灯光 | 1、按总电源开关，按机械臂电源按钮； 2、机械臂上电中，查看灯光状态，机械臂上电完成查看机械臂灯光状态； 3、使用秒表计时上电时间； | 上电中蓝灯闪烁，上电完成蓝灯闪烁并且机械臂可拖动，有上电声音，无上电延迟，上电时间2分钟以内
MS002_IC_SD_026 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位前，定位中，定位完成-套筒示踪器不可见-分别查看灯光变化 | 灯光 | 1、定位前，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 2、末端开关打开，定位中，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 3、末端开关关闭，定位中，遮挡套筒示踪器，查看灯光； 4、定位完成，遮挡套筒示踪器，查看灯光； | 黄灯常亮
MS002_IC_SD_027 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 机械臂未运动-上电后-急停-解除急停 | 灯光 | 1、按机械臂电源按钮，上电后； 2、按急停，解除急停，机械臂重新上电； 3、该过程中查看灯光变化； | 按急停不亮，上电后蓝灯常亮
MS002_IC_SD_028 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 机械臂运动中-急停-解除急停 | 灯光 | 1、机械臂自由拖动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 2、机械臂定位中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 3、机械臂自动水平中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 4、机械臂自动居中中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 5、机械臂左展开位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 6、机械臂右展开位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 7、机械臂收纳位运动中；按急停，解除急停，观察灯光变化； 8、机械臂摆至骨盆出口位，点保存，机械臂拖到另一个位置，点机械臂控制页面的执行，运动中按急停，解除急停，观察灯光变化； | 按急停不亮，解除急停蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_029 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发定位-未运动 | 定位-灯光 | 1、选螺钉1，点定位，查看灯光变化； 2、未选螺钉，点定位，查看灯光； | 蓝灯常亮；
MS002_IC_SD_030 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发定位-定位中 | 定位-灯光 | 1、选螺钉； 2、点仿真，点定位，踩脚踏； 3、查看灯光变化； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_031 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发定位-定位完成1.5mm以内 | 定位-灯光 | 1、发送定位，定位完成； 2、查看灯光变化； | 蓝灯闪烁变为绿灯常亮
MS002_IC_SD_032 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发定位-定位完成大于1.5mm | 定位-灯光 | 1、发定位，定位给完成精度大于1.5mm； 2、查看灯光变化； | 蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_033 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位中-松脚踏 | 定位-灯光 | 1、机械臂定位中，松脚踏，查看灯光变化； | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_034 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发自由拖动-踩脚踏未拖动 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、踩脚踏； 3、查看灯光； | 绿灯常亮
MS002_IC_SD_035 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发自由拖动-自由拖动中 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂； 3、查看机械臂灯光变化； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_036 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 发自由拖动-自由拖动完成 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂； 3、停止拖动，查看拖动中到停止拖动机械臂灯光变化； | 蓝灯闪烁变为蓝灯常亮
MS002_IC_SD_037 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 自由拖动中-松脚踏 | 自由拖动-灯光 | 1、点击自由拖动； 2、拖动机械臂，拖动中松脚踏，查看灯光； | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_038 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 运动中-关节碰撞、保护性停止、外部环境碰撞-故障后恢复-查看灯光变化 | 机械臂故障-灯光 | 1、机械臂运动中-关节碰撞、保护性停止、外部环境碰撞、奇怪异位-故障后恢复 2、查看机械臂灯光变化 | 一直是蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_039 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 未仿真-发定位-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点定位，踩脚踏； | 蓝灯常亮，提示请先进行仿真，再进行定位操作，踩脚踏不运动
MS002_IC_SD_040 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 仿真中-发定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真中，点定位； | 蓝灯常亮，提示仿真未完成类似提示，踩脚踏不运动
MS002_IC_SD_041 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 仿真完成-发定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁
MS002_IC_SD_042 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 仿真完成-发定位-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位，踩脚踏； | 蓝灯常亮变为蓝灯闪烁，踩不踩脚踏不影响结果
MS002_IC_SD_043 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位中-松脚踏-继续踩 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、已设置先仿真后定位； 2、直接选螺钉，点仿真； 3、仿真完成，点定位，踩脚踏； 4、松脚踏继续踩； | 一直是蓝灯闪烁，定位完成，1.5mm精度以内，变为绿灯常亮
MS002_IC_SD_044 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 螺钉1定位完成-重新仿真定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成； 2、重新仿真定位螺钉1； | 定位路径和结果与第一次一致，定位中2D，3D图显示探针位置，仿真刷新，实时显示定位精度
MS002_IC_SD_045 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 螺钉1定位完成-返回规划重新调整螺钉角度-定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成； 2、返回规划重新调整螺钉位置角度，定位； | 日志仿真模拟数据变化，定位的是调整后的螺钉位置
MS002_IC_SD_046 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位中-操作定位页面其他所有按钮，图片 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位中； 2、操作定位页面其他所有按钮图片； | 可操作，定位准确不影响
MS002_IC_SD_047 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 螺钉1定位中-发螺钉2 -查看灯光变化 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位中； 2、发送螺钉2，点击仿真，仿真完成，点击页面上定位，查看灯光变化； | 蓝灯闪烁，定位的是螺钉1
MS002_IC_SD_048 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 螺钉1定位完成-发螺钉2-定位 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、螺钉1定位完成，精度到1.5mm以内； 2、发送螺钉2，仿真定位； | 定位完成绿灯常亮，发螺钉2，仿真，蓝灯常亮，螺钉2定位中蓝灯闪烁，定位完成精度小于1.5mm，绿灯常亮，定位准确
MS002_IC_SD_049 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 患者及定位示踪器未遮挡-阈值设置1.5mm-定位完成-精度大于1.5mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.5mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度大于1.5mm； 3、继续踩脚踏； | 文字语音分别提示：“精度不足，请再次定位”，自动补偿，继续运动，大于1.5mm一直是蓝色闪烁，小于1.5mm变为绿灯常亮；定位中实时显示定位精度，定位通道显示在图像中，偏差大于阈值显示黄色，患者及套筒示踪器识别到，显示套筒前端和尾端精度
MS002_IC_SD_050 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 定位完成-精度小于1.5mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.5mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度小于1.5mm； 3、继续踩脚踏； | 不会运动，绿灯常亮；偏差小于阈值，螺钉和工具入点出点偏差值状态为绿色
MS002_IC_SD_051 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 阈值设置1.0mm-定位完成-精度大于1.0mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.0mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度大于1.0mm； 3、继续踩脚踏； | 文字语音分别提示：“精度不足，请再次定位”，自动补偿，继续运动，大于1.0mm蓝色闪烁，小于1.0mm变为绿灯常亮
MS002_IC_SD_052 | 06 状态显示模块 | 05 机械臂灯光状态 | TR060501 | 阈值设置1.0mm-定位完成-精度小于1.0mm-踩脚踏 | 已设置先仿真后定位-定位 | 1、患者及定位器示踪器可见，阈值设置1.0mm； 2、发送螺钉，仿真，定位，定位完成，精度小于1.0mm； 3、继续踩脚踏； | 不会运动，绿灯常亮

## 07
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_CS_001 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070101：设置页面UI | 点任意页面设置图标-查看设置页面UI | 进入设置页面 | 1、点击右上角设置按钮； 2、查看设置页面UI; | 设置，×，工具参数页面：（导入配置参数、导出配置参数；列表显示名称-左侧有一列勾选框，名称为工具包1，工具包2，工具包3、编号、操作-删除按钮；C臂机参数页面：（导入配置参数、导出配置参数、列表（名称-左侧一列勾选框，C臂机1，C臂机2，C臂机3....、编号、操作-删除）、保存按钮）；网络设置页面：（网络IP：自动获取不允许输入，AEtitle：可输入，端口号：默认1111，不可修改）；系统设置页面：（医院名称：名称输入框、提示选项：勾选框+开启“分椎的说明”弹窗，勾选框+开启“请确认升降脚程已落地”弹窗，定位流程：勾选框+必须进行仿真，再进行定位执行，勾选框+无需仿真，直接根据算法的推荐姿态进行定位，屏保时间：自动锁屏时间：默认10分钟，可下拉更改；保存按钮），皮肤默认选择颜色（深色、浅色），保存按钮；日志导出页面：日志导出地址：U盘选择列表，日志选择，起始日期日历选择-截止日期选择，不允许手动输入日期，导出按钮
MS002_IC_CS_002 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070101：设置页面UI | 工具文件完成出厂配置-配准定位 | 进入设置页面 | 1、工具参数文件、C臂机参数文件、X光注册参数文件、配准参数文件、标定参数文件、系统参数文件-出厂完成配置； 2、进行配准定位； | 配准定位准确
MS002_IC_CS_003 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 管理员账号修改设置页面文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、管理员账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 只能添加账户，不能进行其他操作
MS002_IC_CS_004 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 工程师账号修改设置页面文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、工程师账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 可以替换或修改配置文件
MS002_IC_CS_005 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070102：管理员和普通账号操作权限 | 操作员账号修改设置页面文件 | 管理员和普通账号操作权限 | 1、操作员账号登录； 2、点击设置，修改配置文件； | 无法打开设置页面
MS002_IC_CS_006 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 仅1个工具包-7个示踪器rom文件名及内容正确 | 工具包文件 | 1、工具包C105699下的rom文件分别为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 2、导入该工具包C105699； 3、选用工具包C105699，查看日志记录，走定位流程； | 选择工具与器械一致，定位准确；
MS002_IC_CS_007 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 3个工具包-工具包内的8个文件名完全一致 | 工具包文件 | 1、工具包C105697下的rom文件名为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 工具包C105698下的rom文件分别为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 工具包C105699下的rom文件分别为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 2、导入该工具包C105697、C105698、C105699； 3、分别选用工具包C105697、C105698、C105699，查看日志记录，走定位流程； | 选择工具包1、工具包2、工具包3与器械一致，定位准确；
MS002_IC_CS_008 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 3个工具包-工具包1 cb010000.rom~gz010000.rom，工具包2 cb010001.rom~gz010001.rom，工具包3 cb010002.rom~gz010002.rom | 工具包文件 | 1、工具包C105697下的rom文件名为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 工具包C105698下的rom文件分别为cb010001.rom、jb010001.rom、hz010001.rom、tt010001.rom tz010001.rom、bd010001.rom、gz010001.rom； 工具包C105699下的rom文件分别为cb010002.rom、jb010002.rom、hz010002.rom、tt010002.rom tz010002.rom、bd010002.rom、gz010002.rom； 2、导入该工具包C105697、C105698、C105699； 3、分别选用工具包C105697、C105698、C105699，查看日志记录，走定位流程； | 选择工具包1、工具包2、工具包3与器械一致，定位准确；
MS002_IC_CS_009 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 3个工具包-工具包1 cb010000.rom~gz010000.rom，工具包2 cb020000.rom~gz020000.rom，工具包3 cb030000.rom~gz030000.rom | 工具包文件 | 1、工具包C105697下的rom文件名为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 工具包C105698下的rom文件分别为cb020000.rom、jb020000.rom、hz020000.rom、tt020000.rom tz020000.rom、bd020000.rom、gz020000.rom； 工具包C105699下的rom文件分别为cb030000.rom、jb030000.rom、hz030000.rom、tt030000.rom tz030000.rom、bd030000.rom、gz030000.rom； 2、导入该工具包C105697、C105698、C105699； 3、分别选用工具包C105697、C105698、C105699，查看日志记录，走定位流程； | 选择工具包1与1器械一致，定位准确；工具包2和工具包3内的文件名称不符合要求
MS002_IC_CS_010 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 2个工具包-工具包1 cb010000.rom~gz070000.rom，工具包2 cb010001.rom~gz070001.rom | 工具包文件 | 1、工具包C105697下的rom文件名为cb010000.rom、jb020000.rom、hz030000.rom、tt040000.rom tz050000.rom、bd060000.rom、gz070000.rom； 工具包C105698下的rom文件分别为cb010001.rom、jb020001.rom、hz030001.rom、tt040001.rom tz050001.rom、bd060001.rom、gz070001.rom； 2、导入该工具包C105697、C105698； 3、分别选用工具包C105697、C105698，查看日志记录，走定位流程； | 无法选择工具，工具内的rom文件名称不符合要求
MS002_IC_CS_011 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 1个工具包-工具包1 cb129999.rom~gz129999.rom | 工具包文件 | 1、工具包C105697下的rom文件名为cb129999.rom、jb129999.rom、hz129999.rom、tt129999.rom tz129999.rom、bd129999.rom、gz129999.rom； 2、分别选用工具包C105697，查看日志记录，走定位流程； | 无法选择工具，工具内的rom文件名称不符合要求
MS002_IC_CS_012 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 1个工具包-工具包内文件数不全 | 工具包文件 | 1、工具包C105699下的rom文件分别为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom； 2、导入该工具包C105699； 3、选用工具包C105699，查看日志记录，走定位流程； | 提示工具包数据缺失类似的提示，工具无法选择；
MS002_IC_CS_013 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 1个工具包-包内7个文件名相同 | 工具包文件 | 1、工具包C105699下的rom文件分别为cb010000.rom、cb010000.rom、cb010000.rom、cb010000.rom cb010000.rom、cb010000.rom、cb010000.rom； 2、导入该工具包C105699； 3、选用工具包C105699，查看日志记录，走定位流程； | 提示工具包数据缺失类似的提示，工具无法选择；
MS002_IC_CS_014 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 1个工具包-包内的rom文件前缀是大写 | 工具包文件 | 1、工具包C105699下的rom文件分别为CB010000.rom、JB010000.rom、HZ010000.rom、TT010000.rom TZ010000.rom、BD010000.rom、GZ010000.rom； 2、导入该工具包C105699； 3、选用工具包C105699，查看日志记录，走定位流程； | 工具包数据不满足要求，只能是小写，工具无法选择；
MS002_IC_CS_015 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 1个工具包-包内的rom文件名称大于8位-设置成9位 | 工具包文件 | 1、工具包C105699下的rom文件分别为cb0100001.rom、jb0100001.rom、hz0100001.rom、tt0100001.rom tz0100001.rom、bd0100001.rom、gz0100001.rom； 2、导入该工具包C105699； 3、选用工具包C105699，查看日志记录，走定位流程； | 工具包数据不满足要求，只能是cb01××××.rom，工具无法选择；
MS002_IC_CS_016 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 工具包名称比C105699长-设置为Santan_05699 | 工具包文件,工具包内文件及内容正确 | 1、工具包Santan_05699下的rom文件分别为cb010000.rom、jb010000.rom、hz010000.rom、tt010000.rom tz010000.rom、bd010000.rom、gz010000.rom； 2、压缩该工具包，压缩包命名为Santan_05699，并导入该工具包Santan_05699； 3、选用工具包Santan_05699，查看日志记录，走定位流程； | 导入成功，定位准确；
MS002_IC_CS_017 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 直接点×按钮 | 工具参数文件 | 1、点击设置； 2、点击工具参数； 3、点击×； | 设置页面不显示
MS002_IC_CS_018 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 选中任意一个工具包-删除-点确认 | 工具参数文件 | 1、选中1个工具包； 2、点删除； 3、点击确认； | 弹框提示“是否删除工具包”，删除成功，页面及本地文件不存在
MS002_IC_CS_019 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 删除工具包1-重新导入工具包1 | 工具参数文件 | 1、删除工具包1； 2、重新导入工具包1； | 提示工具包已存在，导入失败
MS002_IC_CS_020 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 删除工具包1-患者管理页面选择使用工具包1的历史数据-加载-直到定位页面 | 工具参数文件 | 1、删除工具包1； 2、患者管理页面选择使用工具包1的历史数据，加载； 3、进入定位页面； | 每个页面的数据都可以正常加载，内容正确无异常
MS002_IC_CS_021 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 所有工具包全部删除-点确认 | 工具参数文件 | 1、选中工具包一一全部删除； 2、弹框点确认； | 删除成功，页面及本地文件不存在
MS002_IC_CS_022 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 删除工具包文件-点取消 | 工具参数文件 | 1、选中1个工具包，点删除； 2、弹框点取消； | 删除成功，页面及本地文件存在
MS002_IC_CS_023 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 导入1个数据完整的工具包-查看页面及本地数据 | 工具包导入 | 1、导入1个数据完整的工具包； 2、查看页面及本地数据； | 工具包文件放入同一文件夹，文件名为cb01XXXX.rom、Jb01XXXX.rom、hz01XXXX.rom、tt01XXXX.rom、tz01XXXX.rom、bd01XXXX.rom、gz01XXXX.rom，页面工具包名称工具包1，编号从json配置文件取
MS002_IC_CS_024 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 导入6个工具包 | 工具包导入 | 1、导入6个工具包； | 导入成功，页面及本地文件内容正确
MS002_IC_CS_025 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 导入7个工具包 | 工具包导入 | 1、导入7个工具包； | 导入失败，提示只能导入6个
MS002_IC_CS_026 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 未勾选工具包-点导出配置参数 | 工具包导出 | 1、直接点导出配置参数； | 提示请选择工具包，无默认选项
MS002_IC_CS_027 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 选1个工具包-导出 | 工具包导出 | 1、选中1个工具包，点击导出配置参数； | 数据正确完整，在同一个文件夹
MS002_IC_CS_028 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 选6个工具包-导出 | 工具包导出 | 1、选中6个工具包，点击导出配置参数； 2、查看导出数据； | 数据正确完整，在同一个文件夹
MS002_IC_CS_029 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 列表无数据-导出 | 工具包导出 | 1、工具参数页面无数据； 2、点导出配置参数； | 导出没变化，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_030 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 导出工具中-拔U盘 | 工具包导出 | 1、导出工具过程中； 2、拔出U盘； | 导出失败，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_031 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070103：工具参数 | 导出工具中-关机重启 | 工具包导出 | 1、导出工具过程中； 2、关机重启； | 导出失败，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_032 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 直接点×按钮 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、直接点击×按钮； | 设置页面不显示
MS002_IC_CS_033 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 选中任意一个C臂机文件-删除-点确认 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、选中1个C臂机文件，点删除； 2、弹框是否删除，点确认； | 弹框提示“是否删除C臂机文件”，删除成功，页面及本地文件不存在
MS002_IC_CS_034 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 所有C臂机文件全部删除-一一点确认 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、选中C臂机文件一一删除； 2、点击确认； | 删除成功，页面及本地文件不存在
MS002_IC_CS_035 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 删除C臂机文件1-重新导入C臂机文件1-点确认 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、删除C臂机文件1； 2、重新导入C臂机文件1，点确认； | 提示C臂机文件已存在，导入失败，本地文件无变化，未覆盖
MS002_IC_CS_036 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 删除C臂机文件1-重新加载使用C臂机文件1的历史患者病例--直到定位页面 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、删除C臂机文件1，重新加载使用C臂机文件1的历史患者病例一直到定位页面； | 每个页面的数据显示与手术时的显示内容都是一致的，无报错
MS002_IC_CS_037 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 删除C臂机文件文件-点取消 | 进入设置页面-C臂机参数 | 1、选中C臂机文件，点删除； 2、确认弹框点取消； | 删除取消，页面及本地文件存在
MS002_IC_CS_038 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导入1个C臂机文件-查看C臂机文件内容 | C臂机参数导入 | 1、点导入配置参数； 2、导入1个C臂机文件（包含正位、侧位、入口位、出口位多个参数文件）； 3、查看C臂机文件内容 | 工具包文件放入同一文件夹，文件内容为正位，侧位、出口位、入口位（焦距、SID,spacing、相机矩阵、畸变参数），页面显示C臂机编号
MS002_IC_CS_039 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导入6个C臂机文件-查看页面及本地文件夹 | C臂机参数导入 | 1、导入6个C臂机文件； 2、查看页面及本地文件夹内容； | 导入成功，页面显示C臂机1，2，....,显示C臂机编号；本地文件夹有5组C臂机参数；文件内容与原始数据一致
MS002_IC_CS_040 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导入7个C臂机文件-查看页面及本地文件夹 | C臂机参数导入 | 1、导入7个C臂机文件； 2、查看页面及本地文件夹内容； | 提示“已达C臂机文件上限，请删除C臂机文件后，再次导入”
MS002_IC_CS_041 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导入C臂机参数文件-发送X光注册-选择参数文件 | C臂机参数导入 | 1、导入C臂机参数文件； 2、返回X光注册页面，发送X光注册； 3、选择C臂机参数文件，注册，查看注册结果； | 按选择文件参数注册X光片
MS002_IC_CS_042 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 未勾选C臂机文件-点导出配置参数 | C臂机参数导出 | 1、未勾选C臂机文件，点击导出配置参数； | 无数据导出
MS002_IC_CS_043 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 选1个C臂机文件-导出 | C臂机参数导出 | 1、选择1个C臂机文件； 2、点击导出配置参数按钮； 3、查看导出数据； | 数据正确完整，在同一个文件夹
MS002_IC_CS_044 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 选6个C臂机文件-导出 | C臂机参数导出 | 1、选择6个C臂机文件； 2、点击导出配置参数按钮； 3、查看导出数据； | 数据正确完整，在同一个文件夹
MS002_IC_CS_045 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 列表无数据-导出 | C臂机参数导出 | 1、C臂机参数页面无数据； 2、点击导出配置参数按钮； | 导出没变化，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_046 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导出C臂机文件中-拔U盘 | C臂机参数导出 | 1、选择5个C臂机文件； 2、点击导出配置参数按钮； 3、导出中拔U盘； | 导出失败，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_047 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070104：C臂机参数 | 导出C臂机文件中-关机重启 | C臂机参数导出 | 1、选择5个C臂机文件； 2、点击导出配置参数按钮； 3、导出中关机重启； | 导出失败，U盘无数据导出
MS002_IC_CS_048 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070105：X光注册参数配置文件 | 查看配准初始化参数-注册X光 | 进入设置-X光注册参数页面 | 1、查看本地参数配置文件默认初始化参数； | 默认自动，其他包含上，下，左，右
MS002_IC_CS_049 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070105：X光注册参数配置文件 | 修改X光注册参数-分别注册X光 | 进入设置-X光注册参数页面 | 1、修改本地参数文件，改为上，下，左，右，左上，左下，右上，右下，保存配置文件，不需要重启软件； 2、分别注册X光； | 参数生效，按最新修改参数文件注册图片
MS002_IC_CS_050 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070105：X光注册参数配置文件 | 查看平移step默认值 | 平移旋转放大缩小 | 1、查看平移step默认值； | 默认值显示，微调按钮速度按默认值微调
MS002_IC_CS_051 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为复数（整数、小数） | 平移旋转放大缩小 | 1、step改为复数（整数、小数）； | 修改重启软件生效，12个微调按钮反方向微调
MS002_IC_CS_052 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为正数（整数、小数） | 平移旋转放大缩小 | 1、step改为正数（整数、小数）； | 修改重启生效，12个微调按钮正方向微调
MS002_IC_CS_053 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070106：配准参数配置文件 | step改为其他内容 | 平移旋转放大缩小 | 1、step改为字母、汉字、特殊字符，0； | 按默认值微调
MS002_IC_CS_054 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 高度-默认100mm，可设置范围70-200mm | 定位参数配置 | 1、高度默认100mm； 2、查看可设置范围； | 设置范围70-200mm
MS002_IC_CS_055 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 角度-默认0°，可设置范围-180°-180° | 定位参数配置 | 1、角度默认0°； 2、查看可设置范围； | 设置范围-180°-180°
MS002_IC_CS_056 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 修改默认停止高度70-200mm之间的任意值（60，70，80，100，150，190，200，210）-改多次 | 定位参数配置 | 1、修改默认停止高度为其他值； 2、查看定位页面仿真高度； | 修改生效，定位导航页面默认高度生效，超出范围无法修改
MS002_IC_CS_057 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070107：定位参数配置文件 | 修改默认停止角度-180°-180°之间的任意值（-180°，-170°，-90°，0°，90°，170°，180°）-改多次 | 定位参数配置 | 1、修改默认停止高度为其他值； 2、查看定位页面仿真高度； | 修改生效，定位导航页面默认高度生效，超出范围无法修改
MS002_IC_CS_058 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 选择工具-点取消 -查看次数 | 工具次数 | 1、选择工具，取消； 2、查看本地记录次数； | 次数未加1
MS002_IC_CS_059 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 设置次数为5-选择工具1五次-选择工具2五次 | 工具次数 | 1、设置次数为5； 2、选择工具1 5次，选择工具2 5次； | 工具1加5，工具2加5
MS002_IC_CS_060 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 设置次数为5-选择工具6次-查看次数 | 工具次数 | 1、设置次数为5； 2、选择工具1 6次； | 提示用户进行更换
MS002_IC_CS_061 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 设置次数为300-选择工具301次-查看次数 | 工具次数 | 1、设置次数为300； 2、选择工具1 301次； | 提示用户进行更换
MS002_IC_CS_062 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 次数设置小数、负数、汉字、英文、特殊字符 | 工具次数 | 1、设置次数为小数、负数、汉字、英文、特殊字符； | 修改成功，按300计算
MS002_IC_CS_063 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 设置5次-已使用4次-次数改为20次-重启软件-一直选择工具 | 工具次数 | 1、设置次数为5次； 2、已使用4次，次数改为20次； 3、重启软件，继续选择工具； | 选择第6次不会有提示，第21次才有提示
MS002_IC_CS_064 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 次数从5次改为20次-不重启软件-一直选择工具 | 工具次数 | 1、设置次数为5次； 2、已使用4次，次数改为20次； 3、继续选择工具； | 第6次选择会有提示
MS002_IC_CS_065 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 定位精度默认1.5mm-定位 | 阈值 | 1、定位精度默认1.5； 2、定位阈值小于1.5，踩脚踏； | 小于1.5mm，继续踩脚踏，无响应，大于1.5，继续踩脚踏，重新仿真后运动到目标位置
MS002_IC_CS_066 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 阈值改为1.0mm-重启软件-定位 | 阈值 | 1、阈值改为1.0mm;重启软件； 2、定位阈值小于1.5，踩脚踏； | 小于1.0mm，继续踩脚踏，无响应，大于1.0，继续踩脚踏，重新仿真后运动到目标位置
MS002_IC_CS_067 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 阈值改为0.5mm-重启软件-定位 | 阈值 | 1、阈值改为0.5mm;重启软件； 2、定位阈值小于1.5，踩脚踏； | 小于0.5mm，继续踩脚踏，无响应，大于0.5，继续踩脚踏，重新仿真后运动到目标位置
MS002_IC_CS_068 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070108：系统参数文件 | 阈值改为0、1000或-1mm-重启软件-定位 | 阈值 | 1、阈值改为0、1000或-1mm； 2、重启软件定位； | 改无效，还是显示原来的值，或默认1.5mm
MS002_IC_CS_069 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070109：提示 | 导入工具文件-文件名格式错误 | 提示 | 1、点击导入工具包文件名格式不正确； 2、查看提示信息； | 弹框提示“配置文件出错，请联系工程师进行维护”
MS002_IC_CS_070 | 07 配置和设置 | 01 配置文件 | TR070109：提示 | 导入工具文件-文件内容错误 | 提示 | 1、点击导入工具包文件内容错误； 2、查看提示信息； | 弹框提示“配置文件出错，请联系工程师进行维护”
MS002_IC_CS_071 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070201：权限 | 管理员登录-修改网络设置、系统设置、日志导出、添加账户 | 进入设置页面 | 1、管理员进入设置页面； 2、修改网络，系统设置，导出日志，添加账户； | 只可添加账户，其他功能无法点击
MS002_IC_CS_072 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 查看IP、AEtitle、端口的默认值 | 网络设置 | 1、点击网络设置； 2、查看默认值； | IP为本机IP,AEtitle、端口默认值与设计一致
MS002_IC_CS_073 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | IP、AEtitle、端口正确-通信是否正常测试 | 网络设置 | 1、IP、AEtitle、端口正确； 2、通信是否正常测试 | 可通信
MS002_IC_CS_074 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 从配置文件修改本机IP、端口、AEtile-查看是否更新 | 网络设置 | 1、从配置文件修改本机IP、端口、AEtile-查看是否更新； | 网路设置页面IP、端口、AEtile被更新，AEtitle不是santan无法发送图片；
MS002_IC_CS_075 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 网络设置页面-修改Ip、端口、AEtile | 网络设置 | 1、点击设置，点击网络设置； 2、修改任意信息； | 不支持输入
MS002_IC_CS_076 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 本地配置文件-AEtitle-输入任意长度字符（Ab123@名称) | 网络设置 | 1、本地配置文件-AEtitle-输入任意长度字符（Ab123@名称) ； | 页面title显示正常
MS002_IC_CS_077 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 设备连接后-断开网线-重连 | 网络设置 | 1、设备连接后； 2、断开网线，重连，查看设备连接及通信状态； | 网线断开设备连接断开，重连网线，设备自动连接
MS002_IC_CS_078 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 设备已连接-本地配置文件修改错误的ip、端口-查看设备连接 | 网络设置 | 1、网络设置页面改为错误的ip、端口； | 设备断开连接
MS002_IC_CS_079 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070203：网络设置 | 修改本机ip查看网络设置页面数据更新及C臂机连接状态 | 网络设置 | 1、修改本机ip与C臂不在同网段； 2、查看网络设置页面数据更新及C臂机连接状态； | 页面数据更新，与修改内容一致，自动断开连接，发送图片失败
MS002_IC_CS_080 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 安装软件-查看默认医院名称 | 医院名称 | 1、安装软件； 2、点击设置，点医院名称，查看默认设置； | 为空
MS002_IC_CS_081 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-设置为空-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称页面，直接点保存； | 保存成功
MS002_IC_CS_082 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称输入1个中文保存，5个中文-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称输入1个字保存，5个汉字，点保存； | 保存成功
MS002_IC_CS_083 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-输入30个中文-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称-输入30个中文-点保存 | 保存成功
MS002_IC_CS_084 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-输入31个中文-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称-输入31个中文-点保存 | 保存失败
MS002_IC_CS_085 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-输入1个英文保存，60个英文大小写-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称-输入1个英文保存，60个英文大小写-点保存； | 保存成功
MS002_IC_CS_086 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-输入61个英文大小写-点保存 | 医院名称 | 1、医院名称-输入61个英文大小写-点保存； | 无法输入第61个英文
MS002_IC_CS_087 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 医院名称-输入数字、特殊字符、空格 | 医院名称 | 1、医院名称-输入数字、特殊字符、空格； | 可以输入
MS002_IC_CS_088 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 修改医院名称-关闭设置页面-查看是否生效 | 医院名称 | 1、医院名称-输入5个字，关闭设置页面； 2、查看是否生效； | 名称未更新，显示原始名称
MS002_IC_CS_089 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "请确认升降脚撑已落地"弹框提示-默认勾选 | 弹框提示 | 1、设置页面，提示设置"请确认升降脚撑已落地"弹框提示-默认勾选； 2、进入定位导航； | 弹框提示"请确认升降脚撑已落地"
MS002_IC_CS_090 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "请确认升降脚撑已落地"弹框提示-取消勾选 | 弹框提示 | 1、设置页面，提示设置"请确认升降脚撑已落地"弹框提示-取消勾选； 2、进入定位导航； | 无弹框提示"请确认升降脚撑已落地"
MS002_IC_CS_091 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "X光注册失败"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-默认勾选； 2、注册页面，X光注册失败； 3、注册页面连续多次注册失败，听语音提示； | 语音提示一次"X光注册失败";
MS002_IC_CS_092 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "X光注册失败"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-取消勾选； 2、注册页面，X光注册失败； | 无语音提示；
MS002_IC_CS_093 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 语音提示"立柱升降中，请注意安全"
MS002_IC_CS_094 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-取消勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 无语音提示；
MS002_IC_CS_095 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选； 2、机械臂断开连，大于3分钟，断开再连接；听语音提示； | 断开每3分钟连不上，语音提示"机械臂无法连接，请检查"，小于3分钟无提示
MS002_IC_CS_096 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-取消勾选； 2、机械臂断开连接再连接，断开再连接；听语音提示； | 无语音提示；
MS002_IC_CS_097 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 语音提示"机械臂关节超限，请调整姿态"，每次超限都提示；
MS002_IC_CS_098 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-取消勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 无语音提示；
MS002_IC_CS_099 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 音量调整+--音量减-听实际音量变化及音量值变化音质语气 | 语音提示，范围0-100 | 1、调整音量减一直减到0； 2、调整音量加，一直到100； 3、听5个语音播报“X光注册失败”、“立柱升降中，请注意安全”、切换螺钉时，语音播报螺钉名称、“机械臂无法连接，请检查”、“机械臂关节超限，请调整姿态”音量是否变化； | 音量变化正确，音量值减小，音量值增加；语气不生硬音质清晰；0为静音；
MS002_IC_CS_100 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 默认勾选仿真后定位-定位查看是否生效 | 系统设置-定位流程设置 | 1、查看定位流程默认选项； 2、定位导航页面，选螺钉，点定位； | 提示请先进行仿真，仅仿真后定位被勾选
MS002_IC_CS_101 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 勾选直接定位-点保存-直接定位查看是否生效 | 系统设置-定位流程设置 | 1、勾选直接定位，点保存； 2、直接选螺钉，定位； | 机械臂直接定位
MS002_IC_CS_102 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 直接定位-切换到仿真后定位-未点保存点×-直接定位查看是否生效 | 系统设置-定位流程设置 | 1、直接定位切换到仿真后定位； 2、未点保存，关闭页面； 3、直接定位查看设置是否生效； | 可直接定位
MS002_IC_CS_103 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 查看默认屏保时间-10分钟-停止鼠标交互等待10分钟-激活屏幕-再等10分钟 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、查看默认自动锁定时间； 2、操作1分钟，停止操作； 3、等待10分钟，查看屏幕是否熄屏； 4、按任意键激活屏幕，输入密码；激活后再等10分钟； | 自动锁屏，激活屏幕，输入密码，进入锁屏前显示页面，再等10分钟，自动锁屏
MS002_IC_CS_104 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为1分钟 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、自动锁屏时间改为1分钟； 2、停止操作，等待1分钟； 3、按任意键激活屏幕，输入密码； | 屏幕熄屏，进入熄屏前显示的页面
MS002_IC_CS_105 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为2分钟 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、自动锁屏时间改为2分钟； 2、停止操作，等待2分钟； 3、按任意键激活屏幕，输入密码； | 屏幕熄屏，进入熄屏前显示的页面
MS002_IC_CS_106 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为5分钟 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、自动锁屏时间改为5分钟； 2、停止操作，等待5分钟； 3、按任意键激活屏幕，输入密码； | 屏幕熄屏，进入熄屏前显示的页面
MS002_IC_CS_107 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为30分钟 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、自动锁屏时间改为30分钟； 2、停止操作，等待30分钟； 3、按任意键激活屏幕，输入密码； | 屏幕熄屏，进入熄屏前显示的页面
MS002_IC_CS_108 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏时间-改为1小时，2小时 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、自动锁屏时间改为1小时； 2、停止操作，等待1小时； 3、按任意键激活屏幕，输入密码； 4、改为2小时，等待锁屏；锁屏后输入密码； | 屏幕熄屏，进入熄屏前显示的页面，输入当前账户密码可以进入熄屏前的页面
MS002_IC_CS_109 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 时间为10分钟-修改时间为5分钟-直接关闭页面-再次查看是否修改成功 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、设置10分钟，修改为5分钟，未保存，关闭页面； 2、查看时间设置是否生效，等5分钟，看是否熄屏； | 还是显示10分钟，等10分钟锁屏
MS002_IC_CS_110 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 自动锁屏后-密码输入错误 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、锁屏后激活； 2、密码输入错误； | 提示密码错误，请重新输入
MS002_IC_CS_111 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 下拉锁屏时间-查看预设项 | 系统设置-屏保时间设置 | 1、查看锁定时间下拉预设值； | 有1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、30分钟、1小时、2小时。默认为10分钟
MS002_IC_CS_112 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 软件安装注册完成-默认软件深色皮肤 | 软件皮肤切换 | 1、点击设置，点击系统设置，查看皮肤默认选项； 2、查看软件所有页面及正常喝异常提示弹框； 3、操作所有功能； | 默认深色被勾选；页面为深色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_113 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 勾选浅色皮肤-未点保存 | 软件皮肤切换 | 1、点击设置，点击系统设置，查看皮肤默认选项； 2、进入设置，勾选浅色皮肤，未点保存； 3、查看软件所有页面及正常喝异常提示弹框； 4、操作所有功能； | 深色被勾选；页面为深色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_114 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 勾选浅色皮肤-点保存 | 软件皮肤切换 | 1、点击设置，点击系统设置，查看皮肤默认选项； 2、进入设置，勾选浅色皮肤，点保存； 3、查看软件所有页面及正常喝异常提示弹框； 4、操作所有功能； | 浅色被勾选；页面为浅色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_115 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 浅色皮肤切换为深色皮肤-点击保存 | 软件皮肤切换 | 1、浅色皮肤切换为深色皮肤，点击保存； | 深色被勾选；页面为深色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_116 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 切换到浅色皮肤-保存-重启软件-查看皮肤 | 软件皮肤切换 | 1、默认深色皮肤； 2、切换到浅色皮肤，点保存； 3、重启软件，查看皮肤； | 浅色被勾选；页面为浅色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_117 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 切换到浅色皮肤-保存-直接升级软件-查看皮肤 | 软件皮肤切换 | 1、默认深色皮肤； 2、切换到浅色皮肤，点保存； 3、升级软件，查看皮肤； | 浅色被勾选；页面为浅色系，各个功能正常
MS002_IC_CS_118 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 默认开机启动被勾选-重启主机 | 开机自启动勾选 | 1、点击设置； 2、勾选开机启动； 3、启动主机； 4、使用任意鼠标左键、右键、中键，键盘windows+D，或者crtl+alt+delete或任意其他键操作，查看是否可以进入windows操作； | 1、软件开机自启动，进入登录页面，键盘及鼠标任意键无法进入windows桌面进行任何操作；
MS002_IC_CS_119 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070204：系统设置 | 默认开机启动未被勾选-重启主机 | 开机自启动未勾选 | 1、点击设置； 2、取消勾选开机启动； 3、启动主机； 4、使用任意鼠标左键、右键、中键，键盘windows+D，或者crtl+alt+delete或任意其他键操作，查看是否可以进入windows操作； | 1、软件未启动，可以进入windows桌面操作任意内容；
MS002_IC_CS_120 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 查看日志导出前页面 | 日志导出-页面 | 1、点击设置； 2、点击日志导出； 3、查看日志导出页面UI； | 显示日志导出地址：U盘列表；日志选择：起始日期选择+日期控件-结束日期选择+日期控件；导出按钮，×按钮
MS002_IC_CS_121 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 查看导出中页面 | 日志导出-页面 | 1、选择日志，点击导出； 2、查看导出过程页面UI； | 弹框提示导出中，关闭按钮
MS002_IC_CS_122 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 查看导出完成页面 | 日志导出-页面 | 1、选择日志，点击导出； 2、查看导出完成页面UI； | 弹框提示导出完成-确定、关闭按钮
MS002_IC_CS_123 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 查看导出失败页面 | 日志导出-页面 | 1、导出中，拔U盘； 2、查看导出失败页面UI； | 弹框提示导出失败-确定、关闭按钮
MS002_IC_CS_124 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 未插入U盘-日志导出 | 日志导出 | 1、未插入U盘； 2、直接点击导出按钮； | 提示请选择导出U盘
MS002_IC_CS_125 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 日志导出-插入多个U盘 | 日志导出 | 1、插入多个U盘； 2、查看U盘选择列表； | 显示多个U盘
MS002_IC_CS_126 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 选择起始日期（仅年月日）、截止日期（仅年月日）相同-导出 | 日志导出 | 1、插入U盘； 2、选择起始日期=结束日期，导出； | 导出成功
MS002_IC_CS_127 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 选择起始日期＜截止日期-导出日志-查看内容 | 日志导出 | 1、选择起始日期＜截止日期-导出日志-查看内容; | 导出成功，日志文件个数内容完整
MS002_IC_CS_128 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 选择起始日期＞截止日期 | 日志导出 | 1、选择起始日期＞截止日期; | 无法选择
MS002_IC_CS_129 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 选择日期后-该日期无对应日志-点导出 | 日志导出 | 1、选择日期，无该日期对应日志； 2、点导出； | 导出无内容
MS002_IC_CS_130 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 多天日志文件2G-导出 | 日志导出 | 1、将本地日志文件内容写入2G； 2、进入设置日志导出页面； 3、选择日期包含该日志，点导出； 4、计时导出时间； | 导出成功，导出时间8s内，内存无变化
MS002_IC_CS_131 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出过程中-拔u盘 | 日志导出 | 1、导出日志过程中，拔U盘； 2、查看U盘数据； | 导出失败，U盘有部分数据
MS002_IC_CS_132 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出过程中-点击× | 日志导出 | 1、导出日志过程中； 2、点击×按钮； | 提示导出未完成，已取消，U盘无数据
MS002_IC_CS_133 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 选择日期-连续点导出 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选择开始日期截止日期； 3、连续点击两次导出； 4、查看显示几个弹框； | 仅弹出一个导出框
MS002_IC_CS_134 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出完成-关闭 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选择日志文件，点击导出； 3、导出完成，点击关闭； | 导出弹框关闭，返回导出页面
MS002_IC_CS_135 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出完成-点确定 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选择日志文件，点击导出； 3、导出完成，点击确定； | 导出弹框关闭
MS002_IC_CS_136 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出页面弹出-操作其他功能 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、操作设置页面外的其他内容； | 无法操作
MS002_IC_CS_137 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出中-操作其他功能 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选日志，点导出，导出中操作其他功能； | 无法操作
MS002_IC_CS_138 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出完成弹框在最上面-操作其他功能 | 日志导出 | 1、点击设置，日志导出； 2、选日志，点导出； 3、导出完成弹框 | 无法操作
MS002_IC_CS_139 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出失败-点击确定或关闭按钮 | 日志导出 | 1、导出日志失败； 2、点确定或×按钮； | 导出弹框关闭
MS002_IC_CS_140 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出日志后-解压日志-输入正确密码 | 日志导出 | 1、导出日志后； 2、双击日志，输入正确的密码； 3、查看日志内容； | 可以查看日志内容，日志正确，内容个数完整
MS002_IC_CS_141 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070205：日志导出 | 导出日志后-输入错误密码 | 日志导出 | 1、导出日志后； 2、双击日志，输入错误的密码； | 提示密码错误，无法查看日志内容
MS002_IC_CS_142 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 添加账户-点击添加-添加账户登录-走一遍软件流程-并点设置 | 添加账户 | 1、添加账户，输入账号密码； 2、点击添加； 3、添加账户登录-走一遍软件流程-并点设置 | 弹框提示“账户添加成功”，有确认和×按钮；用户登录成功，可以进行任何操作；仅无法查看设置页面；本地数据库新增用户信息正确
MS002_IC_CS_143 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 添加成功弹框-点击弹框中确认和×按钮 | 添加账户 | 1、添加账号成功，点击弹框确认和×按钮； | 弹框关闭，返回设置页面
MS002_IC_CS_144 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 输入账户信息-未点添加-点×-用户登录 | 添加账户 | 1、登录页面，查看用户下拉列表； | 登录页面用户下拉不存在
MS002_IC_CS_145 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | test用户已存在-添加test-提示-点确认或×关闭提示弹框 | 添加账户 | 1、添加test； 2、再次添加test； | 提示“该账户已存在，请选择其他账户名，有确认、×；点击两个按钮，可以关闭弹框
MS002_IC_CS_146 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | test用户已存在-添加TEST-TEST登录 | 添加账户 | 1、添加test； 2、再次添加TEST； | 添加成功
MS002_IC_CS_147 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号为空-点添加 | 账户名 | 1、直接点添加； | 提示账号不能为空
MS002_IC_CS_148 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入-密码为空-点添加 | 账户名 | 1、账号输入test1； 2、点添加； | 提示密码不能为空
MS002_IC_CS_149 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入1个汉字-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入测，密码输入abc123； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_150 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入10个汉字-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入账号测试账号测试中，密码输入abc123； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_151 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入11个汉字-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入账号测试账号测试中测，密码输入abc123； 2、点添加； | 第11位无法输入
MS002_IC_CS_152 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入1个英文字母A-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入A，密码输入abc123； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_153 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入20个英文字母大小写混合-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入Abcdefghijklmnopqrst，密码输入abc123； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_154 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入21个英文字母大小写混合-密码输入abc123-点添加 | 账户名 | 1、账号输入Abcdefghijklmnopqrstu，密码输入abc123； 2、点添加； | 第21位无法输入
MS002_IC_CS_155 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入任意特殊字符 | 账户名 | 1、账号输入@#$%^&!~，密码输入abc123； 2、点添加； | 提示账号应小于10个汉字或小于20个英文字母
MS002_IC_CS_156 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入test 2（带空格）-密码输入abc123-点击添加-该用户登录 | 账户名 | 1、账号输test 2，密码输入abc123； 2、点添加； 3、test 2登录； | 空格自动去除，账号输入test2可以登录成功，test 2登录提示失败
MS002_IC_CS_157 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入a-密码输入5个数字和字母组合-点击添加 | 密码 | 1、账号输a，密码输入abc12； 2、点添加； | 提示密码长度为6-10个数字英文的组合
MS002_IC_CS_158 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入b-密码输入6个数字和字母组合-点击添加 | 密码 | 1、账号输b，密码输入abc123； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_159 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入c-密码输入9个数字和字母组合-点击添加 | 密码 | 1、账号输c，密码输入abc123456； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_160 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入d-密码输入10个数字和字母组合-点击添加 | 密码 | 1、账号输d，密码输入abc1234567； 2、点添加； | 添加成功，用户登录成功
MS002_IC_CS_161 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入e-密码输入11个数字和字母组合-点击添加 | 密码 | 1、账号输e，密码输入abc12345678； 2、点添加； | 第11位无法输入
MS002_IC_CS_162 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入f-密码仅输入6个数字或6个中英文字母-点击添加 | 密码 | 1、账号输f，密码输入123456； 2、点添加； 3、账号输p，密码输入ABCabc； 4、点添加； | 提示密码长度为6-10个数字英文的组合
MS002_IC_CS_163 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入g-密码仅输入6个特殊字符-点击添加 | 密码 | 1、账号输f，密码输入@#$%!~； 2、点添加； | 提示密码长度为6-10个数字英文的组合
MS002_IC_CS_164 | 07 配置和设置 | 02 设置模块 | TR070206：添加账户 | 账号输入h-密码输入6位数字字母组合中间带空格abc 12 | 密码 | 1、账号输h，密码输入abc 12； 2、点添加； | 空格无法输入,新增失败

## 08
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_DC_001 | 08 设备自检 | / | TR080001 | 完成工具选择-点击设备自检-查看设备自检页面UI | / | 1、工具选择完成； 2、点击患者管理页面设备自检； 3、查看设备自检页面UI； | 显示设备自检、×按钮；左侧列表依次显示探针检测-默认高亮，双目相机检测、套筒标定、骨钻标定、C臂机配准板、机械臂配准板；中间显示动画；右侧显示工具及识别状态信息提示框、偏差值：××mm、确认按钮-蓝色高亮显示
MS002_IC_DC_002 | 08 设备自检 | / | TR080001 | 未完成工具选择-进入设备自检页面 | / | 1、未选择工具； 2、进入设备自检页面； | 直接进入工具选择页面
MS002_IC_DC_003 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 查看探针检测页面UI | 进入探针检测页面 | 1、点击设备自检； 2、点击探针检测； 3、查看探针检测页面UI； | 动画显示（提示将探针防止到标定器的对应位置）、探针和标定器及状态图标；是否识别到信息提示框；偏差值：××mm；确认按钮-高亮显示
MS002_IC_DC_004 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针、标定器未识别-查看动画、提示信息、偏差值内容 | 进入探针检测页面 | 1、探针标定器未识别； 2、查看动画、提示信息、偏差值内容； | 显示探针放置在标定器对应位置的动画，提示将探针放置在标定器的对应位置；信息提示框“未识别探针和标定器”，偏差值无内容；探针、标定器状态图标显示灰色
MS002_IC_DC_005 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 仅探针识别到-查看动画显示、提示信息、偏差值 | 进入探针检测页面 | 1、仅探针识别到； 2、查看动画、提示信息、偏差值内容； | 提示将探针放置在标定器的对应位置；探针状态显示绿色，提示未识别到探针/标定器，偏差值无内容
MS002_IC_DC_006 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 仅标定器识别到-查看动画显示、提示信息、偏差值 | 进入探针检测页面 | 1、仅标定器识别到； 2、查看动画、提示信息、偏差值内容； | 提示将探针放置在标定器的对应位置；标定器状态显示绿色，提示未识别探针/标定器，偏差值无内容
MS002_IC_DC_007 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针、标定器已识别-查看动画、提示信息、偏差值 | 进入探针检测页面 | 1、探针、标定器已识别到； 2、查看动画、提示信息、偏差值内容； | 探针、标定器状态图标是绿色、提示信息为空，偏差值无内容
MS002_IC_DC_008 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 测试提示信息刷新的实时性-频繁移动探针到相机外-再到相机内 | 进入探针检测页面 | 1、探针、标定器已识别到； 2、探针改为未识别查看提示，标定器改为未识别查看提示；状态变为已识别查看提示； 3、查看提示信息是否实时刷新； | 动画实时显示，提示信息实时刷新，提示在探针未检测和无提示之间切换
MS002_IC_DC_009 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 切换到其他页面-再切换到探针检测页面-查看内容变化 | 进入探针检测页面 | 1、切换到其他页面； 2、再切换到探针检测页面； 3、查看内容变化； | 与标定前内容一致，无偏差值和提示及识别状态
MS002_IC_DC_010 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 移动探针-查看内存变化 | 进入探针检测页面 | 1、移动探针； 2、查看内存变化； | 无变化
MS002_IC_DC_011 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 仅检测到探针-点确认 | 偏差值 | 1、仅检测到探针； 2、点确认，查看偏差值； | 确认置灰
MS002_IC_DC_012 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 仅检测到标定器-点确认 | 偏差值 | 1、仅检测到标定器； 2、点确认； 3、查看偏差值； | 确认置灰
MS002_IC_DC_013 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针在标定器内-已检测到-点确认-查看偏差值 | 偏差值 | 1、探针在标定器内； 2、已检测到，点确认； 3、查看偏差值； | 显示偏差值，单位mm
MS002_IC_DC_014 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针不在标定器内-已检测到-点确认-查看偏差值 | 偏差值 | 1、探针不在标定器内； 2、已检测到，点确认； 3、查看偏差值； | 显示偏差值，单位mm
MS002_IC_DC_015 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 偏差值已显示-移动探针到相机外-点确认 | 偏差值 | 1、偏差值已显示； 2、移动探针到相机外； 3、点确认； | 偏差值显示无
MS002_IC_DC_016 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 偏差值已显示-移动探针-点确认 | 偏差值 | 1、偏差值已显示； 2、移动探针，点确认； | 偏差值更新
MS002_IC_DC_017 | 08 设备自检 | 01 探针检测 | TR080001 | 探针标定器位置无变化-连续点击确认 | 偏差值 | 1、探针标定器位置无变化； 2、连续点击确认； 3、查看偏差值是否变化； | 偏差值会轻微变化
MS002_IC_DC_018 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 查看双目相机检测页面UI | 双目相机检测页面 | 1、工具已选择； 2、点击患者管理页面设备自检按钮； 3、点击双目相机检测查看该页面显示； | title显示设备自检，双目相机检测菜单高亮，显示动画（有探针尖端放到标尺的A处的动画，并有提示将探针针尖放置在标尺的A处）、探针和标定器及识别状态图标、偏差值：××mm，数据列表（数据1，数据2），确认、×按钮
MS002_IC_DC_019 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针针尖放在标尺A处-点确认-放到B处-点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、探针针尖放在标尺A处，点确认； 2、探针移动到B点，记录数据； 3、改变探针的位置，查看页面数据变化； | 数据列表新增数据1，绿色√，数据2，绿色√，有偏差值 ××mm
MS002_IC_DC_020 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 提示标尺A处-实际放在B处-点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、提示探针针尖放在标尺A处，实际放在B处； 2、点确认； 3、查看数据列表和偏差值； | 新增数据1，绿色√，无偏差值
MS002_IC_DC_021 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | A已标定-提示放标尺B处-实际放在A处-点确定 | 双目相机检测-标尺 | 1、A已标定； 2、提示放在B处，实际放在A处，点确认； 3、查看数据列表和偏差值； | 数据列表数据1，数据2更新，偏差值更新
MS002_IC_DC_022 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | A处B处数据已生成-探针针尖重新放A处B处-点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、A点B点数据已生成； 2、探针针尖重新放A处B处； 3、点确认，查看列表数据是否更新； | 数据列表数据1，数据2更新，偏差值更新
MS002_IC_DC_023 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针针尖放A处，B处-未点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、探针针尖放A处B处； 2、未点确认，查看列表数据、偏差值是否合格； | 数据列表无数据，偏差值不显示
MS002_IC_DC_024 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针针尖放A处未确认-放B处-点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、探针针尖放A处，未点确认； 2、放B处点确认； 3、查看数据列表、偏差值； | 新增数据1，绿色√，偏差值不显示
MS002_IC_DC_025 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针针尖放A处未确认-放B处-点确认-重新放A处-点确认 | 双目相机检测-标尺 | 1、探针针尖放A处，未点确认； 2、放B处点确认；放A处再点确认； 3、查看数据列表、偏差值； | 数据列表新增数据1，绿色√，数据2，绿色√，有偏差值 ××mm
MS002_IC_DC_026 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针未检测到-查看提示 | 双目相机检测-提示 | 1、探针未检测到； 2、查看提示； | 提示未识别到探针/标定器
MS002_IC_DC_027 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 标定器未检测到-查看提示 | 双目相机检测-提示 | 1、标定器未检测到； 2、查看提示； | 提示未识别到探针/标定器
MS002_IC_DC_028 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针、标定器未检测到-查看提示 | 双目相机检测-提示 | 1、探针和标定器未检测到； 2、查看提示； | 提示未识别到探针/标定器
MS002_IC_DC_029 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针标定器已识别变为未识别-提示刷新测试 | 双目相机检测-提示 | 1、探针和标定器已识别变为未识别； 2、查看提示刷新； | 提示从已识别变为未识别
MS002_IC_DC_030 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针标定器已识别-A点数据已记录-探针标定器变为未识别-识别后-查看提示刷新 | 双目相机检测-提示 | 1、探针和标定器已识别； 2、A点数据已记录； 3、探针标定器变为未识别； 4、识别后查看提示刷新； | 提示探针或标定器未识别，识别后，提示变为将探针针尖放在B处，放B处后，新增数据2，偏差值显示
MS002_IC_DC_031 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 移动探针-点确认-查看内存变化 | 双目相机检测-提示 | 1、移动探针； 2、点确认，查看内存变化； | 内存不变
MS002_IC_DC_032 | 08 设备自检 | 02双目相机检测 | TR080201 | 探针移动到A点，B点确定-返回其他页面-进入双目相机检测-查看数据 | 双目相机检测-提示 | 1、探针移动到A点，B点确定； 2、返回其他页面； 3、进入双目相机检测-查看数据； | 回到初始化页面，只有动画，无数据偏差值和检测状态、提示信息
MS002_IC_DC_033 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 查看C臂机配准板检测UI | C臂机配准板检测 | 1、点击设备自检； 2、点击C臂机配准板； 3、查看C臂机配准板页面UI； | C臂机配准板菜单高亮，动画（提示将示踪器安装在C臂机配准板上，并放在项目相机可视范围内）、提示信息（探针和C臂机配准版是否识别）、偏差值：××、数据列表、确认、关闭按钮
MS002_IC_DC_034 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 探针，C臂机配准板示踪器未识别-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、探针、C臂机配准板示踪器未识别； 2、查看提示； | 提示探针，C臂机配准板未识别，状态图标灰色
MS002_IC_DC_035 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 仅探针示踪器已识别-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、仅探针示踪器被识别； 2、查看提示； | 提示探针，C臂机配准板未识别，配准板状态图标灰色，探针状态图标绿色
MS002_IC_DC_036 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 仅C臂机配准板示踪器已识别-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、仅C臂机配准板示踪器被识别； 2、查看提示； | 提示未识别到探针和配准板，状态图标灰色，C臂机配准板状态图标绿色
MS002_IC_DC_037 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 探针和c臂机配准板已识别-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、探针和C臂机配准板示踪器被识别； 2、查看提示； | 提示未识别到探针/C臂机配准版
MS002_IC_DC_038 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 针尖放到配准板1个位置上-未点确认-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、探针放到配准板的1个位置上； 2、未点确认，查看提示； | 动画未自动跳转到下一个位置，偏差值数据未采集
MS002_IC_DC_039 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 针尖放到配准板1个位置上-点确认-查看提示 | C臂机配准板检测 | 1、探针放到配准板的1个位置上； 2、点确认，查看提示； | 动画自动跳到下一个位置，数据显示在数据列表，不显示偏差值
MS002_IC_DC_040 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 探针，C臂机配准板示踪器可见-数据按照顺序全部采集完成-查看页面变化 | C臂机配准板检测 | 1、探针、C臂机配准板示踪器可见； 2、数据全部采集完成，查看页面变化； | 探针、C臂机配准板状态显示绿色，提示信息框，显示偏差值：××，是否合格；数据列表显示数据1+绿色√号，数据2+绿色√号.......
MS002_IC_DC_041 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 第一个位置采集完成-C臂机校准板或探针变为未检测到-恢复检测状态-继续采集后面的点 | C臂机配准板检测 | 1、探针放C臂机配准板第一个位置采集完成； 2、C臂机校准板或探针变为未检测到，查看提示； 3、C臂机配准板示踪器恢复检测状态； 4、继续采集后面的点 | 未检测到不会自动跳到下一个点，提示未检测到，恢复后采集，数据采集成功
MS002_IC_DC_042 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 采集数据过程中-查看内存变化 | C臂机配准板检测 | 1、采集数据过程中，观察进程内存变化； | 内存无变化
MS002_IC_DC_043 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 数据已检测完成-切换到其他页面-再切换到配准板检测-查看数据 | C臂机配准板检测 | 1、数据已检测完成； 2、切换到其他页面，再切换到配准板检测页面，查看数据； | 仅显示动画，无识别状态，提示信息，偏差值，采集数据
MS002_IC_DC_044 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080301：C臂机配准板检测 | 数据已检测完成-重启软件-查看数据存在 | C臂机配准板检测 | 1、数据已检测完成，重启软件； 2、进入设备自检-C臂机配准板检测页面，查看数据是否存在； | 仅显示动画，无识别状态，提示信息，偏差值，采集数据
MS002_IC_DC_045 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 查看机械臂配准板检测UI | 机械臂配准板检测 | 1、点击设备自检； 2、点击机械臂配准板检测，查看页面UI; | 机械臂配准板菜单高亮，动画（提示将示踪器安装在机械臂配准板上，并放在项目相机可视范围内）、提示信息（探针和机械臂配准版是否识别）、偏差值：××、数据列表、确认、关闭按钮
MS002_IC_DC_046 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 探针，机械臂配准板示踪器未识别-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、探针，机械臂配准板示踪器未识别-查看提示； | 提示探针，机械臂配准板未识别，状态图标灰色
MS002_IC_DC_047 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 仅探针示踪器已识别-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、仅探针示踪器已识别-查看提示； | 提示未识别到探针和配准板，配准板状态图标灰色，探针状态图标绿色
MS002_IC_DC_048 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 仅机械臂机配准板示踪器已识别-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、仅机械臂机配准板示踪器已识别-查看提示； | 提示未识别到探针和配准板，探针状态图标灰色，机械臂配准板状态图标绿色
MS002_IC_DC_049 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 探针和机械臂机配准板已识别-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、探针和机械臂机配准板已识别-查看提示； | 动画提示将探针针尖放在配准板的一个位置上
MS002_IC_DC_050 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 动画区有探针和机械臂配准板-无示踪器-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、动画区有探针和机械臂配准板-无示踪器； 2、查看提示 | 动画提示将探针针尖放在配准板的一个位置上
MS002_IC_DC_051 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 针尖放到配准板1个位置上-未点确认-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、针尖放到配准板的1个位置上； 2、未点确认，查看提示； | 动画未自动跳转到下一个位置，偏差值数据未采集，无是否合格
MS002_IC_DC_052 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 针尖放到配准板1个位置上-点确认-查看提示 | 机械臂配准板检测 | 1、针尖放到配准板的1个位置上； 2、点确认，查看提示； | 动画自动跳到下一个位置，数据显示在数据列表，不显示偏差值，不提示是否合格
MS002_IC_DC_053 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 探针，机械臂配准板示踪器可见-数据按照顺序全部采集完成-查看页面变化 | 机械臂配准板检测 | 1、探针，机械臂配准板示踪器可见-数据全部采集完成； 2、查看页面变化； | 探针、机械臂配准板状态显示绿色，提示信息框，显示偏差值：××，是否合格；数据列表显示数据1+绿色√号，数据2+绿色√号.......
MS002_IC_DC_054 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 第一个位置采集完成-机械臂配准板或探针变为未检测到-恢复检测状态-继续采集后面的点 | 机械臂配准板检测 | 1、第一个位置采集完成； 2、机械臂配准板或探针变为未检测到-查看提示； 3、恢复检测状态-继续采集后面的点； | 未检测到不会自动跳到下一个点，提示未检测到，恢复后采集，数据采集成功
MS002_IC_DC_055 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 采集数据过程中-查看内存变化 | 机械臂配准板检测 | 1、采集数据过程中，查看内存变化； | 内存无变化
MS002_IC_DC_056 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 数据已检测完成-切换到其他页面-再切换到配准板检测-查看数据 | 机械臂配准板检测 | 1、数据已检测完成-切换到其他页面； 2、再切换到配准板检测，查看数据； | 页面仅显示动画，无数据偏差值识别状态
MS002_IC_DC_057 | 08 设备自检 | 03 配准板检测 | TR080302：机械臂配准板检测 | 数据已检测完成-重启软件-查看数据存在 | 机械臂配准板检测 | 1、数据已检测完成-重启软件-查看数据存在； | 页面仅显示动画，无数据偏差值识别状态
MS002_IC_DC_058 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 查看骨钻标定页面UI | 骨钻标定 | 1、点击设备自检； 2、点击骨钻标定； 3、查看页面UI； | 骨钻标定菜单高亮，动画提示将骨钻钻头放在标定器的位置；显示骨钻和标定器示踪器+识别状态图标；提示信息框（识别到探针/标定器）；偏差值：××；确认、×按钮
MS002_IC_DC_059 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 骨钻钻头放在标定器-点确认 | 骨钻标定 | 1、骨钻钻头放在标定器-点确认； | 显示偏差值mm，提示标定完成，骨钻和标定器显示绿色状态
MS002_IC_DC_060 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 标定完成-点×-再次打开骨钻标定页面 | 骨钻标定 | 1、骨钻钻头放在标定器； 2、标定完成-点×-再次打开骨钻标定页面； | 页面初始化显示
MS002_IC_DC_061 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 骨钻、标定器在相机视野内-任意移动位置-查看识别状态 | 骨钻标定 | 1、骨钻、标定器在相机视野内-任意移动位置-查看识别状态； | 视野可见，显示绿色，视野外显示灰色
MS002_IC_DC_062 | 08 设备自检 | 04 骨钻标定 | TR080401 | 标定完成后-骨钻及钻头拿出-点击确认 | 骨钻标定 | 1、骨钻钻头放在标定器； 2、标定完成； 3、骨钻钻头拿出，点确认，查看提示及识别状态； | 跟拿出骨钻钻头前一致
MS002_IC_DC_063 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 查看套筒标定页面UI | 套筒标定 | 1、查看套筒标定页面UI； | 套筒标定菜单高亮，动画提示将套筒放入定位器通道中，再将探针放置再套筒中；显示套筒、定位器+识别状态图标；提示信息框（识别到探针/标定器）；偏差值：××；确认、×按钮
MS002_IC_DC_064 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 套筒放入定位器-探针放入套筒-点确认 | 套筒标定 | 1、套筒放入定位器-探针放入套筒-点确认； | 显示偏差值mm，提示标定完成，套筒探针显示绿色状态
MS002_IC_DC_065 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 标定完成-点×-再次打开套筒标定页面 | 套筒标定 | 1、套筒放入定位器-探针放入套筒，点确认； 2、标定完成，点击×； | 回到主界面
MS002_IC_DC_066 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 套筒、探针在相机视野内-任意移动位置-查看识别状态 | 套筒标定 | 1、套筒、探针在相机视野内-任意移动位置-查看识别状态； | 视野可见，显示绿色，视野外显示灰色
MS002_IC_DC_067 | 08 设备自检 | 05 套筒标定 | TR080501 | 标定完成后-套筒拿出，探针拿出-点击确认-查看提示及识别状态 | 套筒标定 | 1、套筒放入定位器-探针放入套筒，点确认； 2、标定完成； 3、套筒拿出，探针拿出-点击确认-查看提示及识别状态； | 跟拿出套筒探针前显示内容一致

## 09
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_LD_001 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090101 | 查看生成日志记录-是否包含所有关键操作 | / | 1.打开软件，查看日志是否记录系统开机时间； 2.软件运行状态下出错，查看相关日志； 3.双目相机连接后断开，查看相关日志； 4.登录软件，新建病例（姓名、编号、手术类型、配准模式-二维三维配准模式），导入CT，查看相关日志； 5.进入CT处理或CT分锥界面，查看相关日志； 6.接着进入术前规划界面规划螺钉，查看相关日志； 7.进入X片处理界面，接收X光并注册，查看相关日志； 8.进入X光分锥界面，叠加、删除分锥线，查看相关日志； 9.进入图像配准界面，选择锥体进行手动配准、自动配准，确认配准后记录配准结果，查看相关日志； 10.进入定位界面，进行仿真和定位并完成手术，查看相关日志； 11.返回患者管理界面，导出患者数据，再导入其他患者数据，查看相关日志； 12.机械臂控制界面，操作自由拖动、收纳、展开、连接、断开连接、开机、重启、定位，查看相关日志； 13.关闭软件，查看相关日志； 14.进行评估页面所有操作，查看相关日志；15.上述步骤中有报警错误信息，查看相关日志； | 1.日志记录所有相关操作信息；
MS002_IC_LD_002 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090102 | 二维模式、二维三维模式病例定位完成-查看完整数据记录 | / | 1、二维模式病例定位完成，查看本地完整数据记录； 2、二维三维病例定位完成，查看本地完整数据记录； | 1、二维三维模式：数据包含病人姓名、年龄、性别、编号、手术时间、手术类型、手术模式、患者CT、CT分椎数据、规划数据、X光图像、X光图像注册数据、X光分椎数据、图像配准数据、定位数据。 二维模式：数据包含病人姓名、年龄、性别、编号、手术时间、手术类型、手术模式、X光图像、X光图像注册数据、规划数据、定位数据
MS002_IC_LD_003 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090102 | 病例数据已存在并且完整-更新软件-查看历史数据 | / | 1.定位完成后； 2.更新软件，查看历史数据是否完整； | 1.历史数据完整，并且每个模块数据可以正常加载；
MS002_IC_LD_004 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看本地日志生成方式 | 1.当前日期2022年6月20日，且今日暂未使用软件 | 1.登录并使用软件，查看本地日志； | 1.日志以年月日自动命名生成（20220620）；
MS002_IC_LD_005 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 同一天多次运行系统 | 1.2022年6月20日已使用软件，且生成日志文件“20220620”，当前日期2022年6月21日 | 1.今日多次使用软件后，查看本地日志； | 1.多次使用记录写入同一份日志文件“20220620”中；
MS002_IC_LD_006 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 不同日期多次运行系统 | 1.2022年6月20日已使用软件，且生成日志文件“20220620”，当前日期2022年6月21日 | 1.今日多次使用软件后，查看本地日志； | 1.今日使用记录全部记录在新生成日志文件“20220621”中；
MS002_IC_LD_007 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 导出日志格式 | 1.登录软件，已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1.插入U盘； 2.导出日志到U盘，查看日志格式； | 1.； 2.导出日志为压缩包格式；
MS002_IC_LD_008 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看日志内容-点击压缩包 | 1.已插入U盘并导出日志 | 1.打开U盘，双击导出的日志； | 1.弹出密码输入框；
MS002_IC_LD_009 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看日志内容-密码输对 | 1.已插入U盘并导出日志 | 1.打开U盘，双击导出的日志； 2.输对密码； | 1.； 2.显示压缩包内的日志文件；
MS002_IC_LD_010 | 09 日志和数据管理 | 01 生成 | TR090103 | 查看日志内容-密码输错 | 1.已插入U盘并导出日志 | 1.打开U盘，双击导出的日志； 2.输错密码； | 1.； 2.提示密码错误，不能进入压缩包内的日志；
MS002_IC_LD_011 | 09 日志和数据管理 | 02 存储 | TR090201、TR090202 | 查看本地日志存储 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作 | 1.查看日志存储位置； | 1.日志存储在本地安装目录固定文件夹（以年月日命名）；
MS002_IC_LD_012 | 09 日志和数据管理 | 02 存储 | TR090201、TR090202 | 查看本地患者数据存储 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1.查看患者数据存储位置； | 1.患者存储在本地安装目录固定文件夹；
MS002_IC_LD_013 | 09 日志和数据管理 | 03 导出 | TR090301 | 导出患者数据 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1.选择患者列表患者a； 2.插入U盘，点击导出病例； 3.打开U盘，查看导出数据格式； | 1.； 2.患者数据成功导出至U盘； 3.导出数据格式为压缩包格式；
MS002_IC_LD_014 | 09 日志和数据管理 | 03 导出 | TR090301 | 查看患者数据 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2.已导出患者a数据至U盘 | 1.打开U盘，双击导出数据； 2.输错密码； 3.输对密码； | 1.弹出密码输入框； 2.提示密码错误，不能进入压缩包及查看相关数据； 3.进入压缩包，显示压缩包内的患者数据文件；
MS002_IC_LD_015 | 09 日志和数据管理 | 03 导出 | TR090301 | 导出日志 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 | 1.点击设置按钮进入设置界面； 2.插入U盘，点击日志导出按钮； 3.选择U盘后，点击导出； 4.打开U盘，查看导出日志格式； | 1.； 2.进入日志导出界面； 3.日志成功导出至U盘； 4.导出日志格式为压缩包格式；
MS002_IC_LD_016 | 09 日志和数据管理 | 03 导出 | TR090301 | 查看导出日志 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2.已导出患者a数据至U盘 | 1.打开U盘，双击导出日志； 2.输错密码； 3.输对密码； | 1.弹出密码输入框； 2.提示密码错误，不能进入压缩包及查看日志； 3.进入压缩包，显示压缩包内的日志文件；
MS002_IC_LD_017 | 09 日志和数据管理 | 04 导入 | TR090401 | 导入患者数据 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2.已导出患者a数据至U盘内 | 1.患者管理界面，插入U盘； 2.点击导入病例，选择病例文件后点击导入； | 1.； 2.患者a数据成功导入；
MS002_IC_LD_018 | 09 日志和数据管理 | 04 导入 | TR090401 | 导入患者数据-检查页面及本地数据完整性 | 1.已新建患者a进行二维模式注册、定位操作，新建患者b进行二维三维模式注册、定位操作。 2.已导出患者a数据至U盘内 3.进入数据库删除软件中已有的患者a数据 | 1.导入患者a数据后，点击查看患者a信息是否与导出前一致； 2.点击查看注册界面、规划界面、定位界面、反馈界面患者a相关信息是否恢复； 3.进入本地患者文件夹，查看是否显示患者a数据文件及文件内容是否完整； | 1.患者a信息与导出前一致； 2.各界面患者a信息恢复，与导出前一致； 3.本地文件夹显示患者a文件，文件内容完整；
MS002_IC_LD_019 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 查看各界面均显示截图按钮 | / | 1.进入软件各个界面，观察各个界面是否有“截图”按钮； | 1.纯二维手术模式：患者管理、术前准备、X光注册、X光规划、定位导航界面显示“截图”按钮； 二维三维手术模式：患者管理、CT导入、CT处理、锥体分区、术前规划、术前准备、X片处理、图像配准、方案确认、定位导航界面显示“截图按钮”
MS002_IC_LD_020 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 点击截图按钮，图像保存 | 1.已选择某一患者进入规划界面 | 1.规划螺钉并显示后，点击“截图”按钮； 2.进入该患者数据文件夹，查看是否有当前界面截图； 3.双击查看当前图像大小； | 1.该患者数据文件夹显示当前界面截图； 2.图片大小为屏幕的分辨率大小； 3.截图格式为.png；
MS002_IC_LD_021 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 重复截图，累加保存 | 1.定位界面已进行一次截图，患者文件夹保存图片1 | 1.定位界面，再次点击“截图”按钮； 2.进入该患者数据文件夹，查看截图文件显示； 3.定位界面连续点击“截图”按钮，再次进入该患者数据文件夹，查看截图文件显示； | 2.新增图片2； 3.图片累加保存，新增图片3、图片4、、、、；按时间戳保存图片；
MS002_IC_LD_022 | 09 日志和数据管理 | 05 截图 | TR090501 | 磁盘空间不足截图-保存失败-有提示 | 1.当前磁盘空间不足 | 1.定位界面，再次点击“截图”按钮； | 1.提示类似“磁盘空间不足，请确认是否保存”类似提示，有确认、取消按钮；

## 10
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_SM_001 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100101、TR100103 | 页面线性跳转 | 1.患者管理界面，新增患者a，手术模式为纯二维手术模式 | 1.选择患者a，点击患者管理界面下一步按钮； 2.选择工具确认，操作步骤1-5后，点击下一步； 3.拍摄图像并注册后，点击下一步； 4.规划螺钉后，点击下一步； 5.定位完成后，点击评估； 6.评估完成后，点击“X”按钮； 7.定位导航界面，点击返回； 8.X片规划界面，点击返回； 9.X片注册界面，点击返回； 10.术前准备界面，点击返回； | 1.进入术前准备界面； 2.数据保存，进入X片注册界面； 3.数据保存，进入X片规划界面； 4.数据保存，进入定位导航界面； 5.数据保存，进入评估界面； 6.返回定位导航界面，界面定位信息恢复； 7.返回X片规划界面，界面显示之前规划的螺钉信息； 8.返回X片注册界面，界面显示之前注册图像信息； 9.返回术前准备界面； 10.返回患者管理界面，界面显示患者a信息，返回和下一步均保存数据；
MS002_IC_SM_002 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100102 | 查看是否可进入后台操作系统 | 1.患者管理界面，新增患者a，手术模式为纯二维手术模式 | 1.不关闭软件，切换进入后台并操作系统； | 1.用户无法进入后台操作系统；
MS002_IC_SM_003 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100104、TR100105 | 验证注册、登录、患者管理、设置、设备自检页面提示信息显示 | 1.验证注册、登录、患者管理、设置、设备自检界面均有显示提示信息的地方； 2.若是弹框提示右上角均有关闭按钮； 3.出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能 | 1.软件未注册，注册界面输入错误注册码，点击“确认激活”； 2.软件未注册，注册界面不输入注册码，点击“确认激活”； 3.登录界面，输入错误密码，点击登录； 4.新增病例界面，不输入必填项患者姓名、性别、配准模式，点击下一步； 5.患者管理界面点击导入病例，不选文件直接点加载； 6.导入病例过程中拔出U盘； 7.重复导入同一病例； 8.导出病例过程中，拔出U盘； 9.未选择病例，点“导出病例”； 10.导出病例完成后，观察响应； 11.U盘空间不足，导出病例； 12.U盘空间不足10G，点击“新增患者”或“导入病例”； 13.设置界面导入工具包后，编号设置为已存在的编号； 14.设置界面已导入6个工具包，导入第7个工具包； 15.工具包列表选择工具包，点击删除按钮； 16.导入配置参数，名称设置为已存在的名称； 17.设置界面导入参数格式有误； 18.设置-日志到处界面，不插U盘，点导出； 19.日志导出完成； 20.日志导出失败； 21.添加账户界面，添加账号成功； 22.添加重复账户； 23.设备自检界面，查看探针检测、双目相机检测、套筒标定、骨钻标定、C臂机配准板检测、机械臂配准板检测模块显示； 24.以上弹框提示界面未关闭状态下，点击弹框以外地方； 25.关闭以上弹框后，再次点击界面其他地方； | 1.提示“注册校验失败，请重新输入”； 2.提示“无效的注册码”； 3.提示“密码不正确，请重新输入”； 4.提示“请输入患者姓名/性别”或“请选择配准模式”； 5.提示“请选择文件再导入”； 6.提示“请插入U盘”； 7.弹框提示“是否对患者数据进行覆盖”，右上角有“关闭”按钮，点击界面其他地方无响应，点击“关闭”后关闭弹框才可操作界面其他功能； 8.提示“请插入U盘”； 9.提示“请选择病例再导出”； 10.弹框提示“数据导出完毕”，右上角有“关闭”按钮，点击界面其他地方无响应，点击“关闭”后关闭弹框才可操作界面其他功能； 11.提示“U盘空间不足”； 12.弹框提示“请联系售后工程师清理磁盘空间”，右上角有“关闭”按钮，点击界面其他地方无响应，点击“关闭”后关闭弹框才可操作界面其他功能； 13.提示“工具包已存在，不可重复导入”； 14.提示“已达工具包上限，请删除工具包后，再次导入”； 15.弹窗提示“是否确认删除工具包！”； 16.提示“是否覆盖”； 17.弹框提示“xxx配置文件出错，请联系工程师进行维护。”； 18.提示“请插入U盘”； 19.弹框中提示“导出完成”； 20.提示“导出失败”； 21.弹框提示“账户添加成功”； 22.弹框提示“该账户已存在，请选择其他账户名。”； 23.每个模块均有相应器械是否识别显示区； 24.点击无响应； 25.可以操作界面其他功能；
MS002_IC_SM_004 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100104、TR100105 | 验证二维三维配准模式下各页面提示信息显示 | 1.验证二维三维配准模式下，各界面均有显示提示信息的地方； 2.若是弹框提示，则右上角有关闭按钮； 3.出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能 | 1.CT导入界面，不插U盘，点击“导入CT”； 2.导入CT，选择目录中无dicom图像； 3.选择序列层数小于5层的数据，点击“下一步”； 4.CT处理界面已有10个骨块，进行“切分操作”； 5.对镜像骨块再次进行镜像操作； 6.进入锥体分区模块； 7.术前规划界面，添加第51根螺钉； 8.术前准备工具使用次数已有300次，再次选择该工具； 9.在非X片处理界面发送X光图像； 10.X片处理界面接收X光； 11.图像注册成功； 12.示踪器不可见，注册失败； 13.小球识别不足，注册失败； 14.小球识别顺序不对，注册失败； 15.硬盘容量不足10G，X片处理界面接收图像； 16.X光图像显示区已有图像，再次拖拽图像至该显示区； 17.已完成定位操作，返回至X片处理界面，再次拖拽图像至显示区； 18.注册失败的图像拖拽至图像显示区； 19.分组已达5组，已完成第5组的定位操作，在X片处理界面再次接收图像； 20.脊柱配准界面，自动配准完成后； 21.脊柱配准界面，手动配准后点击确定； 22.非脊柱配准界面，手动配准确认后，点击下一步； 23.进入定位界面； 24.定位界面，已设置先仿真再定位，未仿真直接点定位； 25.定位精度不足； 26.精度不足，定位过程中患者示踪器或定位示踪器被遮挡； 27.定位界面识别到骨钻示踪器未被标定； 28.当患者示踪器被遮挡且时间大于10s； 29.定位界面点击“完成”； 30.以上弹框提示界面未关闭状态下，点击弹框以外地方； 31.关闭以上弹框后，再次点击界面其他地方； | 1.提示“请插入U盘”； 2.提示“无CT数据，请重新加载”； 3.弹框提示“CT层数过少，不允许载入，请选择其他序列”，右上角有“关闭”按钮； 4.提示“骨块数量超限，无法执行该操作”； 5.提示“无法进行该操作”； 6.弹框说明分区的要求、规范，并有示意图，右上角有“关闭”按钮； 7.提示“螺钉个数达到上限，可删除螺钉后再添加”； 8.提示“工具已达最大使用次数，请更换！”； 9.提示“该界面无法接收X光图像”； 10.自动进入X片注册弹框界面，界面右上方显示消息提示框； 11.消息提示框显示“注册成功，注册精度为xxx，请确认”； 12.消息提示框显示“示踪器不可见，调整相机位置后，请重新注册”； 13.消息提示框显示“小球识别不足，请手动点选标记球，再重新注册”； 14.消息提示框显示“注册精度不足，确认小球顺序后，请重新注册”； 15.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间” 16.弹框提示“是否覆盖”； 17.弹框提示“已完成定位操作，不允许覆盖图像，是否进入新组？”； 18.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”； 19.弹框提示“请新建病例后，再进行手术”； 20.弹框显示椎体名称、匹配程度、“请确认椎体已配准”； 21.弹框显示椎体名称、匹配程度、“请确认椎体已配准”； 22.弹框提示“请确认配准结果”； 23.弹框提示“请确认升降脚撑已落地”并图片示意； 24.提示“请先进行仿真，再进行定位操作。”； 25.提示“精度不足，请再次定位”并有语音提示； 26.弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位”； 27.提示“是否立刻对骨钻进行标定”； 28.弹框提示“患者示踪器被遮挡，请检查或调整相机位置。”； 29.弹框提示“结束手术还是返回X片处理？”； 30.点击无响应； 31.可以操作界面其他功能；
MS002_IC_SM_005 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100104、TR100105 | 验证纯二维配准模式下各页面提示信息显示 | 1.验证纯二维配准模式下，各界面均有显示提示信息的地方； 2.若是弹框提示右上角均有关闭按钮； 3.出现弹框页面时，其他部分均无法操作，只能关闭弹窗后操作其他功能 | 1.术前准备工具使用次数已有300次，再次选择该工具； 2.在非X片处理界面发送X光图像； 3.X片处理界面接收X光； 4.图像注册成功； 5.示踪器不可见，注册失败； 6.小球识别不足，注册失败； 7.小球识别顺序不对，注册失败； 8.硬盘容量不足10G，X片处理界面接收图像； 9.X光图像显示区已有图像，再次拖拽图像至该显示区； 10.已完成定位操作，返回至X片注册界面，再次拖拽图像至显示区； 11.注册失败的图像拖拽至图像显示区； 12.分组已达5组，已完成第5组的定位操作，在X片注册界面再次接收图像； 13.X片规划界面，添加第51根螺钉； 14.X片规划界面未规划螺钉，点击下一步； 15.进入定位界面； 16.定位界面，已设置先仿真再定位，未仿真直接点定位； 17.定位精度不足； 18.精度不足，定位过程中患者示踪器或定位示踪器被遮挡； 19.定位界面识别到骨钻示踪器未被标定； 20.当患者示踪器被遮挡且时间大于10s； 21.定位界面点击“完成”； 22.以上弹框提示界面未关闭状态下，点击弹框以外地方； 23.关闭以上弹框后，再次点击界面其他地方； | 1.提示“工具已达最大使用次数，请更换！”； 2.提示“该界面无法接收X光图像”； 3.自动进入X片注册弹框界面，界面右上方显示消息提示框； 4.消息提示框显示“注册成功，注册精度为xxx，请确认”； 5.消息提示框显示“示踪器不可见，调整相机位置后，请重新注册”； 6.消息提示框显示“小球识别不足，请手动点选标记球，再重新注册”； 7.消息提示框显示“注册精度不足，确认小球顺序后，请重新注册”； 8.弹框提示“磁盘空间不足，完成本台手术后，请联系售后工程师清理磁盘空间” 9.弹框提示“是否覆盖”； 10.弹框提示“已完成定位操作，不允许覆盖图像，是否进入新组？”； 11.弹框提示“该图像不可用，请更换图像”； 12.弹框提示“请新建病例后，再进行手术”； 13.提示“螺钉个数达到上限，可删除螺钉后再添加”； 14.提示“请先规划螺钉”； 15.弹框提示“请确认升降脚撑已落地”并图片示意； 16.提示“请先进行仿真，再进行定位操作。”； 17.提示“精度不足，请再次定位”并有语音提示； 18.弹框提示“示踪器被遮挡，请移动相机位置，确保示踪器被识别后再定位”； 19.提示“是否立刻对骨钻进行标定”； 20.弹框提示“患者示踪器被遮挡，请检查或调整相机位置。”； 21.弹框提示“结束手术还是返回X片处理？”； 22.点击无响应； 23.可以操作界面其他功能；
MS002_IC_SM_006 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100106 | 电脑自动锁屏-解锁后回到锁屏前界面 | 1.验证长时间不操作电脑，自动锁屏 2.设置屏保时间为5min | 1.登录并进入软件患者管理界面； 2.5分钟不操作电脑，观察响应； 3.输入锁屏密码； | 1.； 2.电脑自动锁屏； 3.解除锁屏，进入软件患者管理界面；
MS002_IC_SM_007 | 10 系统管理 | 01 页面管理 | TR100106 | 设置屏保时间-10min | 1.验证长时间不操作电脑，自动锁屏 | 1.进入设置界面，下拉选择屏保时间为10min，登录并进入软件； 2.10分钟不操作电脑，观察响应； | 1.； 2.电脑自动锁屏；
MS002_IC_SM_008 | 10 系统管理 | 02 退出管理 | TR100201 | 点击关机按钮-关机 | 1.软件已注册 | 1.点击右上角关机按钮； 2.点击“关机”； | 1.； 2.软件退出，设备关机；
MS002_IC_SM_009 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 出场默认账号配置 | 1.已安装并注册软件 | 1.进入登录界面； 2.点击账号右侧下拉框，查看默认出厂账号显示； | 1.； 2.显示管理员账号、工程师账号、操作员账号；
MS002_IC_SM_010 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 操作员账号点击设置按钮 | / | 1.操作员账号登录进入软件； 2.点击右上角设置按钮； | 1.； 2.点击无响应或提示无权限，仅能看到本账号新建或导入的数据；
MS002_IC_SM_011 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 管理员账号点击设置按钮 | / | 1.管理员账号登录进入软件； 2.点击右上角设置按钮； | 1.可进入所有界面； 2.进入设置界面，可新增用户，可以看到所有患者的数据，但不能进入下一步，不能进行手术，不能新建病例，不可导入导出新病例；
MS002_IC_SM_012 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 工程师账号点击设置按钮 | / | 1.工程师账号登录进入软件； 2.点击右上角设置按钮； | 1.可进入所有界面； 2.进入设置界面，可修改配置参数，可见所有患者数据可以进行手术；
MS002_IC_SM_013 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 管理员账号-添加账户 | / | 1.点击右上角“设置”按钮进入设置界面； 2.设置用户名为“李医生”，密码为“Aa123456”; 3.确认添加后重启软件进入登录界面，点击账号右侧下拉框； | 1.设置界面可添加用户、密码； 2.； 3.显示新添加账户“李医生”；
MS002_IC_SM_014 | 10 系统管理 | 03 账号管理 | TR100301 | 工程师账号-添加账户 | / | 1.点击右上角“设置”按钮进入设置界面； 2.设置用户名为“王医生”，密码为“Bb123456”; 3.确认添加后重启软件进入登录界面，点击账号右侧下拉框； | 1.设置界面可添加用户、密码； 2.； 3.显示新添加账户“王医生”；
MS002_IC_SM_015 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂保护性停止-弹框点击确定 | / | 1.机械臂保护性停止，观察软件响应； 2.点击确定； | 1.弹框显示“机械臂保护性停止，是否立即恢复”，有“确定”按钮； 2.机械臂恢复正常工作；
MS002_IC_SM_016 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂急停-弹框点击确定 | / | 1.按下急停按钮，机械臂急停，观察软件响应； 2.点击确定； 3.按下复位按钮； 4.点击确定； | 1.弹框显示“机械臂急停，如需恢复请复位急停按钮”，有“确定”按钮（不可选中状态）； 2.点击无响应； 3.同一弹框提示变为“是否立即恢复”，“确定”按钮变为可选中状态； 4.机械臂恢复正常工作；
MS002_IC_SM_017 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂关节超限-弹框点击确定 | / | 1.机械臂运行过程中关节超限，观察软件响应； 2.点击确定； | 1.弹框显示“机械臂超限，请手动复位”，有“确定”按钮； 2.机械臂恢复正常工作；
MS002_IC_SM_018 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 机械臂违例模式和安全错误-弹框点击确定 | / | 1.机械臂运行过程违例出现安全错误，观察软件响应； 2.点击确定； | 1.弹框显示“机械臂故障，需要重启后恢复”，有“确定”按钮； 2.机械臂恢复正常工作；
MS002_IC_SM_019 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100401 | 系统软件未连接到机器人-弹框点击确定 | / | 1.系统软件未连接到机器人，观察软件响应； 2.点击确定； | 1.弹框显示“未连接到机械臂，请断电检查”，有“确定”按钮； 2.关闭弹框；
MS002_IC_SM_020 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100402 | 双目相机故障弹框提示 | / | 1.相机与工作站断开连接，观察软件响应； 2.点击“确定”或“X”按钮； | 1.弹框显示“双目相机已断开连接”，有“确定”、“X”按钮； 2.关闭弹框；
MS002_IC_SM_021 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 导入CT文件非dicom格式-查看提示 | 出错信息测试 | 1、导入非dicom格式CT； 2、查看提示信息； | 加载错误，请检查CT文件
MS002_IC_SM_022 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 导入CT过程中-拔U盘-查看提示 | 出错信息测试 | 1、导入dicom格式CT过程中； 2、拔U盘，查看提示信息； | 数据尚未加载完成
MS002_IC_SM_023 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 新增、修改任意模块数据-磁盘空间不足-查看提示 | 出错信息测试 | 1、磁盘空间剩余0kb； 2、操作任意模块新增数据，修改数据； 3、查看提示信息； | 磁盘空间不足!
MS002_IC_SM_024 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 规划51根螺钉-查看提示 | 出错信息测试 | 1、规划51根螺钉； 2、查看提示信息； | 椎体螺钉数量超过限制!
MS002_IC_SM_025 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 切割-磁盘空间不足-查看提示 | 出错信息测试 | 1、磁盘空间剩余0kb； 2、切割骨块保存； 3、查看提示信息； | 切割失败，本地磁盘（XXX）空间不足
MS002_IC_SM_026 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 新增病例-修改患者信息表无读取权限-加载病例 | 出错信息测试 | 1、新增病例，患者信息表文件取消读取权限； 2、加载该病例； | 数据库读取失败!
MS002_IC_SM_027 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 删除已规划螺钉数据-进入规划页面-查看提示 | 出错信息测试 | 1、删除本地已规划螺钉数据； 2、进入规划页面； 3、查看提示； | 螺钉数据损坏，已清空!
MS002_IC_SM_028 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | CT、X光分区数据被删除或修改、配准数据被修改、-进入分区配准页面-查看提示 | 出错信息测试 | 1、CT分区，X光分区数据被修改； 2、启动软件进入CT分区、X光分区、配准页面； 3、查看提示； | 分区或配准数据有误!
MS002_IC_SM_029 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | userInfo表被删除或修改-重启软件-查看提示 | 出错信息测试 | 1、userInfo表被删除或修改； 2、重启软件，查看提示； | 当前用户表已被篡改，用户将无法登录请联系厂方恢复，电话:0571-89719087。
MS002_IC_SM_030 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 导出数据被损坏或格式变化-导入已导出的数据-查看提示 | 出错信息测试 | 1、导出历史患者病例； 2、修改U盘内患者病例数据或格式； 3、重新导入修改过的数据； 4、查看提示； | 文件校验失败!
MS002_IC_SM_031 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 导入工具包、c臂机、配准板配置文件-格式或内容不正确-查看提示 | 出错信息测试 | 1、导入工具包等配置文件，格式内容不正确； 2、查看提示； | 配置文件出错，请联系工程师维护。
MS002_IC_SM_032 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 配置或设置页面或患者信息表参数设置错误-查看提示 | 出错信息测试 | 1、设置页面或本地配置参数设置错误； 2、查看提示； | 参数设置错误!
MS002_IC_SM_033 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 导入CT-选择小于3片的序列加载-查看提示 | 出错信息测试 | 1、导入小于3片的序列加载； 2、查看提示； | 重建的切片数量不能少于3!
MS002_IC_SM_034 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂运动中保护性停止-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂运动中； 2、加外力使其停止；（如果人为造不出该条件，可以咨询开发什么条件下保护性停止） 3、查看提示； | 机械臂保护性停止，是否立即恢复
MS002_IC_SM_035 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂运动中-按急停按钮-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂运动中； 2、按急停按钮； 3、查看提示； | 机械臂急停,恢复启动请手动松开急停开关
MS002_IC_SM_036 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂起点、终点或运动中关节到极限-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂起点重点或运动中关节刀极限； 2、查看提示； | 机械臂关节超限
MS002_IC_SM_037 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂运动中关节碰撞或移动速度快-进入违例模式或安全错误-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂运动中关节碰撞，或使末端朝上，自动向下转，可能出现违例模式或安全错误；（咨询开发该项怎么自测的，什么条件下必现） 2、查看提示； | 机械臂故障，需要重启后恢复
MS002_IC_SM_038 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂未连接到控制软件-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂未连接到控制软件； 2、查看提示； | 未连接到机械臂，请断电检查
MS002_IC_SM_039 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 机械臂未连接到相机-查看提示 | 出错信息测试 | 1、机械臂未连接到相机； 2、查看提示； | 双目相机已断开连接
MS002_IC_SM_040 | 10 系统管理 | 04 故障管理 | TR100403 | 杀掉软件进程-重启-查看提示 | 出错信息测试 | 1、软件运行中； 2、任务管理器杀掉进程； 3、重启软件，查看提示信息； | 提示上次程序出现非正常结束，如需帮助请联系厂方，电话：0571-89719087。

## 11
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_NSM_001 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110101 | 点击双目相机-查看页面UI | 进入双目相机状态管理页面 | 1、点击右上角双目相机按钮； 2、查看页面UI； | title双目相机，×按钮；中间显示相机Z轴工作范围图，显示Y轴工作范围视图-图上显示7种颜色识别点；下面显示示踪器状态图标+示踪器名称，显示X，Y，Z和误差值（机械臂示踪器、C臂机示踪器、标定器示踪器、探针示踪器、骨钻示踪器、患者示踪器、套筒示踪器）；重连图标+重连按钮
MS002_IC_NSM_002 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110101 | 点× | 进入双目相机状态管理页面 | 1、点击双目相机管理页面×； | 双目相机弹框关闭
MS002_IC_NSM_003 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 7个示踪器全部识别到-查看两个视图 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、7个示踪器已识别； 2、查看视图及误差值，精度值； | 显示7个示踪器对应相机Z轴、Y轴的位置，示踪器状态高亮显示，显示X，Y，Z值（mm)精确到小数点后2位，精度值（mm）精确到小数点后5位；
MS002_IC_NSM_004 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 7个示踪器未识别 -查看两个视图 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、7个示踪器未识别； 2、查看视图及误差值，精度值； | 显示7个示踪器对应相机Z轴、Y轴的位置，示踪器状态图标为灰色，显示X，Y，Z和精度显示N/A
MS002_IC_NSM_005 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 示踪器已识别-点击重连 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、相机已连接，7个示踪器已识别； 2、点击重连； | 相机重新连接，数据刷新
MS002_IC_NSM_006 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 示踪器未识别-点击重连 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、7个示踪器未识别，点重连； | 相机重新连接，示踪器还是未识别，数据全是N/A
MS002_IC_NSM_007 | 11 导航系统管理 | 01 双目相机状态管理模块 | TR110102 | 拔了相机连接网线-查看相机管理页面-重连网线 | 进入双目相机状态管理页面 | 1、拔相机网线； 2、查看页面显示，重连网线； | 拔网线，数据示踪器不显示，重连网线，数据数值和示踪器状态恢复与断开网线前一致

## 12
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_VA_001 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "X光注册失败"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-默认勾选； 2、注册页面，X光注册失败； 3、注册页面连续多次注册失败，听语音提示； | 语音提示一次"X光注册失败";
MS002_IC_VA_002 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010101 | "X光注册失败"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"X光注册失败"语音提示-取消勾选； 2、注册页面，X光注册失败； | 无语音提示；
MS002_IC_VA_003 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010102 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-默认勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 语音提示"立柱升降中，请注意安全"
MS002_IC_VA_004 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010102 | "立柱升降中，请注意安全"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"立柱升降中，请注意安全"语音提示-取消勾选； 2、定位结束，长按页面上升下降，听语音； 3、定位结束，按末端器械上升下降，听语音； | 无语音提示；
MS002_IC_VA_005 | 语音播报 | 01语音提示 | TR120103 | 切换螺钉-语音播放 | 语音提示 | 1、定位导航页面； 2、切换不同螺钉，听语音播报； | 1、语音播放螺钉名称；
MS002_IC_VA_006 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010104 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-默认勾选； 2、机械臂断开连，大于3分钟，断开再连接；听语音提示； | 断开每大于3分钟，语音提示"机械臂无法连接，请检查"，小于3分钟无提示
MS002_IC_VA_007 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010104 | "机械臂无法连接，请检查"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂无法连接，请检查"语音提示-取消勾选； 2、机械臂断开连接再连接，断开再连接；听语音提示； | 无语音提示；
MS002_IC_VA_008 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010105 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-默认勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 语音提示"机械臂关节超限，请调整姿态"，每次超限都提示；
MS002_IC_VA_009 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010105 | "机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-取消勾选 | 语音提示 | 1、设置页面，提示设置"机械臂关节超限，请调整姿态"语音提示-取消勾选； 2、机械臂运动中使机械臂关节超限，听语音； 3、机械臂未超限后再运动变为超限，听提示； | 无语音提示；
MS002_IC_VA_010 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010106 | 主机自身声音开启-调节音量-音量+- | 音量调节，主机自身声音开启的情况下 | 1、点击音量按钮； 2、点击音量+，听以上5个语音； 3、点击音量-，听以上5个语音； 4、点击音量-，减到0，状态变为×，听以上5个语音； | 1、音量+，声音变大，音量减声音变小，状态变为×，无声音；
MS002_IC_VA_011 | 语音播报 | 01语音提示 | TR010106 | 主机自身声音关闭-调节音量-音量+- | 音量调节，主机自身声音关闭 | 1、点击音量按钮； 2、点击音量+，听以上5个语音； 3、点击音量-，听以上5个语音； 4、点击音量-，减到0，状态变为×，听以上5个语音； | 1、无声音；

## 其他
MS-002集成测试用例
用例编号 | 一级模块 | 二级模块 | 技术需求编号 | 用例名称 | 前提条件 | 操作步骤 | 预期结果
MS002_IC_OT_001 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 初次安装软件-查看数据userInfo是否存在 | 操作用户信息表userInfo | 1、安装软件； 2、查看安装目录userInfo是否生成，查看表数据； | 表存在，仅有1个管理员账号，1个工程师、1个操作员，密码默认用户名首字母+123456，加密显示
MS002_IC_OT_002 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 操作员登录-查看表结构及表数据 | 操作用户信息表userInfo | 1、操作员登录； 2、查看userInfo表新增数据； | 表结构与概设一致，表数据正确，密码默认用户名首字母+123456（加密显示），角色：2，状态默认1
MS002_IC_OT_003 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 工程师登录-查看表结构及表数据 | 操作用户信息表userInfo | 1、工程师登录； 2、查看userInfo表新增数据； | 表结构与概设一致，表数据正确，密码默认用户名首字母+123456（加密显示），角色：1，状态默认1
MS002_IC_OT_004 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 管理员登录-查看表结构及表数据 | 操作用户信息表userInfo | 1、管理员登录； 2、查看userInfo表新增数据； | 表结构与概设一致，表数据正确，密码默认用户名首字母+123456（加密显示），角色：0，状态默认1
MS002_IC_OT_005 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 管理员，工程师新增用户-超过数据结构设计长度限制-账号登录 | 操作用户信息表userInfo | 1、管理员/工程师登录； 2、新增用户，用户名长度超过20个字符； 3、使用该账号登录； | 登录提示失败，数据库不存储数据；管理员、工程师新增账号密码的输入限制是什么？数据库显示是varchar20，varchar10
MS002_IC_OT_006 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 管理员，工程师新增用户-密码超过数据结构设计长度限制-账号登录 | 操作用户信息表userInfo | 1、管理员/工程师登录； 2、新增用户，密码长度超过10个字符； 3、使用该账号密码登录； | 登录提示失败，数据库不存储数据
MS002_IC_OT_007 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 管理员禁用工程师、操作员-禁用用户登录-查看数据库 | 操作用户信息表userInfo | 1、管理员登录禁用工程师； 2、被禁用工程师登录； 3、管理员登录禁用操作员； 4、被禁用操作员登录； | 用户登录失败，提示用户被禁用，数据库仅状态变为0
MS002_IC_OT_008 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 禁用用户后-变为可用-用户登录 | 操作用户信息表userInfo | 1、禁用用户被解除禁用； 2、解除禁用用户登录； 3、查看userInfo表该用户数据变化； | 状态变为1，用户登录成功
MS002_IC_OT_009 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 管理员修改工程师和操作员密码-查看userInfo表-该用户重新登录 | 操作用户信息表userInfo | 1、管理员修改工程师密码； 2、被修改密码的工程师登录； 3、查看userInfo表该用户密码是否修改； 4、管理员修改操作员密码； 5、被修改密码的操作员登录； 6、查看userInfo表该用户密码是否修改； | 密码未变化，重新登录后密码登录成功，旧密码无法登录，数据库密码更新
MS002_IC_OT_010 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 安装软件-查看patientInfo表是否生成 | 患者信息表patientInfo | 1、软件安装完成； 2、查看安装目录下patientInfo表是否生成，查看表初始化数据； | 数据表生成，信息为空
MS002_IC_OT_011 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 新增患者-成功-查看患者信息表的表结构是否正确 | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者； 2、查看patientInfo表数据结构数据项命名，数据项定义是否与概设一致； | 与概设物理结构设计一致
MS002_IC_OT_012 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 新增患者-成功-查看患者信息表数据 | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，新增成功； 2、查看patientInfo表数据是否正确； | 所有信息与输入数据一致，无乱码显示
MS002_IC_OT_013 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 新增患者-失败-查看患者信息表数据 | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者失败； 2、查看patientInfo表是否新增数据； | 数据表无新增数据
MS002_IC_OT_014 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 医院名称设置60个字节，大于30个汉字-新增患者-选择该医院 | 患者信息表patientInfo | 1、医院名称设置60个字节，新增患者选择该医院； 2、查看patientInfo表医院名称是否保存完整； 3、医院名称设置61个字节，新增患者选择该医院； 4、查看patientInfo表医院名称是否保存完整； | 医院名称仅能输入60个字节；
MS002_IC_OT_015 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 主刀医生设置20个字，大于20个汉字-新增患者-选择该主刀医生 | 患者信息表patientInfo | 1、主刀医生设置20个字，新增患者选择该医生； 2、查看patientInfo表医生名称是否保存完整； 3、主刀医生设置30个汉字，新增患者选择该医院； 4、查看patientInfo表主刀医生是否保存完整； | 仅能选择20个字的主刀医生，数据库主刀医生为20，新增主刀医生能大于20个字
MS002_IC_OT_016 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 新增患者-备注输入400字节-保存 | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，备注输入400字节； 2、新增完成，查看patientInfo表备注是否完整； | 新增成功，数据库存储信息完整
MS002_IC_OT_017 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 新增患者-备注输入401字节-保存 | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，备注输入401字节； 2、新增完成，查看patientInfo表备注是否完整； | 输入框无法输入第401个字节
MS002_IC_OT_018 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 手术模式选择二维三维脊柱-查看患者信息表surgery_mode | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，手术模式选择二维三维脊柱； 2、查看patientInfo表surgery_mode的对应值； | 1
MS002_IC_OT_019 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 手术模式选择二维三维非脊柱-查看患者信息表surgery_mode | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，手术模式选择二维三维非脊柱； 2、查看patientInfo表surgery_mode的对应值； | 1
MS002_IC_OT_020 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 手术模式选择二维骨盆模式-查看患者信息表surgery_mode | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，手术模式选择二维骨盆模式； 2、查看patientInfo表surgery_mode的对应值； | 3
MS002_IC_OT_021 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 手术模式选择二维股骨颈模式-查看患者信息表surgery_mode | 患者信息表patientInfo | 1、新增患者，手术模式选择二维股骨颈模式； 2、查看patientInfo表surgery_mode的对应值； | 3
MS002_IC_OT_022 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 数据存放路径小于等于200-新增患者 | 患者信息表patientInfo | 1、软件安装路径（c://××/....）长度小于等于200字; 2、新增患者，新增成功，查看patientInfo新增数据是否完整； | 新增成功，数据库存储路径完整
MS002_IC_OT_023 | 其他 | 数据结构 | 数据结构测试 | 数据存放路径大于200-新增患者 | 患者信息表patientInfo | 1、软件安装路径（c://××/....）长度大于200字; 2、新增患者，查看patientInfo新增数据是否完整； | 新增失败，数据库无新增数据，提示路径太长等信息
MS002_IC_OT_024 | 其他 | 性能测试 | 整机性能PR0101 | 三维二维-康达平板-工装定位精度 | 系统临床精度≤1.5mm | 1、新增患者，选择三维二维脊柱定位； 2、使用康达平板定位； 3、查看定位精度是否符合要求； | 系统临床精度≤1.5mm
MS002_IC_OT_025 | 其他 | 性能测试 | 整机性能PR0101 | 二维定位-康达平板-工装定位精度 | 系统临床精度≤1.5mm | 1、新增患者，选择二维模式定位； 2、使用康达平板定位； 3、查看定位精度是否符合要求； | 系统临床精度≤1.5mm
MS002_IC_OT_026 | 其他 | 性能测试 | 整机性能PR0102 | 机器开机-关电源-等5分钟-重复10次 | UPS供电持续工作≥5分钟 | 1、开机，关电源； 2、仅UPS供电，等5分钟； 3、重复10次； | 自动关机
MS002_IC_OT_027 |  |  |  | 新机器-开机-关机-等4分钟 | UPS供电持续工作≥5分钟 | 1.新机器-开机-关机-等4分钟； | 1.主机和机械臂未关机，所有电源指示灯亮;
MS002_IC_OT_028 | 其他 | 性能测试 | 定位系统PR0201 | 机械臂大于等于6节 | 机械臂自由度≥6自由度 | 1、目测机械臂关节数量； | 机械臂大于等于6节
MS002_IC_OT_029 | 其他 | 性能测试 | 定位系统PR0201 | 每节机械臂都能自由旋转-旋转柔顺轻便 | 机械臂自由度≥6自由度 | 1、手动旋转机械臂任意关节； | 每节机械臂都能自由旋转-旋转柔顺轻便
MS002_IC_OT_030 | 其他 | 性能测试 | 定位系统PR0202 | 机械臂每个关节拖动-可拖动360° | 机械臂各关节活动范围≥360度 | 1、手动旋转机械臂，每个关节360°任意旋转；； | 机械臂每个关节拖动-可拖动360°
MS002_IC_OT_031 | 其他 | 性能测试 | 主控系统PR0401 | 查看计算机配置 | 内存容量≥16GB | 1、目测计算机配置； | 内存容量≥16GB
MS002_IC_OT_032 | 其他 | 性能测试 | 主控系统PR0402 | 查看计算机配置 | 硬盘容量≥1TB | 1、目测计算机配置； | 硬盘容量≥1TB
MS002_IC_OT_033 | 其他 | 性能测试 | 主控系统PR0403 | 查看计算机配置 | CPU主频≥3.6GHz | 1、目测计算机配置； | CPU主频≥3.6GHz
MS002_IC_OT_034 | 其他 | 性能测试 | 主控系统PR0404 | 查看计算机配置 | GPU内存≥8GB | 1、目测计算机配置； | GPU内存≥8GB
MS002_IC_OT_035 | 其他 | 性能测试 | 主控系统PR0405 | 查看计算机配置 | 显存频率≥14Gbps | 1、目测计算机配置； | 显存频率≥14Gbps
MS002_IC_OT_036 | 其他 | 兼容性测试 | / | 西门子影增C臂 | / | 1、西门子定位； 2、查看精度； | 定位精度1.5mm以内